全自动尿有形成分分析流水线参数

- 设备需求

全自动尿有形成份分析流水线：1套

- 全自动尿中有形成分分析仪

● 技术参数要求

  - *．仪器采用流式细胞技术，来鉴别尿中有形成分；

  - #．检测通道≥2个，能提示尿路感染的致病菌革兰氏染色类型。

  - 报告参数≥14项（定量项目：红细胞、白细胞、上皮细胞、管型、细菌、鳞状上皮定性项目：非鳞状上皮、透明管型、白细胞团、病理管型、粘液丝、精子、结晶、酵母菌、尿电导率并能提供散点图和直方图。

  - 可提供红细胞形态学信息有助于判断血尿的来源；

  - #可提供有助于尿路感染的诊断和治疗检测有用信息，并快速判断致病菌类型；

  - #可提供判断肾脏对尿液的浓缩与稀释功能信息辅助临床；如电导率或渗透压等参数

  - 仪器采用全自动进样系统，样品位≥50个，并有手动进样功能。

  - #单机检测速度＞100样本/小时

  - 手动进样时标本量为1ml、自动进样时标本量为2ml；

  - 数据存储能力≥1,000个样品的存储数据（含定量参数和质控数据），并可通过软件系统存储100,000个样本的存储数据及散射图；

  - #须提供原厂配套的高、低两种水平的有形成份质控品，确保检测结果准确可信（并提供经CFDA批准的注册证）。所提供应为全参数质量控制，并提供注册证复印件。

  - #提供终生免费的实时在线网上质控服务，可同时实现室间质评和室内质评。

  - 可提供轨道与尿干化学分析仪无缝连接扩展成为尿液检测流水线，并且轨道具有可扩展功能，可随科室需求随意扩展仪器种类及台数。

  - 仪器可提供中文报告格式，可将实验室现有尿干化学报告与沉渣报告整合。

  - 提供原厂配套的中文操作软件，简化操作流程。

二、全自动尿液分析

● 技术参数要求

  - 仪器采用测定原理：试纸条：用彩色CMOS传感器进行扫描与测光；

  - *测定项目：尿液测定项目≥14项。可以自动报告肌酐，尿微量白蛋白，尿微量白蛋白/肌酐，

蛋白/肌酐比值。

  - 加样方式：自动加样，自动测定，自动取出测定条.

  - #单机检测速度≥240标本/小时；

  - 试纸条容量≥300条，有防止尿条氧化装置；

  - #样本量：样品量≤1ml尿液，少量样本也可检测

  - 比重检测：采用NCCLS认可的光学折射率测定

  - 颜色检测：比色测定求出吸光度数据

  - 主机样本存储量：≥10000份病人测定结果

  - *试纸条特性：能抗VC干扰，能抑制共存物质间相影响，室温保存1年。

  - 进行自动的定量点式加样

  - #流水线连接：可与尿有形成份分析仪连接成全自动流水线系统；并具有扩展（三台以上）功能。

预算:5万元人民币

到货期：按医院要求3天内到货

保修：五年