全自动血液分析流水线招标参数

设备需求：全自动血液CRP分析系统    1套

- 全自动血液分析仪部分

- 报告参数≥39个

- 单套检测速度CBC+DIFF+NRBC≥190样本/小时

- 仪器有自动追加项目复检功能，可自动追加检测幼稚细胞

- *有全自动网织红细胞计数和对网织红细胞进行成熟度分类功能,并可报告网织红细胞血红蛋白含量

- #无需单独试剂检测有核红细胞，并能自动对白细胞计数进行校正

- 具有低值白细胞检测功能

- #具有定量报告幼稚粒细胞功能

- *具有定量报告外周血造血祖细胞功能

- 具有独立通道检测低值血小板功能。

- 低值血小板计数准确性: 精确度≤2.5%（PLT≥100*109/L）;

精确度≤5.0%（20*109/L≤PLT≤100*109/L）

- 应具有全自动检测网织血小板的检测功能

- #能对胸水、腹水、脑脊液等体液进行红细胞和白细胞计数和分类,并具有原厂配套的经CFDA注册的双水平质控品

- 体液通道具有对肿瘤细胞进行提示功能

- 血红蛋白测定试剂应符合环保要求，不含有毒氰化物

- 样本用血量≤100微升

- 可提供中文数据管理软件，使数据（含散点图、直方图）的存贮量无限制，软件需有统计功能

- #须提供原厂配套在中国注册的高、中、低值全套质控品，且只需一次质控检测，即可监控所有报告参数包括RET等。

- #须提供配套校准品用于校准五分类、网织红细胞及网织红细胞血红蛋白含量等全部报告参数。

二、全自动特种蛋白分析仪部分

1、#方法学： 散射比浊法

2、自动化程度： 全自动（仪器自动采血样、自动混匀、自动添加试剂、全自动检测、自动打印报告）

3、#单套检测速度：  ≥180测试/小时

4、#CRP检测线性范围：  1-360.0mg/L

5、反应杯清洗方式： 反应杯可自动清洗并可重复使用,并保证无污染，降低人力成本

6、仪器内试剂制冷装置： 仪器内置试剂制冷装置，以保证试剂2—8摄氏度的保存环境

7、存储系统：  系统可存储≥12000组数据

8、测量重复性：  CV≤4%

9、样本污染携带率：  ≤0.5%

10、样品类型：  静脉全血、末梢全血、血清、预稀释血

11、条形码扫描功能：配条形码扫描器，样本信息可自动输入

12、质控功能：	仪器自动统计过去一年内的质控数据，包括平均值，标准差及变异系数，并且自动绘制和打印质控曲线

13、外部接口：	支持双向LIS系统连接功能，能实现实验数据信息化管理

14、打印功能：	内置打印机，同时支持联网打印功能，中文打印报告

三、末梢血部分：

- 检测速度：CBC+DIFF≥60/小时，：CBC+DIFF+RET≥30/小时

- 报告参数：血液报告参数≥30个，体液报告参数≥6个

- 用血量：全血进样量≤30ul；预稀释模式用血量≤20ul；

- #具有定量报告幼稚粒细胞功能

- 具有全自动网织红细胞计数和对网织红细胞进行成熟度分类功能,并可报告网织红细胞血红蛋白含量。

- 具有低值白细胞检测功能

- 体液检测速度：≥30样本/小时;

- #可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数,并对白细胞进行分类；并具有原厂配套的经CFDA注册的双水平质控品

- 体液检测中具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能；

- *提供原厂配套在中国注册的高、中、低值全套质控品，且只需一次质控检测，即可监控所有报告参数包括RET等。

- #校准品：定期提供配套校准品用于校准五分类、网织红细胞及网织红细胞血红蛋   白含量等全部报告参数。

- 流程控制：附带流程控制软件含三大功能：复检规则设定、数据统计功能（假阴性、假阳性，复检率等）、复检信息管理功能。

四、轨道系统及配套设备：

  - 提供紧凑轨道，可以实现一键开机

  - 该系统应包含全自动阅片功能，外周血图片处理速度： 完全分类100个白细胞+RBC+PLT≥ 30张/小时，涂片数字扫描：10×倍镜≥ 20张/小时。

  - #阅片系统自动接收推染片机制作好的涂片，并能接收外来涂片。

  - 阅片系统显微镜放大效果：可提供5倍、10倍、50倍、或100倍的图像

预算：5万元人民币

保修：五年

到货期：按医院要求3天内到货