生物样本库设备技术规格要求

（*号参数必须满足，不满足扣分）

冷冻高速离心机

一、采购货物名称及数量

低温高速离心机  1台

二、设备功能用途：

用途：适用于每个分子和生物实验室需求的理想离心机，进行离心管内样品高速低温分离。

三、技术参数及要求

*1，最大转速RPM/RCF：17000/27237Xg

*2，最大容量：30X2.0mLEP管，8X8联排PCR管

3，控温范围：-20℃至40℃

4，快速制冷：fast cool功能可在5min内从室温降到4℃

5，特殊的气流设计，较小转子摩擦力，降低噪音计内部温度

6，开门后压缩机自动停止工作，减少霜的形成

7，加速/减速时间（秒）：具有9级加速，10级减速

8，时间控制：具有“pulse”快速离心，连续工作时间范围0-100min

9，具备自动转子识别，不平衡、过速、过热警报

10，具备安全门锁和落盖保护

11，可编辑程序100个

12，工作噪音范围：不大于56分贝

13，具有CE认证

保修三年

合同签订后一个月内到货

预算：6.2万元人民币