气道车配置参数

一、视频气管插管镜（5.2/2.2mm）（软）

1.操作手柄（含插入管）：

1.1景深：3-50mm；

1.2视野角度≥90°；

1.3软镜工作软管有效长度≥610mm；

1.4成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维；

1.5软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.2mm；

1.6插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，向上向下总弯曲角度≥310°；

★1.7插入管先端头采用绝缘材料，确保手术安全；

1.8自带LED光源，耐用性强，具备防雾功能，无需预热；

2. 图像显示器：

★2.1配备≤3.0英寸便携式显示屏，显示器采取非触屏式设计，一键开机即能使用确保手术中尽可能少接触显示器用以保障手术安全；

2.2开机时间：≤3秒即能实现图像使用；

2.3图像显示器与操作手柄连接方式：采用国际标准立体式航空连接器，避免触点式连接方式因接触不良导致无法使用的问题；

3. 供电方式：

★3.要求电池采用可拆卸设计，电池可以在市面上自行购买以降低售后成本；

4.消毒方式：

4.1操作部可进行全浸泡消毒，严格按照消毒指南进行操作，以确保消毒彻底；

数量：1条

二、视频气管插管（3.8mm）（软）

1.操作手柄（含插入管）：

1.1景深：3-50mm；

1.2视野角度≥90°；

1.3软镜工作软管有效长度≥610mm；

1.4成像原理：CMOS电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维；

1.5软镜插入管外径≤3.8mm，可以适应进口标准≥D4.5单腔气管导管；

★1.6插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，向上向下总弯曲角度≥310°；

1.7插入软管表面刻度具有数字标示，方便临床使用过程清晰辨别深度准确判断位置；

1.8操作手柄采用特殊复合材料表面无涂层，可避免手柄涂层在消毒过程中产生化学反应，导致涂层脱离或表面腐蚀影响产品使用或消毒不彻底的情况出现，增加产品安全性和耐用性；

1.9自带LED光源，增强耐用性强，具备防雾功能，无需预热；

★1.10要求操作部具有功能按键：无需触摸屏幕即可实现拍照录像功能，方便医师操作过程中对手术过程及使用后消毒；

2.图像显示器：

★2.1要求：配备≤3.0英寸便携式显示屏，显示器采取非触屏式设计，一键开机即能使用确保手术中尽可能少接触显示器，确保术后消毒保障手术安全；

2.2开机时间：≤3秒即能实现图像使用；

2.3图像显示器与操作手柄连接方式：采用国际标准立体式航空连接器，避免触点式连接方式因接触不良导致无法使用的问题；

3. 供电方式：

★3.1要求电池采用可拆卸设计，电池可以在市面上自行购买以降低售后成本；

4.消毒方式：

4.1操作部可进行全浸泡消毒，严格按照消毒指南进行操作，以确保消毒彻底；

数量：1条

三、视频气管插管镜（3.8mm）（硬）

1.操作手柄（含插入管）：

1.1景深：3-50mm；

1.2视野角度≥90°；

1.3硬管镜插入管有效长度≥360mm，工作管先端可塑型，方便不同声门高度的应对使用；

★1.4硬管镜插入部外径≤3.8mm，可适用于≥ID4.0及以上单腔气管导管；

★1.5插入硬管手柄端坚硬具有支撑力同时先端可塑形，方便不同声门高度的应对使用；

1.6成像原理：电子成像技术；

1.7自带LED光源，增强耐用性强，具备防雾功能，无需预热；

★1.8操作部具有拍照摄录按键，方便医师操作记录手术过程；

1.9插入硬管采用采用特殊工艺确保整体外径一致；

★1.10操作部具有独特的气管导管固定器设计，在确保不同长度规格气管导管固定使用的同时具备供养功能；

2.图像显示器：

★2.1 配备≤3.0英寸便携式显示屏，显示器采取非触屏式设计，一键开机即能使用确保手术中尽可能少接触显示器用以保障手术安全;

2.2开机时间：≤3秒即能实现图像使用；

2.3图像显示器与操作手柄连接方式：采用国际标准立体式航空连接器，避免触点式连接方式因接触不良导致无法使用的问题；

3.供电方式：

★3.1要求电池采用可拆卸设计，电池可以在市面上自行购买以降低售后成本；

4.消毒方式：

4.1操作部可进行全浸泡消毒，严格按照消毒指南进行操作，以确保消毒彻底；

数量：1条

四、气道车

规格：650*475*1200mm

配有右侧柜体后规格为: 770*475*1340mm

- 主体材质及结构：不锈钢版面及ABS模具成型的台面，铝合金型材立柱；台面安装不锈钢围栏，安全置物，配有伸缩式工作记录板；抽屉为钢制喷塑材质，配有进口静音自动闭合滑轨，抽拉自如顺畅。车体右侧配有钢制喷塑镜箱，可存放3纤维支气管镜。

- 车体配有六层抽屉，抽屉内部配有ABS隔板，可存放药物和器械，根据实际使用情况，灵活调节使用空间。抽屉复位后，中控单锁控制所有抽屉，便于安全存放物品。

- 车体配用四只进口脚轮，超静音，防尘和绝缘性能良好。推动灵活自如，每只脚轮带有刹车装置，便于停放。

数量：1台

预算：280000元人民币

到货期：按医院要求日期供货

保修：3年