| 标称分辨率 | 像素 （14×17英寸胶片） | 点距 （μm） | 分辨率 （dpi） | 线对/毫米 | 扫描速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1K×1.25K | 1008×1124 | 339 | 75 | 1.5 | <7秒 |
| 2K×2.5K* | 2002×2431 | 169 | 150 | 3 | <7秒 |
| 4K×5K | 4200×5100 | 85 | 300 | 5.8 | <15秒 |
| 8K×10K | 8400×10200 | 42 | 600 | 11.8 | <35秒 |

参数要求

| 最大光密度 | 4.8 OD |
| --- | --- |
| 灰度等级 | 16位(65536色)，12位(4096色)和8位(256色)灰度输出，16位ADC |
| 平均无故障时间 | 大于35,000小时 |
| 胶片尺寸 | 宽度：3至14英寸（7.6至35.6厘米） 长度：3至51英寸（7.6至129.5厘米） 厚度：0.006至0.008英寸(0.15mm至0.20mm) |
| ★自动送片器 | 10张容量混合尺寸全自动送片器，无需预先对胶片大小进行分类 |
| 几何精度 | 优于1%或2个像素 |
| 硬件接口 | USB 2.0 |
| ★软件 | Windows扫描模块，软件开发工具，可与GE RA600、Carestream Health等PACS工作站无缝对接（非TWAIN程序对接） |
| 电源要求 | 电压：100~240伏特，频率：50~60赫兹，功率：小于48瓦特 |
| 工作环境 | 15°至30℃，20%至85%相对湿度，无冷凝 |
| 储存环境 | -15°至60℃，20%至85%相对湿度，无冷凝 |
| 光源 | LED光源和CCD镜头 |
| 外形尺寸 | 宽：45.7cm；高：58.4cm(对于17英寸胶片需要净空66cm) 深(带有接片筐)：33cm，设备伸出台面前8.9cm，接片筐向台面下延伸40.6cm 深(带有出片闸道)：43.2cm胶片退出的其他空间在台面以上 运输：69.2cm×44.5cm×38.1cm |
| 重量 | 10kg；运输重量：14kg |

★为必须满足条件。

包装内包含：

| 胶片数字化仪主机 | 壹台 |
| --- | --- |
| 10张容量混合尺寸自动送片器 | 壹个 |
| USB数据线 | 壹根 |
| 电源适配器 | 壹套 |
| 随机光盘（包含驱动程序及说明书） | 壹张 |

预算：210000.00元人民币

供货期：按医院要求三天内供货

保修期：三年