生物样本库设备技术规格要求

（*号参数必须满足，不满足扣分）

–80℃超低温冰箱

一、采购货物名称及数量

–80℃超低温冰箱  5台

二、设备功能用途：

1.微电脑控制，控温精度0.1℃；

2.显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能；

3、设定温度在-40～-86℃范围调节，箱内温度均匀度误差小于6℃；

4.多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、开门报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能防止误操作；

5.网络功能（选配），具有RS-232、RS-485数据接口，可与计算机连接，通过计算机显示、调节箱内温度，显示报警信息，监控设备是否正常；

6. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能；

7. 配备万向脚轮，灵活，可移动、可锁定；

8．“创新式”一体式门锁手把设计，可单手开关门；

9．内门手把：一体双料压铸成型，使用方便；

*10、冷凝风机：高效节能冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停，有效节能。环温高于20度时开启2个风机，环温高于12度低于20度时开启一个风机，环温低于12度时关闭所有风机；

*11.超静音运行，整机运行噪音低于50db；

12.密封性能：内外门五层密封结构，采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，密封效果好，不易结霜；

*13.材料：机器箱壳采用电锌板；内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板，加厚VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好，VIP厚度达25mm；

14.内门：四个，每个内门具有可靠密封条，单独密封。可独立分别存取物品，以减小箱内温度波动，并有效保证物品安全保存；

15.双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠；

*16. 测试孔暗管穿线设计，方便用户实验使用和监控箱内温度，告别后背凌乱传感线；

*17.创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，绝对环保；

*18.门开报警：通过稳定可靠的门开关，在没有关门的时候及时提醒用户，确保样本安全；

*19.25℃环温时，降温速度≤7小时；

*20.25℃环温时，国家第三方权威结构认证单日耗电量11.5KW/24h，同容积段世界第一；

*21.门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门不用等待；

*22.数据下载（标配）：可以通过过USB接口下载箱内设置、实时温度；

23、物联网（选配）：通过无线冷链模块，可实现多台冰箱迅速联网；

三、技术参数及要求

| 规格项目 | 序号 | 具体项目 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构 | 1 | 整体结构 | 箱壳材质：电锌板喷粉内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板，发泡层采用新一代高性能VIP真空隔热保温材料 |
|  | 2 | 外部尺寸（mm） | 1041x980x1980mm |
|  | 3 | 内部尺寸（mm） | 766宽*716深*1310高 |
|  | 4 | 保存箱层数 | 3层4个间室，存放24个冻存架/台 |
|  | 5 | 冻存架规格 | 抽屉式，存放25个冻存盒/架 |
|  | 6 | 冻存架尺寸 | 140*688*289 |
|  | 7 | 冻存盒规格 | 存放81份样本/盒 |
|  | 8 | 冻存盒尺寸 | 130*130*50 |
|  | 9 | 样本容量 | 600盒，48600份样本/台（以9×9规格2寸冻存盒计算） |
|  | 10 | 总有效容积 | 728L |
|  | 11 | 内门数量 | 4 |
|  | 12 | 发泡箱体保温层 | 90mm（VIP） |
| 电器 | 13 | 电压要求/频率 | 220V/50HZ |
| 性能 | 14 | 温度范围 | -40～-86℃ |
|  | 15 | 输入功率 | 1000W |
|  | 16 | 电池 | 全封闭可充电铅酸电池12V |
|  | 17 | 多重故障报警 | 高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、断电报警 |
|  | 18 | 两种报警方式 | 声音蜂鸣、灯光闪烁 |
| 安全系统 | 19 | 远程报警功能 | 有 |
|  | 20 | 网络功能 | RS232、RS485接口、可有线和无线连接计算机网络（可选配） |
|  | 21 | 保护功能 | 开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能 |
|  | 22 | 数据存储 | 标配USB模块，用于记录箱内温度、设定温度、高、低温报警温、环温等，可记录10年以上 |
| 制冷系统 | 23 | 均匀性 | ≤6℃ |
| 认证 | 24 | 认证证书 | 医疗器械注册证、ISO9000系列质量认证 |

保修三年

合同签订后一个月内到货

预算：34万元人民币