无创呼吸机招标参数

1. \*招标设备为有创无创一体呼吸机，无创通气时为标准单肢漏气回路，有创通气时为标准单肢闭合回路，能够满足体重≧5kg的成人或儿童有创及无创通气需要；
2. 技术要求
   1. \*主机无需外接气源或压缩机采用涡轮供气方式，呼吸机输出压力≧50cmH2O，潮气量≧2000ml，PEEP≧20cmH2O；
   2. 无创通气时呼吸机自动进行漏气补偿且最大漏气补偿能力≧60l/Min；
   3. \*至少具有ST、CPAP、PCV、A/C、CV、SIMV等通气模式；
   4. \*主机采用高压氧源输入，能够精确调节和监测患者吸入氧浓度（21-100%）；
   5. \*主机屏幕≧6英寸，中文菜单，能够同屏显示压力和流速波形；
   6. \*无创通气时吸气触发和呼气切换灵敏度能够自动调节，无需人工控制；
   7. \*主机采用交流电和内置电池供电两种方式，内置电池必须满足3小时以上的供电需要，能够无限制增配一体式可拆卸电池；
   8. \*主机能够采用SD存储卡保存和回放呼吸机使用数据和波形；
   9. 监测参数至少包括吸气峰压、漏气量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、病人触发比例等；
   10. 报警参数至少包括回路断开报警、断电报警、高低压力报警、低分钟通气量报警、高低呼吸频率报警、高低潮气量报警等；

2.11主机附件包括一体式移动台车、分体式加温湿化器、呼吸回路以及口鼻面罩等。

2.12到货期:现货

2.13保修:三年

2.14 预算：120000元

2.15数量：一台