血液透析设备技术参数

一、一般规格

1、具备碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉/浓缩液/也可连接中心供液系统。

2、彩色液晶显示屏幕，尺寸≧10.4英寸，各角度均能便于观察彩色治疗信息；中文面板和界面，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。

- 可进行可调钠曲线治疗，具有多种可选择的线性/梯级自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与超滤程序组合使用。

4、可进行可调超滤曲线模式治疗，具有多种可选择的线性/梯型自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全；且可单独使用或与可调钠程序组合使用。

- 密闭式双容量平衡腔超滤控制系统，透析液连续提供，可达到零超滤。

- 透析液温度，可调。

7、电导度控制及保护：具备电导度监测、显示及超限报警功能。

8、透析液配制为容积式连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。

9、具备碳酸氢盐干粉自动配制系统，标型联机B粉接口，方便护士安装。

10、清洗消毒程序：可进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒（≧80℃）除钙、除脂和消毒程序一体化进行；在进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒；热化学消毒时间≦40分钟。

11、全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统, 自检不可跳过。可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。

12、可使用通用型血路管和透析器等耗材。

13、有内置维修和故障诊断程序，具有治疗信号灯，有声光报警。

14、肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。

15、具有自动预冲程序。

16、具有动、静脉压力监测功能。

17、具有安全、灵敏的空气检测和漏血检测装置。

18、具有透析治疗信号灯。

19、有透析液内毒素过滤器接口，可使用透析器滤过器实现对透析液进行超纯滤过，提高治疗预后。

20、可实现软硬件升级，完全的水电路分离设计，单独水路控制系统，增加机器的安全性。

21、有数字化计算机信息网络接口，RS232C或RS422接口。

二、组件功能

1、标配血压监测组件，对血压、心率变化进行实时监测记录，数据可在屏幕显示。

2、标配在线清除率（Kt/V）监测组件，可实时测量并图形显示清除率K值、Kt/V值和血浆钠值；能够评估病人透析效果。

三、技术和性能规格

    - 血泵流速：15～600ml/min，精度≦10%。

    - 血泵管路可调：根据需要采用不同直径透析管路。

    - 肝素泵：流量范围0-10ml/h 并有大剂量追加功能。

    - 静脉压力监测范围： -50mmHg～+500mmHg，精度≦10mmHg

    - 动脉压力监测范围： -280mmHg～+200mmHg，精度≦10mmHg

    - 空气探测器采用超声探测原理，具有高灵敏度：并具备液面调整功能。

    - 超滤率：0～4000ml/h，可调，精确度： ≦1%；可实现零超滤。

    - 跨膜压监测范围 -60mmHg～+500mmHg 有跨膜压自动跟踪报警功能。

    - 漏血探测器为光学检测，在透析液最大流量为800ml/min时，精度为漏血量≤0.5ml/min（Hct=25）。

10、透析液流量范围0、300 ml/min、500 ml/min、800ml/min。

11、电源：电压230V（≦10%）/50Hz下连续工作，能抗电磁冲击，高频干扰。在停电时机器能自动保存治疗参数、设定值和累积值。

12、随机设置内置不间断电源，断电时可自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据工作≥15分钟。

四、到货期：现货

五、质保期：三年

六、预算价：400000元（人民币）

七、数量：2台