脂肪吸引器技术参数

1. 吸引压力：-65kpa～ -98kpa连续可调
2. 真空泵：采用进口无油真空泵
3. 真空泵数量：2台
4. 真空泵工作模式：单独控制，可同时开启，可单独开启，自由切换，适应医生对不同手术部位的需求，更加快捷细致的完成手术。
5. 抽气速度：120L／min或240L／min可调，120L适用于一般病患的需求，240L主要针对于重度脂肪堆积患者或局部脂肪严重堆积患者。
6. 往复振动幅度：5mm，既可以和脂肪形成共振最大程度震碎脂肪，又可以减少对毛细血管等其他组织的损伤。
7. 往复振动次数：0-3000次/分钟，可适用于不同医生对不同患者以及不同部位的需求。
8. 蠕动泵注液系统流量范围：0ml/min～510ml/min可连续调节，
9. 控制及显示方式：微电脑控制，数字显示
10. 面板显示内容：吸引压力、注液速度、振动频率
11. 吸脂工作模式：手动吸脂，振动吸脂两种工作模式
12. 脂肪吸引头：吸口为品字形，切割面积大，吸引快捷均匀
13. 手动吸脂针：2.5、3.0、3.5、4、5毫米直径吸脂针，适用于不同部位的吸脂，全面满足医生手术要求。
14. 振动吸脂针：3.0、3.5、4、5毫米直径吸脂针，适用于大面积脂肪层过厚的部位，能有效减轻医生劳动强度，缩短手术时间，手术部位平整，不易发生凹凸不平的现象。
15. 操作方式：脚踏开关一体化，负压、注液、振动在同一模板，使查看和调节更加便利直观。
16. 应急开关：除脚踏开关外，机器各功能均设有应急开关，在脚踏开关出现意外时，仍然可以保证手术的正常使用，使手术操作更加安全。
17. 过滤器：外置过滤器，便于观察更换，避免负压系统的污染，有效保护机器。
18. 手柄消毒：支持环氧乙烷和高温高压两种消毒方式
19. 正常工作噪声：≤55db
20. 保险管：吸脂主机φ5×20mm 15A
21. 输入功率：≥1000VA
22. 输入电压：AC220±22V％，50±1Hz
23. 储液瓶：2000ml和1000ml

数量：1台

保修：五年

预算：190000.00元

到货期：7天内。