# 床旁监护仪招标参数

**1：整机要求：**


★1.1、插件式或半插件式监护仪,参数模块插件槽≥1个，模块即插即用，支持扩展呼末CO2，有创压IBP（含PPV），有创心排量C.O.。

1.2、配置提手,方便移动。

★1.3、≥8.4英寸彩色LED背光液晶显示屏，分辨率≥800\*600像素。

1.4、整机无风扇设计。

1.5、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥6小时。

★1.6、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型

★1.7、监护仪入选中国医学装备协会优秀国产医疗设备产品目录，并提供证书复印件。

1.8、监护仪设计使用年限>=8年。

**2：监测参数：**

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

★2.2、配置3/5导心电监护，支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc实时测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.3、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.4、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看.

2.5、支持不少于20种心律失常分析,包括房颤分析,并列举具体的心律失常种类，满足心电监护临床应用.

★2.6、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.7、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果.

2.8、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿

2.9、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁

2.10、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册。

★2.11、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，满足临床应用.

2.12、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg.

2.13、配置辅助静脉穿刺功能

2.14、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名

2.15、支持升级有创压监测，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册认证

3：系统功能：

★3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

★3.2、可从医院HIS系统同步病人信息到监护仪，病人信息包括：病历号，姓名，出生日期和性别。

3.3、支持≥40小时全息波形存储与回顾。

3.4、 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾，包括全部，标准，ECG，血流动力学等。

3.5、支持≥200条事件存储与回顾。

3.6、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.7、支持升级无线wifi，满足标准：IEEE 802.11a/b/g/n。

★3.8、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.9、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）或者NEWS（英国早期预警评分）。

★3.10、提供计时器功能，支持开始计时，清除计时和设置功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

数量：13台

预算：35.1万元

保修：五年

到货期：14天内。