全自动生化分析仪招标参数

仪器基本要求

原装进口模块组合式全自动生化分析仪一台

分析类型

终点法、速率法、固定时间法和间接离子选择电极法（ISE）

分析方法

比色法、比浊法、乳胶凝集法、均相酶免疫分析法、间接离子选择电极法（ISE）

同时测定项目*

双试剂测试≥57项（含ISE）

测试速度*

分光光度法≥2000测试/小时，离子选择电极法≥900测试/小时

离子选择电极测试

至少包含K、Na、Cl三个项目，各项目测试电极可独立更换， K、Na、Cl电极寿命≥6个月

样本类型

血清、血浆、尿液和其他体液

常规样本进样区容量*

≥400管

进样方式*

三条轨道处理进样，可连续，随机进样

急诊测试*

通过独立的急诊进样区（口）和独立的急诊进样轨道进行急诊样本进样， 急诊样本位≥20管

样本管

可使用原始样本管、分样样本管、可嵌套微量样本杯等

样本量

最小样本体积≤1.0μL（0.1μL步进）

试剂仓

在机试剂位≥100个；试剂仓均为冷藏

总反应体积*

最小总反应体积≤80μL

反应杯*

永久性玻璃反应杯， 反应杯数量≥408个/模块

孵育方式*

恒温液干式孵育系统

波长

同时提供≥12个固定波长，波长范围340–800nm，可进行单/双波长测试

校准

可预设≥100个校准品，可储存历史校准图形数据

质量控制

内置Westgard质控规则、Twin Plot和Levey Jennings图形规则，可预设≥100个质控品

试剂系统*

试剂系统开放，同时可提供全套同品牌原厂试剂、校准品和质控品

操作系统

基于Windows平台的图形化操作界面

平均水耗

平均≤65 升/小时（含离子选择电极单元）

到货期：有现货

保修期：终身保修（电极，灯泡， 注射器等耗材除外 ）

预算：20万元