无创呼吸机

一、	技术要求：                1．适用病人：成人、儿童 (≥20 kg)。

- 通气模式及操作模式：

  - 持续气道正压；

  - 自主/备用；

  - 压力控制通气；

*2.4 容量保证压力支持； 3.功能设置：

3.1 压力释放功能：关闭,分档可调；

*3.2 持续正压通气：4-25cmH2O 可调；

*3.3 呼气末正压通气（EPAP）：4-25cmH2O 可调；

*3.4 吸气压力支持（IPAP）：4-40cmH2O 可调； 3.5 吸气时间：0.30-3.00s 可调；

  - 容量保证压力支持模式下最大 IPAP：6-40cmH2O 可调；

  - 容量保证压力支持模式下最小 IPAP：5-30cmH2O 可调；

3.8 吸入氧浓度：21%-100%连续可调；

  - 延迟上升时间 ：关闭, 5-45min 可调；

  - 呼吸频率：4-60BPM 可调；

  - 压力上升时间：分挡可调；

*3.12 全自动吸气触发和吸气切换；

3.13 容量保证压力支持下目标潮气量：200-2000ml 可调； 4.监测参数：

  - 病人数据窗口；

    - 呼吸相/触发指示：自主、时控、呼气等；

    - 气道峰压：0-50cmH2O；

    - 病人/全部漏气量：0-200 L/min；

4.1.4 病人触发：0-100%；

4.1.5 呼吸频度：0-90 BPM；

4.1.6 吸气时间比：0-91%；

    - 分钟通气量：0-99 L/min；

    - 潮气量：不小于 0-3000mL；

  - 波形窗口：

    - 压力波形：0-50cmH2O；

4.2.2 流速波形：-240-240 L/min；

4.2.3 容量波形：0-3000mL。5．触发方式：

  - 自动灵敏度技术；

    - 呼吸频率范围：4-60 次/分；

    - 呼吸频率精确度：设定值的±10%或 2 次（取其中较大值）；

    - 自主触发灵敏度：图形触发；动态漏气量以上 6 毫升；

*5.2 自主切换：自主呼气域值；最长 IPAP 时间为 3 秒；反向流量保护； 6.报警

  - 高呼吸频率报警：5 到 90 BPM

  - 低呼吸频率报警： 1 到 89 BPM

  - 高潮气量报警：200 到 2500 ml

  - 低潮气量报警：关闭 到 1500 ml

  - 高吸气压力报警：5 到 50 cmH2O

  - 低吸气压力报警：关闭, 1 到 40 cmH2O

  - 低分钟通气量报警：关闭, 0.1 到 99 l/min

  - 低吸气压力延迟时间：5 到 60 s 7.常规参数

  - 流量范围： -240 to 240 l/min

  - 氧气输入压力范围：276 to 600 kPa

  - 氧气输入接口：DISS (阳性或阴性)，NIST (阳性)，SIS (阳性)

  - 动态压力调整：± (2 cmH2O + 目标值的 4%)

  - 电源打开后≤9 秒钟可以开始通气

  - 噪声：≤45 dBA at 1 m

  - 彩色液晶触摸屏≥11 英寸彩色 LCD

  - 配备内置电池,电池容量:≥11Ah. 正常状态下可使用时间≥6 小时

二、售后服务：

*1、保修期：自设备验收合格之日起免费保修 3 年

2、到货期：合同签订后5日内

3、预算：380000元/台

4、数量：2台