**培养箱技术参数**

1三气培养箱，用于胚胎培养.

2箱内容积≤35立升，符合GMP标准,内部均为全圆弧角不锈钢内胆.

3外门有加热功能，防止水雾产生，便于观察及培养.

4 有LED显示屏，可显示温度、CO2浓度、O2浓度、简单菜单及故障信息.

5热导传感器，CO2控制范围:0~19.9%，精度±0.1%。稳定性±0.1%，均匀性±0.1%.

6 O2控制范围:2-89%，精度±0.1%.

7操作温度范围：室温+5℃~50℃。温度精度: ±0.1℃.

8箱内湿度可达到95%或以上，配加湿水盘.

9带报警装置：超温报警、CO2/O2浓度报警、水位状态报警等.

10所有进入箱体的气体都经过HEPA过滤系统，符合Class 100标准.

11水套式加热.

12配二分隔玻璃小门一套；内置3层隔板.

13质保期5年.

14 数量：3台

15 预算：20万元

16 到货期：有现货。