床单位臭氧消毒机

主要功能及技术参数：

1、消毒后对床单元内的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠球菌等杀灭绝对数值≥ 3.0；

2、机身需采用防阻燃、低碳环保等材料，采用医用专用静音脚轮，机身自带可抽取式抽屉，便于放置床罩等配件，配件及遥控器具有防丢失功能。

★3核心部件的臭氧发生器，需具有臭氧浓度高，性能稳定，使用寿命长等优点，要求国家承认的专利或检测报告。

4、微电脑操作，消毒时间0-99分自行调节和设定,可同时消毒床位1-2床；

5、臭氧输出管出气嘴及消毒床罩接气嘴均采用高密度聚乙烯树脂独立开模成

型，化学稳定性好，耐磨、耐寒、耐腐蚀、使用寿命长。

★6、臭氧浓度：≥800mg/m3

★7、消毒中臭氧泄漏浓度：≤0.02mg/m3

★8、消毒后臭氧残留浓度≤0.02mg/m3

9、臭氧产量：5000mg/h

10、工作电源：220V±22V，50Hz±1 Hz；

11、噪声≤55dB；

到货时间：合同签订后7个工作日内

保修时间：3年

数量：13台

预算：169000.00元人民币