北京大学人民医院设备招标文件

一、为满足临床科室需求，设备处拟对消毒工作站进行院内招标采购，采购项目内容及参数：

| 酸性氧化电位水生成装置技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 |  |
| 1.1 | 必须满足国家对医疗消毒设备准入市场条件（两证生产厂家一致） 1、医疗器械注册证 2、消毒产品生产企业卫生许可证 |  |
| 1.2 | 原装或独资厂生产的酸性氧化电位水生成装置 |  |
| 1.3 | 生产酸化水指标符合卫生部消毒技术规范指标（PH、ORP、有效氯含量） |  |
| 1.4 | 设备具有保护电解槽及消毒出水指标稳定的 1、反洗功能 2、低盐电解档除垢功能 |  |
| 1.5 | 提供非在线非连机酸化水检测设施 |  |
| 1.6 | 独资厂或进口生产的水软化装置并配套水过滤及电源和水压稳压装置 |  |
| 1.7 | 满足更多的设备自动化控制报警设施 |  |
| 2 | 主要组成部件技术规格及要求 |  |
| 2.1 | 酸化水生成器主机 |  |
| 2.1.1 | 酸化水生成器核心部件---电解槽 |  |
| 2.1.1.1 | 双组、电解槽片数量≥20片 |  |
| 2.1.1.2 | 固定浓度液体加盐方式 |  |
| 2.1.1.3 | 电解槽进盐可调自动灌注泵模式 |  |
| 2.1.1.4 | 设备给水压力：0.8～7.5Mpa |  |
| 2.1.1.5 | 设备运行环境温度：0～40℃ |  |
| 2.1.1.6 | 放置方法：便携置于工作台上 |  |
| 2.1.1.7 | 消耗功率：≤350W |  |
| 2.1.2 | 主机其他技术 |  |
| 2.1.2.1 | 主机酸碱水电极反洗功能 |  |
| 2.1.2.2 | 酸化水生成量自动控制 |  |
| 2.1.2.3 | 电解槽寿命自动报警 |  |
| 2.1.2.4 | 主机水压不足自动报警 |  |
| 2.1.2.5 | 主机缺盐自动报警 |  |
| 2.1.2.6 | 电路故障自动报警 |  |
|  | 酸性氧化电位水 | 碱性氧化电位水 |
| 2.1.2.7 （高盐）消毒出水指标 | PH：2.0-3.0 | PH：＞11.3 |
|  | 有效氯浓度：60±10mg/L； | 无 |
|  | 氧化还原电位≥1100Mv | 氧化还原电位≤-850Mv |
|  | 酸化水出水量≥1.5L / min | 碱化水出水量≥1.5L / min |
| 2.1.2.8 （低盐）消毒出水指标 | PH：＜5.0 | PH：＞10.5 |
|  | 有效氯浓度：＜40mg/L； | 无 |
|  | 氧化还原电位≥1000Mv | 氧化还原电位≤-800Mv |
|  | 酸化水出水量≥1.5L / min | 酸化水出水量≥1.5L / min |
| 2.1.2.9 无盐清洗出水指标 | PH≤6.0 | PH：＞10.5 |
|  | 有效氯浓度：＜25mg/L； | 无 |
|  | 氧化还原电位≥800Mv | 氧化还原电位≤-750Mv |
|  | 酸化水出水量≥1.5L / min。 | 酸化水出水量≥1.5L / min。 |
| 2.2 | 检测设备 |  |
| 2.2.1 | 氧化还原电位表（ORP）表 |  |
| 2.2.2 | PH酸度计 |  |
| 2.2.3 | 有效氯试纸 |  |
| 2.3 | 软水机 |  |
| 2.3.1 | 树脂交换量≥6升 |  |
| 2.3.2 | 最大软水出水量≥6升/分钟 |  |
| 2.3.3 | 配管口径：符合本院口径 |  |
| 2.3.4 | 常用水压：符合本地常规供水压力 |  |
| 2.3.5 | 耐压：0.8MPa |  |
| 2.3.6 | 消耗电力：常用、再生时共3VA |  |
| 2.3.7 | 再生时间：120min/每次 |  |
| 2.3.8 | 再生周期：可调，1日/-12日/次（自动时间可控） |  |
| 2.3.9 | 每次再生耗盐量：0.9公斤/每次 |  |
| 2.3.10 | 水温－室温：≤摄氏45度 |  |

内镜清洗消毒工作站及追溯系统技术参数

整体要求:

1.整体设计必须符合最新版内镜消毒技术规范的要求。整体设计必须与内镜中心的清洗间相适应并提供合理配置技术方案。

2.内镜清洗组壹套，主要配置应包括：清洗消毒槽、一体化干燥台、中功能背板、清洗槽底柜、浸泡槽盖、自动电子水源开关、高压清洗枪、高压气枪、专用水龙头、医用空气压缩机、专用给排水管路、纯净水质处理器、0.01μm超滤除菌净水器、酶液管道循环灌注装置、消毒液管道循环灌注装置、水汽灌注装置、全管道灌流器、灌流器快接插头、照明系统、手套盒、纱布盒、四位挂钩物、内镜清洗消毒追溯系统等。

| 分项配置 | 技术参数与功能要求 |
| --- | --- |
| 1、台面、清洗消毒槽、功能背板及一体化干燥台等主体配置与材质要求 | 1.1 内镜清洗工作站的：清洗槽、台面、干燥台、功能背板；清洗消毒槽及功能背板使用进口高分子复合材料（AKL）一次压铸而成，表面附杜邦抗菌材料，表面平整光滑，无锋角接缝，抗菌，耐酸碱腐蚀，容易清洁；单个槽体可承受超过60KG的压力，可进行内镜的全浸泡，质地柔软,能最大限度的保护内镜免受硬冲击造成的损害。 1.2. 内镜清洗消毒槽设计要求： 四方槽清洗工作站1套，干燥台1个，辅助台1个，清洗槽及背板总高度为≤1.60m。 |
| 2、台面、清洗消毒槽、功能背板及一体化干燥台的规格要求 | 2.1 内镜清洗槽设计规格为： 2个双竖槽规格为：≤720mm×820mm,1个干燥台规格为：≤680mm×820mm,1个辅助台规格为：≤580mm×820mm。（以实际图纸尺寸为主） 2.2 功能背板材质要求：应与清洗槽相同的进口高分子复合材料一次压铸而成，表面附杜邦抗菌材料，表面平整光滑，无锋角，抗菌，容易清洁。遇酸碱腐蚀不褪色、不变形。 2.3 一体化干燥台材质要求：应与清洗槽相同的进口高分子复合材料一次压铸而成，表面附杜邦抗菌材料，表面平整光滑，无锋角，抗菌，容易清洁。遇酸碱腐蚀不褪色、不变形，质地柔软能最大限度的保护内镜免受硬冲击造成的损害，台面有点状凸起，增加表面的摩擦度，防止内镜或附件滑落。 |
| 3、清洗消毒槽柜体的规格要求 | 3.1 清洗消毒槽底柜尺寸：应与清洗槽实际总长度相配套。 3.2 柜体框架应采用 SUS304 不锈钢材质，底部放置加强型PVC 底板，可有效防止因潮湿或溅水而引起的变形现象发生。柜门应采用彩色钢化玻璃,防水溅且不易破裂。 |
| 4、浸泡槽盖数量及材质要求 | 4.1.浸泡槽盖数量要求≥1个。 4.2.应采用透明亚克力面板吸塑成形有手柄，每个槽盖不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况。 |
| 5、自动电子水源开关数量及技术要求 | 5.1自动电子水源开关≥1个。 5.2技术要求：自动控制中心系统总水源的开闭，有效防止无人看管下漏水现象的发生。 |
| 6、高压清洗枪的数量及材质性能要求 | 6.1高压清洗枪数量≥1把。 6.2材质应采用304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二 次污染。 6.3技术要求：配八个(a混合型b深锥型c尖嘴型d硅胶盖口型e粗堵型f短锥型g花洒型h细堵口型)快接式喷嘴，高压清洗枪与供水管连接部使用螺纹旋转接口，非快接插头，有效防止漏水现象的发生。 |
| 7、高压气枪的数量及材质性能要求 | 7.1高压气枪数量≥2把。 7.2材质应采用304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二 次污染。 7.3技术要求：配八个(a混合型b深锥型c尖嘴型d硅胶盖口型e粗堵型f短锥型g花洒型h细堵口型)快接式喷嘴，高压气枪与供气管连接部使用螺纹旋转接口，非快接插头，有效防止漏气现象的发生。 |
| 8、304不锈钢专用水龙头的数量及材质要求 | 8.1 304不锈钢专用水龙头数量≥2个。 8.2 材质要求：主体采用SUS304不锈钢材质，360度旋转式设计，表面镀烙防锈处理，抗磨损，耐酸碱。 |
| 9、医用无油空气压缩机数量及技术要求 | 9.1 医用空气压缩机数量≥1台；中心气体处理装置≥2套。 9.2 技术要求：应采用无油活塞式设计，保证压缩气体中绝无油分子，配水汽分离系统，压力应在0.2Mpa-0.8Mpa之间调节,气罐一次性储气量不低于25L.主机最大产气量115L/min，噪音≤52分贝。应有效将气体中含有的水分剥离出来，使气枪喷出的气体长期保持干燥，加快内镜吹干速度，可精确调节气枪压力，调节范围0.2-0.8Mpa。 |
| 10、专用给排水管路数量及技术要求： | 10.1专用给排水管路≥1套。 10.2技术要求：使用联塑专用PPR、PVC给水管路，内壁不易结垢，耐压可达8KG以上，排水使用PVC材质的排水管路，密封连接，可保证10年无漏水现象。 |
| 11、纯净水质处理器的数量及技术要求 | 11.1 纯净水质处理器≥1台。 11.2 处理性能指标技术要求：严格按照卫生部《规范》的相关规定，拥有三重过滤装置，可有效祛除泥沙、颜色及细菌，达到中华人民共和国的饮用水标准。 |
| 12、0.01μm超滤除菌净水器的数量及技术要求 | 12.1 0.01μm超滤除菌净水器数量≥1台。 12.2 技术要求：用于末洗程序，彻底阻隔残细菌、病毒。防止消毒后的内镜免受二次污染。处理量2T/H。 |
| 13、酶液/消毒液管道循环灌注装置数量及技术要求 | 13.1 酶液/消毒液管道循环灌注装置≥2套。 13.2 技术要求：酶液液体管道循环灌注装置为非外挂式，主机与控制部分分离设计。平板玻璃触摸感应开关，蓝色液晶显示时间控制，分别控制注液与注气。注液时间可控范围大于等于99分钟，注气时间可控范围小于99秒,灌液途中或注液完毕可进行注气或单独注气、注液。电压24V，循环水量1.7L/min,最大压力:0.42MPa.注气压力小于0.5 Mpa。 |
| *14、水汽灌注装置的数量及材质、技术要求 | 14.1 水汽灌注装置≥2套。 14.2 材质要求：平板玻璃液晶触摸感应开关，蓝色液晶显示时间控制，分别控制注水与注气。 14.3 技术要求：主机为非外挂式，主机与控制部分分离设计，注水时间可控范围大于等于99分钟，注气时间可控范围小于99秒,灌水途中或注液完毕可进行注气或单独注气、注水。电压12V，注水量5.0L/min,最大压力:0.42MPa.注气压力小于0.5 Mpa，按卫生部消毒规范标准采用流动水灌注，按卫生部消毒规范标准不可从槽内使用循环水或其他位置的未处理的水进行灌注。 |
| 15、全管道灌流器数量及技术要求 | 15.1 全管道灌流器≥2套。 15.2 技术要求：使用黑色硬质硅胶为原料，可与奥林巴斯、宾得、富士能及国内知名品牌内镜相配套，分别配有与送水送气管道，吸引管道，水瓶管道相连的硅胶接口。液体灌注一次完成，无需再次拔插。 |
| 16、灌流器快接插头数量及技术要求 | 16.1 灌流器快接插头≥4套。 16.2 技术要求：所有槽均应配有带自锁的快速接头，全部程序执行只需连接快接头，无需将全管道灌流器拆卸，方便、快捷。 |
| 17、照明系统数量及功能 | 17.1 照明系统≥1套。 17.2 功能：灯箱采用12V35W低压照明灯，亮度可达到100W白枳灯的亮度，绿色环保，节约能源，背板光源采用白帜灯照明，光线柔和，照明亮度增加清洗更彻底。 |
| 18、手套盒数量及材质要求 | 18.1 手套盒≥1个。 18.2 材质要求：非金属喷漆,原材料为塑料制成,拥有抽拉门,可放置大\中\小各种不同的手套盒。 |
| 19、纱布盒数量及材质要求 | 19.1 纱布盒≥1个。 19.2 材质要求：非金属喷漆,原材料为塑料制成,非金属喷漆,原材料为塑料制成,可放置10cm×10cm纱布块不少于20块。 |
| 20、四位挂件钩数量及材质要求 | 20.1 四位挂件钩≥1个。 20.2 材质要求：白色四位联体塑料挂钩,可悬挂各类型罐流器。 |
| *21、清洗消毒过程追溯系统技术要求（可供选配） | 21.1 网络数据采集系统及软件1套，电脑数据管理系统主机≥1套，Pad控制端≥1台，清洗数据采集器≥5个，网络数据采集器≥1个，镜身编号卡≥10，洗消人员编号卡≥10。 21.2（1）清洗消毒过程追溯系统。（此装置必须提供追溯装置软件著作权证书） （2）材质要求：采用≥10寸智能Pad做为控制端，Android操作系统，应具有全触摸操作高清显示屏、无需鼠标键盘等外接附属设施。数据服务主机需嵌入背板内，低功耗，免维护，定制Linux操作系统，具有高可靠性和扩展能力。 （3）系统采用RJ45+WIFI的星形网络布线，控制端、服务端、刷卡端无安装距离限制，数据传输快，稳定无干扰，同时独立的局域网络环境，对医院网络无影响，可根据业务需要接入或屏蔽于医院网络。 （4）系统使用中，清洗数据均通过无线WIFI实时上传至智能控制端pad，实时显示内镜编号、镜身号、内镜类型、清洗人员姓名、当前洗消步骤、当前用时等信息，并可在清洗过程中添加维护病人姓名、医生姓名、有无传染病等信息。 （5）系统可以支持智能PAD、智能显示器、电视等用作控制和显示设备，并且不限制各种设备的使用数量。 （6）控制端可在清洗中心背板任意位置放置，可与清洗工作站分离手持操作。实现全网共享，多屏、多方向实时洗消信息显示，可以实现跨房间、跨楼层的远程监看。 （7）设备每屏可一次显示≥5条实时清洗数据，清洗记录超过两页可自动翻页显示，可记录包括初洗、酶洗、超声波、水洗、消毒、末洗、结束等各个步骤的实时使用时间及总用时。 （8）数据采集器需嵌入清洗中心背板内（不能采用外贴式），与清洗中心背板在同一平面形成一个整体，电源线、网络线、数据线均隐藏在背板后方，不可外露。 （9）可与诊疗间的内镜图文工作站相连接，可直接在内镜工作报告中体现各种清洗数据。管理系统可同时连接、管理、记录内窥镜清洗中心及全自动清洗消毒机清洗消毒情况，亦可分别连接、管理、记录内窥镜清洗中心及全自动清洗消毒机清洗消毒情况,自带语音提示系统，并自带相关流程时间控制提醒、报警功能，如相关时间未达到预定时间时，操作人员强行进行下一步骤，系统将有语音提示并且不进行下一流程的记录。 （10）软件应具备内镜库存和维修管理功能，可实时追踪内镜库存数量，维修内镜数量、内镜损坏部位、维修金额、维修经手人、出入库时间等各项信息并可进行数据统计。 （11）软件应具备内镜测漏数据管理系统，可实时显示测漏压力，压力可精确至0.1Kpa，可电子记录测漏人员、测漏时间、内镜类型、内镜编号、泄露位置等信息。 （12）软件应具备消毒液检测记录系统：在消毒液有效性检测时可电子记录消毒液的检测时间、检测人员、是否合格、更换时间并将每次检测消毒液的试纸拍照存入系统中，免除了人工记录，解决了试纸留存后颜色表白的成为无效保存的弊病。 （13）软件应具备消毒液过期警告系统：系统可自动监测消毒液的使用时间、使用次数，当到达使用周期的一半时系统通过颜色转换可提醒清洗人员进行每条一次的检测，当使用次数或天数到达时可语音提醒消毒人员进行更换。 （14）软件具备内镜电子移动储存系统对接端口可随时读取内镜储存信息。 （15）在不开放端口的情况下应可以与医院任意品牌洗消机连接，实时追溯洗消机的清洗过程并无线上传至主控制屏在线显示。 （16）可通过无线网络讲实时清洗消毒界面上传至40寸以上大屏幕云显示屏，实现参观演示、教学观察功能。 （17）应对内镜清洗消毒后的数据进行识别、采集、整理、分析，形成数据包，并与所要检查的病人进行绑定，并在内镜图文报告中生成消毒数据，保存并打印在内镜图文报告中，使病人对所做内镜的消毒程序、消毒时间、消毒效果知情，可进行任一周期的内消毒数据统计分析、汇总，便于对内镜消毒效果进行评价。 （18）应可以使用手机下载清洗消毒追溯APP实时在线远距离监控清洗消毒情况或进行数据检索查找。 （20）所有清洗槽、全自动内镜清洗消毒机均配备清洗消毒过程追溯装置，保证清洗消毒过程规范、完整、数据可追溯。 |
| 交货期限 | 合同签订后20日工作日。 |
| 保修年限及保修范围 | 整套设备安装验收合格后，免费保修伍年，终身维修。 |

备注：

设备名称：酸性氧化电位水生成装置、内镜清洗消毒工作站（含追溯系统）  一套

- 预算：￥350000.00元

- 投标人资格要求：

1.在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

2.若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

3.投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

4.投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

5.投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

6.法律、法规规定的其他条件。

7.投标人必须提供已有同类产品的用户名单。

三、我院自行组织采购，院内公开招标。现邀请有兴趣的投标人就上述设备提交投标，请投标公司于开会前将公司资质交给医院联系人进行资质审核。

- 递交投标文件时间、投标截止时间、开标时间及地点：

1.投标文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章并签名）、投标公司信用查询证明，北京三甲医院近三年业绩（合同和发票复印件）等。以上文件需加盖公章，文件一正四副共五份需胶封、密封。

2.递交投标文件时间地点：2021年3月31日9：00（北京时间），眼视光中心东门。

3.投标截止时间：2021年3月31日 9：30（北京时间），逾期不予受理。

4.开标：本次招标采用开标当天发送电子结果的形式进行,开标时间预计为2021年4月1日上午，请各投标公司签到时，填写准确的邮箱地址。

5.联系人：谢晓添88324616

五、评分细则

| 北京大学人民医院采购评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| 评分类别 | 评价名称 | 分值 | 投标人 |  |  |
| 价格分 | 投标价 |  |  |  |  |
|  | 小微企业优惠率 |  |  |  |  |
|  | 评标价 |  |  |  |  |
|  | 1、价格分 | 30 |  |  |  |
| 技术/服务评分 | 2、技术响应(一个负偏离扣2分，正偏离不加分） | 40 |  |  |  |
| 履约能力评分 | 3、投标产品的销售业绩（ 一份合同2分，超过五份不加分） | 10 |  |  |  |
| 服务评分 | 4、到货、售后（到货时间短、售后时间长为优） | 20 |  |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |  |
| 基准价= |  |  |  |  |  |
| 评委签字： |  |  |  | 日期：年 月 日 |  |

六、合同及廉洁模板

北京大学人民医院医疗设备采购合同

合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院

签约时间：                                 乙方：

第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)

| 产品名称 | 规格型号 | 生产国 | 生产厂商 | 供应商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交总价（大写）：人民币 |  |  |  |  | 总计（小写）： |  |  |
| 设备配置清单：请见附页（共 1 页），以医院使用科室签字认可为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用科室： |  |  | 备注：合同价格为含税价格 |  |  |  |  |

第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营企业许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。

第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修  年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。

第四条: 交货地点及联系人：北京大学人民医院： 联系人：王洪元、单春龙 联系电话88324633

第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。

第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。

第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。

第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。

第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后

A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          √C.付全款

第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。

第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。

第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。

第十三条:                      甲    方                             乙    方

| 单位名称（章） | 北京大学人民医院 |  |
| --- | --- | --- |
| 单位地址 | 北京市西城区西直门南大街11号 |  |
| 法定代表人签字 |  | 法定代表人签字 |
| 或委托代理人签字 |  | 或委托代理人签字 |
| 邮政编码 | 100044 |  |
| 电话 | (010) 88326666 |  |
| 传真 | (010) 68318386 |  |
| 开户银行 |  |  |
| 账号 |  |  |

项目廉政责任书

项目名称：

项目地址：北京大学人民医院

甲    方：北京大学人民医院

乙    方：

第一条　甲乙双方的责任

(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。

(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：

(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。

第四条　违约责任

(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。

甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）

法定代表人(或授权代表签字）： 　　       法定代表人(或授权代表签字）：

地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：

电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：

年　　月　　日                           年　 　月　 　日