北京大学人民医院设备招标文件

一、为满足临床科室需求，招标采购中心拟对动态血压监测进行院内招标采购，采购项目内容及招标参数如下：

1、通过最新的英国高血压学会（BHS）双A认证、通过欧洲高血压学会（ESH）认证和AAMI/ANSI/ISO 81060（成人和儿童）全面认证。

2、测量方式：Oscillometry（振荡示波法测量），支持手动测量。

3、显示方式：≥2.4英寸彩色液晶屏幕显示；显示收缩压、舒张压、心率和时间。

4、测量范围：收缩压：60-260mmHg、舒张压：30-200 mmHg、平均压：40-230 mmHg、脉搏：40-180次/分。

5、测量精确度≤±2mmHg，提供相关认证材料和检验报告。

6、测量模式：具备成人模式、舒适模式和儿童模式。

7、低功耗模式：在10秒不活动状态后，测量仪将进入低功耗模式。

8、回顾数据：测量仪提供测量运行期间及时回顾测量结果读数的功能。

9、自动补测：对于测试失败，≤2分钟之内自动补测。

10、安全锁：当长时间不正常充气或充气压力超过限值时，监护仪会启动安全锁自动停止测量。

11、测压间隔：连续测量；6-120分钟（不低于12档）。

12、记录时间：连续记录24小时或≥7天。

13、测量速度：测量时间≤50秒。

14、储存：储存数据≥300个测量结果。

15、静音设计：充气泵有静音设计，不影响患者休息。

16、音频控制：选择语音时，可通过语音提示测量周期的开始和结束。

17、干扰信号排除：记录盒内置的微处理器能自动分辨血压信号，能区分压力信号、患者动作和呼吸干扰。

18、数据储存系统：非易失性闪存；信息可保留至重新初始化；事件时间由实时时钟提供。

19、充气方式：步进式充气，充气和放气由微处理器控制，避免病人被过度充气。

20、过压保护：成人模式，袖带压力≤300mmHg能打开安全阀自动放气；儿童模式，袖带压力≤250mmHg能打开安全阀自动放气。

21、超时保护：软件限制最大为175秒。自动保险机械装置将膨胀周期限制在低于180秒，将绝对最大压力限制在300mmHg。空气软管可由患者拆下。

22、硬件保护：两次测量之间或出现异常读数时，测量仪会强制实现30秒的最短等待周期，以便重新灌注，获取准确的测量结果。

23、掉电数据保护：记录过程中取掉电池，不丢失已经记录的数据。

24、掉电释压保护：臂带加压过程中，取掉电池，臂带能够自动释压。

25、进水保护防水等级：符合IP22标准（当设备位于挂袋中时）。

26、体积≤101.5×70×27.6mm，重量≤175g（不包括电池）。

27、 至少包括5种血压袖带可选，具有儿童袖带(12-20cm),成人小号袖带(17-26cm)，成人袖带(24-32cm),成人大号袖带(32-42cm),成人特大号袖带(38-50cm),适应成人、儿童及特殊人群的使用。

28、独立初始化：测量仪具有独立初始化功能，无需借助电脑进行初始化。

29、PictBridge打印：无需借助电脑，测量仪可通过连接PictBridge打印机直接打印报告。

30、患者活动记录图：测量仪具有内置活动传感器，有效记录患者的活动数据，显示患者的移动和某项活动的波动，并在打印报告中生成患者活动图。

31、软件功能：具备配置监测仪，下载记录、审阅检测、审阅报告、编辑患者、编辑检测详细信息、完成检测、导入/导出等基础功能。提供血压数据表，趋势图、血压上升下降曲线、昼夜节律分析、平均值分析、晨峰指数（MSI）、动脉硬化指数分析（AASI）。同一患者不同时期动态血压对比分析，可打印动态血压分析报告。

32、可升级HL7功能，通过心血管信息管理系统与医院EMR无缝连接。

33、可选配网络版动态血压报告管理系统，从单机版扩展到基于Web的网络版动态血压报告管理系统，并可通过移动设备远程查看动态血压报告。

35、配备动态血压分析工作站台式电脑1台。

36、配备主流品牌激光打印机1台。

37、配备相应管理软件.

数量：12套

预算：45.6万元

保修期：3年起

到货期：有现货

投标人资格要求：

1.在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

2.若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

3.投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

4.投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

5.投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

6.法律、法规规定的其他条件。

7.投标人必须提供已有同类产品的用户名单。

三、我院自行组织采购，院内公开招标。现邀请有兴趣的投标人就上述设备提交投标，请投标公司于开会前将公司资质交给医院联系人进行资质审核，资质审核内容包含营业执照、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章并签名）、信用查询证明（信用中国自查盖章），请将以上文件盖章后扫描为一个PDF文件，发送至xiexiaopapa@163.com进行报名，邮件需标注投标单位全名、投标项目、投标授权人及联系方式。

- 递交投标文件时间、投标截止时间、开标时间及地点：

1.投标文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章并签名）、投标公司信用查询证明，投标产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章，文件一正四副共五份需胶封、密封。

注.投标人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即投标人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订投标文件。每包投标文件正、副本必须分开装订成册。

2.递交投标文件时间地点：2022年8月26日9：00（北京时间），中仪大厦7024A。

3.投标截止时间：2022年8月26日9：30（北京时间），逾期不予受理。

4.开标时间： 2022年8月26日9:30（北京时间）。

5.联系人：谢晓添88324616

五、评分细则

| 北京大学人民医院采购评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| 评分类别 | 评价名称 | 分值 | 投标人 |  |  |
| 价格分 | 投标价 |  |  |  |  |
|  | 小微企业优惠率 |  |  |  |  |
|  | 评标价 |  |  |  |  |
|  | 1、价格分 | 30 |  |  |  |
| 技术/服务评分 | 2、技术响应(一个负偏离扣2分，正偏离不加分） | 40 |  |  |  |
| 履约能力评分 | 3、投标产品的销售业绩（ 一份合同2分，超过五份不加分） | 10 |  |  |  |
| 服务评分 | 4、到货、售后（到货时间短、售后时间长为优） | 20 |  |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |  |
| 基准价= |  |  |  |  |  |
| 评委签字： |  |  |  | 日期：年 月 日 |  |

六、合同及廉洁模板

北京大学人民医院医疗设备采购合同

合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院

签约时间：                                 乙方：

第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)

| 产品名称 | 规格型号 | 生产国 | 生产厂商 | 供应商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交总价（大写）：人民币 |  |  |  |  | 总计（小写）： |  |  |
| 设备配置清单：请见附页（共 1 页），以医院使用科室签字认可为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用科室： |  |  | 备注：合同价格为含税价格 |  |  |  |  |

第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。

第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修叁年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。

第四条: 交货地点：北京大学人民医院。

第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。

第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。

第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。

第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。

第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后

A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          √C.付全款

第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。

第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。

第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。

第十三条:                      甲    方                             乙    方

| 单位名称（章） | 北京大学人民医院 |  |
| --- | --- | --- |
| 单位地址 | 北京市西城区西直门南大街11号 |  |
| 法定代表人签字 |  |  |
| 或委托代理人签字 |  |  |
| 邮政编码 | 100044 |  |
| 电话 | (010) 88326666 |  |
| 传真 | (010) 68318386 |  |
| 开户银行 |  |  |
| 账号 |  |  |

附页：配置单

项目廉政责任书

项目名称：

项目地址：北京大学人民医院

甲    方：北京大学人民医院

乙    方：

第一条　甲乙双方的责任

(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。

(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：

(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。

第四条　违约责任

(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。

甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）

法定代表人(或授权代表签字）： 　　       法定代表人(或授权代表签字）：

地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：

电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：

年　　月　　日                           年　 　月　 　日