北京大学人民医院设备招标文件

一、为满足临床科室需求，招标采购中心拟对十二道自动分析心电图机进行院内招标采购，采购项目内容及招标参数如下：

1   十二道自动分析心电图机 （须与医疗器械注册证相符）

2   导联            标准12导联、十二道同步采集及记录

3   输入回路电流    ≤0.1μA

4   定标电压        1mV±1%

5   噪声电平        ≤15uVp-p除颤保护

6   采样速率        8000/s/ch

7   道间干扰        ≤0.5mm

8   基线稳定性      灵敏度变化时（无信号输入）其位移不超过2mm

9   温度漂移        在5~40℃温度范围内，基线漂移平均不超过0.5mm/℃

10  显示器          触摸彩色液晶显示器，操作便利。

可显示12道ECG波形、心率数、被检者信息、分析报告、明尼苏达码、工作状态、操作程序菜单，电极脱落等参数。

11  滤波器         具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。

交流滤波器：50/60Hz ≥20dB

漂移滤波器：0.25/0.5Hz ≥3dB

肌电滤波器：25/35Hz ≥3dB

高频截止滤波器：75/100/150Hz

12  具有除颤保护   标配具有抗除颤保护功能的导联线

13  自诊断功能     具有设备自诊断及故障提示功能

14  检查方式    标准12导联检查、心律不齐检查、R-R测量检查、负荷后检查。

15  记录方式       具有自动记录、手动记录、回顾记录、延长记录、间隔记录、定时记录、压缩记录、复制记录等方式；可在记录时标记异常波形

16  记录相位       具有连续、同步和全部模式。

17  特征波形       主要波形和平均波形两种模式

*18  手动记录分析功能 手动记录时也可进行分析，并可设定是否输出分析结果。

19  分析确认功能   具有分析结果确认后再记录功能，避免漏诊。节约记录纸。

*20  心电图机分析报告（1）心脏整体示意图，图解整个心脏并分析解释，用于解释缺血性区域，埂塞区域或形态上的异常。

（2）心脏正面示意图，图解从前方看心脏的正面部分，用于解释心律不齐的机理或传导紊乱。

（3）心脏上方截面图，图解从上方看心脏的横截面部分，用于解释表面视图状态，还可表示出后壁的梗塞。

*21   回顾记录      可记录前10秒测量的心电图波形，有效避免漏诊。

可双按键独立操作，具有实时记录及回顾记录模式。

22  波形简化缩略图  在测量波形画面，可以显示波形缓冲略图和心电波形。

测量波形画面可以追溯显示暂时保存在内部存储器的最  多1 分钟的波形数据。

23   心律不齐自动延长记录  分析记录时，当心律不齐被检出时，自动打印心律不齐心电图报告，报告内容应包括波形数据、心律不齐测量结果数据、节律测量结果数据、被检者数据

*24   分析结果指南  可提供支持诊断的概要报告、分析指南报告、注释解说报告。

25   明尼苏达吗分析种类   162种

26   不正常值分析种类     136种

27   运动负荷试验分析种类  37种

28   多种分析方式   分析方式可分针对为婴幼儿、儿童、青少年男性、青少年

女性、成年人5中不同方式

29   记录日志      可打印当天、指定日期或全部心电图日志

30   记录速度      5、10、12.5、25、50mm/s ±3%

31   记录道数      3 CH、3 CH +1（节律导联）、3 CH +2（节律导联）、6 CH、6 CH +1（节律导联）、12 CH

*32   记录纸        内置210mm宽记录纸，卷纸和折纸都可使用，满足不同用户的使用习惯。

33   增益切换        1/4、1/2、1、2、自动

34   时间常数        3.2s 或以上

35   走纸速度        5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，允差±3%。

36   串行(SERIAL)端口  标准 RS-232C 2ch

37   网络(LAN)端口     标准 IEEE802.3u 100BASE-TX

38   心率测量          20bpm～300bpm，允差±1bpm。

39   ECG 同步信号     输出 5V

40   被检者信息       ID、年龄、性别、姓名、身高、体重、血压、用药、症状、 所属 1～4、注释

41   基本测量值       心率、RR、PR、QRS、QT 间期、QTc、心电轴、SV1、RV5(6)

42   安全性           Ⅰ类设备、内部电源设备  CF 型应用部分

43   消耗功率         交流运行时：100VA

44   基本尺寸         370mm（长）×320mm（宽）×90mm（高） 不包含突起

45   重量            约 5.4kg

46   运行环境        温度 5℃～40℃ 湿度 25%～95%（无冷凝）

47   运输及贮存环境   温度 －20℃～＋55℃ 湿度 ≤93%（无冷凝）

48   内置存储器     主机可存储500组以上的心电图数据

49   外接存储器     SD卡或 U盘存储，存储大于15000件心电图文件

50   输入设备       自带全键盘输入，另可外接USB接口键盘输入，方便输入。

51   打印设备       机器自带热敏打印机或通过电脑打印机打印

52   网络功能       内置LAN接口(可选配无线网络)

53   电源要求       交流：100~240V  50Hz

直流：内置可充电锂电池及充电器

54   网络输出格式  ECG、XML、PDF、JPG等

55   直流工作时间  可连续使用90分钟（按照IEC 60601-2-51试验方法的

12ch记录）；充电时间：从空置状态起，约3小时结束。

56   附加功能      可连接条码扫描枪或ID读卡器

*57   设备自带维护功能    AMP工作状态、记录器测试、I/O测试、触摸屏调整、键盘测试、电路板ID、MAC地址、日志输出、厂家出厂设定、安装、下载。

58   接口类型       RS-232串口×2、USB接口×2、SD卡接口×1、

LAN端口×1、ECG信号输出接口×1，等电位端子接口×1，

患者导联线接口×1

数量：7台

保修：五年

到货期：一周内

预算：26.6万元

投标人资格要求：

1.在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

2.若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

3.投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

4.投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

5.投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

6.法律、法规规定的其他条件。

7.投标人必须提供已有同类产品的用户名单。

三、我院自行组织采购，院内公开招标。现邀请有兴趣的投标人就上述设备提交投标，请投标公司于开会前将公司资质交给医院联系人进行资质审核，资质审核内容包含营业执照、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章并签名）、信用查询证明（信用中国自查盖章），请将以上文件盖章后扫描为一个PDF文件，发送至xiexiaopapa@163.com进行报名，邮件需标注投标单位全名、投标项目、投标授权人及联系方式。

- 递交投标文件时间、投标截止时间、开标时间及地点：

1.投标文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章并签名）、投标公司信用查询证明，投标产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章，文件一正四副共五份需胶封、密封。

注.投标人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即投标人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订投标文件。每包投标文件正、副本必须分开装订成册。

2.递交投标文件时间地点：2022年8月26日9：00（北京时间），中仪大厦7024A。

3.投标截止时间：2022年8月26日9：30（北京时间），逾期不予受理。

4.开标时间： 2022年8月26日9:30（北京时间）。

5.联系人：谢晓添88324616

五、评分细则

| 北京大学人民医院采购评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| 评分类别 | 评价名称 | 分值 | 投标人 |  |  |
| 价格分 | 投标价 |  |  |  |  |
|  | 小微企业优惠率 |  |  |  |  |
|  | 评标价 |  |  |  |  |
|  | 1、价格分 | 30 |  |  |  |
| 技术/服务评分 | 2、技术响应(一个负偏离扣2分，正偏离不加分） | 40 |  |  |  |
| 履约能力评分 | 3、投标产品的销售业绩（ 一份合同2分，超过五份不加分） | 10 |  |  |  |
| 服务评分 | 4、到货、售后（到货时间短、售后时间长为优） | 20 |  |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |  |
| 基准价= |  |  |  |  |  |
| 评委签字： |  |  |  | 日期：年 月 日 |  |

六、合同及廉洁模板

北京大学人民医院医疗设备采购合同

合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院

签约时间：                                 乙方：

第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)

| 产品名称 | 规格型号 | 生产国 | 生产厂商 | 供应商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交总价（大写）：人民币 |  |  |  |  | 总计（小写）： |  |  |
| 设备配置清单：请见附页（共 1 页），以医院使用科室签字认可为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用科室： |  |  | 备注：合同价格为含税价格 |  |  |  |  |

第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。

第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修叁年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。

第四条: 交货地点：北京大学人民医院。

第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。

第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。

第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。

第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。

第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后

A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          √C.付全款

第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。

第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。

第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。

第十三条:                      甲    方                             乙    方

| 单位名称（章） | 北京大学人民医院 |  |
| --- | --- | --- |
| 单位地址 | 北京市西城区西直门南大街11号 |  |
| 法定代表人签字 |  |  |
| 或委托代理人签字 |  |  |
| 邮政编码 | 100044 |  |
| 电话 | (010) 88326666 |  |
| 传真 | (010) 68318386 |  |
| 开户银行 |  |  |
| 账号 |  |  |

附页：配置单

项目廉政责任书

项目名称：

项目地址：北京大学人民医院

甲    方：北京大学人民医院

乙    方：

第一条　甲乙双方的责任

(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。

(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：

(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。

第四条　违约责任

(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。

甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）

法定代表人(或授权代表签字）： 　　       法定代表人(或授权代表签字）：

地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：

电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：

年　　月　　日                           年　 　月　 　日