
北京大学人民医院设备招标

招标文件
采购人：北京大学人民医院

2022年10月

招标文件目录

3第一部分
招标邀请


5第二部分
投标人须知表


12第三部分
合同格式


16第四部分
附件--投标文件格式


29第五部分   技术需求




招标邀请

日期：2022年10月12日
北京大学人民医院（以下简称“采购人”）就利用其财政性资金，对“北京大学人民医院设备”所需下列货物进行院内招标。现邀请合格投标人参加该项目的投标。

采购项目情况和内容：

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	分品目预算金额（人民币万元）
	备注

	1
	1-1
	石蜡包埋机
	2
	台
	是
	18
	

	2
	2-1
	冷台
	4
	台
	是
	16
	

	3
	3-1
	冰冻染色机
	1
	台
	是
	10
	

	4
	4-1
	无线多参数监护仪
	13
	套
	是
	49.9
	

	5
	5-1
	动力系统
	4
	套
	是
	16
	

	6
	6-1
	四肢血压监测仪
	1
	套
	是
	20
	

	7
	7-1
	生物安全柜
	3
	台
	是
	13.5
	

	8
	8-1
	倒置荧光显微镜
	1
	台
	是
	14.8
	

	9
	9-1
	实时定量PCR仪
	1
	台
	是
	28
	

	10
	10-1
	二氧化碳培养箱
	2
	台
	是
	12
	

	11
	11-1
	凝胶成像仪
	1
	台
	是
	13.5
	

	12
	12-1
	PCR仪
	2
	台
	是
	8.4
	

	13
	13-1
	超低温冰箱
	3
	台
	是
	16.68
	

	14
	14-1
	流式细胞仪
	1
	台
	是
	45
	

	备注：本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业


注：1）本次采购，投标人必须以包为单位进行投标响应，评审和合同授予也以包为单位。

投标人资格条件：

在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

法律、法规规定的其他条件。

投标人必须提供已有同类产品的用户名单。

递交投标文件时间和地点：2022年10月20日8：30（北京时间），中仪大厦一层，逾期送达或未密封的投标文件恕不接受。

开标会议时间及地点：开标会议时间：2022年10月20日9：00分整（北京时间）开始，中仪大厦7024B。
采购人信息：

名称：北京大学人民医院
地址：北京市西城区西直门南大街11号

联系方式：谢晓添010-88324616
采购人的技术需求：详见第五部分技术需求。

投标人须知表

	序号
	条款
	内  容

	
	项目概况
	1）项目名称：北京大学人民医院设备

2）财政性资金，且资金已落实

3）采购内容：详见本招标文件第五部分

4）采购人：北京大学人民医院

5）本次采购，投标人须以本招标文件第五部分所列服务要求全部内容为基础进行响应，投标、评审和合同授予也以此为单位

	
	对投标人的资格要求
	合格投标人的资格要求（不符合下述合格投标人资格要求的投标，将视为无效投标被拒绝）：

（1）  在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。 

（2）  若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。
（3）  投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。
（4）  投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明。
（5）  投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。
（6）  法律、法规规定的其他条件。
（7）  投标人必须提供已有同类产品的用户名单。
注：上述投标人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评审时不予认可。

	
	合格的货物及其有关服务
	1）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“不接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。

2）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。

	
	
	3)本次招标的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照招标文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。

	
	投标费用
	无论开标会议的过程和结果如何，投标人自行承担所有与参加开标会议有关活动的全部费用。

	
	投标文件语言
	中文（有关产品型号、专用名词等可除外）

	
	投标文件计量单位
	除本招标文件第五部分中有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。

	
	投标货币
	人民币

	
	投标报价范围及说明
	投标报价范围及说明：

（1）货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费；

（2）安装、调试、验收费用；

（3）培训费；

（4）维修服务和技术支持费；

（5）第五章“技术需求”规定的其它费用

	
	投标文件有效期
	投标文件递交截止期后90日内有效

	
	投标文件的组成
	投标人应按本招标文件第四部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本招标文件第五部分要求的文件和资料也须一并提供。投标人还可根据自己的理解，提供其他必要的投标文件。

	
	投标文件封面要求
	列明项目名称、本招标文件采购编号、投标人名称

	
	投标文件份数要求
	1）纸质文件份数：正本1份，副本（正本复印件）4份。投标文件电子版：1份（PDF格式）
2）投标文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章并签名）、投标公司信用查询证明（开标日期前3天内查询），投标产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章。
注.投标人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即投标人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订投标文件。每包投标文件正、副本必须分开装订成册。

	
	投标文件装订和密封要求
	投标文件须胶装并密封提交。

	
	投标文件递交时间
	2022年10月20日8：30分整（北京时间）

	
	投标文件递交地点
	中仪大厦一层。每家投标人只能派1名（法定代表人或授权代表）递交投标文件。

	
	开标会议时间
	2022年10月20日9：00分整（北京时间）

	
	院内专家组成及职责
	采购人根据采购内容特点，组建院内专家，院内专家所有成员集中评审，推荐中标候选人。

	
	评标程序和内容
	采购人在本招标文件规定的时间和地点收取投标人的投标文件。并由院内专家开启投标文件，进行初步审查工作（包括资格性和符合性检查）。

初步审查是从投标文件的有效性、完整性、对本招标文件的响应程度来进行评审。院内专家可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
院内专家将针对投标文件中的报价、技术响应、服务方案等进行综合评审。

实质上响应的投标人应该是其响应文件满足招标文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本招标文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本招标文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的投标人的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果投标文件出现属下列情况之一的，院内专家有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.投标超过分品目预算金额或最高限价的；

c.不符合本招标文件中规定的投标人资格要求的；

d.未按招本招标文件规定要求密封、签字和盖章的；

e.不符合招标文件规定的★项要求的；
f.提交了转包或分包要求的;

g.不符合法律、法规和本招标文件中规定的其他实质性要求的。

	
	评审货币
	评审货币为人民币

	
	招标评审办法
	经招标确定资格性审查、符合性审查通过的投标人后，由院内专家采用综合评分法对投标人的投标文件进行综合评分，具体评分办法详见附表评审标准。院内专家将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。

	
	确定中标候选人
	采购人根据院内专家的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的投标人为中标候选人。

	
	签订合同
	1）接到成交通知30天内，中标人应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

2）本招标文件、投标文件及评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。

	
	分包和转包
	成交投标人不得将该项目分包或转包给其他任何单位，若出现此行为，采购人有权无条件解除合同。

	
	院内评审终止，重新开展采购活动说明
	出现下列情形之一的，采购人终止招标采购活动，发布项目终止公告并将说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。

	
	付款条件和方式
	详见第三部分合同格式


附表 评审标准

院内专家将按照本招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值,即为每个投标人的最终得分。评委评分保留整数，评审最终得分保留2位小数。

本项目评审采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为中标候选人的评审方法。

采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定中标候选人，得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由院内专家现场采取随机抽取方式确定。

政府采购促进中小企业发展扶持政策：

促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。投标人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

评分因素和评分标准

	内容
	分值
	评分因素分项
	评分标准

	价格部分
	30
	评标价格
	评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100
备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价

	商务部分
	9
	履约能力评分（8分）
	根据投标产品近三年（2019年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的北京三甲医院销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。

注：1.投标人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。

2.投标产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。

	
	
	政府采购节约能源、环境保护评分（1分）
	政府采购的强制采购产品除外：

（1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

	技术部分
	40
	对招标文件技术规格要求的响应程度（40分）
	投标文件技术规格响应全部满足招标文件技术要求的为40分，其中有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；有1项其他条款不满足的，扣2分，最低得分0分。

注：最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。

	售后服务部分
	21
	根据供货响应时间进行评价（8分）
	根据招标要求和技术响应情况，对投标人的供货响应时间满足采购需求（合同签订后X个工作日内）的得5分，每缩短1天增加1分，最高分为8分。
注：投标人须提供《交货承诺书》，未提供《交货承诺书》或交货期不满足采购需求的本项评审得0分。

	
	
	质量保证期（8分）
	质量保证期满足招标文件要求的得5分，每增加12个月加2分，最高得8分。
注：不满足招标文件要求的质量保证期（保修期）的报价此项评审为0分。

	
	
	售后服务方案和培训（5分）
	根据招标文件要求和技术响应情况，对投标人提供的售后服务方案进行评价，其中：
（1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足招标文件要求的，得3分；

（2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足招标文件要求的，得2分；

（3）未提供售后服务方案或完全不能满足招标文件要求的，得1分。

	
	
	
	根据招标文件要求和技术响应情况，投标人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。


合同格式

北京大学人民医院医疗设备采购合同
合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院
签约时间：                                 乙方：                   
第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)
	产品名称
	规格型号
	生产国
	生产厂商
	投标人
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	成交总价（大写）：人民币 
	总计（小写）： 

	设备配置清单：请见附页（共 1 页），以医院使用科室签字认可为准。

	使用科室：
	备注：合同价格为含税价格


第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。
第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修   年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。
第四条: 交货地点：北京大学人民医院。  
第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。 
第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。
第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。
第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。  
第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后
A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          √C.付全款                               
第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。
第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。
第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。
第十三条:                      甲    方                             乙    方
	单位名称（章）
	北京大学人民医院
	

	单位地址
	北京市西城区西直门南大街11号
	

	法定代表人签字
	
	

	或委托代理人签字
	
	

	邮政编码
	100044
	

	电话 
	(010) 88326666
	

	传真
	(010) 68318386
	

	开户银行
	
	

	账号
	
	


附页：配置单
项目廉政责任书
项目名称：                          
项目地址：北京大学人民医院       
甲    方：北京大学人民医院          
乙    方：                          
　第一条　甲乙双方的责任
(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。
(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。
(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：
(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。
第四条　违约责任
(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。
甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）
　　　 　　　                           
法定代表人(或授权代表签字)： 　　       法定代表人(或授权代表签字)：
地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：
电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：
年　　月　　日                           年　 　月　 　日
附件—投标文件格式

格式1． 报价函

致：北京大学人民医院
根据贵方为    （项目名称）  的招标文件，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表投标人    （投标人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

商务文件部分

（1）投标函   表1
（2）开标一览表   表2

（3）分项报价表     表3
（4）法定代表人授权书   表4
（5）商务条款响应及偏离表   表5
（6）投标人资格证明文件   表6
（7）投标产品近三年（2019年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表   表7
（8）制造商授权书       表8

2、技术文件部分

（1）技术需求响应及偏离表   表9
（2）投标人根据服务需求要求，提供其他必要的投标文件（投标人视需要自行编写或提供，包括但不限于第五部分服务需求要求的相关服务方案，以及投标人认为其他必要的内容等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

投标人递交了投标文件，即意味着接受招标文件的规定和相应安排。

投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

投标人已详细审查招标文件的全部文件，包括第 （插入编号） （补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

本投标有效期为自报价截止日起90个日历日。

我方承诺，我方不是采购人的附属机构。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

	   地址：
	

	电话：
	

	传真：
	

	电子邮件：
	

	法定代表人或授权代表签字：
	

	法定代表人或授权代表姓名、职务：
	

	投标人名称：
	

	公      章：
	


格式2.开标一览表

                            项目名称：__________________ 
	包号
	包名称
	总价
	开标声明

	
	
	小写金额：                  

大写金额：                
	


                                价格单位：人民币元

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
注：1、开标声明是指针对开标一览表需声明的内容。不得在此填写与投标开标一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。
格式3. 分项报价表（格式）
采购编号：                                 包号：              

品目号：                                   货物名称：                                  
                                                           价格单位：人民币元
	序号
	名称
	型号（规格）
	制造商及原产地
	品牌
	单价
	数量
	总价

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、验收
	
	
	
	
	
	

	5
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	

	采购项目（内容）到货期
	

	采购项目（内容）保修期
	


投标人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：                                              
注：1、投标人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。投标人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）
2、如投标要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如投标产品属于医疗设备，所报投标产品制造商名称、产品型号（规格）需与投标文件提供的投标产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、投标人必须在本表后附所投设备的配置清单。
格式4 法定代表人授权书
本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）的      （采购编号：    ）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。


本授权书于              年       月       日签字盖章后生效， 特此声明。

法定代表人签字：                                 
被授权人签字：                                   

被授权人工作单位和职务：                        
投标人名称（加盖公章）：                          
地址：                                           

注：需附法人及投标授权人身份证正反面。

格式5．商务条款响应及偏离表

采购编号：                       包号：                   项目名称：            

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务/合同条款
	投标文件的商务/合同条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 本表应包括合同条款的偏离说明。

2. 投标人对招标文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对招标文件无商务偏离，请在“招标文件的响应”栏只填写“对招标文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的响应可被拒绝。

投标人名称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：                    

日期：              

格式6．投标人资格证明文件

	6.1在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。


	6.2若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。


	 投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。


	6.4投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明。


	6.5投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。


	6.6法律、法规规定的其他条件。


	6.7投标人必须提供已有同类产品的用户名单。


格式7投标产品近三年（2019年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表  （格式）
包    号：__________        

品目号：                                   货物名称：          

	序号
	订货时间
	型号（规格）
	数量（套）
	合同签订时间
	采购单位
	联系人及电话
	履约情况

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 投标人应按照招标文件第二部分投标人须知附件评标办法和评审标准中的要求提供业绩证明材料。 

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
格式8

本次招标的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照招标文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。
包号：             品目号：                货物名称：          

制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书（格式）

致：(采购人) 

我们（制造商或境内总代理商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、区域代理），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、区域代理地址） 。兹指派按（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (投标人地址) 的（投标人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方第 （采购编号） 号招标邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、区域代理），我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商（区域代理），随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理、区域代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。
    我方于      年     月     日签署本文件，（投标人名称） 于       年     月     日接受此件，以此为证。

投标人名称：                                    制造商（境内总代理商、区域代理）名称：       

（单位公章）：                                  （单位公章）：
签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：               
法定代表人或授权代表签字：                     签字人签字：                  
二、技术文件部分
格式9.技术需求响应及偏离表（格式）

包    号：__________                              

货物名称：          

	招标文件条目号
	招标文件采购需求的内容与数值
	投标人的技术响应内容与数值
	技术响应偏差说明
	技术支持资料（或证明材料）说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

投标人应对招标文件第五部分技术需求的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印招标的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

投标人应按照谈招标文件第五部分技术需求中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。
投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
 10. 招标文件第五章“技术需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

10.1投标产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

北京大学人民医院：

我单位参与            项目（招标编号：        ）第   包投标的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                
	10.2 招标文件第五章技术需求规定的投标产品技术支持资料（或证明材料）


	10.3售后服务方案


	10.4 其他技术证明文件或说明（如果有）


第五部分 技术需求

一、采购项目需实现的功能或者目标：
（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京大学人民医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购项目的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购项目的数量

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位

	1
	1-1
	石蜡包埋机
	2
	台

	2
	2-1
	冷台
	4
	台

	3
	3-1
	冰冻染色机
	1
	台

	4
	4-1
	无线多参数监护仪
	13
	套

	5
	5-1
	动力系统
	4
	套

	6
	6-1
	四肢血压监测仪
	1
	套

	7
	7-1
	生物安全柜
	3
	台

	8
	8-1
	倒置荧光显微镜
	1
	台

	9
	9-1
	实时定量PCR仪
	1
	台

	10
	10-1
	二氧化碳培养箱
	2
	台

	11
	11-1
	凝胶成像仪
	1
	台

	12
	12-1
	PCR仪
	2
	台

	13
	13-1
	超低温冰箱
	3
	台

	14
	14-1
	流式细胞仪
	1
	台


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

采购项目交付的时间：合同签订后30个日历日内（含安装调试）。
采购项目交付的地点：北京大学人民医院指定地点。
四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购项目需满足的服务标准、效率要求

投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
（二）采购项目需满足的服务期限要求

1.质量保证期及服务要求：自安装调试验收合格之日起不少于3年。
五、采购项目验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2. 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4.投标人应配合采购人验收部门完成相应计量检测工作。

六、采购项目其他技术、服务等要求

投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，院内专家可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的投标风险，由投标人承担。

投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第一包：石蜡包埋机

▲1. 中央式组织包埋机，适合左右手，符合人体工程学。
2. 全新的扶手设计，高度≥14mm，宽度大于等于≥47mm，使操作更稳定舒适，防止烫伤和组织滑落。
3. 可拆式加热镊子架≥ 6 个位点，可两侧进行操作。
▲4. LCD可触式电容屏幕≥5.7英寸，无多级菜单，操作简便，灵敏，耐用，可预设机器工作时间，设备在预设时间里可自动开关机。
5. 石蜡出口控制开关高度可调，可以翻至后方而使用脚踏开关，便于大组织包埋。 

6. 旋钮精确调节石蜡流量，标配LED照明灯。
7.速冷点面积≥6.5cm(6.5cm，可满足超大包埋盒的包埋。
8.石蜡槽容量≥4L；石蜡槽，工作台面与内置预热槽的温度范围是：50℃-75℃，调节精度≤1℃；热台温度范围：50℃-75℃，调节精度≤1℃。
9.包埋盒加热槽/模具加热槽可拆卸: 容量≥150个包埋盒或≥500个包埋模具。 

10.平整的蜡缸顶部方便置物；全新的排蜡系统≥8个排蜡孔，避免石蜡在工作台面上聚集。
13. 样本槽数量≥2个，可拆卸。
14．废蜡槽数量≥2个,可拆卸。
第二包：冷台
1.分体式独立冷台, 独立冷台可以任意放置在热台两侧，也可用作切片前样本预冷。
2.使用简单、模块化的设计，提供精确制冷。
▲3.环境自适应控制模块可确保工作温度始终稳定在 -6 °C。
4.冷台上的最佳温度分布可以防止冷凝水滴落。
5.制冷表面大，可容≥60 个蜡块。
6. 室温降至：-6℃≤25分钟，降至工作温度后30分钟可凝固≥60个蜡块
第三包：冰冻染色机
▲1、染缸数量≤15个

2、单缸处理时间：可在1秒-59秒内任意设定

▲3、苏木素染液缸和返蓝染液缸的温度设置范围：0-99℃调节

▲4、具备超声波快速上色功能，超声波频率可调。
5、返蓝染液缸：三种方式任意转换
6、染色架单次染片数量≥20张

7、随时上机无限无限循环工作模式
8、单次染色时间：3-10分钟可调

9、电脑程控进清水排污水系统，确保每个工序清洗玻片时水质清洁，并有节水效能。
10、染液缸容量≥400ml

11、染液缸尺寸≤100mm×49mm×104mm

第四包：无线多参数监护仪
一、设备用途：

1、多参数监护仪适用于医疗单位对患者进行基础生命体征监测包括血压、血氧、心电、心率、呼吸、体温，可拓展监测呼末CO2、胎心、血糖。

2、结合无线中央监护系统使用对患者进行无线、移动、远程监护。

3、通过中继器，将数据传输至现有监护仪上显示。

二、主要功能要求与技术参数

1. 无线多参数监护仪参数：

1.1、主要由多参数监护主机、显示终端、温度组件、脉搏血氧组件、无创血压组件和心电组件组成。

1.2、工作条件：环境温度：0℃～40℃；相对湿度：≤95%

1.3、无线功能：设备具有Mesh自组网/4G/WIFI等无线网络接入功能。

1.4、具有心电监测功能、导联、可选择三导联、五导联、十二导联。

1.5、具有心电、血氧、血压、脉搏、心率、呼吸、体温测量功能：

 血氧测量范围70%～100%，精度70% ～100% 、±2%； 

 脉率测量范围30bpm～200bpm，精度±1bpm或±1%；

 呼吸率测量范围10rpm～120rpm，精度±2rpm或±2%；

 温度测量范围15-45℃，精度在37.0-39.0℃范围内最大允许误差±0.1℃，在其他测量范围最大允许误差±0.2℃；

1.6、具有动态血压、心电、氧饱和度、温度和呼吸率报警功能选择和消警功能

1.7、输入阻抗：不小于10MΩ

1.8、共模抑制：监护仪的共模信号抑制能力分别为诊断＞90dB，监护＞105dB，手术＞105dB 。

1.9、具备电外科干扰抑制功能，符合YY 1079-2008中的电外科干扰抑制的标准

1.10、采用4.3寸触摸屏，智能安卓系统、软件可阔展性强。

1.11、拥有人机交互，医患交互功能，可实现病人与监护中央站语音/视频/对话

1.13、防水等级：IP*3

1.14、电池待机：采用锂电池，充电4小时可持续使用40小时。

2. 无线中央监护系统参数

2.1、同时拥有手机APP端和PC端中央监护显示功能

2.2、具有监护仪显示功能，可将多参数监护仪的监测数据无线传输并显示在其它品牌固定监护仪上

2.3、报警参数下发及远程操控功能：可以在中央监护端远程设置多参数监护终端的全参数报警上下限，并可远程控制多参监护仪进行血压监测。

2.4  数据和趋势存储与回顾功能：监测数据和趋势可实时存储，全参数可实时回顾，多通道可全息回放。

2.5、数据存储：≥10000例以上病人数据存储，且存储空间可扩展。

2.6、多种无线组网方式：可以通过Mesh自组网/4G/WIFI等方式进行无线组网。并可与医院有线网络扩展对接，与医院信息系统进行单向或双向信息互通。

2.7、监护分析和报告功能软件：中央监护对各监护患者进行24小时高精度心律异常统计分析与编辑，24小时血压趋势统计分析与编辑，24小时综合参数汇总统计与分析，并可对分析或编辑后的结果进行打印或保存。

第五包：动力系统
1.主机

1.1预期用途：与指定的钻或锯片配合使用，供医疗机构骨科进行钻、锯骨组织时使用；
1.2 工作原理：通过内部电源对电机提供动力，连接机械传动装置带动刀具实现旋转（钻，铣）和往复摆动（锯）的功能，从而达到预期用途；

1.3可整机高温高压消毒，耐高温≤134℃；

1.4采用进口电机，输出功率≥100W；

1.5锯频≥15000次／分；

1.6转速300转／分；

1.7扭矩≥13牛顿·米；
1.8温升≤25℃

1.9可接驳不同厂家髋臼连杆接口；
1.10噪声≤40dB；

1.11无级变速模式，锯、钻转速可通过改变扳机开关的扣动幅度来控制；幅度小则速度低，幅度大则速度高；

1.12铝合金外壳。  
2.充电器
2.1 输入电压交流AC100V～250V  50/60HZ；
2.2 充电电流 700mA；

2.3 输入功率 30VA；

2.4 充电电池输出空载电压 DC20V；

2.5 充电时间3h；

2.6 锯与钻的电池及充电器可通用。

3.电池
3.1 电压14.4V；容量1800mAh；
3.2 免消毒

4.其他
4.1锯片硬度52度；
4.2通过CE认证；
4.3 通过13485认证。

5.工作环境条件
5.1 环境温度：10℃～35℃；
5.2 相对湿度：30%～75%；
5.3 大气压力：700～1060hPa；
5.4 交流供电电压：220±22V；

5.5 交流供电频率：50±1Hz。

第六包：四肢血压监测仪
1适用范围：用于外周动脉血管的检测与评估
2技术（技术参数和功能）要求及配置：

2.1技术参数

▲2.1.1可检测BAI(臂踝指数)和ABI(踝臂指数)：反映上、下肢血管堵塞情况

2.1.2可检测BAPWV（肱踝脉搏波传导速度）

▲2.1.3其他检测参数：DBP(舒张压)(四肢)、HR(心率)、PEP(射血前期)、SBP(收缩压)(四肢)、ECG(心电波形)、UT(脉波上行时间)、PP(脉压差)(四肢)、PCG(心音波形)、PVR(脉搏体积记录)、MAP％(平均动脉压)、ET/PEP(射血指数) 、AI(反射波增强指数)、STI(收缩时间间隔)、ET(射血时间)、BMI(体格指数)

▲2.1.4血压测量方式：示波器法（单肢、单侧、四肢同步均可测量）

2.1.5心率：监测范围：30次/分～300次/分；

2.1.6心音：频率范围：25Hz～230Hz(＋0.4dB，－3.0dB)

2.1.7存储方式：超大硬盘存储（病历＞50000）

2.1.8临床数据统计：ABI统计和PWV统计，方便医生进行学术研究

2.1.9自动或手动出报告评估，辅助医生下诊断报告

▲2.1.10TBI(趾臂指数):评价下肢动脉末梢缺血状态的指标.

▲2.1.11可升级为双床，同时检测2名患者。

2.1.12可连接医院管理软件，实现信息化管理；可连接扫码枪，方便医生操作

2.1.13大屏幕液晶显示操作界面，独立操作，不需另配工作站。

▲2.1.14可升级多普勒超声CWD检查功能，用来分析血流速度、波形，评价外周动脉疾病的病变部位和程度

2.2配备有袖带支架（台式），心音探头、心电夹和导联线

第七包：生物安全柜
1.气流模式：≥30%外排，≥70%循环
2.流入气流平均风速≥0.53±0.025m/s，下降气流平均风速≥0.35±0.025m/s
3.进口超高效空气过滤器，针对颗粒直径≤0.12um，过滤效率≥99.999% 
4.安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试
▲5. 在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性；
6.单风机设计，风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动；
▲7.工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速
8.LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数
9.主机标配温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态
10.前窗采用手动升降方式，具有安全高度高精度上、下限位，声光报警
11.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护
12.整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒
13.玻璃前窗采用倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性，采用安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能
14.紫外灯和日光灯不得安装在工作区背面或工作区侧面，避免直接照射到操作人员，确保使用安全，同时具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间
15.操作台面前采用搁手架设计，操作舒适，操作灵活度空间更大；
16.出厂前通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa
17.通过严格的碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105；
18.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能； 
19.噪音≤65分贝
20.外形尺寸:整体高度（含支架）≤2130mm，工作区内部工作尺寸宽度要求≥1250mm 
▲21. 生产企业通过TÜV机构颁布的ISO13485认证和ISO9001认证，产品具有NMPA医疗器械注册证。 
第八包：倒置荧光显微镜

1.工作条件
1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。
 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。
2.主要技术指标
2.1  倒置相差显微镜
▲2.1.1  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm。
2.1.2  调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。
2.1.3  观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22
2.1.4  照明装置：高性能LED光源
2.1.5  相差物镜：
▲2.1.5.1  万能平场半复消色差相差物镜4X （N.A.≥0. 13 ；W.D. ≥17）
2.1.5.2  长工作距离相差物镜10X （W.D. ≥10）
2.1.5.3  长工作距离相差物镜20X （W.D. ≥3.2）
2.1.5.4  长工作距离相差物镜40X （W.D. ≥2.2）
2.1.6  载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm。
2.1.7  目镜：10×，视场直径为22。
2.1.8  备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm。
2.1.9  相差系统：4X、10X、20X、40X对应相差环板。
2.1.10  所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识。
▲2.1.11  原厂长寿命荧光系统：B、G、U三色激发模块，配原厂高压汞灯。
 2.1.12  2000万像素CCD照相系统
第九包 实时定量PCR仪

1.工作条件：110-240V电压，50/60Hz，环境温度范围18-35℃，相对湿度85%
2.半导体控温，6块半导体（peltier）确保温度均一性，96孔板模式
3.模块化荧光通道，光学通道套件可自主更换（升级），满足未来不同染料应用的需求 
▲3.1.至少6个荧光通道可供选择（ROX, FAM, HEX, CY3, CY5，ATTO425）
3.2.也可根据需要选择1-6通道数中任意数，后续升级到6通道，波长可选
3.3.光学通道升级更换无需送回厂家，用户可直接在实验室操作
4.光源采用LED，使用寿命长，更换成本低
5.信号采集通过光电二极管扫描采集，避免光程差，无需ROX校正
6.内置处理器和触摸屏显示器，方便编程和结果显示，节约实验室空间
7.耗材开放，使用常规≥0.1ml PCR 管，8联管或96孔板
8.样品反应体积：≥10-30µl
9.快速升降温，升温：≥6℃/秒，降温：≥3℃/秒 
▲10.孔间温度差异：≤ 0.2°C 
11.温度准确性：±0.2°C或优级于该数据 
12.线性范围≥10
13.温度范围：25℃-99.9℃
14.灵敏度：在100k到12个拷贝的范围内，区分2倍差异的置信度为95%
15.有绝对定量和相对定量软件
▲16.支持HRM功能，可通过高分辨率熔解曲线进行基因分型、突变筛查等 
17.多样的报告格式，可直接以PDF或PPT格式输出，并可编辑除数据外的基本报告信息
18.支持以Excel, Text和RDML格式导出数据，方便数据的交流
19.数据传输：通过USB传输程序和孔板信息或输出实验结果；或通过LAN或以太网联接
20.远程监控能力：至少可以20台设备可连接在一起，并随时报告其状态（空闲、运行）；并可远程监控其中任一台的循环的详细情况 
▲21.自动断电保护功能 

第十包 二氧化碳培养箱

1.工作环境要求温度：5-40℃；
2.工作环境要求湿度：20-80%；
3.▲有效工作容积：≥180升；
4.宽度：≤670 mm；
5.内层材质：抛光304不锈钢；外层材质：具有粉末涂层；
6.标配搁板数目：≥4块；
7.最多可选装搁板数：≥17块;
8.温度控制范围：高于室温5℃～50℃；
9.温度控制精度：≤ ±0.1℃；
10.▲温度均一性：≤ ±0.3℃(在37℃下)；
11.温度跟踪报警：有；
12.温度显示：LED，0.1℃递进；
13.保温方式：直热；
14.二氧化碳控制范围：0～20%；
15.二氧化碳控制精度：≤ ±0.1%；
16.二氧化碳跟踪报警：有；
17.二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器；
18.二氧化碳浓度显示：LED，0.1%递进；
19.增湿盘：有，容积：≥3 L纯水；
20.▲高效过滤系统：有，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次，以保证在关门后使腔体达到100级洁净指标；
21.程序自检功能：有；
22.断电自动启动：有；
23.▲具有≥140℃干热灭菌程序，可进行培养箱除菌。
24.灭菌程序运行时间≤3小时，包括升降温全过程≤12小时。
第十一包 凝胶成像仪

1．暗箱
1.1 尺寸(W*D*H)： ≥400 *365*650mm
1.2 机箱：箱体板面由ABS阻燃材料模具成型，机箱由镀锌钢板材料成型，牢固且确保光密闭及抗干扰
1.3 全开门式暗箱，开门自动紫外保护
1.4 电源：220V/50Hz
1.5 功率：≤200W
2．相机
2.1科研级制冷CCD相机
2.2 传感器大小：≥12.49x9.99mm
2.3分辨率：≥550万像素，有效像素：≥2500*2100
▲2.4 暗电流：≤0.00015e-/p/s 
2.5 读出噪声：≤3.9e-RMS
3．镜头
▲超大光圈高通透电动可预置镜头。
4．8位滤镜轮系统
▲4.1 8位置自动滤镜轮： 配置多层镀膜滤光片用于凝胶成像，滤光片自动匹配光源，无需手动选择。
5．反射光源
5.1双侧上下层分别有白色LED反射光源，一共4组，选择对应层样品台时白光自动打开；
6．样品台
▲6.1紫外样品台：UVSmart紫外透照台，无灯影设计无灯管灯影干扰，成像和切胶时背景更低，配置专用切胶防护板和防划板用于切胶回收。
▲6.2紫外透射面积：≥21cm* 26cm，可拍摄25cm宽的高通量凝胶样品， 波长302nm
▲6.3顶针磁吸式LED白光样品台：真正LED冷光源透射，非紫外白光转换板，白光板上可以触摸调节光强，白光透射面积19*26cm，钢化玻璃表面，防腐蚀防刮擦，用于考染和银染的蛋白胶
6.4化学发光样品台
6.5 不同样品选择不同样品台拍摄时自动匹配镜头光圈，相机binning等参数，无需人为调节
7. 图像采集分析软件


7.1 标配界面友好简洁，专业的图像采集分析软件，软件终身免费升级，软件拥有完全自主知识产权
▲7.2具备追踪回溯功能：独立日志记录对图像的每一步操作和分析，以确保分析结果的可靠性和可追溯性。
▲7.3 软件提供多级用户权限，可对操作者进行管理，不同级别用户登录后有不同的权限。
7.4 具有高精度自动曝光功能，无需揣摩曝光时间，一键完成western blot成像，可以调节自动曝光灵敏度，以满足不同样品需求。
▲7.5 除了自动曝光外，还有1张手动曝光，2~99张灰度累积曝光，2~99张时间累积曝光，2~99张自定时间序列四种曝光模式，满足不同样品
7.6 拍摄完成的图像可以直接鼠标右键调平，无需后续再用其他软件进行调节，除一键调平外还具有图像裁剪，反色，打印，添加伪彩等功能。
7.7 拍摄完成后，可以批量导出白光图，16bit和24bit的化学发光图。
7.8 分析软件能够调用CLX文件，并且可以直接得到marker和发光条带的叠加图，发光图，以及白光图。
7.9 分析软件能够自动识别泳道，自动识别泳道里的条带，并且可以根据需要添加、删除，调整泳道和条带，实现泳道和条带的精确分离。
7.10 分析软件能自动计算泳道中各条带的灰度值以及该条带再占整个泳道的百分比值，进行背景值扣除得到精确的条带灰度值，分析结果可以保存为工作台，方便下次直接导入继续上次的分析。
7.11 分析数据能够直接导出为Excel表格，便于后续统计分析。
▲7.12 分析结果可直接输出PDF报告，报告包含用户单位，操作者姓名，图像拍摄和分析的日期，时间，以及拍摄时相机镜头状态和实际参数，图像灰阶显示范围等信息。
8. 应用范围：
8.1 化学发光检测
Western Lightning, ECL, ECL plus, CDP Star, SuperSignal, CSPD, LumiGlo等发光底物；生物发光检测：荧光素酶报告基因检测等
8.2 蛋白检测
考马斯亮蓝胶，银染胶；
8.3 核酸检测
各种核酸染料，如Ethidium Bromide，Gel Red，Gel Green， SYBR Gold， SYBR Green， SYBR Safe， Gel Star等标记的DNA/RNA检测
▲9. 产品通过EN61326-1:2013和EN61010- 1:2010标准认证

第十二包 PCR仪
1
工作环境
1.1
工作温度

15-31℃
1.2
工作和存储湿度
20-80%
1.3
工作电源

≥240 VAC (±10%), 50–60HZ.


2   用途
用于体外核酸片段扩增
3   性能与技术要求
3.1
主要性能
3.1.1
有高分辨率超大彩色液晶显示屏，实验过程中实时显示温控及运行状态
3.1.2
可设置休眠模式使其更节电
3.2
主要技术指标
▲3.2.1
标准反应模板：96-well ( 0.2 ml 反应板或96个0.2ml PCR管
▲3.2.2
最大升降温速率：≤4℃/秒
▲3.2.3
温度梯度：同时运行≥8个不同温度；温度梯度范围：30 - 100℃；温差范围：1 - 25℃
3.2.4
温度范围：4-100℃
▲3.2.5
高分辨率超大彩色液晶显示屏，文字及温度曲线全信息动态显示，保证实时控制实验过程
3.2.6
可存储≥500个用户程序
3.2.7
接口：≥1个USB
第十三包 超低温冰箱

1.运行环境
1.1 电源：≤242V ,  50±1Hz。
1.2 环境温度范围：16-32℃。
1.3 环境湿度范围：20-80%。
2.技术参数
▲2.1 容积≥650L.
2.2 外形尺寸：最大宽度≤1100mm, 最大深度≤1050mm。
2.3 运行功率≤650W，能耗低。
2.4 储存温度：-40～-86℃可调可控，可在任意设定点正常开停机。
2.5 样式：立式，单门，内外双层保温门，内部四层。
2.6控制系统：采用≥7英寸电容触控屏控制系统。
2.7报警模式：具备高低温、开门、电压异常、传感器故障、断电报警、高温报警、冷凝器散热差、系统故障等声光报警，物品存储更安全。
2.8制冷系统：采用进口品牌压缩机，单压缩机故障时，另一个压缩机依然可以正常工作维持箱体内温度不低于-70℃。
2.9温度均匀性：均匀性＜5℃。
▲2.10存储容量：可置放5*5规格冻存架不低于20组，可存储2英寸标准冻存盒不少于500个。
▲2.11数据存储与导出：配置动态数据存储芯片，记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度、运行状态等数据10年以上；标配USB数据导出接口，可即时导出温度运行数据。
2.12保温材料：采用高性能绝热材料。
2.13单臂助力把手，具有箱体锁和外挂锁设置。

第十四包 流式细胞仪

主机系统
1.▲激光器：≥60mW 488nm蓝色全固态激光器，≥40mW 640nm红色全固态激光器，为避免温度变化带来的能量波动和激光光斑漂移，同时延长使用寿命，激光器须自带半导体温控（TEC）模块，可对激光器进行精确加热和降温
2.激光激发方式：立体空间激发
3.▲荧光检测器：为保证检测结果稳定性，采用光电倍增管，非对温度敏感的雪崩式二极管
4.光路传导：为避免光纤传输带来的光量子耦合损失，确保荧光收集效率和提高灵敏度，激光传递和荧光传导采用空气传导，非光纤传导
5.检测通道：FSC，SSC， ≥6个荧光检测通道
6.检测参数：包括所有通道面积（A)，宽度（W），高度（H）以及时间，有效区分粘连细胞和单个细胞
7.散射光分辨率：≥FSC：0.5um; SSC：0.2um
8.检测颗粒直径：≥0.2～50μm
9.▲荧光灵敏度: FITC≤50MESF;PE≤50MESF，第三方检测 FITC ≤ 10 MESF，PE ≤ 10 MESF
10.▲获取速率：≥35，000events/s
11.交叉污染：<0.1%
12.全峰宽变异系数：CV<3%
13.绝对计数：标配无需微球绝对计数功能，精度误差在±5%以内（要求提供第三方检测报告）
14.信号处理：≥24位动态范围（107.2动态范围），PMT支持免调电压和可调电压双重模式
15.荧光补偿：可在线和离线补偿，补偿方式为数字矩阵补偿、快速补偿、自动补偿
16.软件：标配中英文版本软件，具细胞周期自动拟合功能
17.进样检测的同时，支持分析数据：采集样本时，软件支持同时分析已经采集完成的样本。
18.质控：可以检测仪器各荧光通道的状态，生成Levey-Jennings图形文件，自动跟踪监测仪器性能
19.液路设计：采用经典的鞘液聚焦，有效提高液流稳定性
20.液路动力：为防止管路堵塞，提供强液路压力，采用注射泵驱动，非蠕动泵驱动，同时无需定期更换管路耗材
21.样本流速：5-120ul/min，高中低三档可选，同时支持流速连续调节
22.清洗维护：一键式开关机，全自动液路清洗维护，每个样本做完后机器支持自动清洗管路和进样针的内壁和外壁，全程无需人员参与。无需进行周清洗和月清洗
23.上样方式：兼容标准流式管、EP管等上样
24.可插拨式滤光片，支持通道配置更改
25.可选配自动加样器：兼容24管、40管标准流式管、24孔板、48孔板、96孔板上样，上样前自动混匀样本
工作站
26.配套电脑：英特尔酷睿i7处理器，四核，内存≥4G，硬盘≥1T, 23寸LED液晶，操作系统：微软windows10或以上版本
27.软件：配套原装软件一套
PAGE  
41

