
北京大学人民医院设备招标

招标文件
采购人：北京大学人民医院

2022年11月

招标文件目录

3第一部分
招标邀请


5第二部分
投标人须知表


12第三部分
合同格式


16第四部分
附件--投标文件格式


29第五部分   技术需求




第1部分 招标邀请

日期：2022年11月17日
北京大学人民医院（以下简称“采购人”）就利用其财政性资金，对“北京大学人民医院设备”所需下列货物进行院内招标。现邀请合格投标人参加该项目的投标。

1. 采购项目情况和内容：

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	分品目预算金额（人民币万元）
	备注

	1
	1-1
	超声切割止血刀
	1
	套
	是
	19
	

	2
	2-1
	血气分析仪
	2
	台
	是
	10
	

	3
	3-1
	智能药柜
	1
	台
	是
	20
	

	4
	4-1
	麻醉工作站
	9
	台
	是
	16.12
	

	5
	5-1
	高速冷冻离心机
	1
	台
	是
	15.2
	

	6
	6-1
	高压灭菌锅
	1
	套
	是
	5.5
	

	7
	7-1
	核酸提取仪
	1
	台
	是
	36.7013
	

	8
	8-1
	实时荧光定量PCR
	1
	台
	是
	28
	

	9
	9-1
	可视喉镜
	12
	套
	是
	15.6
	

	10
	10-1
	多功能台式低温高速离心机
	1
	台
	是
	16.2
	

	10
	10-2
	小型台式高速冷冻离心机
	1
	台
	是
	4
	

	10
	10-3
	移液器
	1
	套
	是
	1.9158
	

	11
	11-1
	医用显示器
	1
	套
	是
	5.8
	

	备注：本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业


注：1）本次采购，投标人必须以包为单位进行投标响应，评审和合同授予也以包为单位。

2. 投标人资格条件：

（1） 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

（2） 若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

（3） 投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

（4） 投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

（5） 投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

（6） 法律、法规规定的其他条件。

（7） 投标人必须提供已有同类产品的用户名单。

3. 递交投标文件时间和地点：2022年11月25日8：30（北京时间），中仪大厦一层，逾期送达或未密封的投标文件恕不接受。

4. 开标会议时间及地点：开标会议时间：2022年11月25日9：00分整（北京时间）开始，中仪大厦7024B。
5. 采购人信息：

（1） 名称：北京大学人民医院
（2） 地址：北京市西城区西直门南大街11号

（6） 联系方式：谢晓添010-88324616
6. 采购人的技术需求：详见第五部分技术需求。

第2部分 投标人须知表

	序号
	条款
	内  容

	1. 
	项目概况
	1）项目名称：北京大学人民医院设备

2）财政性资金，且资金已落实

3）采购内容：详见本招标文件第五部分

4）采购人：北京大学人民医院

5）本次采购，投标人须以本招标文件第五部分所列服务要求全部内容为基础进行响应，投标、评审和合同授予也以此为单位

	2. 
	对投标人的资格要求
	合格投标人的资格要求（不符合下述合格投标人资格要求的投标，将视为无效投标被拒绝）：

（1）  在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。 

（2）  若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。
（3）  投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。
（4）  投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明。
（5）  投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。
（6）  法律、法规规定的其他条件。
（7）  投标人必须提供已有同类产品的用户名单。
注：上述投标人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评审时不予认可。

	3. 
	合格的货物及其有关服务
	1）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“不接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。

2）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。

	4. 
	
	3)本次招标的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照招标文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。

	5. 
	投标费用
	无论开标会议的过程和结果如何，投标人自行承担所有与参加开标会议有关活动的全部费用。

	6. 
	投标文件语言
	中文（有关产品型号、专用名词等可除外）

	7. 
	投标文件计量单位
	除本招标文件第五部分中有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。

	8. 
	投标货币
	人民币

	9. 
	投标报价范围及说明
	投标报价范围及说明：

（1）货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费；

（2）安装、调试、验收费用；

（3）培训费；

（4）维修服务和技术支持费；

（5）第五章“技术需求”规定的其它费用

	10. 
	投标文件有效期
	投标文件递交截止期后90日内有效

	11. 
	投标文件的组成
	投标人应按本招标文件第四部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本招标文件第五部分要求的文件和资料也须一并提供。投标人还可根据自己的理解，提供其他必要的投标文件。

	12. 
	投标文件封面要求
	列明项目名称、投标人名称

	13. 
	投标文件份数要求
	1）纸质文件份数：正本1份，副本（正本复印件）4份。投标文件电子版：1份（PDF格式）
2）投标文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章并签名）、投标公司信用查询证明（开标日期前3天内查询），投标产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章。
注.投标人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即投标人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订投标文件。每包投标文件正、副本必须分开装订成册。

	14. 
	投标文件装订和密封要求
	投标文件须胶装并密封提交。

	15. 
	投标文件递交时间
	2022年11月25日8：30分整（北京时间）

	16. 
	投标文件递交地点
	中仪大厦一层。每家投标人只能派1名（法定代表人或授权代表）递交投标文件。

	17. 
	开标会议时间
	2022年11月25日9：00分整（北京时间）

	18. 
	院内专家组成及职责
	采购人根据采购内容特点，组建院内专家，院内专家所有成员集中评审，推荐中标候选人。

	19. 
	评标程序和内容
	1) 采购人在本招标文件规定的时间和地点收取投标人的投标文件。并由院内专家开启投标文件，进行初步审查工作（包括资格性和符合性检查）。

2) 初步审查是从投标文件的有效性、完整性、对本招标文件的响应程度来进行评审。院内专家可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3) 院内专家将针对投标文件中的报价、技术响应、服务方案等进行综合评审。

4) 实质上响应的投标人应该是其响应文件满足招标文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本招标文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本招标文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的投标人的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果投标文件出现属下列情况之一的，院内专家有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.投标超过分品目预算金额或最高限价的；

c.不符合本招标文件中规定的投标人资格要求的；

d.未按招本招标文件规定要求密封、签字和盖章的；

e.不符合招标文件规定的★项要求的；
f.提交了转包或分包要求的;

g.不符合法律、法规和本招标文件中规定的其他实质性要求的。

	20. 
	评审货币
	评审货币为人民币

	21. 
	招标评审办法
	经招标确定资格性审查、符合性审查通过的投标人后，由院内专家采用综合评分法对投标人的投标文件进行综合评分，具体评分办法详见附表评审标准。院内专家将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。

	22. 
	确定中标候选人
	采购人根据院内专家的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的投标人为中标候选人。

	23. 
	签订合同
	1）接到成交通知30天内，中标人应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

2）本招标文件、投标文件及评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。

	24. 
	分包和转包
	成交投标人不得将该项目分包或转包给其他任何单位，若出现此行为，采购人有权无条件解除合同。

	25. 
	院内评审终止，重新开展采购活动说明
	出现下列情形之一的，采购人终止招标采购活动，发布项目终止公告并将说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。

	26. 
	付款条件和方式
	详见第三部分合同格式


附表 评审标准

1. 院内专家将按照本招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值,即为每个投标人的最终得分。评委评分保留整数，评审最终得分保留2位小数。

2. 本项目评审采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为中标候选人的评审方法。

3. 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定中标候选人，得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由院内专家现场采取随机抽取方式确定。

4. 政府采购促进中小企业发展扶持政策：

促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。投标人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

5. 评分因素和评分标准

	内容
	分值
	评分因素分项
	评分标准

	价格部分
	30
	评标价格
	评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100
备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价

	商务部分
	9
	履约能力评分（8分）
	根据投标产品近三年（2019年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的北京三甲医院销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。

注：1.投标人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。

2.投标产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。

	
	
	政府采购节约能源、环境保护评分（1分）
	政府采购的强制采购产品除外：

（1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

	技术部分
	40
	对招标文件技术规格要求的响应程度（40分）
	投标文件技术规格响应全部满足招标文件技术要求的为40分，其中有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；有1项其他条款不满足的，扣2分，最低得分0分。

注：最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。

	售后服务部分
	21
	根据供货响应时间进行评价（8分）
	根据招标要求和技术响应情况，对投标人的供货响应时间满足采购需求（合同签订后X个工作日内）的得5分，每缩短1天增加1分，最高分为8分。
注：投标人须提供《交货承诺书》，未提供《交货承诺书》或交货期不满足采购需求的本项评审得0分。

	
	
	质量保证期（8分）
	质量保证期满足招标文件要求的得5分，每增加12个月加2分，最高得8分。
注：不满足招标文件要求的质量保证期（保修期）的报价此项评审为0分。

	
	
	售后服务方案和培训（5分）
	根据招标文件要求和技术响应情况，对投标人提供的售后服务方案进行评价，其中：
（1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足招标文件要求的，得3分；

（2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足招标文件要求的，得2分；

（3）未提供售后服务方案或完全不能满足招标文件要求的，得1分。

	
	
	
	根据招标文件要求和技术响应情况，投标人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。


第3部分 合同格式

北京大学人民医院医疗设备采购合同
合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院
签约时间：                                 乙方：                   
第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)
	产品名称
	规格型号
	生产国
	生产厂商
	投标人
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	成交总价（大写）：人民币 
	总计（小写）： 

	设备配置清单：请见附页（共 1 页），以医院使用科室签字认可为准。

	使用科室：
	备注：合同价格为含税价格


第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。
第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修   年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。
第四条: 交货地点：北京大学人民医院。  
第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。 
第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。
第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。
第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。  
第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后
A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          √C.付全款                               
第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。
第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。
第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。
第十三条:                      甲    方                             乙    方
	单位名称（章）
	北京大学人民医院
	

	单位地址
	北京市西城区西直门南大街11号
	

	法定代表人签字
	
	

	或委托代理人签字
	
	

	邮政编码
	100044
	

	电话 
	(010) 88326666
	

	传真
	(010) 68318386
	

	开户银行
	
	

	账号
	
	


附页：配置单
项目廉政责任书
项目名称：                          
项目地址：北京大学人民医院       
甲    方：北京大学人民医院          
乙    方：                          
　第一条　甲乙双方的责任
(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。
(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。
(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：
(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。
第四条　违约责任
(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。
甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）
　　　 　　　                           
法定代表人(或授权代表签字)： 　　       法定代表人(或授权代表签字)：
地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：
电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：
年　　月　　日                           年　 　月　 　日
第4部分 附件—投标文件格式

格式1． 报价函

致：北京大学人民医院
根据贵方为    （项目名称）  的招标文件，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表投标人    （投标人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

1、 商务文件部分

（1）投标函   表1
（2）开标一览表   表2

（3）分项报价表     表3
（4）法定代表人授权书   表4
（5）商务条款响应及偏离表   表5
（6）投标人资格证明文件   表6
（7）投标产品近三年（2019年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表   表7
（8）制造商授权书       表8

2、技术文件部分

（1）技术需求响应及偏离表   表9
（2）投标人根据服务需求要求，提供其他必要的投标文件（投标人视需要自行编写或提供，包括但不限于第五部分服务需求要求的相关服务方案，以及投标人认为其他必要的内容等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1． 投标人递交了投标文件，即意味着接受招标文件的规定和相应安排。

2． 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3． 投标人已详细审查招标文件的全部文件，包括第 （插入编号） （补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4． 本投标有效期为自报价截止日起90个日历日。

5． 我方承诺，我方不是采购人的附属机构。

6． 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

	   地址：
	

	电话：
	

	传真：
	

	电子邮件：
	

	法定代表人或授权代表签字：
	

	法定代表人或授权代表姓名、职务：
	

	投标人名称：
	

	公      章：
	


格式2.开标一览表

                            项目名称：__________________ 
	包号
	包名称
	总价
	开标声明

	
	
	小写金额：                  

大写金额：                
	


                                价格单位：人民币元

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
注：1、开标声明是指针对开标一览表需声明的内容。不得在此填写与投标开标一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。
格式3. 分项报价表（格式）
                          包号：              

品目号：                                   货物名称：                                  
                                                           价格单位：人民币元
	序号
	名称
	型号（规格）
	制造商及原产地
	品牌
	单价
	数量
	总价

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、验收
	
	
	
	
	
	

	5
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	

	采购项目（内容）到货期
	

	采购项目（内容）保修期
	


投标人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：                                              
注：1、投标人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。投标人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）
2、如投标要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如投标产品属于医疗设备，所报投标产品制造商名称、产品型号（规格）需与投标文件提供的投标产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、投标人必须在本表后附所投设备的配置清单。
格式4 法定代表人授权书
本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。


本授权书于              年       月       日签字盖章后生效， 特此声明。

法定代表人签字：                                 
被授权人签字：                                   

被授权人工作单位和职务：                        
投标人名称（加盖公章）：                          
地址：                                           

注：需附法人及投标授权人身份证正反面。

格式5．商务条款响应及偏离表

 包号：                                 项目名称：            

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务/合同条款
	投标文件的商务/合同条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 本表应包括合同条款的偏离说明。

2. 投标人对招标文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对招标文件无商务偏离，请在“招标文件的响应”栏只填写“对招标文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的响应可被拒绝。

投标人名称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：                    

日期：              

格式6．投标人资格证明文件

	6.1在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。


	6.2若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。


	6.3  投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。


	6.4投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明。


	6.5投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。


	6.6法律、法规规定的其他条件。


	6.7投标人必须提供已有同类产品的用户名单。


格式7投标产品近三年（2019年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表  （格式）
包    号：__________        

品目号：                                   货物名称：          

	序号
	订货时间
	型号（规格）
	数量（套）
	合同签订时间
	采购单位
	联系人及电话
	履约情况

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 投标人应按照招标文件第二部分投标人须知附件评标办法和评审标准中的要求提供业绩证明材料。 

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
格式8

本次招标的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照招标文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。
包号：             品目号：                货物名称：          

制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书（格式）

致：(采购人) 

我们（制造商或境内总代理商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、区域代理），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、区域代理地址） 。兹指派按（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (投标人地址) 的（投标人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方招标邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、区域代理），我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商（区域代理），随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理、区域代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。
    我方于      年     月     日签署本文件，（投标人名称） 于       年     月     日接受此件，以此为证。

投标人名称：                                    制造商（境内总代理商、区域代理）名称：       

（单位公章）：                                  （单位公章）：
签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：               
法定代表人或授权代表签字：                     签字人签字：                  
二、技术文件部分
格式9.技术需求响应及偏离表（格式）

包    号：__________                              

货物名称：          

	招标文件条目号
	招标文件采购需求的内容与数值
	投标人的技术响应内容与数值
	技术响应偏差说明
	技术支持资料（或证明材料）说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、 投标人应对招标文件第五部分技术需求的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印招标的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

2、 投标人应按照谈招标文件第五部分技术需求中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。
投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
 10. 招标文件第五章“技术需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

10.1投标产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

北京大学人民医院：

我单位参与            项目（招标编号：        ）第   包投标的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                
	10.2 招标文件第五章技术需求规定的投标产品技术支持资料（或证明材料）


	10.3售后服务方案


	10.4 其他技术证明文件或说明（如果有）


第五部分 技术需求

一、采购项目需实现的功能或者目标：
（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京大学人民医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购项目的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购项目的数量

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位

	1
	1-1
	超声切割止血刀
	1
	套

	2
	2-1
	血气分析仪
	2
	台

	3
	3-1
	智能药柜
	1
	台

	4
	4-1
	麻醉工作站
	9
	台

	5
	5-1
	高速冷冻离心机
	1
	台

	6
	6-1
	高压灭菌锅
	1
	套

	7
	7-1
	核酸提取仪
	1
	台

	8
	8-1
	实时荧光定量PCR
	1
	台

	9
	9-1
	可视喉镜
	12
	套

	10
	10-1
	多功能台式低温高速离心机
	1
	台

	10
	10-2
	小型台式高速冷冻离心机
	1
	台

	10
	10-3
	移液器
	1
	套

	11
	11-1
	医用显示器
	1
	套


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 采购项目交付的时间：合同签订后30个日历日内（含安装调试）。
2. 采购项目交付的地点：北京大学人民医院指定地点。
四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购项目需满足的服务标准、效率要求

1. 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2. 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
3. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4. 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5. 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
6. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
（二）采购项目需满足的服务期限要求

1.质量保证期及服务要求：自安装调试验收合格之日起不少于3年。
五、采购项目验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2. 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4.投标人应配合采购人验收部门完成相应计量检测工作。

六、采购项目其他技术、服务等要求

1. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，院内专家可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的投标风险，由投标人承担。

2. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
3. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4. 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第一包：超声切割止血刀
1
基本要求：主要适用于腔镜和开放手术中的切割组织及凝闭微小血管

2资质认证







2.1具备CFDA认证





2.2具备CE认证








3技术和性能参数







3.1彩色触摸屏，可显示功率档位和故障信息





3.2输出功率档位≥5（档）





3.3兼容手控与脚控两种控制方式





▲3.4主机具有智能组织监控技术





▲3.5主机具备USB快捷升级功能





▲3.6主机预留电位均衡导线





3.7主机预留与部分机器人品牌相连的接口





▲3.8切割完成时具备声音提示功能





▲3.9主机自动识别连接的手柄，并能记录手柄使用次数





▲3.10具备故障提示，声光报警，一键锁屏





4.0与主机配套耗材（刀头）性能







4.1刀头的机械振动频率：45kHz-65kHz





4.2刀头的机械振动幅度：（30，100）微米





▲4.3可闭合≤5MM血管





▲4.4刀头与手控为一体化设计





▲4.5可提供9CM、23CM、36CM、45CM四种以上长度的刀头





5与主机配套配件（手柄）性能







▲5.1手柄可支持低温等离子、环氧乙烷、压力蒸汽灭菌三种消毒方式




▲5.2手柄使用次数≥100次





▲5.3手柄为一体化设计





7.3 零配件保证供应时长≥10年

7.4到位维修响应时间：

维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内）；

维修到达现场时间≤3个工作日（京外）

7.6技术支持和服务网点：提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量

7.7升级与软件维护：保修期内免费升级和软件维护；

7.8专用工具、资料及其它提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）

7.9培训，提供使用培训和工程师原厂培训，提供培训计划
第二包：血气分析仪
1.具有SFDA（仪器、测试卡、试剂包）及FDA或CE认证。

▲2.实测参数： pH, pCO2, pO2， cK+, cNa+，cCa2+, cCl–,cGlu, cLac，ctBil sO2,ctHb, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF,等17项实测参数。

3.计算参数：pH(T), pCO2(T), cHCO3 - (P), cBase(B), cBase(B,ox), cBase(Ecf), cBase(Ecf,ox), cHCO3 - (P,st), cH+, cH+(T), ctCO2(P), ctCO2(B), pH(st), pO2(T), pO2(A), pO2(A,T), p50, p50(T), p50(st), pO2(A–a), pO2(A–a,T), pO2(a/A), pO2(a/A,T), pO2(a)/FO2(I), pO2(a,T)/FO2(I), cCa2+(pH=7.40), Anion Gap(K+), Anion Gap, DO2, Hct, pO2(x), pO2(x,T), ctO2(B) ,ctO2(a–v-), BO2, ctO2(x), FShunt, FShunt(T), RI, RI(T),VO2, mOsm, Qx, Qt, V(B)等48项计算参数。

▲4.乳酸线性范围：≤0-30mmol/L。

5.方法学：电流计、电位测定法和电导测定微电极技术，分光光度法。

6.样本类型：全血样本，注射器、毛细导管或安瓿瓶，无须适配器。

▲7.样本体积（全参数）：≤65µL。

8.进样方式：自动进样，无须适配器，≤5秒即可完成吸样。

▲9.测试速度（全参数）：≤35秒。

10.#规格/测试数：带血氧及不带血氧测试卡，根据科室需要自由选择，测试规格包括100人份、300人份、600人份和900人份。

▲11.耗材效期：测试卡货架期≥120天，测试卡上机效期≥30天；试剂包货架期≥180天，上机效期≥30天。

▲12.定标：无须执行定标设置，系统会根据分析仪状态自动执行定标。

▲13.质控要求：内置自动质控且支持外部及第三方质控，不消耗测试人份数。

▲14.质控分析：提供质控结果，Levey-Jennings质控图（与以往结果对比进行误差分析），WDC世界范围内同机型质控结果比对。

15.酸碱平衡图：机器自带酸碱平衡图。

16.数据存储：患者检测结果≥2000条，事件记录≥5000条，定标结果≥1000条，密码保护功能对数据进行保护，不同操作者身分登录≥8个，无限量登录号码，具备数据U盘下载功能。

17.屏幕、接口与条形码扫描：彩色触摸液晶显示屏≥8.4英寸、具有Windows XP操作界面，内置条码阅读器、以太网端口和USB接口≥3个，可外接键盘、鼠标和外接条形码扫描器。

18.耗材存储：试剂包≤2–25℃储存，测试卡≤2–8℃储存。

19.耗材类别与更换：只需更换测试卡与试剂包，更换步骤简单，无须其它维护工作。

19.网络连接能力：具有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力。
第三包：智能药柜
一
硬件

1
外观尺寸
柜体高度≤200cm(要求为柜体净尺寸）

柜体厚度≤60cm（要求为柜体净尺寸）

主柜宽度≤75cm(要求为柜体净尺寸）

副柜宽度≤75cm(要求为柜体净尺寸）

2
整体结构
设备主体框架、采用冷轧钢板制作，采用一体化设计、不易被破坏，具备一定的防破坏能力

3
主柜机
主机柜为上、中、下结构，上部安装单个锁控玻璃门存储单元；主机柜中部为用户操作平台，配备显示器、键盘等操作介质；主机柜下部安装不少于10层抽屉。

▲4
主柜机玻璃门存储单元
主柜安装的正面开启的玻璃门上，须安装一个应急机械锁并配有相应钥匙，能够利用钥匙，手工打开此玻璃门。（要求提供实物照片的图片证明，不提供或图片不清晰/不完整的判定为负偏离）

5
主柜机抽屉存储单元
按功能划分抽屉，可分为受控抽屉和非受控抽屉。

▲6
抽屉存储单元类型一
须设置一层受控抽屉管控≤2ml针剂药品；此层抽屉须安装≥40个受控药盒；每个受控药盒须有盒盖，药盒盒盖平时处于锁闭状态，点击取药界面时盒盖才会自动垂直开启；每个受控药盒内部为每支药品配备独立的存储空间与传感器，每支药品均有一个可以插入的孔位，孔位中配有传感器装置，软件能自动记录取药及补充药品数量；此层抽屉每一列须安装≥6个受控药盒且每个药盒内须存储≥6支针剂药品；此层抽屉须可存储≥250支针剂药品，并能进行单支感应计数。（要求提供每种药品的孔位、盒盖自动弹开、及药品存量的实物照片的图片证明及视频证明材料，不提供或不清晰或不完整的判定为负偏离）

▲7
抽屉存储单元

类型二
须设置一层受控抽屉管控西林瓶药品；此层抽屉须安装≥40个受控药盒；每个受控药盒须有盒盖，药盒盒盖平时处于锁闭状态，点击取药界面时盒盖才会自动垂直开启；每个受控药盒内部为每支药品配备独立的存储空间与传感器，每支药品均有一个可以插入的孔位，孔位中配有传感器装置，软件能自动记录取药及补充药品数量；此层抽屉每一列须安装≥6个受控药盒且每个药盒内须存储≥4支西林瓶药品；此层抽屉须可存储≥165支西林瓶药品，并能进行单支感应计数。（要求提供每种药品的孔位、盒盖自动弹开、及药品存量的实物照片的图片证明及视频证明材料，不提供或不清晰或不完整的判定为负偏离）

▲8
抽屉存储单元

类型三
须设置一层受控抽屉安装≥24个中型受控药盒；每个受控药盒须有盒盖，药盒盒盖平时处于锁闭状态，点击取药界面时盒盖才会自动垂直开启；每个药盒须长度≥10厘米,宽度≥7厘米；每个药盒内须存储≥10支5ml 针剂。（要求提供盒盖自动弹开、及药品存量的实物照片的图片证明及视频证明材料，不提供或不清晰或不完整的判定为负偏离））

▲9
抽屉存储单元

类型四
须设置一层受控抽屉安装≥30个单支受控小药盒，每个受控药盒须有盒盖；药盒盒盖平时处于锁闭状态，点击取药界面时盒盖才会自动垂直开启。每个药盒内须存储至少1支≤5ml 针剂药品；每个药盒须长≥10厘米,宽度≥5厘米；软件须自动计数每支药品的存取数量 （要求提供盒盖自动弹开、药品存量的实物照片的图片证明及视频证明材料，不提供或不清晰或不完整的判定为负偏离）

▲10
副柜
副柜不配备抽屉，须配备至少4个正面开启的锁控玻璃门，能够从正面清楚看到玻璃门内药品的摆放情况；副柜的每个正面开启的玻璃门内须配备至少两个中间隔板；每一个隔板上最少可划分4个存储空间，每个存储空间均须配备数字显示屏，用于显示取退药品的数量，同时为方便用户操作，对应各显示屏还需配备操作按键，须包含“取”、“退”、“+”、“-”四个按键；当取退药品时，主机柜的触摸屏显示器上联动显示所取药品的药品名称和数量。如当取药时，按“+”“-”键进行数量选择，当确定好数量后，按“取”键，拿出药品完成取药操作，主机柜的触摸屏显示器上也联动显示所取药品的药品名称和数量（须提供清晰实物照片的图片证明及视频证明材料，不提供或不清晰或不完整的判定为负偏离）

▲11
副柜
副柜每个正面开启的玻璃门上，须安装一个应急机械锁，能够利用钥匙，手工打开机械锁，从而可以单独打开此玻璃门（须提供清晰实物照片的图片证明及视频证明材料，不提供或不清晰或不完整的判定为负偏离）

12
存储空间配置定制
根据用户实际需要，可以对存储空间配置进行定制

13
监控模块
配备监控摄像模块，能够存储180天以上系统操作视频数据

14
定制硬件
可根据要求定制硬件

二
软件

1
软件系统

登录模块
通过登陆模块，实现对当前用户的身份进行验证

2
软件系统

登录模块
登录模块支持账号密码，指纹验证，刷卡验证，双人验证的验证方式，完成登录操作，以上登陆方式可任意选择

3
软件系统

提醒模块
当设备的药品库存数量不等于基数时，会触发提醒功能

4
软件系统

提醒模块
在【本地系统消息】中，物品库存信息中用不同颜色凸出显示【存量不足】或【存量溢出】，便于用户了解、识别并做相应处理

5
软件系统

提醒模块
当设备内药品库存效期临近时，会自动触发提醒

6
软件系统

取药模块
系统提供患者/手术预支功能

7
软件系统

取药模块
系统提供医生预支功能

8
软件系统

取药模块
所有的取药功能，都能以近效期优先或其他用户定制规则作为推送原则，能够推送给用户最适合的药品以供使用

9
软件系统

退药模块
能够根据系统取药的相关记录，进行退药操作

10
软件系统

安瓿回收模块
针对实际用药，对需要回收安瓿的药品进行空安瓿回收监控，并提供回收空间，确保空安瓿的安全

11
软件系统

处方打印模块（含红处方）
针对需要生成处方的药品，进行处方的实时打印（包括红处方），并提供相对应的电子处方留档，确保所有处方信息长期保存

12
软件系统

清点模块
提供库存清点功能，能够对当前设备的库存数量进行清点，清点方式可分为仅清点操作区域或者清点所有区域

13
软件系统

交接班模块
提供交接班功能模块，完成用户的交班与接班活动，并形成对应记录

14
软件系统

药品存储模块
用户可以在该设备的各个位置，进行创建或修改待存储的药品信息的操作，该功能模块为药品存储功能模块。

15
软件系统

药品入库模块
提供调拨入库功能，进行药品入库操作

16
软件系统

药品补充模块
提供物品入库功能，用户可以在该功能下，在设备本地，通过药品筛选，进行库存补充，实现物品入库操作

17
软件系统

药品出库模块
提供调拨出库功能，进行药品出库操作

18
软件系统

药品卸载模块
提供物品出库功能，用户该功能下，可以在设备本地，通过药品名称筛选，进行库存卸载，实现药品出库

19
软件系统

药品管理
提供药品出入库管理功能，系统可以跟HIS、手麻等系统做接口，实现药品数据获取并进行药品管理的相关操作

20
软件系统

报表
提供报表功能，可以根据用户的实际需求，定制符合国家相关标准的任何报表，包括库存统计，操作记录，患者用药记录，药品出入库记录，药品消耗记录报表等

21
软件定制开发
可根据用户的实际使用需求及工作流程，提供出让使用方满意的软件定制开发功能

三
计算机及其他外设

1
计算机配置
CPU：不低于i3 

内存：不低于DDR4 8G

硬盘：不低于256GB固态硬盘

操作系统：WINDOWS

2
其他外设
显示器：不小于21寸触摸显示屏，分辨率为1920*1080；

指纹识别模块：电容指纹识别模块

打印机：配备微型热敏打印机，可以打印临时表单用药明细及简单表单

UPS：提供备用电源，解决临时停电的供电需要
第四包：麻醉工作站
尺寸
▲21.5英寸的一体机电脑，最佳分辨率1920*1080。高度防菌无风扇设计，静音设计；

CPU
▲Intel Core i5-8代处理器

内存
8GB DDR3

硬盘
256G固态硬盘

网卡
以太网 10/100/1000 MB BASE 802.11ac 2.4/5G双频段 蓝牙4.0

I/O接口
▲USB口X6，4个3.0，2个2.0。COM口≥3个，HDMI口2个，音频1个，RG45网口1个，电源输入1个，4个自定义键，所有接口须为原装接口，不可转换；

操作系统
支持Win10，win7；

选配电池
可选配电池座充和备用电池，在工作站没电情况下可不关机直接更换电池，使工作站无需回去充电；

电源
输入 100-240VAC  输出 19V DC。6.31A

温度
0°-40°可正常工作；

电量显示
电脑可显示电池剩余百分比余量，并带有电池耗尽报警，可单独观看单颗电池容量；

安规认证
工厂具有ISO9001-2008质量体系认证

安规认证
▲通过医规CAN/CSA-C22.2，原料抗菌检验报告

安规认证
电池通过UL认证，确保电池在医院使用安全无隐患；

安规认证
电脑单独通过CCC,ROHS环保认证

安规认证
IEC61000-4-2

防干扰认证
EN55011电池磁场干扰认证
第五包：高速冷冻离心机
一、
工作条件：

电压：≤230 V, 50-60 Hz

环境温度：10 ℃-35 ℃

最大湿度：≤75% 

二、
性能与参数：

1.
最大相对离心力（rcf）： 

1.5 ml固定角转：≥ 20,000 × g（13000 rpm）

 5 ml固定角转： ≥20,000 × g（13,000 rpm）

50 ml 固定角转：≥20,000 x g (11,000 rpm)

水平转子：≥4,000 × g（45,00 rpm）

工作板转子：≥2,200 × g（3,500 rpm）

2.
转速/离心力：

 200 ‐ 14,00 rpm

200 ‐ 5,000 rpm，10 rpm 递增

5,000-14,000 rpm, 100 rpm递增

3.
离心力： 10 - 20,913 x g

10 ‐3,000 x g, 10 x g 递增

3,000 - 20,913 x g，100 x g递增

4.
离心时间：1 min ‐ 99 min，1 min 递增；

5.
最大转子容量： 4 × 750 mL 离心管；

6.
噪音水平：≤59 dB(A)（角转），56 dB(A)（水平）

7.
最大容量：≥4 × 750 mL （水平转子），6 × 85 mL、48 × 1.5 /2.0 mL、20 × 5 mL Eppendorf Safe-Lock 管、48 × 15 mL 玻璃管（ 固定角转），16 × MTP（工作板转子）

8.
具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全

9.
可选择程序记忆功能，最多存储35 个用户程序

10.
▲快速锁定转子盖，可靠地锁紧或打开转子盖

11.
▲ 转子使用寿命可高达 100,000 次

12.
▲铝合金材质转子, 导热性好，保护温度敏感性样品

13.
具有5 ml Ep固定角转，离心力不小于20,000 × g

14.
▲工作板转子，最大承载高度不小于89 mm

15.
可选10 个加速档和10 个刹车档，保护敏感样品，防止样品重悬

16.
所有转子（除S-4-72、A-4-81、S-4-104 水平转子外）、转子盖、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟）

17.
 定速计时功能，达到预定转速后才开始倒计时，提高离心重复性

18.
CE 认证，CFDA 认证 

19.
 具有气密性转子盖，可高温高压灭菌

20.
温度范围：-9 °C 至40 °C

21.
快速制冷功能，预冷腔体≤20 分钟。

22.
待机冷却功能，离心机盖关闭的状态下保持设定温度 

23.
转子在最高转速下，仍可以保持4 °C

24.
 自动待机功能，8 小时不使用后自动待机，节约能耗，延长压缩机使用寿命

25.
内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀


26.
高效压缩机控制，优化制冷性能
第六包：高压灭菌锅
一．规格参数

外部尺寸（W*D*H）
≥500*650*800(mm)

腔内内径(直径*深度）
≥φ350*450mm，方便存取物品，清洁腔内的高度

外部材质
树脂高强度外装盖，双面镀锌钢板，表面喷涂处理耐腐蚀性强

罐体材质
厚度≥3mm耐腐蚀不锈钢，表面镜面处理，增加热辐射效果，提高升温速度

罐体盖部机构
手动上下开闭，安全上锁机构，设备运行时自动锁定

蒸汽水接盘
开盖时防止蒸汽水滴漏至箱体内

▲有效容积
≥50L

重量
≥105kg

排气阀
电磁阀2个：全开放用，缓慢开放用各1个,在液体灭菌时减少因压力引起的液体飞溅

安全阀
弹簧全启式安全阀，超过最高压力0.255Mpa时自动运作，符合YY 0154标准

冷却方式
可选择自然冷却和强制冷却风扇冷却。

压力表
0~0.4Mpa，精度1.6级，安装于前方便于确认

▲最高使用压力
0.255Mpa

操作控制面板
7英寸超大电容式触摸屏，即便戴手套也可对温度和时间进行简单地设定，并显示运转功能

电源
AC220V 50HZ,11.5A

环境条件
温度：5-40℃，相对湿度：≤85%，气压：70kpa~

106kpa，海拔3000m以下符合医疗器械行业标准

内置冷却水箱
大容量5L水箱，减少冷却水的处理次数。附属消音器降低排气时的噪音。外部观察窗可随时确认水位

腔内注水量
≥6500mL，支持长时间灭菌和多次灭菌

二.性能参数

加热器及传感器保护措施


缸内地面放置加热挡板，保护加热器和传感器。最高水位，最低水位表示

加热器类型
不锈钢加热管 1000W×2

▲温度范围
器具，液体灭菌工程：105℃~135℃

键锁功能
在维护模式内对【开始停止】键以外的键盘进行锁键及解除的操作，防止运行中误操作

预热功能
可提前预热45℃~80℃，缩短了灭菌延迟时间10-20min

数据传输功能
计时输出，报警输出，RS485通信功能，温度输出

警报内容


传感器异常，继电器短路，加热器断线，盖子锁异常，排水开关异常，试料用传感器断线，排气阀异常，空烧异常，温度过升异常，安全阀异常。

行业标准
缸体制造符合 GB150-2011 的标准。  

第七包：核酸提取仪
1.
样品类型：兼容血液、血浆、体液、细胞、动植物组织、粪便、拭子、细菌、病毒、土壤等多种类型的标本及样本。

2.
工作原理：基于磁珠法，采用非拼接一体式永久性磁棒，所有磁棒形成一个完整磁头，磁头上下运动使液体混匀，并吸取磁珠，无需离心或过滤操作，磁珠与目的样品特异结合，在不同样品板间移动，经转移、洗脱、释放等步骤，直接提取纯化核酸，蛋白，细胞等样品。

3.
磁头磁棒要求：每个磁棒为统一材质的完整设计，无拼接，磁性仅限磁棒末端，磁棒周边无磁性，防止孔间磁珠串吸造成孔间交叉污染。

4.
磁头：兼容≥4种类型磁头，96 深孔/96 浅孔/96 PCR 磁头，以及24深孔磁头

5.
▲提取板位：可放置板位数≥8

6.
装卸磁套：程序运行时，仪器可在任一板位自动装卸磁套，不需要手工装卸磁套

7.
▲通量：大体积磁头24个/批，可升级标准体积磁头96个/批

8.
提取速度：15-40min 

9.
▲工作体积：200-5000μl/孔

10.
温控范围：室温+5℃至 +115℃，且8个板位中任一板位均可实现温控。

11.
▲适用板型：3种96孔板（96深孔板/96浅孔板/ 96PCR板）、以及24深孔板

12.
试剂及程序要求：使用通用磁珠试剂盒，试剂盒相应纯化程序可免费网络下载，用户可固化锁定提取程序，也可通过电脑软件优化程序，实现个性化样品的提取。

13.
试剂盒：具备原厂预分装试剂盒，试剂开放，无品牌限制。

14.
随机配置高级软件，免费升级，电脑软件可控制仪器、独立编程或优化程序。

15.
自动化兼容可与机械臂、自动分液器、叠板机等自动化设备连接，可由移液工作站软件驱动，二者整合为一体化前后处理工作站。
第八包：实时荧光定量PCR
1.工作条件：100-240V电压，50/60Hz，环境温度5-31℃，相对湿度≤80%

2.半导体控温，半导体（peltier）确保温度均一性，96孔板模式

3.模块化荧光通道，光学通道可供选择，满足未来不同染料应用的需求或者标配三个荧光通道且具备测定荧光共振能量转移功能。

3.1. 6个荧光通道可供选择（ROX, FAM, HEX, CY3, CY5，ATTO425）或标配三个荧光通道。

3.2.也可根据需要选择1-6通道数中任意数或标配三个荧光通道。

3.3.光学通道升级更换无需送回厂家或标配三个荧光通道。

4.光源采用LED，使用寿命长，更换成本低

5.信号采集通过光电二极管扫描采集，避免光程差，无需ROX校正

6.内置处理器和触摸屏显示器或直接通电脑进行操作及数据分析 

7.耗材开放，使用常规0.1-0.2ml PCR 管，8联管或96孔板

8.样品反应体积：10-30µl

▲9.快速升降温，升温：≥5℃/秒，降温：≥5℃/秒

10.孔间温度差异：小于或者等于 0.4°C

11.温度准确性：±0.2°C或优级于该数据

12.线性范围10

13.温度范围：30℃-100℃

14.灵敏度：在100k到12个拷贝的范围内，区分2倍差异的置信度为95%

15.有绝对定量和相对定量软件

16.支持HRM功能，可通过高分辨率熔解曲线进行基因分型、突变筛查等

17.多样的报告格式，可直接以PDF或PPT格式输出，并可编辑除数据外的基本报告信息

▲18. 支持以Excel, Word, PowerPoint格式导出数据，方便数据的交流

19.数据传输：通过USB传输程序和孔板信息或输出实验结果；或通过LAN或以太网联接

▲20.  温度梯度个数：≥8个

▲ 21. 梯度温控范围：30 -100℃；梯度孵育时间：每个孔的孵育时间相同

22.自动断电保护功能
第九包：可视喉镜
1、整机由喉镜片和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取功能

2、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

3、一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm

4、一次性喉镜片可插入镜片长度：≤108mm

5、渐缩型镜片前端厚度：≤12.5mm

6、镜片角度：≤42度

7、视场角60º±15%

8、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

9、显示器尺寸≤2.5寸

10、分辨率≥3.72 LP/mm

11、纺锤型短手柄设计，握持舒适

12、具有特殊防雾功能

13、配备专用气管插管导入器

14、充电时间：＜3小时

15、持续放电时间：＞3小时

16、充电次数：＞300次

17、内置可充电式锂电子聚合物电池

18、由厂家负责售后服务

19、单台配备专用一次性喉镜片不少于5片。
第十包：10-1多功能台式低温高速离心机
1、相对离心力：≥20,000×g

2、转速：≥14,000rpm

3、离心时间：1min至99min，递增幅度1min；

4、转子容量：≥4×250mL；

5、噪音水平：≤58dB（A）；

6、转子安全保护功能
：具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能；

7、程序设定功能：具备程序记忆功能，可存储至少30个用户程序；

8、快速锁定转子盖功能：需旋转1/4圈即可快速、可靠地锁紧或打开转子盖；

9、转子材质：所有转子均为铝合金材质；

10、敏感样品特殊设置：可选至少10个加速档和10个刹车档，保护敏感样品，防止样品重悬；

11、高温高压消毒范围：转子、转子盖、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌；

12、定速计时功能：达到预定转速后才开始倒计时；

13、相关认证证书：CE认证，CFDA认证；

14、转子盖具备气密性：转子气密性经由第三方机构测试并认证，可高温高压灭菌；

15、温度范围：-9°C至40°C；

16、快速制冷功能：具备快速预冷腔体功能；

17、待机冷却功能：离心机盖关闭的状态下保持设定温度；

18、温度稳定要求：转子在最高转速下，仍可以保持4°C；

19、自动待机功能：长时间不使用后能自动待机，节约能耗；

20、冷凝水槽设置：具有冷凝水槽，防止腐蚀；

21、压缩机控制：动态压缩机控制技术；

22、开盖高度：≤80cm；

23、占地面积（W*D）：≤70*55cm；
10-2小型台式高速冷冻离心机
1、相对离心力：≥16,000×g

2、转速：≥14,000rpm

3、离心时间：30 s ‐ 10 min，≤30 s 递增；10 min ‐ 99 min，≤1 min 递增；连续离心

4、转子容量：≥18×1.5 / 2 mL

5、噪音水平：≤55 dB(A)

6、从零加速至最高转速的时间：＜15秒

7、 从最高转速降速至零的时间：＜15秒

8、快速锁定转子盖功能：需旋转1/4圈即可快速、可靠地锁紧或打开转子盖；

9、转子材质：所有转子均为铝合金材质，保护敏感样品；

10、温度范围：0°C至40°C；

11、温度稳定要求：转子在最高转速下，仍可以保持4°C；

12、快速制冷功能：具备快速预冷腔体功能；

13、待机冷却功能：离心机盖关闭的状态下保持设定温度；

14、自动待机功能：长时间不使用后能自动待机，节约能耗；

15、冷凝水槽设置：具有冷凝水槽，防止腐蚀；

16、定速计时功能：达到预定转速后才开始倒计时；

17、转子盖具备气密性：转子气密性经由第三方机构测试并认证；

18、具有参数锁定功能：防止随意更改参数，影响敏感样品离心；

19、具备单独瞬时离心按键：按住即可实现快速、便捷地离心；

20、具备单独的 rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键；

21、相关认证证书：CE认证，CFDA认证；

22、开盖高度：＜25cm；

23、尺寸（长x宽x高）：≤30 × 50 × 30 cm
10-3 移液器
1、主体材料：高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 ；
2、高温高压灭菌范围：可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 ；
3、数字显示位数：四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察 
4、具备弹性吸嘴：伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 
5、具备密度调节功能：适用于不同密度的液体，通用性更广泛
6、人体工程学设计：重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损 
7、不准确度和不精确度：
0.1-2.5 µl 最大量程的不准确度≤±1.4%，不精确度≤0.7 %；
0.5-10 µl最大量程的不准确度≤±1.0%，不精确度≤0.4%；
2-20µl最大量程的不准确度≤±1.0%，不精确度≤0.3 %；
10-100µl最大量程的不准确度≤±0.8%，不精确度≤0.2 %；
20-200µl最大量程的不准确度≤±0.6%，不精确度≤0.2 %；
100-1000µl最大量程的不准确度≤±0.6%，不精确度≤0.20 %；
500-5000µl最大量程的不准确度≤±0.6%，不精确度≤0.15 %；
0.5-10 µl最大量程的不准确度≤±2.0%，不精确度≤1 %；

第十一包：医用显示器
1、显示参数
1.1

背光类型LED背光

1.2

屏幕尺寸≥30.0英寸

1.3

屏幕分辨率3280×2048

1.4

点距≤0.1968 mm

1.5

屏幕对比度≥1000:1

1.6

屏幕最大亮度≥1500 cd/m2

1.7

可视角度≥178°

2、硬件功能
2.1

宽视角IPS面板：无色偏IPS面板， 两侧位置观看显示器，色彩变化也可以最小化，满足多人诊断需求

2.2

DICOM符合性：产品严格遵守数字医疗影像传输标准（DICOM）第 14 部分的灰阶标准化显示函数（GSDF），保证图像质量

2.3

图像一致性技术：基于专业设备，对流水线的所有产品进行一致性校准和评价，使得多显示器和大范围安装时色彩显示差别降到最低。

2.4

显示器Gamma及色度同步校正技术：采用16位LUT表演算技术，对图像Gamma及色度同步校正，达到最优的图像效果。

2.5

图像自动校正技术：通过内置传感器装置、能够持续监控和调整屏幕亮度(及色彩)一致性,可与质量管理软件结合使用，进行自动校正操作。

2.6

显示质控技术：独有的显示质量管理系统，对已装机产品进行持续的质量监测和显示控制管理，确保图像长期符合阅片标准

3、硬件功能

3.1
曲线亮度可视化：在屏幕亮度范围允许的情况下，对显示图像进行校准，并将曲线亮度值可视化，满足精准化的选择。（提供相关的功能截图）

3.2

专业图像曲线：产品内置多条DICOM曲线满足用户不同的使用要求，包含DSA、DSI、CT、MRI、Gamma1.8、2.0、2.2、2.4、2.6，DICOM不同亮度曲线。（提供相关的功能截图）

3.3

亮度提升及保持技术：独有的亮度监测系统，既能快速提升背光亮度，达到诊断需求，节省等待时间，也能够持续监测背光变化，保证在使用周期内背光始终恒定。

3.4

画面PBP显示：采用PBP（画边画）技术，可以实现在一个屏幕上的两个并排窗口中显示两路不同信号，用于并排查看图像以进行无缝观看。（提供相关的功能截图）

3.5

一键灯箱：通过功能键将屏幕切换为白色画面并调高亮度，实现电子灯箱功能，兼容医生对胶片的使用需要。（提供相关的功能截图）

3.6

曲线自适应技术：通过此功能即可以观看灰阶影像，也可以观看彩色影像。通过一键设置即可完成切换，方便不同影像片源的观看，从而提高了诊断效率。

3.7

数字亮度均衡技术：改善LED背光的不均匀性，通过数字亮度均衡技术及专业的设备，来最大限度的调节LED背光的发光特性，从而达到全屏幕背光均匀。

3.8

故障自助检测功能：不需要人为因素干预，显示器可自主进行故障检测、故障信息提示，提高故障排除率。

3.9

环境光自适应技术：实时监测环境光的变化，并依据环境光的变化及时调整背光亮度，达到最舒适的观看效果，保护用户视力。

4、硬件功能

4.1
生物感应技术：通过生物感应技术，及时调整显示屏的工作状态，主动节能。

4.2

工作状态提示技术：具备显示图像状态识别及提示功能，当图像曲线处于非DICOM情景时，具有状态提示指示，及时提醒用户调整曲线设置，保障读片的精准性；（提供产品功能菜单截图及产品实物状态灯照片，并加盖公司公章）

4.3

业务模式划分技术：依据不同的应用场景，预制多种办公模式。通过菜单即可选择对应的场景，提升产品的适应性；

4.4

▲物联网应用技术技术：支持物联网管理，依托物联网技术，完成对联网设备进行集中、远程管理，降低管理成本。（提供专利证书或软件著作权证书）

4.5

分屏亮度控制技术：左右半屏可以分别调节亮暗，兼顾医生同时阅片与撰写报告的需要

4.6

健康提醒功能：通过配置，实现显示器持续使用2小时后，能够出现提醒功能，屏幕自动出现类似注意眼睛休息的提示

4.7

视力保护技术：通过开启背景墙灯，以微弱灯光照亮周围背景及键盘区域，改善局部照明环境，不要在正面暴露直射人眼，保护视力

4.8

聚光灯功能：通过软件配置，开启聚光灯功能，能够将病灶局部以鼠标位置为中心进行放大，突出显示病灶

4.9

人体工学设计：显示器机身具有多自由度的调整功能，操作者可以对显示器进行前倾/后仰、轴向转动、旋转等多个角度的操作，可以将显示器调节至最适合的位置，在不同角度和位置观察影像

4.10

显示器接口：HDMI、DP、DVI、VGA、USB

4.11

USB扩展：具有USB_HUB功能，通过与上行设备进行通信，能够将USB下行设备接入显示设备，便捷操作。

4.12

专业电源：专业医疗级电源，外置式安装，超强防护罩，低电压，保护用户。

5、软件功能
5.1

▲业务数据展示模块：提供常用工具的自定义功能，工具可按影像设备类型独立定义。支持鼠标不同按键同时支持多个工具；支持工具的快捷键自定义功能（需提供系统截图加盖公章）

5.2

▲业务数据展示模块：支持3D光标功能（需提供系统截图加盖公章）

5.3

▲业务信息记录模块：提供录音功能（需提供系统截图加盖公章）
PAGE  
51

