
北京大学人民医院设备招标

招标文件
采购人：北京大学人民医院

2022年11月

招标文件目录

3第一部分
招标邀请


5第二部分
投标人须知表


12第三部分
合同格式


16第四部分
附件--投标文件格式


29第五部分   技术需求




第1部分 招标邀请

日期：2022年11月29日
北京大学人民医院（以下简称“采购人”）就利用其财政性资金，对“北京大学人民医院设备”所需下列货物进行院内招标。现邀请合格投标人参加该项目的投标。

1. 采购项目情况和内容：

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	分品目预算金额（人民币万元）
	备注

	1
	1-1
	除颤监护仪
	1
	个
	是
	19
	

	2
	2-1
	血气分析仪
	2
	套
	是
	10
	

	3
	3-1
	LED移动手术灯
	2
	台
	是
	24
	

	4
	4-1
	单臂麻醉吊塔
	3
	套
	是
	34.5
	

	5
	5-1
	心肺复苏机
	2
	台
	否
	30
	

	6
	6-1
	监护床
	8
	台
	是
	48
	


	7
	7-1
	重症床
	2
	台
	是
	14
	

	8
	8-1
	输液管理系统
	3
	套
	是
	42.75
	

	9
	9-1
	呼吸湿化治疗仪
	4
	台
	否
	30
	

	10
	10-1
	全自动生化分析仪
	1
	台
	是
	9.8
	

	11
	11-1
	血管超声
	2
	台
	是
	49.9
	

	备注：本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业


注：1）本次采购，投标人必须以包为单位进行投标响应，评审和合同授予也以包为单位。

2. 投标人资格条件：

（1） 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

（2） 若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

（3） 投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

（4） 投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

（5） 投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

（6） 法律、法规规定的其他条件。

（7） 投标人必须提供已有同类产品的用户名单。

3. 递交投标文件时间和地点：2022年12月7日8：30（北京时间），中仪大厦一层，逾期送达或未密封的投标文件恕不接受。

4. 开标会议时间及地点：开标会议时间：2022年12月7日9：00分整（北京时间）开始，中仪大厦7024B。
5. 采购人信息：

（1） 名称：北京大学人民医院
（2） 地址：北京市西城区西直门南大街11号

（6） 联系方式：谢晓添010-88324616
6. 采购人的技术需求：详见第五部分技术需求。

第2部分 投标人须知表

	序号
	条款
	内  容

	1. 
	项目概况
	1）项目名称：北京大学人民医院设备

2）财政性资金，且资金已落实

3）采购内容：详见本招标文件第五部分

4）采购人：北京大学人民医院

5）本次采购，投标人须以本招标文件第五部分所列服务要求全部内容为基础进行响应，投标、评审和合同授予也以此为单位

	2. 
	对投标人的资格要求
	合格投标人的资格要求（不符合下述合格投标人资格要求的投标，将视为无效投标被拒绝）：

（1）  在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。 

（2）  若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。
（3）  投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。
（4）  投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明。
（5）  投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。
（6）  法律、法规规定的其他条件。
（7）  投标人必须提供已有同类产品的用户名单。
注：上述投标人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评审时不予认可。

	3. 
	合格的货物及其有关服务
	1）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“不接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。

2）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。

	4. 
	
	3)本次招标的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照招标文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。

	5. 
	投标费用
	无论开标会议的过程和结果如何，投标人自行承担所有与参加开标会议有关活动的全部费用。

	6. 
	投标文件语言
	中文（有关产品型号、专用名词等可除外）

	7. 
	投标文件计量单位
	除本招标文件第五部分中有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。

	8. 
	投标货币
	人民币

	9. 
	投标报价范围及说明
	投标报价范围及说明：

（1）货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费；

（2）安装、调试、验收费用；

（3）培训费；

（4）维修服务和技术支持费；

（5）第五章“技术需求”规定的其它费用

	10. 
	投标文件有效期
	投标文件递交截止期后90日内有效

	11. 
	投标文件的组成
	投标人应按本招标文件第四部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本招标文件第五部分要求的文件和资料也须一并提供。投标人还可根据自己的理解，提供其他必要的投标文件。

	12. 
	投标文件封面要求
	列明项目名称、投标人名称

	13. 
	投标文件份数要求
	1）纸质文件份数：正本1份，副本（正本复印件）4份。投标文件电子版：1份（PDF格式）
2）投标文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章并签名）、投标公司信用查询报告（开标日期前3天内查询），投标产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章。
注.投标人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即投标人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订投标文件。每包投标文件正、副本必须分开装订成册。

	14. 
	投标文件装订和密封要求
	投标文件须胶装并密封提交。

	15. 
	投标文件递交时间
	2022年12月7日8：30分整（北京时间）

	16. 
	投标文件递交地点
	中仪大厦一层。每家投标人只能派1名（法定代表人或授权代表）递交投标文件。

	17. 
	开标会议时间
	2022年12月7日9：00分整（北京时间）

	18. 
	院内专家组成及职责
	采购人根据采购内容特点，组建院内专家，院内专家所有成员集中评审，推荐中标候选人。

	19. 
	评标程序和内容
	1) 采购人在本招标文件规定的时间和地点收取投标人的投标文件。并由院内专家开启投标文件，进行初步审查工作（包括资格性和符合性检查）。

2) 初步审查是从投标文件的有效性、完整性、对本招标文件的响应程度来进行评审。院内专家可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3) 院内专家将针对投标文件中的报价、技术响应、服务方案等进行综合评审。

4) 实质上响应的投标人应该是其响应文件满足招标文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本招标文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本招标文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的投标人的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果投标文件出现属下列情况之一的，院内专家有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.投标超过分品目预算金额或最高限价的；

c.不符合本招标文件中规定的投标人资格要求的；

d.未按招本招标文件规定要求密封、签字和盖章的；

e.不符合招标文件规定的★项要求的；
f.提交了转包或分包要求的;

g.不符合法律、法规和本招标文件中规定的其他实质性要求的。

	20. 
	评审货币
	评审货币为人民币

	21. 
	招标评审办法
	经招标确定资格性审查、符合性审查通过的投标人后，由院内专家采用综合评分法对投标人的投标文件进行综合评分，具体评分办法详见附表评审标准。院内专家将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。

	22. 
	确定中标候选人
	采购人根据院内专家的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的投标人为中标候选人。

	23. 
	签订合同
	1）接到成交通知3天内，中标人应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

2）本招标文件、投标文件及评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。

	24. 
	分包和转包
	成交投标人不得将该项目分包或转包给其他任何单位，若出现此行为，采购人有权无条件解除合同。

	25. 
	院内评审终止，重新开展采购活动说明
	出现下列情形之一的，采购人终止招标采购活动，发布项目终止公告并将说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。

	26. 
	付款条件和方式
	详见第三部分合同格式


附表 评审标准

1. 院内专家将按照本招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值,即为每个投标人的最终得分。评委评分保留整数，评审最终得分保留2位小数。

2. 本项目评审采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为中标候选人的评审方法。

3. 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定中标候选人，得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由院内专家现场采取随机抽取方式确定。

4. 政府采购促进中小企业发展扶持政策：

促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。投标人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

5. 评分因素和评分标准

	内容
	分值
	评分因素分项
	评分标准

	价格部分
	30
	评标价格
	评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100
备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价

	商务部分
	9
	履约能力评分（8分）
	根据投标产品近三年（2019年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的北京三甲医院销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。

注：1.投标人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。

2.投标产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。

	
	
	政府采购节约能源、环境保护评分（1分）
	政府采购的强制采购产品除外：

（1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

	技术部分
	40
	对招标文件技术规格要求的响应程度（40分）
	投标文件技术规格响应全部满足招标文件技术要求的为40分，其中有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；有1项其他条款不满足的，扣2分，最低得分0分。

注：最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。

	售后服务部分
	21
	根据供货响应时间进行评价（8分）
	根据招标要求和技术响应情况，对投标人的供货响应时间满足采购需求（合同签订后X个工作日内）的得5分，每缩短1天增加1分，最高分为8分。
注：投标人须提供《交货承诺书》，未提供《交货承诺书》或交货期不满足采购需求的本项评审得0分。

	
	
	质量保证期（8分）
	质量保证期满足招标文件要求的得5分，每增加12个月加2分，最高得8分。
注：不满足招标文件要求的质量保证期（保修期）的报价此项评审为0分。

	
	
	售后服务方案和培训（5分）
	根据招标文件要求和技术响应情况，对投标人提供的售后服务方案进行评价，其中：
（1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足招标文件要求的，得3分；

（2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足招标文件要求的，得2分；

（3）未提供售后服务方案或完全不能满足招标文件要求的，得1分。

	
	
	
	根据招标文件要求和技术响应情况，投标人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。


第3部分 合同格式

北京大学人民医院医疗设备采购合同
合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院
签约时间：                                 乙方：                   
第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)
	产品名称
	规格型号
	生产国
	生产厂商
	投标人
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	成交总价（大写）：人民币 
	总计（小写）： 

	设备配置清单：请见附页（共 1 页），以医院使用科室签字认可为准。

	使用科室：
	备注：合同价格为含税价格


第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。
第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修   年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。
第四条: 交货地点：北京大学人民医院。  
第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。 
第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。
第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。
第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。  
第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后
A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          √C.付全款                               
第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。
第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。
第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。
第十三条:                      甲    方                             乙    方
	单位名称（章）
	北京大学人民医院
	

	单位地址
	北京市西城区西直门南大街11号
	

	法定代表人签字
	
	

	或委托代理人签字
	
	

	邮政编码
	100044
	

	电话 
	(010) 88326666
	

	传真
	(010) 68318386
	

	开户银行
	
	

	账号
	
	


附页：配置单
项目廉政责任书
项目名称：                          
项目地址：北京大学人民医院       
甲    方：北京大学人民医院          
乙    方：                          
　第一条　甲乙双方的责任
(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。
(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。
(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：
(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。
第四条　违约责任
(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。
甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）
　　　 　　　                           
法定代表人(或授权代表签字)： 　　       法定代表人(或授权代表签字)：
地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：
电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：
年　　月　　日                           年　 　月　 　日
第4部分 附件—投标文件格式

格式1． 报价函

致：北京大学人民医院
根据贵方为    （项目名称）  的招标文件，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表投标人    （投标人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

1、 商务文件部分

（1）投标函   表1
（2）开标一览表   表2

（3）分项报价表     表3
（4）法定代表人授权书   表4
（5）商务条款响应及偏离表   表5
（6）投标人资格证明文件   表6
（7）投标产品近三年（2019年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表   表7
（8）制造商授权书       表8

2、技术文件部分

（1）技术需求响应及偏离表   表9
（2）投标人根据服务需求要求，提供其他必要的投标文件（投标人视需要自行编写或提供，包括但不限于第五部分服务需求要求的相关服务方案，以及投标人认为其他必要的内容等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1． 投标人递交了投标文件，即意味着接受招标文件的规定和相应安排。

2． 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3． 投标人已详细审查招标文件的全部文件，包括第 （插入编号） （补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4． 本投标有效期为自报价截止日起90个日历日。

5． 我方承诺，我方不是采购人的附属机构。

6． 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

	   地址：
	

	电话：
	

	传真：
	

	电子邮件：
	

	法定代表人或授权代表签字：
	

	法定代表人或授权代表姓名、职务：
	

	投标人名称：
	

	公      章：
	


格式2.开标一览表

                            项目名称：__________________ 
	包号
	包名称
	总价
	开标声明

	
	
	小写金额：                  

大写金额：                
	


                                价格单位：人民币元

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
注：1、开标声明是指针对开标一览表需声明的内容。不得在此填写与投标开标一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。
格式3. 分项报价表（格式）
                          包号：              

品目号：                                   货物名称：                                  
                                                           价格单位：人民币元
	序号
	名称
	型号（规格）
	制造商及原产地
	品牌
	单价
	数量
	总价

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、验收
	
	
	
	
	
	

	5
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	

	采购项目（内容）到货期
	

	采购项目（内容）保修期
	


投标人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：                                              
注：1、投标人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。投标人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）
2、如投标要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如投标产品属于医疗设备，所报投标产品制造商名称、产品型号（规格）需与投标文件提供的投标产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、投标人必须在本表后附所投设备的配置清单。
格式4 法定代表人授权书
本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。


本授权书于              年       月       日签字盖章后生效， 特此声明。

法定代表人签字：                                 
被授权人签字：                                   

被授权人工作单位和职务：                        
投标人名称（加盖公章）：                          
地址：                                           

注：需附法人及投标授权人身份证正反面。

格式5．商务条款响应及偏离表

 包号：                                 项目名称：            

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务/合同条款
	投标文件的商务/合同条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 本表应包括合同条款的偏离说明。

2. 投标人对招标文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对招标文件无商务偏离，请在“招标文件的响应”栏只填写“对招标文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的响应可被拒绝。

投标人名称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：                    

日期：              

格式6．投标人资格证明文件

	6.1在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。


	6.2若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。


	6.3  投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。


	6.4投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明。


	6.5投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。


	6.6法律、法规规定的其他条件。


	6.7投标人必须提供已有同类产品的用户名单。


格式7投标产品近三年（2019年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表  （格式）
包    号：__________        

品目号：                                   货物名称：          

	序号
	订货时间
	型号（规格）
	数量（套）
	合同签订时间
	采购单位
	联系人及电话
	履约情况

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 投标人应按照招标文件第二部分投标人须知附件评标办法和评审标准中的要求提供业绩证明材料。 

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
格式8

本次招标的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照招标文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。
包号：             品目号：                货物名称：          

制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书（格式）

致：(采购人) 

我们（制造商或境内总代理商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、区域代理），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、区域代理地址） 。兹指派按（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (投标人地址) 的（投标人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方招标邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、区域代理），我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商（区域代理），随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理、区域代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。
    我方于      年     月     日签署本文件，（投标人名称） 于       年     月     日接受此件，以此为证。

投标人名称：                                    制造商（境内总代理商、区域代理）名称：       

（单位公章）：                                  （单位公章）：
签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：               
法定代表人或授权代表签字：                     签字人签字：                  
二、技术文件部分
格式9.技术需求响应及偏离表（格式）

包    号：__________                              

货物名称：          

	招标文件条目号
	招标文件采购需求的内容与数值
	投标人的技术响应内容与数值
	技术响应偏差说明
	技术支持资料（或证明材料）说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、 投标人应对招标文件第五部分技术需求的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印招标的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

2、 投标人应按照谈招标文件第五部分技术需求中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。
投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
 10. 招标文件第五章“技术需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

10.1投标产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

北京大学人民医院：

我单位参与            项目（招标编号：        ）第   包投标的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                
	10.2 招标文件第五章技术需求规定的投标产品技术支持资料（或证明材料）


	10.3售后服务方案


	10.4 其他技术证明文件或说明（如果有）


第五部分 技术需求

一、采购项目需实现的功能或者目标：
（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京大学人民医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购项目的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购项目的数量

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位

	1
	1-1
	除颤监护仪
	1
	个

	2
	2-1
	血气分析仪
	2
	套

	3
	3-1
	LED移动手术灯
	2
	台

	4
	4-1
	单臂麻醉吊塔
	3
	套

	5
	5-1
	心肺复苏机
	2
	台

	6
	6-1
	监护床
	8
	台

	7
	7-1
	重症床
	2
	台

	8
	8-1
	输液管理系统
	3
	套

	9
	9-1
	呼吸湿化治疗仪
	4
	台

	10
	10-1
	全自动生化分析仪
	1
	台

	11
	11-1
	血管超声
	2
	台


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 采购项目交付的时间：合同签订后7个日历日内（含安装调试）。
2. 采购项目交付的地点：北京大学人民医院指定地点。
四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购项目需满足的服务标准、效率要求

1. 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2. 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
3. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4. 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5. 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
6. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
（二）采购项目需满足的服务期限要求

1.质量保证期及服务要求：自安装调试验收合格之日起不少于3年。
五、采购项目验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2. 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4.投标人应配合采购人验收部门完成相应计量检测工作。

六、采购项目其他技术、服务等要求

1. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，院内专家可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的投标风险，由投标人承担。

2. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
3. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4. 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第一包：除颤监护仪
1.
▲体外除颤监护仪配置8.4英寸彩色TFT显示屏，分辨率为800X600，界面最多可显示4道监护参数波形；显示模式具有高对比度显示界面，可通过VGA外接显示器；

2.
具备手动除颤、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能、无创和有创血压监测、血氧监测、3/5导心电监护、二氧化碳监测、起搏功能、体温监测、CPR心肺复苏抢救提示功能。

3.
采用双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿；

4.
支持电极类型：体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极板，其中体外电极板为成人/小儿多功能一体型；

5.
体外除颤监护仪提供的体外电极板具有支持充电，放电，能量选择等操作功能并具备充电完成指示灯

6.
▲具有旋钮式能量选择，可快速选择能量，节约时间

7.
▲体外手动除颤和同步除颤中，除颤能量选择范围为25种，最小为1J，最大为360J；

8.
病人阻抗范围：体外除颤：20~250欧；体内除颤：15-250欧；

9.
体外除颤监护仪支持CPR心肺复苏抢救提示，可指导操作人员进行CPR操作，过程符合AHA2010急救指南中CPR指南要求

10.
体外除颤监护仪支持体内除颤功能，选配体内除颤电击板，体内手动除颤时，除颤能量选择范围为14种，最小为1J，最大为50J

11.
电池供电情况下除颤监护仪充电至200J小于5s，充电置360J小于8s； 

12.
体外除颤监护仪在关机状态并接通交流电情况下，会按照设定的时间自动检测，包括进行常规检验和大能量检测

13.
配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式

14.
起搏波形：单向方波脉冲，脉冲宽度为20ms±1.5ms

15.
▲可监测心律失常种类≥26种；

16.
▲主机具有120小时趋势图和趋势表、480min录音存储、120小时全息波形

17.
▲体外除颤监护仪提供技术报警和生理报警两种报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警 

18.
▲体外除颤监护仪最大可配置2块锂离子电池，其中1块至少可支持360J除颤210次，单ECG检测≥6小时

19.
体外除颤监护仪配置80mm记录仪，可设置自动打印充电事件、放电事件、自动检测报告

20.
实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择

21.
体外除颤监护仪IP防护等级满足IP44等级要求
第二包：血气分析仪
1.具有SFDA（仪器、测试卡、试剂包）及FDA或CE认证。

2. ▲实测参数： pH, pCO2, pO2， cK+, cNa+，cCa2+, cCl–,cGlu, cLac，ctBil sO2,ctHb, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF,等17项实测参数。

3.计算参数：pH(T), pCO2(T), cHCO3 - (P), cBase(B), cBase(B,ox), cBase(Ecf), cBase(Ecf,ox), cHCO3 - (P,st), cH+, cH+(T), ctCO2(P), ctCO2(B), pH(st), pO2(T), pO2(A), pO2(A,T), p50, p50(T), p50(st), pO2(A–a), pO2(A–a,T), pO2(a/A), pO2(a/A,T), pO2(a)/FO2(I), pO2(a,T)/FO2(I), cCa2+(pH=7.40), Anion Gap(K+), Anion Gap, DO2, Hct, pO2(x), pO2(x,T), ctO2(B) ,ctO2(a–v-), BO2, ctO2(x), FShunt, FShunt(T), RI, RI(T),VO2, mOsm, Qx, Qt, V(B)等48项计算参数。

4. ▲乳酸线性范围：≤0-30mmol/L。

5.方法学：电流计、电位测定法和电导测定微电极技术，分光光度法。

6.样本类型：全血样本，注射器、毛细导管或安瓿瓶，无须适配器。

7. ▲样本体积（全参数）：≤65µL。

8.进样方式：自动进样，无须适配器，≤5秒即可完成吸样。

9. ▲测试速度（全参数）：≤35秒。

10.规格/测试数：带血氧及不带血氧测试卡，根据科室需要自由选择，测试规格包括100人份、300人份、600人份和900人份。

11. ▲耗材效期：测试卡货架期≥120天，测试卡上机效期≥30天；试剂包货架期≥180天，上机效期≥30天。

12.定标：无须执行定标设置，系统会根据分析仪状态自动执行定标。

13. ▲质控要求：内置自动质控且支持外部及第三方质控，不消耗测试人份数。

14.质控分析：提供质控结果，Levey-Jennings质控图（与以往结果对比进行误差分析），WDC世界范围内同机型质控结果比对。

15.酸碱平衡图：机器自带酸碱平衡图。

16.数据存储：患者检测结果≥2000条，事件记录≥5000条，定标结果≥1000条，密码保护功能对数据进行保护，不同操作者身分登录≥8个，无限量登录号码，具备数据U盘下载功能。

17.屏幕、接口与条形码扫描：彩色触摸液晶显示屏≥8.4英寸、具有Windows XP操作界面，内置条码阅读器、以太网端口和USB接口≥3个，可外接键盘、鼠标和外接条形码扫描器。

18.耗材存储：试剂包≤2–25℃储存，测试卡≤2–8℃储存。

19.耗材类别与更换：只需更换测试卡与试剂包，更换步骤简单，无须其它维护工作。

19.网络连接能力：具有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力。

20.操作及维护：操作简便，维护简单。
第三包：LED移动手术灯
1     主要功能                    可移动式LED无影灯

1.1   电源                        220V

1.2   总功率                      28W

1.3  色温                         4500K

▲1.4  最大光照强度（1米处测得）  ≥70,000Lux

1.5   亮度调节范围                50%-100%

1.6   色彩还原指数（CRI）Ra      ≥95

1.7   医生头部温升                ≤0.5℃

▲1.8  灯泡寿命                    ≥60000小时

▲1.9  LED个数                    ≥19个

▲1.10  光斑直径可调节             140mm-250mm

1.11  灯头垂直调节范围            ≥ 1210mm

1.12  工作近距                    ≥700mm

1.13  工作远距                    ≥1400mm

1.14  灯头直径                    ≥330mm

1.15  灯臂关节数                  ≥6个，关节灵活，最小关节可旋转≥430度，其余关节可360度无限旋转，稳定性好，定位准确

1.16 高度调节范围                 ≥123cm
第四包：单臂麻醉吊塔
1、吊塔基本功能需求：

1.1承重安全：通过 IEC 安全测试保障，(4 倍承重测试)。

▲1.2气电安全：气电箱为多腔体设计，将气体、电口分别安装在独立的腔体中，确保气电隔离，同时，气电箱具备氧气泄流功能，避免气电箱内部氧气富集。

1.3移动平顺：采用一体式锻造轴承，确保大承重稳定的同时，提高移动平顺性，在刹车释放后仅需15N 的推力即可移动吊塔

▲1.4刹车规格：配气动+阻尼双刹车，确保定位精确。另外可选配电磁刹车

1.5定位精准：大尺寸把手，便于抓握；且每个吊塔关节刹车均配备独立的控制开关， 便于精确操作。

1.6托盘系统：托盘边缘平滑凸起 (凸缘设计)，可预防设备意外从托盘掉落，托盘 四个边角具备防撞保护。

▲1.7 气电规格：气口采用一流品牌 ，气口具备双面钢棒锁止功能，相比滚珠式气口锁止安全 性更高，气口可实现 ≥4.5 万次无损插拔。

2、麻醉吊塔技术需求：

▲2.1机械旋转半径 ≥800mm, 阻尼与气动双刹车承重≥180kg。

2.2四边形气电箱，高度 ≥1000mm。

▲2.3置物托盘1个，外边≥450*550mm, 两侧含标准轨道，最大载重≥80kg。

2.4操作托盘1个，≥450*550 mm,  带刹车按钮与操作把  手，两侧含标准轨道，最大载重 ≥80kg。

2.5静音抽屉≥1个，自吸式轨道设计。

2.6电源数量≥8个，国标≥10A ，西门子品牌。

2.7气源数量≥6个，德标，氧气≥2个，负压≥1个，空气≥1个，笑气≥1个，麻醉废气排放≥1个。

2.8下延柱高度可调，≥800CM。

2.9数据接口：RJ45 网络接口≥2个。

2.10双关节输液架≥2个，4 挂钩。

2.11等电位接地端子≥2个。

2.22不锈钢网篮≥1个。
第五包：心肺复苏机
▲1、电动电控型心肺复苏机，无需任何气源可实现按压，摆脱了长途转运过程中气源不足问题。

2、按压模式：15:2、30:2和连续按压三种模式。

3、连续按压：100-120次/分钟多档可调,步进量：5次/分钟，误差：±4次/分钟。

4、30:2模式：100-120次/分钟多档可调,步进量：5次/分钟，每次停顿不大于5秒，误差：±4次/分钟。

5、15：2模式：100-120次/分钟多档可调,步进量：5次/分钟，每次停顿不大于5秒，误差：±4次/分钟；。

6、按压深度：3.0cm-6.0cm多档可调,步进量：0.5cm误差：-0.1cm-0.2cm。

7、采用背板加双侧支臂式按压结构，支臂与底板采用卡扣式连接，防止患者位移，承载板防滑，固定带固定。

▲8、机械噪音：56dB(A)。   

9、收缩与舒张比：1:1。

10、施救范围：胸骨厚度17.5-29.0cm，最大胸宽48cm。

11、工作条件: 1.环境温度：5℃-40℃

2. 相对湿度：80%

3. 大气压强：70Kpa～106Kpa    

12、电源电压：100-240V～；50/60Hz；电池：24V ；电池容量：4500mAh。

13、在无外接装置状态下，能独立工作长达2个小时.采用锂电池供电的方式，可外接单独充电，也可在主机内直接充电使用。

14、低电压报警:具有低电压提示功能，当出现提示信息时，供电电压值在21.0V±0.5V范围内。

15、彩色液晶显示屏，侧视无角度干涉。

16、主机（含电池）重量 9.4Kg。

▲17、按压盘具有自动定位。

▲18、患者仰卧位置有红色光标参照。

19、按压盘使用负压吸杯，保证每次按压后廓回弹。

▲20、机械性能:按压盘垂直下降距离 12cm。

  21、支持非水平按压：工作倾斜度 40°，确保下楼梯、转运途中能持续稳定实施胸腔按压，也不会损害患者。

22、高度：65cm±2cm；宽度：54±1cm。

23、通气设置：配合呼吸机，手动呼吸气囊使用。

24、数据存储功能及信息： 可存储事件号、日期、时间、按压深度、模式、按压频率、运行时长、总时长。

▲25、数据查看：设备开机状态下，通过USB接口和数据线与PC机建立连接后，可查看储存的数据，且只能读取无法写入。

  26、数据导出：可通过USB 接口进行数据导出.

27、记忆功能：当设备的供电电源意外中断时，除当前的运行参数外所有存储的数据信息不发生改变。

  28、外壳防护等级：IPX3。

  29、便携包耐用、方便携带，适用于院内、院外、转运途中等各种场合提供高质量连续心肺复苏。

30、安全要求：心肺复苏机的安全通用要求应符合GB 9706.1-2007；

31、电磁兼容性：心肺复苏机的电磁兼容性安全要求应符合YY 0505-2012的要求。
第六包：监护床
一
产品适用于ICU、抢救室等危重病人的休息、治疗、转运和检查等用途

二  产品为知名品牌具备有效期内的医疗器械注册证，并具备ISO认证

三  产品参数和功能要求：

1
▲病床尺寸：长：≥2240mm，含护栏宽：≥1010mm；床板宽：≥840mm；床体可延长：≥260mm，延长完总长度：≥2500mm

2
病床高度调整范围，最低：≤ 380mm，最高：≥840mm

3
背部上升：≥70°

4
脚部抬高：≥40°

5
头低位≥15°

6
▲脚低位：≥16°

7
电动调节整体前后倾斜、整体升降、背板升降、腿板升降。

8   具备一键式电动调节体位：心脏椅位、脑灌注位、半卧位、一键水平位

9
具备电动及手动CPR功能，在紧急情况或停电时，可使床板在上升状态迅速恢复到水平状态。

10  ▲侧护栏含有银离子成分，具有抗菌效果，可有效防止院感。护栏下放带有气动阻尼，防止护栏突然下落。

11  ▲为减少调节床板时可能增大的病人臀部压力和胸腹部张力，并减少臀部压疮和胸腹部创口撕裂的风险，背板和大腿板带有自动回退功能设计，背板在上升过程中回退距离≥120mm，腿板在上升过程中回退距离≥45mm。

12
具备内置可充电电池，在无交流电电源情况下进行各种体位调节。

13  采用原装进口电机，静音安全。有效防止床体运动过程中发生危险。便于清洁消毒。

14
可拆卸床头及床尾挡板，在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运病人。

15
▲床板采用高强度HPL板材料，耐火耐腐蚀，可透X光。

16  全床床架采用高强度钢管，内外壁均镀锌防锈处理，床架外表烤漆，易清洁消毒。

17
病床两侧均设有≥2个挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋。

18
侧护栏：

18.1 ▲采用全包围恒定安全距离设计分段式侧护栏，无论握住护栏哪里均保证不会夹到手指。

18.2 具备侧护栏控制器。

19  具备嵌入式角度显示器。

20
采用≥150mm大尺寸静音脚轮，具有锁定、自由、定向三段式中央控制锁定装置。

21
床底部全钢架结构，便于清洁和消毒。有效阻止液体渗入。

22  病床可承受负荷≥250kg。

23  床垫：采用原装高密度海绵床垫，床罩采用防水透气材料包裹
第七包：重症床
1
基本要求：多功能电动病床，具有四片式分段护栏，控制按键内置于两侧护栏。具有一键式座椅位和一键休克体位。脚端床体可以手动延长和缩短。

2
床体参数

2.1
长度≥2180mm，可延长至≥2380mm

2.2
宽度≥995mm,

2.3
升降范围（地面到床板高度）

2.3.1
最高≥780mm,

2.3.2
最低≤400mm

2.4
倾斜角度

2.4.1
头部倾斜角度0～65度,

2.4.2
膝部倾斜角度0～28度，

2.4.3
前/后倾功能≥±17度

2.5
最大承重≥220kg

3
具备背膝联动

4
一键式坐椅位

5
四片式护栏，一键释放，有阻尼下放

6
操作控制

6.1
电动操作

6.1.1
头端双侧护栏的内外侧均具备内置操作面板

6.1.2
头端护栏内外侧的医患操作键分开

6.1.3
头端双侧护栏的内侧具有内置式患者操作面板

6.1.4
头端双侧护栏的外侧具有内置式医护人员操作面板

▲6.1.5
具有一键紧急休克体位，即所有床板放平，并实现头低足高位

6.2
手动操作：双侧CPR释放把手

7
床板

7.1
床板分为四片：背板、坐板、大腿板、足板

7.2
背板、大腿版、足板可无需工具拆卸，方便清洁和维护

7.3
床板具有可调节宽度的床垫定位器

▲7.4
背部床板抬升的同时向后移动，防止患者向床尾端滑动

8
足段床体可手动延长≥20cm

9
脚轮及刹车

9.1
双重锁定（滚动与轴位旋转）

9.2
直径≥150mm

9.3
中控刹车及导向装置

10
头/尾板

10.1
床头板可插拔，具有锁定装置

10.2
床尾板具有锁定装置

▲10.3
床体做任何功能操作时，床头板高度不变

11
具备备用电池

12
双侧夜灯

12.1
夜灯开关位于两侧头部护栏

▲12.2
床体在非最低位置是为黄灯，床体在最低位置是是绿色

13
具备未刹车声音报警

14
滚珠式角度显示器：头部护栏为背部角度显示器，足端护栏为整体床体倾斜角度显示器

▲15
床尾端具有伸缩式床单搁放架

16
四角输液架插孔

17
可伸缩盐水架、污物袋挂钩

18
具有四角防撞装置

19
床垫：医用床垫

19.1
采用高弹性海绵

19.2
外套采用聚氨酯材料

19.3
外套表面具有抑菌作用

19.4
外套表面材料可防水

19.5
床垫厚度≥14cm

19.6
海绵密度≥40kg/m3
第八包：输液管理系统
1 输液工作站

1.1  输液工作站：每套床边输液联网工作站可任意搭配4台输液泵、注射泵

1.2  工作条件：1、可在环境温度-40℃--+50℃和相对湿度90％的条件下运输；2、适于在电源220V（±10％），50HZ，室温0℃--40℃和相对湿度85％的环境下工作，连续工作时间不少于24小时；

1.3  输液工作站并联连接输注泵,即插即用，系统自动识别连接，自动临床数据采集。泵不受任何数量、位置限制，使用者可自行决定注射泵、输液泵的个数以及放置的位置。

▲1.4  网络功能：升级后可将床边输液系统以网络化形式与中央护士站连接。

1.5  升级后可连接医院病人信息管理系统CIS/HIS

▲1.6  具有安全处方功能：可预存≧200种药物处方,包括常规速率,剂量换算,体重剂量计算,药物安全限量等等.

1.7  报警：自动分级声光报警,并显示具体报警信息。

1.8  操作界面：手机菜单式操作界面

1.9  12V直流电供电，确保单泵拆装及清洁工作站时安全。

1.10  采用内置集成化电源、数据管理、红外数据传输技术、无复杂外接连线,工作站单一总电源供电.

1.11  无外挂其他信息处理系统，方便进行全面消毒。

1.12  升级后可通过网线即可直接连接输液信息管理系统，方便护理人员的远程监测给药情况。

1.13  升级后每套床边输液工作站最多可同时连接16台输注泵，并具备联网功能软件。

1.14  总电源断开时,能自动切换到泵内蓄电池供电,保证安全连续运行.

1.15  三合一功能:输液,输血,输营养。

2 注射泵

2.1  注射泵：能与输液工作站并联连接,即插即用

2.2  安全防护：安全防护齐全可靠，防护类型：除颤防护CF型，防潮，滴液防护:IP22、防心电电磁干扰.

2.3  可设置≧200种药物名称

2.4  范围：总量设置范围：0.01-9999毫升,预置输液时间范围：00:01—99.59小时,自动计算输液速率

2.5  速率范围：0.01-1000ml/Hr (以0.01ml/Hr递增) ，0.01-99.99ml/h   0.01ml/h为增量，100.0-1000ml/h  0.1ml/h为增量，输液精度：≤±2%

2.6  快推“Bolus”速率≧1600毫升/小时，并同步显示给入的Bolus量

2.7  自动识别注射器：2ml ,3ml,5ml,10ml,20ml,30ml,50ml,60ml

2.8  阻塞报警，压力域值可调，≧7个等级可调

2.9  防重力流功能，防止药物在给药暂停期间液体任意流出

2.10  快速启动功能，缩短给药时间的延迟

2.11  信息查询查询已经输入的输液量、剩余时间等信息、剩余药量等信息

2.12  报警：以声、光分级显示报警级别，并有明确闪动符号报警；同时显示报警具体信息: 注射器安装不当报警、阻塞压力报警、注射完毕预报警、注射完毕报警、容量限定报警、低电量预报警、电池电量显示、电池未充电报警、未确认报警、技术故障报警等.

2.13  具有剂量发生错误报警功能（泵会自动关机）

2.14  有数据锁防止输液参数被意外修改

2.15  电池操作：充电后电池最多可运行≧8小时，有电池电量显示功能

2.16  可连接护士呼叫

2.17  系统扩展：可随时接入到“输液治疗监护系统”，进行系统管理；系统以低电压向单泵供电保证安全

3 输液泵

▲3.1  输液泵：能与输液工作站并联连接输液泵,即插即用

3.2  安全防护安全防护齐全可靠，防护类型：除颤防护CF型，防潮，滴液防护:IP22、防心电电磁干扰.

3.3  可设置≧200种药物名称

3.4  预置输液量范围：0.01-9999毫升（以0.01 毫升递增）

3.5  速率范围：0.01-1100毫升/小时（以0.01毫升/小时递增）

3.6  持续输液精度：≤±5%

▲3.7  安全不中断输液而能更改速率

▲3.8  快推“Bolus”速率1-1000毫升/小时，并同步显示给入的Bolus量

3.9  可选择手动快推或自动快推功能，可预设“Bolus ”量0-99毫升，自动给入

3.10  泵门打开时，须有泵内流量夹保证液体不会任意流出

3.11  空气探测器：气泡检测≥0.01ml 

3.12  报警：以声、光、及明确闪动符合报警，同时显示报警信息

#3.13  双重探测报警：单个气泡≥0.02-0.3ml，1h累计气体体积0.5-4ml

3.14  提示报警：开机后2分钟未运行，则提示报警，避免遗漏操作

3.15  完成报警：在预置输液量或预置输液时间完成时报警

3.16  排空报警：在液体滴完时报警

3.17  低电压报警：电池用完前30分钟时预报警

#3.18  阻塞报警：压力档可调，≧7个等级可调

3.19  具有剂量发生错误报警功能（泵会自动关机）

3.20  可保持静脉开放功能（KVO）

3.21  暂停功能：可以暂停从而保存信息

3.22  信息查询：查询已经输入的输液量、剩余时间等信息

3.23  有数据锁防止输液参数被意外修改

3.24  电池操作：充电后电池最多可运行时间≧4小时

3.25  可连接护士呼叫

3.26  系统扩展：可随时接入到“输液治疗监护系统”，进行系统管理；系统以低电压向单泵供电保证安全
第九包：呼吸湿化治疗仪
1.全中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、氧气调节阀、液晶屏等主要部件，需在《产品注册证》上要明确体现。

2.流量设置调节范围：2L-80L/min。 

3.可实现80L/min高流速的情况下气体温度达37℃，同时氧浓度可设置为100%。 

4.支持1L和5L两种流量调节步长，流量2L-25L/min时调节步长为1L/min、流量25L-80L/min时调节步长为5L/min。

5. ▲支持高流量模式、低流量模式、CPAP模式。

6.CPAP模式： 呼气正压范围4 cmH2O-20 cm H2O ； 爬坡时间范围0 min-20min; 爬坡起始压力范围4 cmH2O -20 cmH2O，CPAP模式下可显示压力。 

7. ▲温度设置调节范围值为：29℃-37℃，步长1℃。

8. 在低流量模式下温度自动锁定为34℃。

9.内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天的温湿度、流量、氧流量治疗趋势

10.主机实时显示温度监测、流速监测以及氧浓度监测。

11.#机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，氧浓度设置范围：21%-100%，调节步长：1%。 

12. ▲机器具备高压氧气输入口，可直接连接中心供氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶。

13.内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。

14.彩屏，尺寸≥4英寸，可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗参数。

15.具有湿度补偿功能，7档可调，可根据环境变化手动湿度档位。

16.可预设单次治疗时间，到时自动提醒，设置范围1-96小时。

17.可设置机器保养时间，到时提醒，设置范围：960-1500小时。

18.提供与主机配套使用的原厂耗材，包括加温呼吸管路、湿化水罐、患者连接界面，并提供注册检验时机器与管路、水罐的整机连接方式说明。

19.加温呼吸管路：内置加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路加温功率。

20.无需选择加温湿化器加水方式，使用过程中水盒自动加水。

21.提供鼻氧管（大、中、小号） 、气管切开接口等多种患者连接界面。

22.提供配套移动台车和吊臂。

23.采用可拆卸式海绵过滤架，方便更换过滤海绵，防止过滤海绵脱落。

24.#可在主机上手动选择水位报警功能的开启和关闭。

25.报警提示功能：呼吸管道检测报警、氧源压力报警、堵塞报警、水罐水位报警、气体温度报警、电源断电报警、环境温度监测提示、氧浓度提示、治疗使用时间提示。

26.具备报警复位静音功能。

27.提供快速操作指南，可了解如何使用呼吸湿化治疗仪，如参数设置、报警信息及处理等。

第十包：全自动生化分析仪
1主要技术性能

▲1.1测量速度：生化比色分析恒速≥400测试/小时,选配ISE后测试速度最大可达到800测试/小时

1.2测量方法：要求具备终点法，两点法，速率法等

1.3急诊检测能力：急诊样本优先检测

1.4光学系统

1.4.1分光方式：光栅后分光方式

1.4.2波长数量及范围：波长数量≥11个；范围要求340nm-800nm

1.4.3吸光度线性范围：0 Abs -3.2Abs

1.5温控系统

▲1.5.1温控方式：恒温循环水浴方式，控温精度要求达到37C0.1C

1.6样本系统

1.6.1进样方式：智能灵活，圆盘式进样

1.6.2样本针功能：具有凝块检测功能，液面探测功能

1.6.3样本量：1.5ul–35ul,0.1 ul步进    

1.6.4同时在线样本位：无需扩展≥110个

1.7试剂系统

1.7.1试剂量：15ul–350ul,1 ul步进


1.7.2同时在线分析项目：同时在线分析项目≥60个项目

1.7.3试剂开放程度：可厂家配套，也可完全开放

1.8反应系统

1.8.1反应位：无需扩展≥110个

▲1.8.2反应杯材质：可重复使用的硬质塑料比色杯

1.8.3反应时间：≥20分钟

1.8.4最小反应液体积：≤150ul

1.9其它系统

1.9.1清洗系统：全自动温水清洗反应杯

▲1.9.2分注定量系统：高耐磨陶瓷芯分注泵（需提供样品图片）

1.9.3搅拌系统：≥1个

2产品配置

2.1工作软件：配备中文软件系统

2.2装机配套试剂：配备装机试剂一套

3售后服务

3.1安装培训：免费安装、调试、人员培训

3.2售后服务机构：厂家在省内有直属的售后服务机构或售后服务授权服务商

3.3服务响应：工程师2小时内响应，24小时到位服务。

第十一包：血管超声
1、产品用途：适用于PICC置管、具备导管尖端心腔内心电定位系统

2、系统主机：

2.1、主机：主机与显示器一体化

2.2、LED背光高清显示器尺寸：≥10.4英寸

▲2.3、全触摸屏操作，无需键盘操作（深度，焦点位置，TGC，彩色取样框位置，PW取样门位置可以在图像区域直接进行调节）

2.4、重量≤5kg(含电池)

2.5、内置电池：≥2小时续航

2.6、可旋转把手设计，显示器屏幕可调节角度

2.7、主机存储容量：≥32GB

3、系统探头：

3.1、线阵探头：具备

▲3.2、一体式PICC专用导针架

3.3、线阵超声探头支持按钮快捷键功能：至少包括冻结/解冻，网格线/中心线，深度调节，保存图像/保存电影，关机，自定义等

3.4、线阵探头支持频率:包含6MHZ～11MHZ

3.5、线阵探头扫描深度范围：至少为1.5cm～10.5cm

4、系统软件：

▲4.1、导管尖端心腔内心电定位系统，超声和心电界面一键切换

▲4.2、血管专用预设值选择界面，且可针对不同的血管部位预设超声参数

4.3、屏幕可直观显示导管尺寸示意图：可以

4.4 二维，彩色，PW频谱模式，PW 频谱一键包络功能：具备

▲4.5、导管占比测量软件，且能直观显示导管与血管的占比（直径百分比和面积百分比）：具备

4.6、显示定位标尺方式：至少包括网格线和中心线2种，且标尺刻度可明确显示出目标血管深度

4.7、病人信息界面可录入置管相关的详尽信息

4.8、超声图片回放：可以手动及自动播放

4.9、操作时可根据工作需要对显示图像进行冻结、图片存储、电影存储、打印：可以

4.10、USB储存，具备DICOM3.0，VGA接口，可直接连接投影

5、附件：

5.1、高度可调节推车：提供，且有储物篮
PAGE  
45

