
北京大学人民医院设备招标

招标文件
采购人：北京大学人民医院

2022年12月

招标文件目录

3第一部分
招标邀请


5第二部分
投标人须知表


12第三部分
合同格式


16第四部分
附件--投标文件格式


29第五部分   技术需求




第1部分 招标邀请

日期：2022年12月9日
北京大学人民医院（以下简称“采购人”）就利用其财政性资金，对“北京大学人民医院设备”所需下列货物进行院内招标。现邀请合格投标人参加该项目的投标。

1. 采购项目情况和内容：

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	分品目预算金额（人民币万元）
	备注

	1
	1-1
	体检-常规检查设备
	1
	台
	是
	45
	

	2
	2-1
	体检-动脉硬化设备
	1
	台
	是
	44
	

	3
	3-1
	下肢关节主动活动训练器
	5
	台
	是
	17.5
	

	4
	4-1
	皮肤镜
	1
	台
	是
	35
	

	5
	5-1
	床旁监护仪
	14
	台
	是
	49
	

	6
	6-1
	胸腔高频振荡排痰系统
	2
	套
	是
	19.8
	

	7
	7-2
	低温射频刀
	1
	套
	是
	25
	

	8
	7-1
	心电图机
	4
	台
	是
	15.2
	

	8
	8-2
	除颤起搏监护仪
	3
	台
	是
	13.2
	

	9
	9-1
	电子注射器
	1
	台
	是
	20
	

	备注：本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业


注：1）本次采购，投标人必须以包为单位进行投标响应，评审和合同授予也以包为单位。

2. 投标人资格条件：

（1） 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

（2） 若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

（3） 投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

（4） 投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

（5） 投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

（6） 法律、法规规定的其他条件。

（7） 投标人必须提供已有同类产品的用户名单。

3. 递交投标文件时间和地点：2022年12月16日8：30（北京时间），中仪大厦一层，逾期送达或未密封的投标文件恕不接受。

4. 开标会议时间及地点：开标会议时间：2022年12月16日9：00分整（北京时间）开始，中仪大厦7024B。
5. 采购人信息：

（1） 名称：北京大学人民医院
（2） 地址：北京市西城区西直门南大街11号

（6） 联系方式：谢晓添010-88324616
6. 采购人的技术需求：详见第五部分技术需求。

第2部分 投标人须知表

	序号
	条款
	内  容

	1. 
	项目概况
	1）项目名称：北京大学人民医院设备

2）财政性资金，且资金已落实

3）采购内容：详见本招标文件第五部分

4）采购人：北京大学人民医院

5）本次采购，投标人须以本招标文件第五部分所列服务要求全部内容为基础进行响应，投标、评审和合同授予也以此为单位

	2. 
	对投标人的资格要求
	合格投标人的资格要求（不符合下述合格投标人资格要求的投标，将视为无效投标被拒绝）：

（1）  在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。 

（2）  若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。
（3）  投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。
（4）  投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明。
（5）  投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。
（6）  法律、法规规定的其他条件。
（7）  投标人必须提供已有同类产品的用户名单。
注：上述投标人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评审时不予认可。

	3. 
	合格的货物及其有关服务
	1）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“不接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。

2）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。

	4. 
	
	3)本次招标的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照招标文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。

	5. 
	投标费用
	无论开标会议的过程和结果如何，投标人自行承担所有与参加开标会议有关活动的全部费用。

	6. 
	投标文件语言
	中文（有关产品型号、专用名词等可除外）

	7. 
	投标文件计量单位
	除本招标文件第五部分中有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。

	8. 
	投标货币
	人民币

	9. 
	投标报价范围及说明
	投标报价范围及说明：

（1）货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费；

（2）安装、调试、验收费用；

（3）培训费；

（4）维修服务和技术支持费；

（5）第五章“技术需求”规定的其它费用

	10. 
	投标文件有效期
	投标文件递交截止期后90日内有效

	11. 
	投标文件的组成
	投标人应按本招标文件第四部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本招标文件第五部分要求的文件和资料也须一并提供。投标人还可根据自己的理解，提供其他必要的投标文件。

	12. 
	投标文件封面要求
	列明项目名称、投标人名称

	13. 
	投标文件份数要求
	1）纸质文件份数：正本1份，副本（正本复印件）4份。投标文件电子版：1份（PDF格式）
2）投标文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章并签名）、投标公司信用查询报告（开标日期前3天内查询），投标产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章。
注.投标人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即投标人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订投标文件。每包投标文件正、副本必须分开装订成册。

	14. 
	投标文件装订和密封要求
	投标文件须胶装并密封提交。

	15. 
	投标文件递交时间
	2022年12月16日8：30分整（北京时间）

	16. 
	投标文件递交地点
	中仪大厦一层。每家投标人只能派1名（法定代表人或授权代表）递交投标文件。

	17. 
	开标会议时间
	2022年12月16日9：00分整（北京时间）

	18. 
	院内专家组成及职责
	采购人根据采购内容特点，组建院内专家，院内专家所有成员集中评审，推荐中标候选人。

	19. 
	评标程序和内容
	1) 采购人在本招标文件规定的时间和地点收取投标人的投标文件。并由院内专家开启投标文件，进行初步审查工作（包括资格性和符合性检查）。

2) 初步审查是从投标文件的有效性、完整性、对本招标文件的响应程度来进行评审。院内专家可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3) 院内专家将针对投标文件中的报价、技术响应、服务方案等进行综合评审。

4) 实质上响应的投标人应该是其响应文件满足招标文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本招标文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本招标文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的投标人的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果投标文件出现属下列情况之一的，院内专家有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.投标超过分品目预算金额或最高限价的；

c.不符合本招标文件中规定的投标人资格要求的；

d.未按招本招标文件规定要求密封、签字和盖章的；

e.不符合招标文件规定的★项要求的；
f.提交了转包或分包要求的;

g.不符合法律、法规和本招标文件中规定的其他实质性要求的。

	20. 
	评审货币
	评审货币为人民币

	21. 
	招标评审办法
	经招标确定资格性审查、符合性审查通过的投标人后，由院内专家采用综合评分法对投标人的投标文件进行综合评分，具体评分办法详见附表评审标准。院内专家将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。

	22. 
	确定中标候选人
	采购人根据院内专家的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的投标人为中标候选人。

	23. 
	签订合同
	1）接到成交通知3天内，中标人应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

2）本招标文件、投标文件及评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。

	24. 
	分包和转包
	成交投标人不得将该项目分包或转包给其他任何单位，若出现此行为，采购人有权无条件解除合同。

	25. 
	院内评审终止，重新开展采购活动说明
	出现下列情形之一的，采购人终止招标采购活动，发布项目终止公告并将说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。

	26. 
	付款条件和方式
	详见第三部分合同格式


附表 评审标准

1. 院内专家将按照本招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值,即为每个投标人的最终得分。评委评分保留整数，评审最终得分保留2位小数。

2. 本项目评审采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为中标候选人的评审方法。

3. 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定中标候选人，得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由院内专家现场采取随机抽取方式确定。

4. 政府采购促进中小企业发展扶持政策：

促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。投标人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

5. 评分因素和评分标准

	内容
	分值
	评分因素分项
	评分标准

	价格部分
	30
	评标价格
	评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100
备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价

	商务部分
	9
	履约能力评分（8分）
	根据投标产品近三年（2019年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的北京三甲医院销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。

注：1.投标人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。

2.投标产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。

	
	
	政府采购节约能源、环境保护评分（1分）
	政府采购的强制采购产品除外：

（1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

	技术部分
	40
	对招标文件技术规格要求的响应程度（40分）
	投标文件技术规格响应全部满足招标文件技术要求的为40分，其中有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；有1项其他条款不满足的，扣2分，最低得分0分。

注：最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。

	售后服务部分
	21
	根据供货响应时间进行评价（8分）
	根据招标要求和技术响应情况，对投标人的供货响应时间满足采购需求（合同签订后X个工作日内）的得5分，每缩短1天增加1分，最高分为8分。
注：投标人须提供《交货承诺书》，未提供《交货承诺书》或交货期不满足采购需求的本项评审得0分。

	
	
	质量保证期（8分）
	质量保证期满足招标文件要求的得5分，每增加12个月加2分，最高得8分。
注：不满足招标文件要求的质量保证期（保修期）的报价此项评审为0分。

	
	
	售后服务方案和培训（5分）
	根据招标文件要求和技术响应情况，对投标人提供的售后服务方案进行评价，其中：
（1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足招标文件要求的，得3分；

（2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足招标文件要求的，得2分；

（3）未提供售后服务方案或完全不能满足招标文件要求的，得1分。

	
	
	
	根据招标文件要求和技术响应情况，投标人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。


第3部分 合同格式

北京大学人民医院医疗设备采购合同
合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院
签约时间：                                 乙方：                   
第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)
	产品名称
	规格型号
	生产国
	生产厂商
	投标人
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	成交总价（大写）：人民币 
	总计（小写）： 

	设备配置清单：请见附页（共 1 页），以医院使用科室签字认可为准。

	使用科室：
	备注：合同价格为含税价格


第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。
第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修   年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。
第四条: 交货地点：北京大学人民医院。  
第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。 
第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。
第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。
第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。  
第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后
A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          √C.付全款                               
第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。
第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。
第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。
第十三条:                      甲    方                             乙    方
	单位名称（章）
	北京大学人民医院
	

	单位地址
	北京市西城区西直门南大街11号
	

	法定代表人签字
	
	

	或委托代理人签字
	
	

	邮政编码
	100044
	

	电话 
	(010) 88326666
	

	传真
	(010) 68318386
	

	开户银行
	
	

	账号
	
	


附页：配置单
项目廉政责任书
项目名称：                          
项目地址：北京大学人民医院       
甲    方：北京大学人民医院          
乙    方：                          
　第一条　甲乙双方的责任
(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。
(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。
(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：
(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。
第四条　违约责任
(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。
甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）
　　　 　　　                           
法定代表人(或授权代表签字)： 　　       法定代表人(或授权代表签字)：
地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：
电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：
年　　月　　日                           年　 　月　 　日
第4部分 附件—投标文件格式

格式1． 报价函

致：北京大学人民医院
根据贵方为    （项目名称）  的招标文件，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表投标人    （投标人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

1、 商务文件部分

（1）投标函   表1
（2）开标一览表   表2

（3）分项报价表     表3
（4）法定代表人授权书   表4
（5）商务条款响应及偏离表   表5
（6）投标人资格证明文件   表6
（7）投标产品近三年（2019年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表   表7
（8）制造商授权书       表8

2、技术文件部分

（1）技术需求响应及偏离表   表9
（2）投标人根据服务需求要求，提供其他必要的投标文件（投标人视需要自行编写或提供，包括但不限于第五部分服务需求要求的相关服务方案，以及投标人认为其他必要的内容等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1． 投标人递交了投标文件，即意味着接受招标文件的规定和相应安排。

2． 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3． 投标人已详细审查招标文件的全部文件，包括第 （插入编号） （补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4． 本投标有效期为自报价截止日起90个日历日。

5． 我方承诺，我方不是采购人的附属机构。

6． 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

	   地址：
	

	电话：
	

	传真：
	

	电子邮件：
	

	法定代表人或授权代表签字：
	

	法定代表人或授权代表姓名、职务：
	

	投标人名称：
	

	公      章：
	


格式2.开标一览表

                            项目名称：__________________ 
	包号
	包名称
	总价
	开标声明

	
	
	小写金额：                  

大写金额：                
	


                                价格单位：人民币元

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
注：1、开标声明是指针对开标一览表需声明的内容。不得在此填写与投标开标一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。
格式3. 分项报价表（格式）
                          包号：              

品目号：                                   货物名称：                                  
                                                           价格单位：人民币元
	序号
	名称
	型号（规格）
	制造商及原产地
	品牌
	单价
	数量
	总价

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、验收
	
	
	
	
	
	

	5
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	

	采购项目（内容）到货期
	

	采购项目（内容）保修期
	


投标人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：                                              
注：1、投标人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。投标人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）
2、如投标要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如投标产品属于医疗设备，所报投标产品制造商名称、产品型号（规格）需与投标文件提供的投标产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、投标人必须在本表后附所投设备的配置清单。
格式4 法定代表人授权书
本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。


本授权书于              年       月       日签字盖章后生效， 特此声明。

法定代表人签字：                                 
被授权人签字：                                   

被授权人工作单位和职务：                        
投标人名称（加盖公章）：                          
地址：                                           

注：需附法人及投标授权人身份证正反面。

格式5．商务条款响应及偏离表

 包号：                                 项目名称：            

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务/合同条款
	投标文件的商务/合同条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 本表应包括合同条款的偏离说明。

2. 投标人对招标文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对招标文件无商务偏离，请在“招标文件的响应”栏只填写“对招标文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的响应可被拒绝。

投标人名称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：                    

日期：              

格式6．投标人资格证明文件

	6.1在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。


	6.2若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。


	6.3  投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。


	6.4投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询报告证明（开标前三天内）。


	6.5投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。


	6.6法律、法规规定的其他条件。


	6.7投标人必须提供已有同类产品的用户名单。


格式7投标产品近三年（2019年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表  （格式）
包    号：__________        

品目号：                                   货物名称：          

	序号
	订货时间
	型号（规格）
	数量（套）
	合同签订时间
	采购单位
	联系人及电话
	履约情况

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 投标人应按照招标文件第二部分投标人须知附件评标办法和评审标准中的要求提供业绩证明材料。 

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
格式8

本次招标的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照招标文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。
包号：             品目号：                货物名称：          

制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书（格式）

致：(采购人) 

我们（制造商或境内总代理商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、区域代理），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、区域代理地址） 。兹指派按（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (投标人地址) 的（投标人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方招标邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、区域代理），我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商（区域代理），随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理、区域代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。
    我方于      年     月     日签署本文件，（投标人名称） 于       年     月     日接受此件，以此为证。

投标人名称：                                    制造商（境内总代理商、区域代理）名称：       

（单位公章）：                                  （单位公章）：
签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：               
法定代表人或授权代表签字：                     签字人签字：                  
二、技术文件部分
格式9.技术需求响应及偏离表（格式）

包    号：__________                              

货物名称：          

	招标文件条目号
	招标文件采购需求的内容与数值
	投标人的技术响应内容与数值
	技术响应偏差说明
	技术支持资料（或证明材料）说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、 投标人应对招标文件第五部分技术需求的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印招标的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

2、 投标人应按照谈招标文件第五部分技术需求中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。
投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
 10. 招标文件第五章“技术需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

10.1投标产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

北京大学人民医院：

我单位参与            项目，第   包投标的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                
	10.2 招标文件第五章技术需求规定的投标产品技术支持资料（或证明材料）


	10.3售后服务方案


	10.4 其他技术证明文件或说明（如果有）


第五部分 技术需求

一、采购项目需实现的功能或者目标：
（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京大学人民医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购项目的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购项目的数量

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位

	1
	1-1
	体检-常规检查设备
	1
	台

	2
	2-1
	体检-动脉硬化设备
	1
	台

	3
	3-1
	下肢关节主动活动训练器
	5
	台

	4
	4-1
	皮肤镜
	1
	台

	5
	5-1
	床旁监护仪
	14
	台

	6
	6-1
	胸腔高频振荡排痰系统
	2
	套

	7
	7-2
	低温射频刀
	1
	套

	8
	7-1
	心电图机
	4
	台

	8
	8-2
	除颤起搏监护仪
	3
	台

	9
	9-1
	电子注射器
	1
	台

	1
	1-1
	体检-常规检查设备
	1
	台


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 采购项目交付的时间：合同签订后30个日历日内（含安装调试）。
2. 采购项目交付的地点：北京大学人民医院指定地点。
四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购项目需满足的服务标准、效率要求

1. 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2. 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
3. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4. 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5. 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
6. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
（二）采购项目需满足的服务期限要求

1.质量保证期及服务要求：自安装调试验收合格之日起不少于3年。
五、采购项目验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2. 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4.投标人应配合采购人验收部门完成相应计量检测工作。

六、采购项目其他技术、服务等要求

1. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，院内专家可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的投标风险，由投标人承担。

2. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
3. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4. 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第一包：体检-常规检查设备
1、动态心电（1台）
一、软件分析功能参数

1、软件支持院内服务器安装，可通过网页端账号登录对数据进行分析及查看；

2、软件可兼容医院现有动态心电图记录盒，支持接入条形码扫描器进行扫描预约单录入信息，减少人工录入时间；

▲3、全导联（12导联）同步全息后台分析，自适应、自学习、智能化全导联分析，无需人工选择特定导联，无需设置电压、不应期等分析参数，自动分析完成后以简单的文字报告结论形式提示当前心电数据分析情况； 

4、同屏显示间期信息、心率信息、散点图信息、心律失常信息。多工具互动（直方图、散点图、叠加图），一个界面完成所有心律失常的编辑；

5、分析软件以模板为中心构建多种直方图、散点图、叠加图，多画面同时互动，快速找到异常心电图提高编辑效率；

6、分析软件具有两个导联同时叠加及P波叠加放大倍数（最大8倍）叠加功能，同时结合散点图和直方图四个维度进行复杂心电图分析；

7、分析软件具有一键自动起搏器分类分析、房颤、房扑分析、HR时域、频域分析等功能；

8、分析软件具有ST-T段、T波分析及事件统计功能，ST段分析可根据心率自适应分析调整；

9、分析软件报告编辑按照报告处理的先后顺序排列菜单（最快心率、最慢心率、房早事件等顺序）；医生可根据24小时心率趋势图的时间段进行实时图条保存；

10、报告首页内容以分析情况自动调整，部分结论项目为0时（比如“交界性””房颤”等），报告首页不体现，医生可自定义分析结论模板，自动按照分析情况生成报告结论；

11、具有自动存图功能，软件自动识别最快心律、最慢心律、房早、室早、最长R-R间期等心电图片段并自动选取，并无需人工手动存图。支持即时打印功能；

12、软件提供标准数据接口，以便与医院现有信息系统对接，满足医院的的信息化建设需要；

▲13、具有心率变异性(HRV)分析功能，包括频域、时域自动分析，可对全程、夜间及每小时的心搏进行HRV时域分析；

▲14、具有窦性心率震荡（HRT）分析功能，自动生成HRT事件报告。包含TO、TS异常次数，TO、TS最大值，并自动存取TO、TS最大值趋势图。

硬件参数

1
导联体系：10根导联线同步采集12导联心电图，兼容3导联动态心电图；

2
记录时间：≥24小时；

3
采样率：≥4000Hz；

4
存储方式及容量：内置芯片存储，不需要读卡器；

5
数据接口：USB2.0以上，不需要用格式化存储介质；

6
重量：≤80克（不含电池）；

7
导联线：导联线插头紧固螺丝，以防接口松动；

8
电源：2节7号电池供电；

9
液晶显示：彩色高清液晶屏160*128，具有皮肤阻抗测量、设定记录时间、记录时间进度、电池电量显示功能。所显示的心电波形背景具有心电网格线，高清显示，可观察到P波以及Q波等微弱信号，并可切换、冻结各导联波形。
2、动态血压（1台）
测量方法：振荡示波测量法

1
测量范围：

收缩压：60mmHg～290mmHg   舒张压：30mmHg～195mmHg

平均压：20mmHg～235mmHg   脉率：40～240次/分

2
▲记录时间：≥24小时

3
存储容量：≥300组数据

4
测量协议：可自由设定4个日夜时间间隔

5
测量间隔：2、5、10、15、20、30、40、50、60、480（分钟）

6
单次测量时间：≤20秒/次

7
测量噪声：≤40分贝

8
▲测量精确度：±3mmHg

9
安全系统：最高血压测量值300 mmHg以上，自动安全能量释放装置

10
液晶屏显示：每次测量的收缩压（SYS）、舒张压（DIA）、平均动脉压（MAP）、脉率（HR），并具有低电量提示、报警提示、错误代码、时间显示功能

11
与电脑传输方式：兼容USB数据线和蓝牙传输方式

12
通过欧洲高血压学会认证

13
通过英国高血压学会认证

3、肺功能仪（1台）
一、技术规格：

传感器：双向压差式孔板流量计，标配3个传感器头。

体积检测：流量积分/数字积分法

体积精度：±3%或±50毫升以内

流量范围：0.05-±14升/秒

体积范围：0-10升

显示器：LCD液晶显示器

存储病历：不少于100

打印：热敏打印机，自带分析结果

操作：不需校正，直接进入测量界面；可重复吹气，机器自动选择最好结果。

计算机接口：RS232C，可选配中文软件，与电脑、打印机建立工作站

预测公式：Knudson，Morrris，Polgar，ITS，ECCS，Crapo-Hsu和Asia

二、▲分析参数（55个）：可随意选择所需参数进行打印

SVC（肺活量）：VC、IC、TV、ERV、TRV、VC/HT

FVC（用力肺活量）：FVC、FEV0.5、FEV1.0、FEV3.0、FEV0.5%、FEV1.0%（G）、FEV1.0%（T）、FEV3.0%、FVC/HT、FEV1/HT、FEV1/VCpr、MMF、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、FEF90、FEF50/FEF75、PEF/HT、FEF25/HT、FEF50/HT、FEF75/HT、FEF75-85、FEF200-1200、FEF25-50、FEF50-75、FEF75-RV、MTCR、OI、ATI、V25（FEF75）、PEF时间、FET、ExtrapV、FIVC、FIV0.5、FIV1.0、FIV1/FVC、FIV1/FIVC、PIF、FIF50、FEF50/FIF50、FIF50/FEF50、CVI

MVV（分钟最大通气量）：MVV、RR、TV、MVV/BSA、AV

BD（支气管扩张试验）：SVC、FVC、MVV
4、口腔检查台（3台）
1、手术椅

1.1 蓝牙音乐功能设计，能舒缓患者的紧张情绪和消除高速手机噪音对患者的恐惧心理，提高患者术后满意度。

  1.2加重加稳椅架，运转结构独有设计，可9秒仰俯，减少搓背感。

  1.3使用角度传感器技术实现程序椅位记忆控制。

▲1.4智能操作系统采用缓启缓停设计，消除牙椅运动时的顿挫感。全部采用USB接口端，消除接触不良隐患，具备故障自检功能。

1.5配置快速静音电机。

1.6高品质耐磨损PU皮，人体工程学设计座垫。

1.7双关节内凹头枕，医生操作方便，适用老人、小孩、轮椅患者。

1.8可活动的右扶手设计，方便患者上下和躺卧。

2、医生操作治疗台

2.1设备具有术后清洁椅位：一键自动升高、自动关闭口腔灯、自动冲痰盂。

2.2可选配全管道温水功能设计。

2.3多功能操作面板，可控制椅位升降仰俯、冷热水、冲痰、手术灯、观片灯等功能，可任意设定冲痰时间及漱口水水量。

2.4内置LED观片灯。

2.5具备动态器械防回吸功能。

2.6具备动态器械互锁功能。

2.7器械臂气控锁按钮与治疗台拉手整体设计。

2.9设置有水气开关，一键即可通断水气

2.10标配六向调节的医生椅，适应不同身高的医生和不同的操作位置。金属底座，采用进口静音轮，移动无噪音。

3、助手操作治疗台

  3.1助手位器械采用轻触式气控设计。

  3.2多功能助手位可控制冷、热漱口水，冲痰，椅位升降仰俯。

  3.3助手位标配三用枪、可拆卸式强弱吸、预留内置式光固化接口、内窥镜接口。

  3.4助手位可旋转90°，满足四手操作位需要。

4、多功能脚踏开关

  4.1可控制设备的升降仰俯运动。

▲4.2可控制口腔灯的开关，避免患者自己起身吐痰时灯光照射眼睛造成不适。

  4.3可设置手机喷水/无水操作，方便医生操作，无需来回调节水量开关。

  4.4可控制漱口水开关。

  4.5设置有吹屑键，提高医生操作效率。

  4.6大踏板按压式设计，操作无噪音，控制阀寿命长。

  4.7标配双层不锈钢连接管，避免长期拖拽外皮破损腐蚀内部管路。

5、身高体重仪（2台）
1.技术参数

1.1身高测量范围： 70cm～200cm，分辨率0.1 cm，最大误差±0.5cm

1.2体重测量范围： 2kg～200kg，最大误差±0.1kg

1.3获得中华人民共和国计量器具形式批准证书

2、功能特性

2.1触控液晶屏：

2.1.1液晶屏动画演示操作流程及注意事项；

2.1.2人机交互式操作；

2.2测量方式：手动﹑自动﹑遥控三种方式可随意选择,满足不同用户的使用场景需求。

2.3温度补偿功能：双温度传感器，具有温度补偿功能，可提高身高测量结果的准确性。

2.4检测参数：可检测身高、体重，可计算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性超重百分比。

2.5语音播报功能：可播报操作指导、注意事项、测量结果、异常提示，并可对播报内容进行选择设置。

2.6打印结果：可进行测量结果数值打印、条码打印、体重指数BMI参照表打印（中国卫生行业标准（WS/T428-2013）参照表、WHO标准-2004参照表）多种结果显示打印。

2.7离线保存测量结果：本机可保存 2000例测量结果。

2.8网络直连功能：可通过网线、WIFI等方式直接将设备的检测数据传输至医院各个网络系统，不在需要单独传输至PC端，提升传输效率、节省医院成本。

2.9可升降机身：通过上立柱伸缩轻松调节设备高度，免安装、易携带，使用方便，为外检提供便捷性；

6、十二道自动分析心电图机（1台）
1、导联：
标准12导联,Cabrera导联,十二道同步采集,同步记录

2、耐极化电压
放大器输入端接入±600mV以上直流电压时，记录灵敏度的变化不超过±5%

3、幅频特性
0.05~500HZ（需提供注册证或检测报告）

4、共模抑制比
≥103dB

5、标准灵敏度
10mm/mV,允差±2%

6、时间常数
≥3.2s

7、数据采样
每通道采样率：8000次/秒

8、滤波器
交流滤波：50HZ、60HZ

9、漂移滤波：0.25HZ、0.5HZ

10、肌电滤波：25HZ、35HZ

11、高频特性：75HZ、100HZ、150HZ、250HZ

内置显示器:
8英寸彩色液晶触摸显示屏，分辨率：800╳480点，可显示12道、6道、3道心电图波形、心率数、被检者信息、滤波器、菜单键、故障及错误提示信息、功能键、检查状态、时间显示部等。

12、记录道数:
3道╳4、3道╳4+1道节律导联、6道╳2、6道╳2+1道节律导联、12道

13、记录速度
5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s五档，允差±2%

14、记录纸:
210mm宽记录纸，同时兼容卷纸和折叠纸，并可放进纸舱内。满足不同用户习惯。

7、简易听力检查设备（1套）
1.
主机彩色液晶屏幕；可直接显示双耳听力图、所有频率掩蔽信息、放大测试界面；

2.
刺激声：纯音、啭音、脉冲音；

3.
掩蔽：白噪声、窄带噪声；

4.
输出：气导（右+左）、骨导、插入式掩蔽；

5.
频率和强度范围： 

1)
气导-10～120dBHL，125～8000Hz；

2)
骨导-10～80dBHL，250～8000Hz；

6.
步进：5dB、2dB、1dB步进；

7.
给声刺激：手动或反转给声，单脉冲或多脉冲；

8.
频率选择：可选择默认测试频率提高工作效率；

9.
显示：≥4.2英寸TFT彩色显示；分辨率：480×272像素；全屏幕中文显示双耳听力图，及所有频率掩蔽信息；

10.
兼容软件：诊断套件，与Noah等兼容；

11.
支持Hybrid模式，可选单机操作或电脑操作测试；

12.
给声方式：触摸键给声；

13.
接口：数据传输：2个USB电脑接口，数据可上传下载；可外接标准PC键盘；

14.
存储：主机存储≥250个患者信息及数据，并可通过USB数据接口上传下载；可在主机上随时查看历史测试结果；
8、电动血压计（3台）

1、适用范围：测量成人血压、脉率和脉搏波波形；

2、技术参数

2.1
测量原理:示波法，放气过程测量血压；

2.2
测量范围：

血压:0mmHg～300mmHg；  脉率：35 bpm～185 bpm

2.3
测量精准度:

血压测量精度：±3mmHg；   

脉率测量精度：35bpm～100bpm范围内，误差≤±2bpm；

             100bpm～185bpm范围内，误差≤±3bpm；

2.4
测量分辨率:

压力测量分辨率：1mmHg；  脉率测量分辨率：1bpm；

2.5
适用臂围：16cm～43cm；

2.6
病例存储容量：≥2000例；

2.7
数字式LED屏显示：根据《中国高血压防治指南》自动对测量结果进行评估并显示，测量可信度的显示；

2.8袖带驱动方式：电机自动裹袖带，模拟人工绑袖带，提高测量精准度和受检者舒适度；

2.9血压计工作模式：智能充气、线性放气；

2.10臂姿确认功能：通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态，提高测量结果准确度；

2.11数据联网功能：USB接口、WIFI联网、有线联网；

2.12语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示；

2.13病例管理功能：可通过配套数据管理软件上对存储的病例进行管理；

2.14卷筒角度可调：可适应不同高度的人群以及修正不同坐姿带来的测量影响；

9、医用诊疗椅（含医生椅）（2台）
    1．旋转角度：340°

2.靠背调节范围前倾10° 后倾85°

3.电动升降≥200㎜

4.头架部位通过手柄控制可上下、前后任意调整

5.座椅整体移动，采用金属五爪支撑，底盘直径：≥550mm。

6.座椅整体采用脚踏升降，行程：≥100mm。

7.座垫距地面高度：≥470 mm。

8.后背可旋转360°

9.承重：≥135公斤

第二包：体检-动脉硬化设备
1、AED除颤仪（1台）
1.1物理规格/性能

1.1.1整机重量（含电池）≤2.6kg

1.1.2设备具备便携把手，具备高便携性

1.1.3抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击

1.1.4防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP55 

1.1.5工作温度范围至少满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作60分钟 

1.1.6工作湿度范围至少满足 5% ～ 95% 非冷凝。

1.1.7工作海拔高度（大气压力）范围：-381 m ～ +4575 m.（57.0 kPa ～ 106.2 kPa）

1.2. 除颤性能

1.2.1采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

▲1.2.2输出能量：成人最大能量可支持360J

▲1.2.3从开机到200J放电准备就绪用时＜7s

▲1.2.4开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜5s

1.3.除颤电极片

1.3.1类型：提供与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示。备用状态时电极片不可裸露，取用AED过程中不得散落。

1.3.2有效期：≧5年。

1.3.3在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率

1.3.4电极片上具有电极片粘贴方式示意图

1.3.5主机上有电极片粘贴位置动画提示

1.3.6具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示

1.3.7可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量

1.3.8提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。

1.4. 电池

1.4.1 在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年

1.4.2在适合条件下，至少可支持350次200J除颤治疗或200次360J除颤治疗

1.4.3可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电（适合条件下）

1.5. 屏幕/操作

▲1.5.1提供≥7英寸显示屏，支持动画指导用户执行急救操作 

1.5.2 彩色显示屏，分辨率不小于800×480 像素

1.1.11设备屏幕支持显示ECG波形

▲1.5.3设备能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应野外强光环境下使用

▲1.5.4设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂环境下使用

1.5.5提供中英文双语支持，包括界面显示和语音提示，可一键快速切换中英文，符合公共领域使用要求

▲1.5.6支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式

1.5.7 CPR按压模式支持配置30:2,15:2和仅按压模式

1.5.8在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示

1.6.数据传输和存储

1.6.1存储容量：设备的内部存储容量不小于1GB，可存储不少于1000份自检报告

1.6.2具备录音功能，可保存60分钟抢救现场录音

1.6.3数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等

1.6.4支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据

1.7设备维护与自检

1.7.1设备具有用户自检和设备自检功能。

1.7.2 支持每日、每周、每月、每季度的设备自检

1.7.3提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态

1.7.4支持设备使用时实时自检和开机自检，检测主控模块、治疗模块、电源模块的状态

2、动脉硬化检测装置（2台）
1
适用范围：用于外周动脉血管病变无创检测

2.
技术参数

2.1
▲可检测BAI(臂踝指数)和ABI(踝臂指数)：反映上、下肢血管堵塞情况

2.2
可检测BAPWV（肱踝脉搏波传导速度）

2.3
其他检测参数：

DBP(舒张压)(四肢)
HR(心率)
PEP(射血前期)  

SBP(收缩压)(四肢)
ECG(心电波形)
UT(脉波上行时间)

PP(脉压差)(四肢)
PCG(心音波形)
PVR(脉搏体积记录)

MAP％(平均动脉压)
ET/PEP(射血指数) 
AI(反射波增强指数)

STI(收缩时间间隔)
ET(射血时间)  
BMI(体格指数)

2.4
血压测量方式：示波器法（单肢、单侧、四肢同步均可测量）

2.5
心率：监测范围：30次/分～300次/分；

2.6
心音：频率范围：25Hz～230Hz(＋0.4dB，－3.0dB)

2.7
存储方式：超大硬盘存储（病历＞50000）

2.8
临床数据统计：ABI统计和PWV统计，方便医生进行学术研究

2.9
自动或手动出报告评估，辅助医生下诊断报告

2.10
▲TBI(趾臂指数):评价下肢动脉末梢缺血状态的指标.

2.11
▲操作简便快捷，可同时检测2名患者，更适合体检及大规模流行病学调查。

2.12
可连接医院管理软件，实现信息化管理；可连接扫码枪，方便医生操作。

2.13
大屏幕液晶显示操作界面，独立操作，不需另配工作站。

第三包：下肢关节主动活动训练器
参数1

电源要求：无源器械

参数2

患者限制：最大患者负重≤200kg

患者身高范围：120-200cm

参数3

运动体位：仰卧位、坐位、站立位

参数4

运动范围

髋关节屈伸：0-90°；髋关节内收：0-45°；髋关节外展：0-45°；膝关节屈伸：0-120°；踝关节背屈：0-30°；踝关节跖屈：0-45°

滑轨长度：≤60cm，满足下肢综合运动需求

参数5

滑轨调节

滑轨抬高角度：0-25°

踏板水平面旋转角度： 可90°、180°、270°旋转，满足下肢屈伸方向、内收外展方向等多方向运动需求

踏板额状面旋转角度： 0-80°旋转，满足下肢活动过程中踝关节角度适应需求

参数6

阻力调节

档位：5档可调节阻力

阻力：0-15kg阻力

阻力方向：单向阻力，支持针对性训练特定肌群需求

参数7

安全保护

锁扣机制：滑轨通过开关锁扣固定，保证滑轨在不同角度均能稳定固定，确保治疗过程中的运动安全

缓震装置：滑轨下防止弹簧缓震装置，保证滑轨缓慢下滑，确保设置滑轨高度过程中的操作安全 
 第四包：皮肤镜
▲1、分辨率：≥3840×2160

▲2、光学变焦，10-200X，连续放大，自动对焦，无需更换镜头

3、可一键切换偏振光和浸润模式

4、镜头拍摄口径 ≥22mm

5、倍率误差:≤±0.1%

6、像素缺陷 ≤2 个

7、成像均匀度 ≥85%

8、图像中心偏差 ≤1mm

▲9、宏观成像和微观放大功能一体化

10、帧数：≥60帧/秒

11、可标记拍摄部位，准确记录皮损部位

12、尺寸测量：无需标尺，自动测量皮损面积，不受放大倍数干扰

14、可观察到毛细血管红血球流动状态，记录皮损细微变化

15、病案管理：可跟踪治疗前后皮损情况，观察治疗效果

16、可一键保存图像，可调节放大倍数、亮度，操作方便

17、可选偏振光和非偏振光成像，偏振光成像包括接触式偏振和非接触式偏振成像

18、图像可并列显示

19、具有AI辅助诊断，自动给出评估意见

20、毛发分析：具有自动毛发直径测量功能

21、可自定义报告模板

22、配备一体式电脑工作站

18、打印机：大容量喷墨打印机

▲19、具备医学影像信息管理系统（数据服务器）：用于收集管理患者各种皮肤影像照片
第五包：床旁监护仪
1
主机显示器一体化设计。

2
采用无风扇、无硬盘设计。

3
采用医用专业显示器≥8.4’’ 彩色 SVGA TFT显示器, 分辨率≥800*600,支持触屏操作。

4
支持屏幕≥4通道波形显示。

5
三色报警显示灯独立于显示屏幕之外，适合于远距离观察。

6
具备网络接口。

7
具备内置锂电池，工作时间>≥3小时。

8
用户界面可支持自定义屏幕显示方式≧ 20种，波形和数值的大小、位置任意调节。

9
▲具备波形冻结功能，支持分别冻结单个波形或全部波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警。

10
▲标配12导联心电监护功能

11
▲支持通过5电极/6电极/10电极测量同步12导心电功能

12
诊断级心电监护带宽 0.05-150Hz

13
具备≧10种心律失常分析，含房颤分析。

14
支持12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新。

15
▲12导联ST数值可以环形图形式标记各导连ST段数值，同时可以实时更新，并可显示ST段变化趋势

16
ST段变化趋势图支持以不同颜色指示ST值变化

17
基于V2、V5 和 aVF 的绝对值的总和以数值显示ST段变化情况，提早预见心脏侧壁ST段变化情况；

18
▲实时自动进行QT及QTc分析，并可显示ΔQTc数值，并以箭头形式提示QT变化趋势

19
呼吸采用阻抗法测量，支持以箭头形式提示呼吸变化趋势

20
无创血压采用双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法。

21
支持自动/手动/序列/快速测量模式。

22
脉搏血氧饱和度采用专利测量技术。

23
标配具有智能报警延迟功能，可减少一次性报警

24
可选配Masimo血氧检测功能

25
支持选配实现无创、连续、实时的SPHB、SPOC、SPMET、SPCO、PVI监测功能

26
配备指套式传感器

27
灌注指数显示，指示外周小动脉充盈状态。

28
可储存≥48小时趋势，并可以表格和图形形式进行回顾。

29
▲整机通过跌落测试实验，及7M3级别环境测试

30
▲可用柱状图显示当前值与目标值的偏移程度

31
可用箭头方式显示监测参数变化趋势，方便进行前瞻性风险评估

所有▲均需提供说明书或官方技术支持资料

第六包：胸腔高频振荡排痰系统
1、振动频率：≤18Hz，控制精度±15%，调节步长1Hz，长按可以连续调节

2、振动压力：0~5kPa以内，1-10级可调，调节步长1级，长按可以连续调节

3、振动压力控制精度：输出值与设置值的误差不超过±0.2kPa

4、定时时间：1~60分钟可调，调节步长1分钟，长按可以连续调节
5、人机交互界面：10.7寸操作界面，内嵌4.3寸彩色高清LCD显示，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（频率、压力、时间等）

6、治疗模式：5种治疗模式可选，包括常规模式、滚动模式和3种P模式（P1、P2、P3模式，也可以称为编程模式）

7、滚动模式：通过设置两个点的频率和压力，并设置第一个点到第二点所占用定时时间百分比，使治疗强度逐渐增加

8、编程模式：通过设置治疗的8个“段”，每段均可设置该段的频率、压力和时间，执行完一个段再执行下一个段，满足不同患者的需求

9、咳嗽暂停功能：咳嗽暂停时间为10秒~5分钟可调

10、患者紧急停止保护：通过手持开关实现患者自主的紧急停止保护

11、空气脉冲发生器：采用直流无刷电机和鼓风机，能量输出稳定，整机设计使用期限达10年
12、背心设计：全胸充气背心采用倒V式设计，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免对胃脘部的振荡

13、背心类型：背心式或胸带式气囊可选，耐用型或非耐用型可选，儿童型大中小号、标准型大中小号可选（具有检测报告）

14、背心内衬：具有可拆卸内衬设计，满足单人单用，避免交叉感染

15、信息存储：可选配4G内存卡存储仪器运行信息，方便日常治疗管理及科研工作

16、患者状态监测：可另购“指脉氧”，实现实时监测患者心脉和血氧饱和度二、

第七包：低温射频刀
1、适用范围：

精细微创手术过程中对人体组织进行切割和凝血。

2、技术指标：

▲2.1设备主机采用射频输出方式，实现低温切割、低温凝血、消融功能；

2.2设备可根据组织电阻自动调整能量输出射频，适合精细微创手术使用；

▲2.3设备主机具备单级和双极射频输出模式，工作温度40～70℃；

2.4单级模式输出频率≥4.0MHz、双极模式下输出频率≥1.0MHz；

2.5单级切割模式功率≤80W，双极模式功率≤70W；

2.6设备具备自动射频输出功能，输出功率随电凝程度自动减少，凝血成功时能量输出自动停止；

2.7设备通过低温和射频自动输出功能防止过度电凝产生的组织碳化、粘连，实现不粘连的手术效果；

2.8设备能够根据不同组织和不同切割速度自动调整输出功率，防止损伤神经系统；

2.9设备主机配置双处理器，采用光纤传输信号，保证设备安全性和工作响应速度；

2.10设备具备电极感应与接触质量监控功能，主机系统实时监控患者与双极返回电极的接触质量，一旦接触面减少至不安全水平时，机器即自动报警并停止输出，以杜绝返回电极对患者造成灼伤的可能；

2.11设备具备“先入先用”的安全保护功能，每次只允许一个输出装置被启动，有效避免医生和手术患者被不需要开启的功能误伤；

2.12设备配置控制脚踏，可通过脚踏控制手柄功能；

2.13设备配置吸烟装置，具备自动激活和滤芯监测功能；

2.14设备配置台车，可同时放置射频主机和吸烟装置，台车底部具备万向脚轮；

2.15配置超精细电凝镊，镊杆身直径小于0.7mm，镊子闭合时两镊身可整体闭合；

2.16电凝镊尖金属端采用银质材料，永不粘连，可消毒后反复使用。

3.
配置要求：

    3.1低温射频凝血主机             1台

3.2操作手柄                     1支

3.3控制脚踏                     1个

3.4吸烟装置                     1套

3.5医用台车                     1台

3.6超精细双极电凝镊             1把
第八包：心电图机
1
工作条件

1.1
100-240伏，50-60Hz，最大功率65瓦，交直流两用，输入电流最大1.2A

1.2
工作温度摄氏10-40摄氏度;存储温度摄氏-20-50摄氏度

1.3
工作湿度:10-90%,储存湿度10-90%

1.4
工作最高海拔4272米，597hPA, 存储最高海拔高度4550米（15000英尺），572hPA

2
 技术规格

2.1
心电图采集

2.1.1
1-2-3步操作采集心电图，灯亮起指导医生操作

2.1.2
中文操作按钮

2.1.3
获取实时12导联心电图/任意1-12导联节律报告，12导联自动分析

2.1.4
心电图信号质量指示器提供即时的信号质量反馈，指示松动的或是故障的电极。

▲2.1.5
绿黄橙红4种颜色编码的心电图波形显示在主屏幕上，检查信号质量。

2.1.6
采样率  每个电极/导联每秒采集≥8000个样本

2.1.7
采用一体化的导联线设计

2.1.8
自动频率响应 0.05-150Hz,0.15-150Hz,0.5-150Hz,0.05-100Hz,0.15-100Hz,0.5-100Hz,0.05-40Hz,0.15-40Hz,0.5-40Hz

2.1.9
节律频率响应   0.05-40Hz,0.15-40Hz,0.05-100Hz,0.15-100Hz,0.05-150Hz,0.15-150Hz

2.1.10
滤波   交流电噪音（50赫兹）/肌电和基线漂移滤波/伪差/高通和低通滤波

2.1.11
≥65键，标准数字键盘，支持特殊字符，键盘保护膜

2.1.12
定标灵敏度：1mV, 误差范围 +/-5%

2.1.13
抗极化电压     加+/-300mV直流极化电压， 灵敏度变化范围+/-5%  

2.1.14
除颤保护 符合 IEC60601-1 he IEC60601-2-25 安全要求及AAMI EC11: 1991安全要求

2.1.15
道间干扰＜0.5mm  标准增益(10mm/mV)  

2.2
显示及打印

2.2.1
≥6.5寸彩色触摸屏，固定不可移动

2.2.2
屏幕显示内容包括时间、报告格式、工作状态、患者信息、信号质量、网络信号、电池电量及某个电极脱落等参数

▲2.2.3
报告格式   3x4 (1R, 3R) ；3x4, 1R 8ST；3x4, 1R 10ST；6x2；全景12 (Cabrera格式)；12x1（标准和Cabrera格式）

2.2.4
打印报告前可以进行屏幕预览

2.2.5
节律报告 1-12个导联任选

2.2.6
高分辨率、数字阵列打印机，使用热敏打印纸 

2.2.7
屏幕帮助功能

2.2.8
打印纸    A4折叠纸

2.3
电池

2.3.1
SMBus 兼容电池   1块电池 容量 完成至少 30份 ECGs 采集或 30 分钟持续节律，4-5小时以上待机，4小时充满95%的电量

2.3.2
电压 11.1 VDC （额定值）， 7100 mAH （1个电池）

2.3.3
电流 每个电池最大 6.0 A （连续）

2.3.4
电源 每个电池最大 54 W （连续）

2.3.5
状态显示 全满电量 (mAHR)剩余电量 (%)温度（摄氏度）放电电流 (mA)充电电流 (mA)低电量声光报警

2.3.6
只可选择一块电池

2.4
心电图解释功能

2.4.1
DXL12导联算法

▲2.4.2
STEMI 诊断辅助工具： STEMI-CA  提示心肌梗死相关冠状动脉

▲2.4.3
STEMI 诊断辅助工具：关键事件 提示四类需要紧急处理的心脏病事件

▲2.4.4
性别特异性分析，根据AHA指南将女性V2,V3导联的ST 段抬高标准降低为0.15mv

▲2.4.5
儿科特异性分析，儿科的准则采用12个明显年龄组，确保年龄相关的解释标准可以应用于分析采集的波形。自动诊断算法覆盖刚出生的婴儿，并针对新生儿以三天为一组进行特异性分析

▲2.4.6
起搏器自动分析，及增强的起搏器检测，4种可调节的起搏检测选项，可以在起搏器程控时同步采集心电图

▲2.4.7
直观图形化显示心脏水平面和额面 ST段变化

2.4.8
≥19种导联错接检测

2.5
存储

2.5.1
心电图可存储为1.03、1.04、1.04.01 和 1.04.02 版本的 XML 文件格式，PDF和XML SVG格式

2.5.2
机器内可存储≥200份10秒钟500Hz全部12导联的心电信息

2.5.3
机器内可存储≥200个待处理的预约

2.5.4
可选配优盘，支持多厂家的优盘，扩展存储

2.6
重量及尺寸

2.6.1
8.5公斤包含所有附件（1块电池、200页心电图记录纸、全部导联线、交流电线）

2.6.2
包装好的心电图机（包括所有附件）的最大运输重量为 17.1 kg

2.6.3
尺寸≥310 mm 宽 x 405 mm 深 x 205 mm 高（12.20 英寸宽 x 15.94 英寸深 x 8.07 英寸高）

第九包：除颤起搏监护仪
1工作环境：

1.1.1 工作和存储最高海拔高度≥15000英尺（4500米）

1.2 工作温度0到45℃，存储温度-20到70℃

1.3 环境湿度：15%到95%

1.4 EMC：符合 EN 60601-1-2:2007/YY0505-2012 标准

1.5安全性：符合 EN 60601-2-4:2011/GB9706.8-2009、EN 60601-1/A1:2013/GB9706.1-2007 标准。

2
性能要求：

2.1 低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。

▲2.1.1 除颤能量：除颤能量的最高能量≤200J

体外除颤：1-10J、15J、20J、30J、50J、70J、100J、120J、150J、170J、200J

自动除颤（AED）：成人模式下固定能量的选择≤160J，每次可连续发出 2 个、3 个或 4 个除颤脉冲

▲2.1.2 充电时间：每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J. 手动除颤能量最小是1J

2.1.3 发放能量：通过多功能除颤电极片或者除颤电极板

2.1.4 病人阻抗范围：

    最小：15 欧姆（内除颤），25 欧姆（外除颤）
    最大：250
欧姆 实际的功能范围可能会超出以上数值。
2.1.5 自动放电：定义在未发出电击的情况下已充好电的设备会保持充电状态时间可设置 30s，60s，90s

2.1.6  AED 模式：除颤提示的特异性和敏感性符合AAMI DF-39 指南和AHA 建议

2.2 显示屏≥7英寸高分辨率彩色显示屏。

2.2.1 尺寸：7 英寸对角线

2.2.2 类型：彩色TFT LCD

2.2.3 分辨率：800×480 像素（VGA）,  每种颜色有32个亮度级别.

2.2.4 波形显示时间：6.5 秒±10%

▲2.3  AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式

▲2.4 成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。

2.5 可配备胸内除颤电极板

▲2.6 除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。

2.7 标配手动除颤、AED和同步电复律功能

▲2.8 具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒

2.9 主机≥3道波形显示

2.10 标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护

2.11
 心电性能：

2.11.1 扫描速度：20mm/s

2.11.2 共模抑制能力：105 dB  适用于导联心电图，96 dB
适用于电极片心电图

2.11.3 频率响应：交流线路滤波:60Hz 或 50Hz.供显示的心电图：0.15 - 40 Hz ，0.05 -40 Hz，2.0-20Hz

.供打印的心电图：0.05 -150 Hz（诊断用），0.15 -40 Hz （ST 监护），0.05 -40 HZ（监护），2-20Hz（EMS）

2.12 心率监护：

2.12.1 心率显示范围和精度：从 16到300 bpm  （成人病人类别）或从16到350（婴儿/儿童），精度为 ±10%
或 ±5 bpm （以较大者为准）。

2.12.2 可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。

2.13
 具备事件标记功能

2.14 具备生命体征趋势回顾功能

2.15 具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位

3
体外起搏

3.1  波形：单相截顶幂指数波

3.2  电流脉冲：果脉冲宽度设为 20 ms （增量为 5 mA ），则为 10 mA 至 200 mA ；精度为 ±10%  或 ±5 mA （以较大者为准）。如果设为 40 ms ，最大起搏电流为 140 mA

3.3  脉冲宽度：20 或 40 ms ，精度为 ±10%

3.4  起搏速率：30bpm-180bpm

3.5  模式：按需模式或固定模式

3.6  不应期：340 ms （30 到 80 ppm ）；240 ms （90 到 180 ppm ），精度为 ±10%

4
电池

4.1
电池上具备电量容量状态指示灯

4.2
设备所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时，保证病人转运途中全程持续供电

4.3 可重复充电锂电池，≥100 次最高能量充电/电击

4.4  提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电

4.5
电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100%

5  安全性：

▲5.1主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。

5.2在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。

5.3每小时定期自检内容包括：检测电池、内部电源和内存等

#5.4每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功能、心电图、和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。

5.5每周定期自检内容必需包括：执行以上所述的“每日自检”，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路。

5.6主机实现打印最近≥1次每小时自检，最近≥5次每日自检，最近≥50次每周自检的报告结果。

▲5.7主机具备自检待机状态灯指示功能，使仪器健康状态一目了然。

6
数据存储:

6.1 内部事件总结可在每份事件总结中存储≥ 8 小时的2 条持续 ECG波形，

1 个Pleth波、1个二氧化碳描记图波、研究波（仅限AED模式）事件和趋势数据。

6.2 最多可存储≥50个时长约30分钟的事件概要

6.3 存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息

7 打印机：

7.1≥50mm热阵列打印机

7.2连续ECG条图：实时或延迟10秒打印主要ECG 导联，附带事件注释和测量结果

7.3自动打印：记录仪可配置为自动打印标记的事件、充电、电击和报警

7.4报告：事件总结、生命体征趋势、操作检验、配置、状态记录和设备信息

7.5走纸速度25mm/秒

7.6纸张尺寸：≥50mm × 20m

8其它要求：

8.1 整机重量≤6.5KG（包括主机、电极板和电池）

▲8.2 防水/防固体渗入等级≥IP54
第十包：电子注射器
1、适用范围
与已获得注册证的一次性使用无菌注射器和一次性使用无菌注射针配合使用，供医疗机构用于患者面部真皮层的定量控制注射。不用于镇痛药、化疗药物、胰岛素的输注

2、操作模式
≥4种（自动感应；自动脚踏；单次脚踏；连续脚踏）

3、触摸屏
≥10英寸电容触摸屏

4、负压等级
0～9级别（0表示无压力，数字越大负压越大；误差±20%范围内）

5、最高注射总次数
≥120次, 实时显示已注射次数

6、最小单次注射量
≤0.0067ml

7、注射准确性
±3%范围内

8、注射速度
慢速、中速、快速；最快推进速度：≥3.5mm/s （±10%）

9、操作界面语言
两种（中文、英文）

10、预存配置
≥5个

11、可选注射器种类
可选指定的1ml、2.5ml、3ml、5ml注射器

12、电源额定输入功率
电源额定输入功率：≤75VA

13、操作手柄
手柄托盘自动磁吸功能，防止手柄摔落

14、环境温度
5℃～40℃

15、相对湿度
80%(无冷凝)

16、大气压力
800hPa ～ 1060hPa

17、手柄
手柄一体化设计（气管不外露）

18、自动报警装置
当遇到阻塞、电源中断、负压不足等问题时设备会自动报警

19、针剂选择种类
9种：0.8/1ml；1/2.5ml；2/2.5ml；2/3ml；2.5/3ml；3/3ml；3/5ml；4/5ml；5/5ml
PAGE  
40

