
北京大学人民医院设备招标

招标文件
采购人：北京大学人民医院

2022年12月

招标文件目录

3第一部分
招标邀请


5第二部分
投标人须知表


12第三部分
合同格式


16第四部分
附件--投标文件格式


29第五部分   技术需求




第1部分 招标邀请

日期：2022年12月13日
北京大学人民医院（以下简称“采购人”）就利用其财政性资金，对“北京大学人民医院设备”所需下列货物进行院内招标。现邀请合格投标人参加该项目的投标。

1. 采购项目情况和内容：

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	分品目预算金额（人民币万元）
	备注

	1
	1-1
	移动PDA
	17
	台
	是
	9.35
	

	2
	2-1
	麻醉一体电脑
	8
	台
	是
	14
	

	3
	3-1
	快速灭菌器
	1
	台
	是
	5.8
	

	4
	4-1
	转运车
	11
	台
	是
	31.9
	

	5
	5-1
	可视喉镜
	8
	台
	是
	10.4
	

	6
	6-1
	手术床（普通款）
	3
	台
	是
	45
	

	7
	7-1
	体检-经颅骨密度
	1
	批
	是
	49.9
	

	8
	8-1
	体检-人体成分
	1
	批
	是
	36
	

	9
	9-1
	妇科电动检查床
	2
	台
	是
	49
	

	10
	10-1
	麻醉泵
	10
	台
	是
	14.5
	

	11
	11-1
	婴儿辐射保暖台
	1
	台
	是
	28
	

	11
	11-2
	空氧混合器
	1
	台
	是
	2.1
	

	12
	12-1
	一体化产床
	1
	台
	是
	28.15
	

	13
	13-1
	胎心监护仪
	1
	台
	是
	5.5
	

	13
	13-2
	中央监护系统
	1
	套
	是
	7
	

	14
	14-1
	手术灯
	1
	套
	是
	9
	

	备注：本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业


注：1）本次采购，投标人必须以包为单位进行投标响应，评审和合同授予也以包为单位。

2. 投标人资格条件：

（1） 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

（2） 若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

（3） 投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

（4） 投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

（5） 投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

（6） 法律、法规规定的其他条件。

（7） 投标人必须提供已有同类产品的用户名单。

3. 递交投标文件时间和地点：2022年12月21日8：30（北京时间），中仪大厦一层，逾期送达或未密封的投标文件恕不接受。

4. 开标会议时间及地点：开标会议时间：2022年12月21日9：00分整（北京时间）开始，中仪大厦7024B。
5. 采购人信息：

（1） 名称：北京大学人民医院
（2） 地址：北京市西城区西直门南大街11号

（6） 联系方式：谢晓添010-88324616
6. 采购人的技术需求：详见第五部分技术需求。

第2部分 投标人须知表

	序号
	条款
	内  容

	1. 
	项目概况
	1）项目名称：北京大学人民医院设备

2）财政性资金，且资金已落实

3）采购内容：详见本招标文件第五部分

4）采购人：北京大学人民医院

5）本次采购，投标人须以本招标文件第五部分所列服务要求全部内容为基础进行响应，投标、评审和合同授予也以此为单位

	2. 
	对投标人的资格要求
	合格投标人的资格要求（不符合下述合格投标人资格要求的投标，将视为无效投标被拒绝）：

（1）  在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。 

（2）  若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。
（3）  投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。
（4）  投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明。
（5）  投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。
（6）  法律、法规规定的其他条件。
（7）  投标人必须提供已有同类产品的用户名单。
注：上述投标人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评审时不予认可。

	3. 
	合格的货物及其有关服务
	1）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“不接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。

2）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。

	4. 
	
	3)本次招标的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照招标文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。

	5. 
	投标费用
	无论开标会议的过程和结果如何，投标人自行承担所有与参加开标会议有关活动的全部费用。

	6. 
	投标文件语言
	中文（有关产品型号、专用名词等可除外）

	7. 
	投标文件计量单位
	除本招标文件第五部分中有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。

	8. 
	投标货币
	人民币

	9. 
	投标报价范围及说明
	投标报价范围及说明：

（1）货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费；

（2）安装、调试、验收费用；

（3）培训费；

（4）维修服务和技术支持费；

（5）第五章“技术需求”规定的其它费用

	10. 
	投标文件有效期
	投标文件递交截止期后90日内有效

	11. 
	投标文件的组成
	投标人应按本招标文件第四部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本招标文件第五部分要求的文件和资料也须一并提供。投标人还可根据自己的理解，提供其他必要的投标文件。

	12. 
	投标文件封面要求
	列明项目名称、投标人名称

	13. 
	投标文件份数要求
	1）纸质文件份数：正本1份，副本（正本复印件）4份。投标文件电子版：1份（PDF格式）
2）投标文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章并签名）、投标公司信用查询报告（开标日期前3天内查询），投标产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章。
注.投标人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即投标人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订投标文件。每包投标文件正、副本必须分开装订成册。

	14. 
	投标文件装订和密封要求
	投标文件须胶装并密封提交。

	15. 
	投标文件递交时间
	2022年12月21日8：30分整（北京时间）

	16. 
	投标文件递交地点
	中仪大厦一层。每家投标人只能派1名（法定代表人或授权代表）递交投标文件。

	17. 
	开标会议时间
	2022年12月21日9：00分整（北京时间）

	18. 
	院内专家组成及职责
	采购人根据采购内容特点，组建院内专家，院内专家所有成员集中评审，推荐中标候选人。

	19. 
	评标程序和内容
	1) 采购人在本招标文件规定的时间和地点收取投标人的投标文件。并由院内专家开启投标文件，进行初步审查工作（包括资格性和符合性检查）。

2) 初步审查是从投标文件的有效性、完整性、对本招标文件的响应程度来进行评审。院内专家可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3) 院内专家将针对投标文件中的报价、技术响应、服务方案等进行综合评审。

4) 实质上响应的投标人应该是其响应文件满足招标文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本招标文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本招标文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的投标人的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果投标文件出现属下列情况之一的，院内专家有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.投标超过分品目预算金额或最高限价的；

c.不符合本招标文件中规定的投标人资格要求的；

d.未按招本招标文件规定要求密封、签字和盖章的；

e.不符合招标文件规定的★项要求的；
f.提交了转包或分包要求的;

g.不符合法律、法规和本招标文件中规定的其他实质性要求的。

	20. 
	评审货币
	评审货币为人民币

	21. 
	招标评审办法
	经招标确定资格性审查、符合性审查通过的投标人后，由院内专家采用综合评分法对投标人的投标文件进行综合评分，具体评分办法详见附表评审标准。院内专家将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。

	22. 
	确定中标候选人
	采购人根据院内专家的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的投标人为中标候选人。

	23. 
	签订合同
	1）接到成交通知3天内，中标人应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

2）本招标文件、投标文件及评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。

	24. 
	分包和转包
	成交投标人不得将该项目分包或转包给其他任何单位，若出现此行为，采购人有权无条件解除合同。

	25. 
	院内评审终止，重新开展采购活动说明
	出现下列情形之一的，采购人终止招标采购活动，发布项目终止公告并将说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。

	26. 
	付款条件和方式
	详见第三部分合同格式


附表 评审标准

1. 院内专家将按照本招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值,即为每个投标人的最终得分。评委评分保留整数，评审最终得分保留2位小数。

2. 本项目评审采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为中标候选人的评审方法。

3. 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定中标候选人，得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由院内专家现场采取随机抽取方式确定。

4. 政府采购促进中小企业发展扶持政策：

促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。投标人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

5. 评分因素和评分标准

	内容
	分值
	评分因素分项
	评分标准

	价格部分
	30
	评标价格
	评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100
备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价

	商务部分
	9
	履约能力评分（8分）
	根据投标产品近三年（2019年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的北京三甲医院销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。

注：1.投标人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。

2.投标产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。

	
	
	政府采购节约能源、环境保护评分（1分）
	政府采购的强制采购产品除外：

（1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

	技术部分
	40
	对招标文件技术规格要求的响应程度（40分）
	投标文件技术规格响应全部满足招标文件技术要求的为40分，其中有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；有1项其他条款不满足的，扣2分，最低得分0分。

注：最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。

	售后服务部分
	21
	根据供货响应时间进行评价（8分）
	根据招标要求和技术响应情况，对投标人的供货响应时间满足采购需求（合同签订后X个工作日内）的得5分，每缩短1天增加1分，最高分为8分。
注：投标人须提供《交货承诺书》，未提供《交货承诺书》或交货期不满足采购需求的本项评审得0分。

	
	
	质量保证期（8分）
	质量保证期满足招标文件要求的得5分，每增加12个月加2分，最高得8分。
注：不满足招标文件要求的质量保证期（保修期）的报价此项评审为0分。

	
	
	售后服务方案和培训（5分）
	根据招标文件要求和技术响应情况，对投标人提供的售后服务方案进行评价，其中：
（1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足招标文件要求的，得3分；

（2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足招标文件要求的，得2分；

（3）未提供售后服务方案或完全不能满足招标文件要求的，得1分。

	
	
	
	根据招标文件要求和技术响应情况，投标人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。


第3部分 合同格式

北京大学人民医院医疗设备采购合同
合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院
签约时间：                                 乙方：                   
第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)
	产品名称
	规格型号
	生产国
	生产厂商
	投标人
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	成交总价（大写）：人民币 
	总计（小写）： 

	设备配置清单：请见附页（共 1 页），以医院使用科室签字认可为准。

	使用科室：
	备注：合同价格为含税价格


第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。
第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修   年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。
第四条: 交货地点：北京大学人民医院。  
第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。 
第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。
第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。
第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。  
第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后
A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          √C.付全款                               
第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。
第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。
第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。
第十三条:                      甲    方                             乙    方
	单位名称（章）
	北京大学人民医院
	

	单位地址
	北京市西城区西直门南大街11号
	

	法定代表人签字
	
	

	或委托代理人签字
	
	

	邮政编码
	100044
	

	电话 
	(010) 88326666
	

	传真
	(010) 68318386
	

	开户银行
	
	

	账号
	
	


附页：配置单
项目廉政责任书
项目名称：                          
项目地址：北京大学人民医院       
甲    方：北京大学人民医院          
乙    方：                          
　第一条　甲乙双方的责任
(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。
(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。
(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：
(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。
第四条　违约责任
(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。
甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）
　　　 　　　                           
法定代表人(或授权代表签字)： 　　       法定代表人(或授权代表签字)：
地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：
电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：
年　　月　　日                           年　 　月　 　日
第4部分 附件—投标文件格式

格式1． 报价函

致：北京大学人民医院
根据贵方为    （项目名称）  的招标文件，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表投标人    （投标人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

1、 商务文件部分

（1）投标函   表1
（2）开标一览表   表2

（3）分项报价表     表3
（4）法定代表人授权书   表4
（5）商务条款响应及偏离表   表5
（6）投标人资格证明文件   表6
（7）投标产品近三年（2019年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表   表7
（8）制造商授权书       表8

2、技术文件部分

（1）技术需求响应及偏离表   表9
（2）投标人根据服务需求要求，提供其他必要的投标文件（投标人视需要自行编写或提供，包括但不限于第五部分服务需求要求的相关服务方案，以及投标人认为其他必要的内容等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1． 投标人递交了投标文件，即意味着接受招标文件的规定和相应安排。

2． 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3． 投标人已详细审查招标文件的全部文件，包括第  （补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4． 本投标有效期为自报价截止日起90个日历日。

5． 我方承诺，我方不是采购人的附属机构。

6． 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

	   地址：
	

	电话：
	

	传真：
	

	电子邮件：
	

	法定代表人或授权代表签字：
	

	法定代表人或授权代表姓名、职务：
	

	投标人名称：
	

	公      章：
	


格式2.开标一览表

                            项目名称：__________________ 
	包号
	包名称
	总价
	开标声明

	
	
	小写金额：                  

大写金额：                
	


                                价格单位：人民币元

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
注：1、开标声明是指针对开标一览表需声明的内容。不得在此填写与投标开标一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。
格式3. 分项报价表（格式）
                          包号：              

品目号：                                   货物名称：                                  
                                                           价格单位：人民币元
	序号
	名称
	型号（规格）
	制造商及原产地
	品牌
	单价
	数量
	总价

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	


	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、验收
	
	
	
	
	
	

	5
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	

	采购项目（内容）到货期
	

	采购项目（内容）保修期
	


投标人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：                                              
注：1、投标人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。投标人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）
2、如投标要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如投标产品属于医疗设备，所报投标产品制造商名称、产品型号（规格）需与投标文件提供的投标产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、投标人必须在本表后附所投设备的配置清单。
格式4 法定代表人授权书
本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。


本授权书于              年       月       日签字盖章后生效， 特此声明。

法定代表人签字：                                 
被授权人签字：                                   

被授权人工作单位和职务：                        
投标人名称（加盖公章）：                          
地址：                                           

注：需附法人及投标授权人身份证正反面。

格式5．商务条款响应及偏离表

 包号：                                 项目名称：            

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务/合同条款
	投标文件的商务/合同条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 本表应包括合同条款的偏离说明。

2. 投标人对招标文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对招标文件无商务偏离，请在“招标文件的响应”栏只填写“对招标文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的响应可被拒绝。

投标人名称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：                    

日期：              

格式6．投标人资格证明文件

	6.1在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。


	6.2若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。


	6.3  投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。


	6.4投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询报告证明（开标前三天内）。


	6.5投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。


	6.6法律、法规规定的其他条件。


	6.7投标人必须提供已有同类产品的用户名单。


格式7投标产品近三年（2019年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表  （格式）
包    号：__________        

品目号：                                   货物名称：          

	序号
	订货时间
	型号（规格）
	数量（套）
	合同签订时间
	采购单位
	联系人及电话
	履约情况

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 投标人应按照招标文件第二部分投标人须知附件评标办法和评审标准中的要求提供业绩证明材料。 

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
格式8

本次招标的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照招标文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。
包号：             品目号：                货物名称：          

制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书（格式）

致：(采购人) 

我们（制造商或境内总代理商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、区域代理），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、区域代理地址） 。兹指派按（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (投标人地址) 的（投标人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方招标邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、区域代理），我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商（区域代理），随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理、区域代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。
    我方于      年     月     日签署本文件，（投标人名称） 于       年     月     日接受此件，以此为证。

投标人名称：                                    制造商（境内总代理商、区域代理）名称：       

（单位公章）：                                  （单位公章）：
签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：               
法定代表人或授权代表签字：                     签字人签字：                  
二、技术文件部分
格式9.技术需求响应及偏离表（格式）

包    号：__________                              

货物名称：          

	招标文件条目号
	招标文件采购需求的内容与数值
	投标人的技术响应内容与数值
	技术响应偏差说明
	技术支持资料（或证明材料）说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、 投标人应对招标文件第五部分技术需求的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印招标的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

2、 投标人应按照谈招标文件第五部分技术需求中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。
投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
 10. 招标文件第五章“技术需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

10.1投标产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

北京大学人民医院：

我单位参与            项目（招标编号：        ）第   包投标的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                
	10.2 招标文件第五章技术需求规定的投标产品技术支持资料（或证明材料）


	10.3售后服务方案


	10.4 其他技术证明文件或说明（如果有）


第五部分 技术需求

一、采购项目需实现的功能或者目标：
（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京大学人民医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购项目的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购项目的数量

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位

	1
	1-1
	移动PDA
	17
	台

	2
	2-1
	麻醉一体电脑
	8
	台

	3
	3-1
	快速灭菌器
	1
	台

	4
	4-1
	转运车
	11
	台

	5
	5-1
	可视喉镜
	8
	台

	6
	6-1
	手术床（普通款）
	3
	台

	7
	7-1
	体检-经颅骨密度
	1
	批

	8
	8-1
	体检-人体成分
	1
	批

	9
	9-1
	妇科电动检查床
	2
	台

	10
	10-1
	麻醉泵
	10
	台

	11
	11-1
	婴儿辐射保暖台
	1
	台

	11
	11-2
	空氧混合器
	1
	台

	12
	12-1
	一体化产床
	1
	台

	13
	13-1
	胎心监护仪
	1
	台

	13
	13-2
	中央监护系统
	1
	套

	14
	14-1
	手术灯
	1
	套


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 采购项目交付的时间：合同签订后30个日历日内（含安装调试）。
2. 采购项目交付的地点：北京大学人民医院指定地点。
四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购项目需满足的服务标准、效率要求

1. 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2. 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
3. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4. 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5. 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
6. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
（二）采购项目需满足的服务期限要求

1.质量保证期及服务要求：自安装调试验收合格之日起不少于3年。
五、采购项目验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2. 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4.投标人应配合采购人验收部门完成相应计量检测工作。

六、采购项目其他技术、服务等要求

1. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，院内专家可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的投标风险，由投标人承担。

2. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
3. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4. 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第一包：移动PDA
1.
▲处理器
≥8核处理器，频率≥2.3GHZ（需提供原厂彩页）

2.
内存容量
≥3GB RAM，≥32GB ROM

3.
续航能力
可充电的锂离子电池，容量≥4100mAh

4.
电池一体化
为避免后期电池接触不良等问题，电池采用一体化设计，不可拆卸

5.
按键
电源键，扫描键（左右），手电筒键，主页键，灵犀键（快捷功能键）

6.
屏幕
≥5英寸，电容多点触控，2.5D圆弧技术，采用康宁玻璃盖板

7.
分辨率
≥1280 x720

8.
摄像头
≥1300万像素，自动对焦摄像头

9.
▲隐蔽取证
摄像头位于设备顶部，与扫描头在同一位置，取证方便、隐蔽（需提供产品实物图片证明文件）

10.
▲手电筒
双手电筒设置，分别方便护士察看病人瞳孔和夜间查房；在关机状态下也可以正常使用瞳孔手电筒。其中瞳孔手电为独立物理按键控制；查房手电为软件控制（需提供原厂彩页）

11.
重量
≤230g（含标准电池）

12.
防摔抗震
可承受1.2m高处到地面的多次跌落；1000次0.5米滚桶测试

13.
WIFI网络
支持802.11a/b/g/n/ac协议，2.4G/5G双频

14.
▲无线广域网
支持4G全网通（需提供电信设备进网许可证，提供证书复印件并加盖原厂商公章，其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致）

15.
蓝牙
≥Bluetooth 4.1+LE+HS+EDR

16.
条码扫描引擎
知名扫描头；扫描范围：≥40°(水平), ≥ 30° (垂直)；扫描角度：旋转角度360°，上下倾角：±45°，左右倾角：±60°;

17.
条码扫描窗
为方便医护人员无需弯曲手腕即可完成扫描，扫描窗口采用斜切角15°设计。

18.
连续扫描
可支持条码屏幕倒转扫描和自动连续扫描，速度分快速、中速、慢速（需提供功能截图证明文件）

19.
▲操作系统
Android7.1或以上医疗操作系统（需提供医疗操作系统软件著作权复印件并加盖原厂商公章，其获证单位必须为投标产品原厂商）

20.
▲个性化桌面
通过扫描二维码快速实现个性化桌面设置，满足不同的应用场景要求。（需提供个性化桌面著作权复印件并加盖原厂商公章，其获证单位必须为投标产品原厂商）

21.
固件升级
支持OTA在线系统升级，当设备收到新版本更新提示时，在连接好WiFi无线网络的环境下，用户可选择更新，自动下载、验证、更新系统升级包。升级记录可查，可多设备批量进行系统升级。（需提供功能截图证明文件）

22.
超级用户
内置超级用户程序，防止用户忘记密码时解锁不了设备（需提供功能截图证明文件）

23.
▲一键启动
设备具有一键启动功能，用户可自由设置相关软件的一键启动（需提供一键启动相关软件著作权）

24.
网络安全管理
不借助任何第三方软件即可实现对医院Wlan指定SSID和MAC地址双向绑定，确保设备院内医疗使用。（需提供功能截图证明文件）

25.
设备安全管理
提供设备安全管理方案，对软件的安装/卸载、设置、USB数据传输、文件管理（复制、修改、删除文件）进行密码保护。

26.
强制性认证
投标产品具有CCC认证证书（需提供证书复印件并加盖原厂商公章其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致）

27.
▲型号核准认证
投标产品具有无线电发射设备型号核准证，提供证书复印件并加盖原厂商公章。（其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致）

28.
▲安规检测
投标产品通过GB9706.1-2007安规检测（需提供检测报告复印件并加盖原厂商公章，其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致）

29.
▲医用电气安全
投标产品通过YY0505-2012医用电气安全检测（需提供检测报告复印件并加盖原厂商公章，其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致）

30.
▲辐射安全
制造商通过辐射安全许可证，需提供证书复印件加盖原厂公章。

31.
▲平均无故障
MTBF≥20万小时（需提供检测报告复印件并加盖原厂商公章，其委托单位必须为投标产品原厂商，并且证书型号与投标型号必须一致）

32.
防护等级
IP54

33.
充电底座
 重量
≤280g

第二包：麻醉一体电脑
尺寸
▲21.5英寸的一体机电脑，最佳分辨率1920*1080。高度防菌无风扇设计，静音设计；

CPU
▲Intel Core i5-8代处理器

内存
8GB DDR3

硬盘
256G固态硬盘

网卡
以太网 10/100/1000 MB BASE 802.11ac 2.4/5G双频段 蓝牙4.0

I/O接口
▲USB口X6，4个3.0，2个2.0。COM口≥3个，HDMI口2个，音频1个，RG45网口1个，电源输入1个，4个自定义键，所有接口须为原装接口，不可转换；

操作系统
支持Win10，win7；

选配电池
可选配电池座充和备用电池，在工作站没电情况下可不关机直接更换电池，使工作站无需回去充电；

电源
输入 100-240VAC  输出 19V DC。6.31A

温度
0°-40°可正常工作；

电量显示
电脑可显示电池剩余百分比余量，并带有电池耗尽报警，可单独观看单颗电池容量；

安规认证
工厂具有ISO9001-2008质量体系认证

安规认证
▲通过医规CAN/CSA-C22.2，原料抗菌检验报告

安规认证
电池通过UL认证，确保电池在医院使用安全无隐患；

安规认证
电脑单独通过CCC,ROHS环保认证

安规认证
IEC61000-4-2

防干扰认证
EN55011电池磁场干扰认证
第三包：快速灭菌器
1、灭菌效果可靠、迅速，非包裹灭菌全过程时间9-10分钟，适用于多科室器械的 

   连台手术和应急灭菌。

2、设备尺寸：≤58 CM*46 CM*19 CM,±0.5CM

灭菌腔尺寸: ≤38CM*18CM*7.8CM,±0.5CM

   灭菌盒尺寸（外）：≤48 CM *19.6 CM *8 CM,±0.5CM
3、操作简便,系统运行情况显示于屏幕;可以随时安全地中断灭菌程序。

4、具备自我检测系统,一旦在运行过程中出现问题,系统自动中止运作,并将故

   障代码显示于屏幕。

5、适用于含腔器械和实心器械灭菌,可以进行非包裹灭菌。

6、主要性能指标：

6.1最高工作压力：≤242kPa。
6.12环境温度范围：+5℃~+40℃。 
6.13蒸汽发生器功率：1.2kVA±5%。
6.14熔断器： F8AL250V φ5×20mm
6.15安全阀整定压力：≤0.25MPa。

6.16设备工作介质：水蒸汽。

6.17工作相对湿度：≤85%。
6.18正常使用场所：工作室内
6.2工作压力范围：42 kPa～212kPa。 
6.3最高工作温度：≤138℃。                      
6.4工作温度范围：115°C～135℃。            
6.5灭菌容积：≥5.2升                    
6.6水箱容积：3.4升±0.1升                   
6.7水源：超纯水、去离子水、实验室用水、蒸馏水、纯净水                  
6.8电源电压：AC 220V±22V。
6.19工作方式：间歇运行。（≤6 周期/小时）
6.9电源频率：50Hz±1Hz。                     
6.10输入功率：≤1.3kVA。                      
6.11大气压力范围： 70.0kPa～106.0kPa

 第四包：转运车
▲产品通过ISO9001质量体系认证，

ISO13485质量体系认证；

ISO14001环境管理体系认证；

OHSAS18001职业健康安全管理体系认证

基本功能：

1、规格：全长≥2150mm，全宽≥830mm

床板长≥1880mm，床板宽≥620mm，高低升降≥560 ~ 890mm，背部升降≥0 ~ 75°

膝部升降≥0 ~ 40°，倾斜调节≥-18°~ 18°。

2、安全工作载荷：≥220KG

▲3、背部升降系统：采用静音双气弹簧控制，承重强稳定性好。

▲4、高低升降系统：采用优质进口油压缸控制，质量更稳定。液压缸外侧有ABS注塑而成的5个圆形油缸保护套筒，整体颜色搭配协调，不易积灰，便于清洁。

▲5、床板：采用抗倍特材质，强度更高，不变形。

6、框架：采用优质钢材弯管焊接加工而成。

▲7、护栏板： 采用不锈钢六档折叠护栏，护栏采用双保险装置，需同时操作方可将护栏放平。

▲9、脚轮：采用中控锁四个直径≥200mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。

10、中控刹车连动杆采用一体化圆管成型，保证更高的强度。

11、独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即“直行”状态（踏杆离地高度≥105mm，通过性更好），克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。

12、床体下有一体式托盘，可放置氧气瓶，使用方便，托盘能承重≥10Kg。

13、床体侧下方两侧均配有输液架收藏架，可固定收藏输液架。

14、床垫：采用面料表面防水处理，易于清洗，装有拉链，外部面料可水洗，≥7公分的海绵躺卧舒适。

15、床体四周设有防撞轮与防撞块，外观造型美观，防止在推行过程中发生碰撞可以起到防护作用。

16、推行把手：床头设有P型推行把手，表面进行发泡处理，握感舒适，在不用时可以折叠放下，便于医护人员进行急救措施。床尾设有U型把手，表面经过浸塑处理，提升握感与美观度

17、喷涂钢制床架，酸洗磷化之后进行电泳处理然后进行喷粉双层喷涂，防护性更好。
第五包：可视喉镜
1、整机由喉镜片和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取功能

2、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

3、一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm

4、一次性喉镜片可插入镜片长度：≤108mm

5、渐缩型镜片前端厚度：≤12.5mm

6、镜片角度：≤42度

7、视场角60º±15%

8、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

9、显示器尺寸≤2.5寸

10、分辨率≥3.72 LP/mm

11、镜片手柄与显示组件的连接：采用双环卡槽式连接

12、纺锤型短手柄设计，握持舒适

13、具有特殊防雾功能

14、配备专用气管插管导入器

15、充电时间：＜3小时

16、持续放电时间：＞3小时

17、充电次数：＞300次

18、内置可充电式锂电子聚合物电池

19、由厂家负责售后服务

20、单台配备专用一次性喉镜片不少于5片。
第六包：手术床（普通款）
▲1.电动液压，采用非齿轮式联动系统，无外露连接件，以保证使用过程中的安全，术后清洁方便。

2.手术床台面功能有升降，头脚倾，左右侧倾，背板上下折，腿板上下折，一键式折刀位，一键式沙滩位；采用脚踏板机械刹车。手术床可在前后倾到极限体位时，可同时进行左右倾斜的调整，满足临床对于腹腔镜手术的需要，尤其是ERCP手术。

3. 手术床电动控制系统：

遥控器为夜光型触摸键盘（适用于内窥镜手术低亮度环境），光信号显示功能，遥控器具有一键回“0”功能，开锁状态下键盘自动保护。其中：

3.1台柱控制面板（标准配置），用于应急或辅助控制手术床调节；

▲3.2有线夜光型遥控器（适用于内窥镜手术低亮度环境，标准配置），提供相关彩页或照片；

3.3 可选配脚踏控制系统；

3.4具有两套独立电子操作系统，一套为有线控制，另一套为手术床床体备用操作控制系统（面板），二套系统独立运行，确保手术床在线控发生故障时仍能可靠地运行。每套系统均设置手术床的各种体位及电池电量状态等功能。

3.5可通过遥控器按键切换正反向位，便于术中使用C臂时获得最大的摄片空间。

▲3.6具有一键折刀位和一键反折刀位功能。

4.手术床供电方式：采用高质量特制充电电池提供电能，正常情况下无需带电工作，充电一次至少可用一周（五天），确保手术床长时间无电源线状态下工作。充电电池无需保养和维护可长时间使用。

5.手术床材料：

5.1床板由透X光的高分子材料制成。

5.2底座外壳防破裂，抗撞击，耐腐蚀，易清洗，永不生锈。

▲6. 床垫：采用分层特殊泡沫海棉芯制成，可依照病人体温和体形重新自然塑型，避免患者局部受力过大，有效防止因长时间手术病人褥疮形成。接缝采用焊接工艺，密封性能好。具有X光可透，导静电，不漏液体，模块式，可拆卸等特性。厚度≥80mm。

7.手术床配有4个双盘大直径转向轮：具有良好转动和移动特性，中央锁定机构确保手术床牢固稳定，同时不额外占用床下空间。

▲8. 手术床背板由两部分组成（分上、下背板，大小规格接近），可以通过不同的组合方式，满足患者侧卧位时对胸外科和泌尿外科手术暴露术野的要求。

▲9.在坐姿手术体位中，最低端距地面的高度≤600mm，保证头部、颈部、肩部等手术要求，通过床面调节可低至520mm。（提供证明材料）

10.手术床技术参数：

10.1手术床最大载重量:  ≥360 Kg

10.2纵向倾斜(头脚倾):   ≥+25º/-25º

10.3侧向倾斜(左右倾):   ≥+15º/-15º

10.4背板(上下):        ≥+70º/-40º

10.5腿板上下折:       ≥ 0º/-95º

10.6床面最低高度:      ≤600mm

10.7手术床长度(含有头板)  ≥2010mm

10.8手术床宽度         ≥540mm（不含边导轨） 

10.9手术床底座长度     ≤1000 mm

10.10升降距离：大于≥350mm

10.11平移后头侧床下空间为 ≥1100mm，平移后脚侧最大床下空间为 ≥1200mm，便于脊柱手术C臂使用

10.12所有附件均可通用。

▲11.每台手术床标准配置：

11.1头板，背板，座板：1套；

11.2腿板：分体腿板，可拆卸，可外展≥120 º：1套；

11.3万向关节手板：2个，可实现手板的上折、下折以及各个角度的调整；

11.4麻醉布帘架：分体式，1套；
第七包：体检-经颅骨密度
（1）经颅多普勒2台
1、主要技术规格及系统参数

1.1、频谱分辨率：128点、256点、512点、1024点；

1.2、取样容积：1-20 mm连续可调；

1.3、探测深度范围:最小工作距离≤15mm，最大工作距离≥140mm；

▲1.4、增益范围：1～60dB可调；

1.5、动态范围:1-40 dB；

1.6、功率范围:0-100 %,在保持高灵敏度和高穿透力的基础上，功率范围在0-182mw之间；

1.7、多普勒角度补偿功能；

2 、软件功能

2.1 、检查参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、a、SBI（频宽指数）、HITS（短暂高强度信号）、TI（热指数）；

2.2同时工作通道数：2个；

▲2.3常规检测模式下， 单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时多深度间隔可设置

2.4、多深度动态M波功能:可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示；

2.5、双线M波功能：双通双深模式下，M波上可显示双深度界面频谱取样线，可联动调节，也可单独调节；

2.6、异常血流提醒功能；

▲2.7、具备辅助规范化检测动脉功能，图像化显示至少41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度、血管阻力、血流方向、谱图实例等）；

▲2.8、具备辅助诊断模式、图像化，文字化实时提供诊断建议，并辅助引导进一步血管检查路径，辅助诊断建议需符合《经颅多普勒超声操作标准》及《中国脑血管超声临床应用指南》；

▲2.9、具备侧支循环辅助引导模式，实时辅助引导的侧支循环通路18条以上，图像化、文字化引导流程、路径，提高评估效率及准确性；（需提供彩页或软件截图）

2.10、深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制，快速获得理想频谱。

2.11、微栓子监测：

（1）栓子/伪迹自动识别、栓子自动统计；

（2）具备栓子图、声谱图、统计直方图等；

（3）可缩放/测量纺锤波，可手动添加栓子事件；

（4）TCD报告能够显示栓子图、声谱图、直方图；

2.12、参数自动报警功能：

（1）预警的变化幅度可以设定；

（2）两种预警模式：快\慢闪烁、快\慢声音；

2.13、支持自定义检测血管参数，自定义检测流程；

▲2.14、配备无线遥控器：可远距离无线操控，同时遥控器具有自定义按键功能；

2.15、离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告；

2.16、报告单功能：多种模板选择、模板自定义、报告单另存为图片/PDF文件、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出、快速出报告单（从检查页面直接出报告单）、从病案界面直接出报告单.

2.17、数据管理：数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等；

2.18、参数双向自动计算，并支持手动测量保存数据；

3、探头配置

3.1、探头要求：PW 2M探头1个，CW 4M探头1个，监护探头PW 2M探头2个

3.2、监护头架；

3.3、探头保护功能：探头自动休眠功能，延长探头使用寿命；
（2）超声骨密度2台
1、主要技术规格

1.1探头工作频率:核心频率1.25MHz，偏差≤±15%；

1.2探头组成:完全自主研发四晶体超声探头；

1.3收发模式:轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收，自动消除软组织干扰，确保数据的高准确度、高重复性；

1.4检测部位:桡骨、胫骨；

1.5测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄；

1.6 Z值趋势图、 T值趋势图

1.7声速显示范围:2200m/s～4800m/s；

1.8高测量重复性:≤±0.15%；

1.9在黄铜、有机玻璃双重校准下误差≤±50m/s；

1.10 快速、高精度两种测量模式；

1.11单点检测速度:≤0.4s；

1.12单次测量时间≤10秒。

1.13主机重量:≤4.4kg；

1.14操作平台：安卓触摸屏操控；

2、产品功能

▲2.1探头导航:实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，角度显示偏转精度0.01°；

▲2.2 视频播放：儿童检查时播放动画片。动画片内容可更换、增减；

2.3 联网功能：

2.3.1 数据联网方式： 支持有线、WIFI、4G模块联网；

2.3.2 支持DB（SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL）、Http、WebService数据接口，将检测数据传输至医院网络系统；

2.4实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间，直观易懂；

2.5显示患者详细信息资料并可编辑；

2.6显示历史测量结果；

2.7多外置接口开放：可外接扫码枪（选配）、身份证读卡器（选配），实现病人信息快速录入；

2.8病案管理功能：可对病例进行保存、显示、检索、编辑、删除、追加、导出等一系列操作管理；

2.9 提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单；

2.10 自动生成报告单；

2.11 支持保存报告单为PNG、JPG、BMP及PDF等格式；

2.12 便携式校验模块（带温度指示条）：用于检测前设备的校验，确保检测数据准确性；

2.13报告单自定义:可重新编辑报告单字段，针对检测结果，检测图表，检测意见或者医生意见等字段，可随意进行缩放，拖动，添加或删除等操作，满足更多客户需求；

2.14骨密度主机内置探头装置:防止探头磕碰，增加探头使用时间，保护探头寿命；

2.15适合中国人标准的数据库，婴幼儿（0-5岁）数据库，青少年（5-20岁）数据库，成人（20-90岁）数据库；

2.16辅助测量装置：固定桡骨检测部位，提高检测数据的准确度；
第八包：人体成分分析仪
1.工作条件

1.1工作环境温度：10-40℃；

1.2工作环境湿度：30-75%；

1.3电源：220V，50Hz。

▲2.产品认证资质

 产品需获得FDA、CE、ISO13485等的资格认证

3．技术要求

3.1 设备便于安装，重量不高于25kg。

3.2 测试时间：每个受试者测试时间少于1分钟。

3.3 测量方法：直接节段多频率生物电阻抗分析方法

3.4 计算方法：据实测量，内部不设定经验值估算，不提供估算结果

3.5 电极：采用4极8点接触电极

3.6 测试数据范围：体重范围10~250kg；

3.7 年龄范围3~99岁；

3.8 身高范围95~220cm。

3.9 标准范围定制功能：可以根据需要自行设定体脂百分比、腰臀比和BMI等的正常范围

3.10阻抗频率及项目：电阻抗(Z) 通过包含500kHz在内的至少3种不同频率，分别在左右上下肢及躯干共5个节段部分进行电阻抗测量； 

▲3.11身体均衡分析: 躯干及四肢的肌肉分析,(需根据标准体重/根据当前体重比率)

▲3.12 测量结果：人体成分分析(身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、体重), 肥胖分析(BMI, 体脂百分比), 节段肌肉分析(根据理想体重/根据当前体重: 右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢), 细胞外水分比率分析(细胞外水分比率), 身体变化(体重、骨骼肌重量、体脂百分比、细胞外水分比率),体型, 体重控制(目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制), 肥胖评估，营养评估, 身体均衡评估(上肢、下肢、上下肢), 节段脂肪分析(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢), 节段围度分析(颈围、胸围、腹围、臀围，右上臂、左上臂、右大腿、左大腿),  研究项目(细胞内水分、细胞外水分，骨骼肌、基础代谢率、腰臀比、内脏脂肪等级、肥胖度、骨矿物质含量、身体细胞量、上臂围度、上臂肌肉围度),

3.13 历史记录对比：可在报告纸中体现，对比同一测试者5次以上测量的历史记录

3.14 操作平台：具有数字显示屏，测试时可进行触屏操作，也可同时进行电脑端操作

3.15可输出报告纸类型：体成分报告、儿童生长曲线报告

3.16 故障排除和仪器自检：每次开机时，机器进行自检和自动校准；测试中如出现问题自动提示，并显示故障排除帮助。

3.17管理权限控制：可通过设置管理员密码，防止误操作改动设置
第九包：妇科电动检查床
（一）、一般规格和要求:

1、外观：初始体位为座椅状，非截石体位。

2、结构组成：由主机、背板、腰板、一体式腿托、污物盘、扶手等组成。

3、操作系统：需采用电动液压操作系统，运行平稳无震动、无噪音。

▲4、电动功能：一键式诊查位、一键式回复、主体升降、背板倾斜、双侧腿托开闭、锁定，左右腿托单侧开闭。

5、一键式操作功能：一键式操作完成诊查椅旋转、上升、背板倾斜、脚托分腿功能，一键式自动回复至初始体位。

6、腿托：腿托与臀板为一体式设计，无需手动安装、插拔。

▲7、旋转功能：需具有主体旋转功能，左右旋转方向可预设。

8、预设功能：可对主体高度、背板倾斜角度、旋转功能进行预设。

▲9、操作开关：双操作系统，采用无线式脚踏开关，同时具有主体辅助开关。

10、需具有可拆卸的座位罩，具有隐蔽式安装一次性中单的滚轴。

11、具有污物盘，采用树脂材质，可抽拉，配有防溅保护网。

12、诊查台两侧需具有扶手，扶手具有可拆卸保护套。

13、初始高度：≦450mm

14、升降冲程：≧280mm

15、开脚幅度：≧420 mm

16、背板倾斜角度： 77°～ - 6°

▲17、主体旋转角度：0°～110°

（二）、配置要求

1、主机             

2、无线脚踏控制装置     

3、扶手              

4、腿托            

5、污物盘（带防溅网）
第十包：麻醉泵
1、防护等级: CF设备，防护等级II.

2、具有除颤防护功能:使用除颤仪时，不影响正常输液给药及精准度.

3、具有防水防尘功能:防护级别：IP34. 

4、彩色显示屏≥2英寸，分辨率≥240 x 320像素， 视角≥80°.

5、装载导航:具有图像文字指导安装注射器过程.。

6、半自动驱动头：尾翼固定夹自动锁闭，可自动调节驱动头与尾翼最佳接触位置.

7、输液精度: ±2%以内.

8、速率设置范围: 0.1-999.9毫升/小时,最小调节步长≤0.01ml/小时.

9、预置时间: 1 min- 99 h 59 min.

10、预置液体量: 0.1ml-9999ml.

11、剂量模式: ml/kg/min，mg/ml，IU/ml，mmol/ml，ml/h等.

12、快推速率: 1～1800ml/h可调，手动/自动快推可选，并可同步显示给入的快推量,预置快推设定时间：1分钟～24小时可调.

13、待机功能: 可暂停并保存设定信息,待机时长≥8h.

14、静脉开放功能(KVO):输液结束后手动激活此功能: 

输液速率>10ml/h=3ml/h

输液速率<10ml/h=1ml/h

输液速率<1ml/h=设定的速率(默认设置0.1ml/h),

15、数据锁功能：防止误操作。

16、报警功能: 

16.1、报警显示：有声、光及明确的中文报警内容,全信息显示所有详细的运行及报警信息.

16.2、提示报警: 开机后2 min未运行，则提示报警，避免遗漏操作.

16.3、预报警: 在注射器排空前3 min报警，以便准备更换注射器或拔针.

16.4、完成报警: 在预置输液量完成后报警.

16.5、排空报警: 在注射器排空时报警.

16.6、低电池报警: 电池用完前30 min时预报警.

16.7、剂量错误警报：出现超过设定值错误剂量时，泵将自动关闭.

17、动态压力监测功能：显示输液泵管、注射器管路中的压力。压力阈值：75mmHg---900mmHg范围内多级可调.。

18、注射器识别: 自动识别符合国标的2 ml、3 ml、5 ml、10 ml、20 ml、30 ml、50 ml或60 ml标准注射器.

19、药物库:≥30个大类, ≥3000种药物, 多种颜色区分药物信息。可根据临床实际情况，自定义设置适合使用需求的持续输注药物库.

20、历史记录：历史记录条目≥1000个，系统诊断事件≥100个.

21、内置电池: 1.可充电锂离子电池.2.电池续航时间≥10小时.3.充电时间≤3小时.

22、声音警报信号： 45 dB(A)-75 dB(A)范围内多级可调.

23、开放接口：用于连接医护呼叫器.
第十一包：1、婴儿辐射保暖台
▲1.沙漏式加热器设计，使热量集中于床面，平均床面辐射能量≥27mw/cm2。有效减少床体旁侧的多余热辐射，使床边执行治疗操作的医护人员头顶不致过热。

▲2. 加热系统远红外辐射加热管采用碳钢金属材料，20年内无热量衰减。

▲3. 微电脑温度控制系统，包括人工控制模式和伺服控制模式。人工模式：加热器热量输出0－100%递增调节，增量5%。伺服模式：温度设定范围≥34－37.5°C，递增0.1 C。温度测量范围≥30－42°C，分辨率± 0.1°C。
▲4. 中央彩色显示器＞6英寸，显示温度控制和监测数据、血氧饱和度监测数据、趋势图表等参数，并可于显示屏上直观设定各项控制参数。

▲5.床面尺寸＞65X45cm，为临床提供超大治疗空间和最佳治疗操作方位。并具备防水易清洁的性能。配有水平计标称床面水平度。最大承重＞13kg。

6.
设备具备预热模式，100%加热功率快速升高床面温度，预热时间＜3分钟。

7.
具备Apger评分计时器，并提供声音提示。

8.  倾斜式半球面加热器，任何治疗操作时都无需旋转或移动加热器，无需中断对婴儿的辐射加热。在手术操作时，配合无影灯使用而不会发生光线遮挡等问题。

9. 内置X片托盘，可直接进行X线拍片，拍片操作时无需中断对婴儿的辐射加热。

10. 床体可电动升降，升降范围：＞80—105cm。

11. 床体可双向连续倾斜控制，倾斜范围：≥±12º。

12. 床面侧板可拆卸，后侧板带有导管凹槽，方便用于线路管理。

▲13. 具备声光双级报警功能，包括：检查婴儿、检查婴儿-停止加热、婴儿温度低、婴儿温度高、确认探头插孔连接、温度探头故障、回调计时器完成等报警。音量可调，并提供触摸式和感应式两种静音方式。

14.
 加热体器功率≥360W，输出功率0-100%可调， 增量5%。

▲15. 具备数据存储及趋势查看功能，存储内容包括：温度（婴儿肤温和设定温度）、加热功率、婴儿称重、血氧饱和度等数据，提供图形趋势和列表趋势两种显示。

16.
 配有2个淡光卤素观察灯，每只≥35W，提供柔和光线用于观察婴儿，亮度可调，平均床面亮度在0-1500lux。

17. 配置有一个聚光检查灯，≥50W，床面平均光照度≥2000lux。检查灯可做锥形旋转调节照射方向，床面灯光边界清晰，利于临床操作并保护婴儿眼睛。

▲18. 配内置一体化婴儿T-Piece复苏器和气囊面罩式呼吸复苏系统。最大输入压力40—75pai，最大输入流量≥70lpm，输出气道压力计监测范围 -10～80cmH2O，精确度±5%。T-Piece呼吸复苏系统配置PIP过压保护模块，范围0-30 cmH2O，＞30 cmH2O需手动触发，最高过压保护为45 cmH2O，气体流量最大为15lpm。

19. 配内置一体化空氧混合器，氧浓度调节范围：21—100%，精确度±5%。 

20. 配内置一体化负压吸引器，抽吸压力调节范围≥0-150mmHg，精确度在±5%。

21. 配内置一体化血氧饱和度监测。提供Masimo血氧饱和度监测模块，用于监测婴儿血氧饱和度数值、波形以及趋势变化。测量范围：30—100%。同时提供婴儿脉率监测，监测范围≥25—240bpm， 精确度为静止状态±3bpm，运动干扰下±5bpm。

22.
 配备ThermaLink RS232串口，可连接护士呼叫系统。
2、空氧混合器
1、采用机械膜片平衡原理，氧浓度和流量分开调节、互不影响。

2、专用的低流量空氧混合器，流量范围≤0-30LPM。

3、可进行低流量鼻导管输氧或高流量恒温箱、头罩供氧。

4、主机采用防锈铝材制作，表面经过抗氧化处理可防止生锈。

5、氧浓度调节（FiO2）：21%-100%。

▲6、输出氧浓度精度：≤±3%。

▲7、输出流量稳定性：≤±1%。

8、氧气吸入器为铝合金母体，表面阳极氧化，采用膜片式减压结构可以拆卸。

9、气源压力提供：2.1--5.25 Kg/cm2。

10、供气差压报警：供气气源压力差为≤1.4 Kg/cm2±10%时声音报警。

11、可固定在设备带、暖箱、吊塔或输液支架上。

▲12、双通路设计，同时输出两路混合气体，可满足两个患者同时使用。
第十二包：一体化产床
一、技术参数：

1. 动力系统：采用电动控制完成产床各体位调节，包括床面升降、坐板及背板倾斜。

2. 产床床垫要求防水抗污、防静电。床垫与床板不必借用工具而方便分离，以方便清洁整理。

3. 产床尺寸：总长度/总宽度为 ≧2100mm/1016mm；

4. 产床最大负载：≧210Kg

二、 重要性能规格要求：

1. 根据产妇分娩体位，助产把手可快速调整多种角度；

2. 具备心肺复苏CPR紧急释放功能；

3. 置脚板（脚垫）技术性能及参数

a. 助产接生时，无需拆除，可被快速隐藏于坐板底部；

b. 水平方向旋转角度范围：0-90°（0°，60°和90°三档）

c. 倾斜角度调节范围：0-25°；

d. 高度调节范围：0-225mm;

e. 最大负载：≧135Kg;

4.脚支架技术性能:

a. 可快速拆除，方便助产接生；

b. 关节位设计，方便快速调节角度；

c. 脚蹬-脚托一体化设计；

d.最大负载：≧50Kg；

5.控制手柄可调节产床高度、背板（背部件）及坐板（坐垫）的角度

a. 产床高度调节范围：600~895mm;

b. 坐板调节角度范围：0~20°；

c. 背板调节角度范围：-12°~+70°；

6. 坐垫承受210kg栽荷时，坐垫折转时应平稳，无明显抖动及杂音与其他异常情况；

7. 坐垫的任意位置向下施加100kg重物时，另一侧应无翘起现象；
第十三包：1、胎心监护仪
1.
监护参数：胎心率，宫缩压力，胎动，母亲参数（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）；

2.
▲≥12晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±1bpm；

3.
无凸点设计的宫缩探头，0~100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；

4.
探头IPX8防水等级；

5.
探头可在水下≥1.1m工作不少于24小时，支持水中分娩，需提供相应检测报告说明；

6.
▲宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性，需提供相应的专利文件说明；

7.
▲印纸实时记录信号质量和报警，并用图标显示，方便医护人员随时确认曲线异常情况；

8.
胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

9.
≥12英寸高清晰触摸屏，多角度翻转；

10.
监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

11.
内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

12.
每十分钟自动打印时间、日期、母亲（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）；

13.
胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

14.
具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

15.
双胎心率重合报警(SOV)，母胎心率信号重合验证；

16.
▲在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息；

17.
内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

18.
▲可选配无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；

19.
可选配无线TOCO探头外接心电导联线测量母亲心率；

20.
通过FDA认证；
2、中央监护系统
1.
支持有线/无线接入大于120台床边机和32个客户端；

2.
支持国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分标准；

3.
▲配置产时（NICHD）胎心监护三类图形评估标准和报告系统，系统支持自动分析并提供临床处置建议（提供证明文件）。

4.
全产程、实时、多床位显示和记录床边监护仪的数字和曲线，自动判断有效监护数据进行智能显示和报警，床边工作状态、信号质量、监护信息等，一目了然；

5.
胎监/母胎监护/母亲监护三种监护版面，根据床边机监护数据，自适应界面更改，适合产前监护、产时监护、产后监护不同需要；

6.
SOV（信号重合）报警功能，母亲和胎儿心率重合报警，双胎信号重合报警；

7.
可根据医院需求在界面中定制化管理操作按键，可增加、删除快捷操作按键，可优先常用快捷操作功能；

8.
具有强大的数据库，海量存储，全程CTG浏览，便于快速了解整体监护情况，贮存全产程所有数据，提供完整的分娩记录，并可选段分析、打印；

9.
可回放CTG和母亲生命体征趋势，无创血压列表；

10.
符合国际标准的三级声光处理系统，母亲/胎儿参数报警，报警界限根据需要可调节；

11.
能打印多种报告，包括支持国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分报告，三类图形评估报告和CTG报告等多种报告系统；

12.
打印支持国标/美标/欧标格式，支持A4/B5等纸型

13.
支持接入医院信息管理系统（HIS），实现数据的统一管理和共享；

14.
通过美国FDA认证

15.
可同步云服务上的远程监护数据，对监护数据进行管理，支持查询、添加分析意见，以及将分析信息上传至云。

16.
▲可选配升级接入新生儿血气分析仪，实现孕妇、新生儿脐血气数据的统一管理；

17.
支持断点续传，包括FHR、TOCO、MHR、AFM、SpO2和事件。
第十四包：手术灯
采用LED冷光源,每一组光源由单独的透镜聚光。
采用原装进口弹簧臂，灯臂关节数≥6个，关节灵活度大，稳定性好，定位准确。
无影灯控制面板位于关节臂连接处，禁止位于灯头上，延长使用寿命。
无影灯控制面板具备照度指示和十级亮度调节功能，满足不同外科手术的需求。
▲灯头为超薄造型，灯头整体厚度小于10CM。（提供证明文件）
▲无影灯具有优秀的工艺设计，具有良好的层流穿透效果，符合DIN1946-4层流手术室要求。（提供证明文件）
无影灯中置手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。
灯盘直径≥600mm。
▲LED灯泡小于25个；每个LED光源可单独更换，降低售后维护成本。
光斑直径可以调节，180mm-300mm 

子母灯光柱深度≥1200mm
显色指数（Ra）≥95
显色指数（R9）≥96

▲母灯光斑分布直径d50检测结果不低于65%，子灯光斑分布直径d50检测结果不低于64%。（提供证明文件）
具有明亮照明模式、普通照明模式和环境光照明模式，一键切换。明亮照明模式和普通照明模式下照度至少十级可调。
PAGE  
31

