
北京大学人民医院设备招标

招标文件
采购人：北京大学人民医院

2023年1月

招标文件目录

3第一部分
招标邀请


5第二部分
投标人须知表


12第三部分
合同格式


16第四部分
附件--投标文件格式


29第五部分   技术需求




第1部分 招标邀请

日期：2022年12月28日
北京大学人民医院（以下简称“采购人”）就利用其财政性资金，对“北京大学人民医院设备”所需下列货物进行院内招标。现邀请合格投标人参加该项目的投标。

1. 采购项目情况和内容：

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	分品目预算金额（人民币万元）
	备注

	1
	1-1
	心电图机(心肌毒药物试验专用)
	2
	台
	是
	25.2
	

	2
	2-1
	实验室设备
	1
	批
	是
	21.2
	

	3
	3-1
	监护仪
	10
	台
	是
	40
	

	4
	4-1
	全数字彩色超声诊断系统（便携式）
	1
	台
	是
	40
	

	5
	5-1
	床旁监护仪
	14
	台
	是
	49
	

	6
	6-1
	心电图机
	4
	台
	是
	15.2
	

	7
	7-1
	除颤起搏监护仪
	3
	台
	是
	13.2
	

	8
	8-1
	无线掌上超声
	1
	台
	是
	8.5
	

	9
	9-1
	经颅多普勒血流分析仪（双通道）
	1
	台
	是
	36
	

	10
	10-1
	掌上超声
	1
	台
	是
	8.1
	

	备注：本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业


注：1）本次采购，投标人必须以包为单位进行投标响应，评审和合同授予也以包为单位。

2. 投标人资格条件：

（1） 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

（2） 若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

（3） 投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

（4） 投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

（5） 投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

（6） 法律、法规规定的其他条件。

（7） 投标人必须提供已有同类产品的用户名单。

3. 递交投标文件时间和地点：2023年1月6日8：30（北京时间），中仪大厦一层，逾期送达或未密封的投标文件恕不接受。

4. 开标会议时间及地点：开标会议时间：2023年1月6日9：00分整（北京时间）开始，中仪大厦7024B。
5. 采购人信息：

（1） 名称：北京大学人民医院
（2） 地址：北京市西城区西直门南大街11号

（6） 联系方式：谢晓添010-88324616
6. 采购人的技术需求：详见第五部分技术需求。

第2部分 投标人须知表

	序号
	条款
	内  容

	1. 
	项目概况
	1）项目名称：北京大学人民医院设备

2）财政性资金，且资金已落实

3）采购内容：详见本招标文件第五部分

4）采购人：北京大学人民医院

5）本次采购，投标人须以本招标文件第五部分所列服务要求全部内容为基础进行响应，投标、评审和合同授予也以此为单位

	2. 
	对投标人的资格要求
	合格投标人的资格要求（不符合下述合格投标人资格要求的投标，将视为无效投标被拒绝）：

（1）  在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。 

（2）  若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。
（3）  投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。
（4）  投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明。
（5）  投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。
（6）  法律、法规规定的其他条件。
（7）  投标人必须提供已有同类产品的用户名单。
注：上述投标人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评审时不予认可。

	3. 
	合格的货物及其有关服务
	1）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“不接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。

2）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。

	4. 
	
	3)本次招标的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照招标文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。

	5. 
	投标费用
	无论开标会议的过程和结果如何，投标人自行承担所有与参加开标会议有关活动的全部费用。

	6. 
	投标文件语言
	中文（有关产品型号、专用名词等可除外）

	7. 
	投标文件计量单位
	除本招标文件第五部分中有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。

	8. 
	投标货币
	人民币

	9. 
	投标报价范围及说明
	投标报价范围及说明：

（1）货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费；

（2）安装、调试、验收费用；

（3）培训费；

（4）维修服务和技术支持费；

（5）第五章“技术需求”规定的其它费用

	10. 
	投标文件有效期
	投标文件递交截止期后90日内有效

	11. 
	投标文件的组成
	投标人应按本招标文件第四部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本招标文件第五部分要求的文件和资料也须一并提供。投标人还可根据自己的理解，提供其他必要的投标文件。

	12. 
	投标文件封面要求
	列明项目名称、投标人名称

	13. 
	投标文件份数要求
	1）纸质文件份数：正本1份，副本（正本复印件）4份。投标文件电子版：1份（PDF格式）
2）投标文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章并签名）、投标公司信用查询报告（开标日期前3天内查询），投标产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章。
注.投标人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即投标人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订投标文件。每包投标文件正、副本必须分开装订成册。

	14. 
	投标文件装订和密封要求
	投标文件须胶装并密封提交。

	15. 
	投标文件递交时间
	2023年1月6日8：30分整（北京时间）

	16. 
	投标文件递交地点
	中仪大厦一层。每家投标人只能派1名（法定代表人或授权代表）递交投标文件。

	17. 
	开标会议时间
	2023年1月6日9：00分整（北京时间）

	18. 
	院内专家组成及职责
	采购人根据采购内容特点，组建院内专家，院内专家所有成员集中评审，推荐中标候选人。

	19. 
	评标程序和内容
	1) 采购人在本招标文件规定的时间和地点收取投标人的投标文件。并由院内专家开启投标文件，进行初步审查工作（包括资格性和符合性检查）。

2) 初步审查是从投标文件的有效性、完整性、对本招标文件的响应程度来进行评审。院内专家可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3) 院内专家将针对投标文件中的报价、技术响应、服务方案等进行综合评审。

4) 实质上响应的投标人应该是其响应文件满足招标文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本招标文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本招标文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的投标人的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果投标文件出现属下列情况之一的，院内专家有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.投标超过分品目预算金额或最高限价的；

c.不符合本招标文件中规定的投标人资格要求的；

d.未按招本招标文件规定要求密封、签字和盖章的；

e.不符合招标文件规定的★项要求的；
f.提交了转包或分包要求的;

g.不符合法律、法规和本招标文件中规定的其他实质性要求的。

	20. 
	评审货币
	评审货币为人民币

	21. 
	招标评审办法
	经招标确定资格性审查、符合性审查通过的投标人后，由院内专家采用综合评分法对投标人的投标文件进行综合评分，具体评分办法详见附表评审标准。院内专家将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。

	22. 
	确定中标候选人
	采购人根据院内专家的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的投标人为中标候选人。

	23. 
	签订合同
	1）接到成交通知3天内，中标人应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

2）本招标文件、投标文件及评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。

	24. 
	分包和转包
	成交投标人不得将该项目分包或转包给其他任何单位，若出现此行为，采购人有权无条件解除合同。

	25. 
	院内评审终止，重新开展采购活动说明
	出现下列情形之一的，采购人终止招标采购活动，发布项目终止公告并将说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。

	26. 
	付款条件和方式
	详见第三部分合同格式


附表 评审标准

1. 院内专家将按照本招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值,即为每个投标人的最终得分。评委评分保留整数，评审最终得分保留2位小数。

2. 本项目评审采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为中标候选人的评审方法。

3. 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定中标候选人，得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由院内专家现场采取随机抽取方式确定。

4. 政府采购促进中小企业发展扶持政策：

促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。投标人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

5. 评分因素和评分标准

	内容
	分值
	评分因素分项
	评分标准

	价格部分
	30
	评标价格
	评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100
备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价

	商务部分
	9
	履约能力评分（8分）
	根据投标产品近三年（2019年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的北京三甲医院销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。

注：1.投标人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。

2.投标产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。

	
	
	政府采购节约能源、环境保护评分（1分）
	政府采购的强制采购产品除外：

（1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

	技术部分
	40
	对招标文件技术规格要求的响应程度（40分）
	投标文件技术规格响应全部满足招标文件技术要求的为40分，其中有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；有1项其他条款不满足的，扣2分，最低得分0分。

注：最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。

	售后服务部分
	21
	根据供货响应时间进行评价（8分）
	根据招标要求和技术响应情况，对投标人的供货响应时间满足采购需求（合同签订后X个工作日内）的得5分，每缩短1天增加1分，最高分为8分。
注：投标人须提供《交货承诺书》，未提供《交货承诺书》或交货期不满足采购需求的本项评审得0分。

	
	
	质量保证期（8分）
	质量保证期满足招标文件要求的得5分，每增加12个月加2分，最高得8分。
注：不满足招标文件要求的质量保证期（保修期）的报价此项评审为0分。

	
	
	售后服务方案和培训（5分）
	根据招标文件要求和技术响应情况，对投标人提供的售后服务方案进行评价，其中：
（1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足招标文件要求的，得3分；

（2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足招标文件要求的，得2分；

（3）未提供售后服务方案或完全不能满足招标文件要求的，得1分。

	
	
	
	根据招标文件要求和技术响应情况，投标人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。


第3部分 合同格式

北京大学人民医院医疗设备采购合同
合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院
签约时间：                                 乙方：                   
第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)
	产品名称
	规格型号
	生产国
	生产厂商
	投标人
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	成交总价（大写）：人民币 
	总计（小写）： 

	设备配置清单：请见附页（共 1 页）。

	使用科室：
	备注：合同价格为含税价格


第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。
第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修   年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。
第四条: 交货地点：北京大学人民医院。  
第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。 
第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。
第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。
第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。  
第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后
A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          √C.付全款                               
第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。
第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。
第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。
第十三条:                      甲    方                             乙    方
	单位名称（章）
	北京大学人民医院
	

	单位地址
	北京市西城区西直门南大街11号
	

	法定代表人签字
	
	

	或委托代理人签字
	
	

	邮政编码
	100044
	

	电话 
	(010) 88326666
	

	传真
	(010) 68318386
	

	开户银行
	
	

	账号
	
	


附页：配置单
项目廉政责任书
项目名称：                          
项目地址：北京大学人民医院       
甲    方：北京大学人民医院          
乙    方：                          
　第一条　甲乙双方的责任
(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。
(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。
(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：
(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。
第四条　违约责任
(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。
甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）
　　　 　　　                           
法定代表人(或授权代表签字)： 　　       法定代表人(或授权代表签字)：
地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：
电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：
年　　月　　日                           年　 　月　 　日
第4部分 附件—投标文件格式

格式1． 报价函

致：北京大学人民医院
根据贵方为    （项目名称）  的招标文件，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表投标人    （投标人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

1、 商务文件部分

（1）投标函   表1
（2）开标一览表   表2

（3）分项报价表     表3
（4）法定代表人授权书   表4
（5）商务条款响应及偏离表   表5
（6）投标人资格证明文件   表6
（7）投标产品近三年（2019年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表   表7
（8）制造商授权书       表8

2、技术文件部分

（1）技术需求响应及偏离表   表9
（2）投标人根据服务需求要求，提供其他必要的投标文件（投标人视需要自行编写或提供，包括但不限于第五部分服务需求要求的相关服务方案，以及投标人认为其他必要的内容等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1． 投标人递交了投标文件，即意味着接受招标文件的规定和相应安排。

2． 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3． 投标人已详细审查招标文件的全部文件，包括第  （补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4． 本投标有效期为自报价截止日起90个日历日。

5． 我方承诺，我方不是采购人的附属机构。

6． 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

	   地址：
	

	电话：
	

	传真：
	

	电子邮件：
	

	法定代表人或授权代表签字：
	

	法定代表人或授权代表姓名、职务：
	

	投标人名称：
	

	公      章：
	


格式2.开标一览表

                            项目名称：__________________ 
	包号
	包名称
	总价
	开标声明

	
	
	小写金额：                  

大写金额：                
	


                                价格单位：人民币元

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
注：1、开标声明是指针对开标一览表需声明的内容。不得在此填写与投标开标一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。
格式3. 分项报价表（格式）
                          包号：              

品目号：                                   货物名称：                                  
                                                           价格单位：人民币元
	序号
	名称
	型号（规格）
	制造商及原产地
	品牌
	单价
	数量
	总价

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、验收
	
	
	
	
	
	

	5
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	

	采购项目（内容）到货期
	

	采购项目（内容）保修期
	


投标人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：                                              
注：1、投标人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。投标人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）
2、如投标要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如投标产品属于医疗设备，所报投标产品制造商名称、产品型号（规格）需与投标文件提供的投标产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、投标人必须在本表后附所投设备的配置清单。
格式4 法定代表人授权书
本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。


本授权书于              年       月       日签字盖章后生效， 特此声明。

法定代表人签字：                                 
被授权人签字：                                   

被授权人工作单位和职务：                        
投标人名称（加盖公章）：                          
地址：                                           

注：需附法人及投标授权人身份证正反面。

格式5．商务条款响应及偏离表

 包号：                                 项目名称：            

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务/合同条款
	投标文件的商务/合同条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 本表应包括合同条款的偏离说明。

2. 投标人对招标文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对招标文件无商务偏离，请在“招标文件的响应”栏只填写“对招标文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的响应可被拒绝。

投标人名称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：                    

日期：              

格式6．投标人资格证明文件

	6.1在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。


	6.2若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。


	6.3  投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。


	6.4投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询报告证明（开标前三天内）。


	6.5投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。


	6.6法律、法规规定的其他条件。


	6.7投标人必须提供已有同类产品的用户名单。


格式7投标产品近三年（2020年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表  （格式）
包    号：__________        

品目号：                                   货物名称：          

	序号
	订货时间
	型号（规格）
	数量（套）
	合同签订时间
	采购单位
	联系人及电话
	履约情况

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 投标人应按照招标文件第二部分投标人须知附件评标办法和评审标准中的要求提供业绩证明材料。 

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
格式8

本次招标的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照招标文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。
包号：             品目号：                货物名称：          

制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书（格式）

致：(采购人) 

我们（制造商或境内总代理商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、区域代理），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、区域代理地址） 。兹指派按（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (投标人地址) 的（投标人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方招标邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、区域代理），我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商（区域代理），随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理、区域代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。
    我方于      年     月     日签署本文件，（投标人名称） 于       年     月     日接受此件，以此为证。

投标人名称：                                    制造商（境内总代理商、区域代理）名称：       

（单位公章）：                                  （单位公章）：
签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：               
法定代表人或授权代表签字：                     签字人签字：                  
二、技术文件部分
格式9.技术需求响应及偏离表（格式）

包    号：__________                              

货物名称：          

	招标文件条目号
	招标文件采购需求的内容与数值
	投标人的技术响应内容与数值
	技术响应偏差说明
	技术支持资料（或证明材料）说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、 投标人应对招标文件第五部分技术需求的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印招标的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

2、 投标人应按照谈招标文件第五部分技术需求中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。
投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
 10. 招标文件第五章“技术需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

10.1投标产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

北京大学人民医院：

我单位参与            项目，第   包投标的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                
	10.2 招标文件第五章技术需求规定的投标产品技术支持资料（或证明材料）


	10.3售后服务方案


	10.4 其他技术证明文件或说明（如果有）


第五部分 技术需求

一、采购项目需实现的功能或者目标：
（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京大学人民医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购项目的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购项目的数量

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位

	1
	1-1
	心电图机(心肌毒药物试验专用)
	2
	台

	2
	2-1
	实验室设备
	1
	批

	3
	3-1
	监护仪
	10
	台

	4
	4-1
	全数字彩色超声诊断系统（便携式）
	1
	台

	5
	5-1
	床旁监护仪
	14
	台

	6
	6-1
	心电图机
	4
	台

	7
	7-1
	除颤起搏监护仪
	3
	台

	8
	8-1
	无线掌上超声
	1
	台

	9
	9-1
	经颅多普勒血流分析仪（双通道）
	1
	台

	10
	10-1
	掌上超声
	1
	台


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 采购项目交付的时间：合同签订后30个日历日内（含安装调试）。
2. 采购项目交付的地点：北京大学人民医院指定地点。
四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购项目需满足的服务标准、效率要求

1. 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2. 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
3. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4. 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5. 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
6. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
（二）采购项目需满足的服务期限要求

1.质量保证期及服务要求：自安装调试验收合格之日起不少于3年。
五、采购项目验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2. 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4.投标人应配合采购人验收部门完成相应计量检测工作。

六、采购项目其他技术、服务等要求

1. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，院内专家可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的投标风险，由投标人承担。

2. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
3. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4. 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第一包：心电图机(心肌毒药物试验专用)
1.
≥ 6寸彩色触摸液晶显示屏；

2. 囊括不同人种、不同心电类型及正常人的 ECG 数据库；可以快速比对和分类鉴别诊断；

▲3 频率响应要求：0.05-300Hz，对围产期低体重婴儿和高危婴幼儿，准确无误地采集到高品质心电信号；可用于成人/幼儿/药物研发/心肌毒全息监测心电体系；

4. 数模转换：20bit；

5. 滤波器：40Hz、50 或 60Hz、150Hz、300Hz  ；

▲6.  内部存储可扩展到200份，必须实现与PC连接,将病人的心电图原始数据传到电脑中进行存储打印；

7 病例数据叠加对比功能；

▲8. 采样点：≥10000 点/秒/通道；

9.  12导静态全息心电（包括TQT 心肌毒）监测功能；

10.  S-T段及 J 点抬高型急性心梗/心肌缺血的自动诊断；

11. 标准 10 线 12 导心电图评估；

12.  可配备无线心电数据远端采集模块（40000 点/秒/通道）；

13.  TQT药物试验心电数据采集包，可以自由选择 ECG 节点的 QTc 和获得部分时段的平均 QTc 指标；

▲14.  TQT 静态药物 QTcB/QTcF/QTcM（L 线性)分析；

15.  S-T-J 段（点）四量程容积率趋势分析；

16.  60种心律失常分析，尤其是 6 种恶性心律失常：室性心动过速、心室颤动、二度 2型房室传导阻滞、三度房室传导阻滞、多源性室性早搏、R-no-T 和心跳骤停报警与提醒。

17. 可输出美国FDA标准XML、PDF、unipro等格式

18. Best10最佳10秒专利技术，最长连续采集5分钟连续心电图形，并自动选取质量最佳的最有意义心率失常事件
第二包：实验室设备
一、超低温冰箱1台：

1.▲内部容积：≥360L，2英寸冻存盒容量≥210个；
2.压缩机：≥2台；
3.▲1000 ohm RTD 铂金温度探头，精确测温控温；
4.工作温度：-50℃~-86℃；
5.具有时间延迟断路器；
6.具有电压及电流补偿器，应对电压异常和电流异常；
7.冷凝风扇智能开停；
8.▲标配两扇外门，两扇外门均带门锁，可单独锁定；门把手带锁扣，可加配挂锁；
9.▲标配四扇内门，减少冷气丢失；
10.▲具有良好的保温性能，室温空载的情况下，断电时，从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间≤ 190分钟；
11.▲具有良好的制冷性能，室温空载的情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间≤ 45分钟；
12.▲绝热层厚度≥125mm；
13.符合人体工程学的单手操作门把手，开启方便；
14.预留外接端口，可连接外部探头或仪器；
15.▲标配4-20mA，RS-485以及dry contacts数据输出端口；
16.标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗；
17.门体标配带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启；
18.提供多种报警提示，包括：过温，温度不足，门过久开启，断电，温度探头损坏，电源错误，后备电池需充电，压缩机故障，制冷电路损坏；
19.重型脚轮，方便移动和固定冰箱；
20.冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行安静；
二、高速低温离心机1台：
1.可实现最高转速：≥15,000转/分钟；

2.可实现最大离心力：≥25,800×g；

3.▲可实现最大离心容量：≥4×400ml；

4.重量：≤ 100 Kg；

5.噪音：≤ 55 dB；
6.快捷程序：≥6个；

7.生物安全转头；
8.加速/减速挡数量：9加速/10减速；

9.温度设定范围：-10℃至﹢40℃；
10.运行时间：0至9小时59分钟； 

11.具有瞬时离心及连续离心方式；
12.具有快捷键预冷程序，室温到4℃≤15分钟；

13.具有转头自动识别，自动锁定，不平衡保护；
14.具有转头盖自锁功能，易于装卸；
15.具有离心结束之后自动开盖功能；
16.控制系统能根据转头、腔体温度以及所设定转速，动态优化参数，对不平衡和加减速阶段功率自动校准，保证安全运行；
17.▲可以单手操作转头，无需拧盖工具；
18.具有离心结束时声音提醒功能；
19.▲角转头2ml微量离心管容量≥30孔；
20.▲可选配转头数≥12；
21.可选配碳纤维转头。
三、十万分之一天平1台：
1.
▲量程：≥30g

2.
▲可读性：≤0.01mg

3.
重复性：≤0.03mg

4.
线性：≤0.1mg

5.
全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能，保证称量结果的可靠性；

6.
▲彩色触摸屏，能滑屏操作；

7.
具有自解释图标

8.
中文用户界面；

9.
▲MiniUSB接口可直接将数据传输到计算机的文本编辑软件，无需额外软件，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议；

10.
具有存储校准过程的所有数据功能，数据可溯源；

11.
机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁；

12.
完全可拆卸的防风罩设计；

13.
▲管理员锁功能，防止数据被篡改；

14.
具有：配方、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等应用程序；

15.
可自动识别连接的打印机型号，GLP/GMP打印格式；

16.
下部吊钩称重

四、万分之一天平参数要求

1.
称重能力（克）：≥120；

2.
实际分度值d（克）：≤0.0001；

3.
▲最小负载（克）：≤0.01；

4.
可重复性（标准偏差）（克）：≤0.0001；

5.
达到稳定耗时（秒）：≤2.5；

6.
称重盘尺寸（毫米）：≥Φ90；

7.
称重室高度（毫米）：160；

8.
▲可以配合外部可充电电池；

9.
水平调节：气泡定心玻璃水平指示器；

10.
校准：外部校准；

11.
可选的质量单位：克，千克，克拉，磅，盎司，毫克，中国两；

12.
接口：RS232，DB25孔

13.
显示屏：白色背光，高对比度显示

14.
内部标准应用程序：称量，密度测量，称重百分比，计数，换算；

15.
防盗锁扣：可用线缆或链条将设备锁定在固定位置；

16.
▲底部称量：内部集成
五、手动多道移液器
1.
重量轻，操作力小，符合人体工程学设计，避免手部重复性劳损；

2.
▲可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全；

3.
下半支可徒手拆卸，便于清洁保养；

4.
▲伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性；

5.
四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积；

6.
体积视窗位置前置，便于移液观察，可单手设定体积及操作；

7.
▲密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛；

8.
颜色标识移液器量程；

9.
RFID 数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪；

10.
多道移液器具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本；

11.
多道移液器数字通道标识，保持同一方向移液以确保移液的均一性和精准性。

配置要求：

8通道（10-100μL），2支

12通道（30-300μL），2支

第三包：监护仪
11．主机功能

1.1  模块化、插件式监护仪

1.2  主机：低功耗、无风扇设计

▲1.3  ≥8英寸医用级电容彩色触摸宽屏（16:10），显示器分辨率：1280 x 800像素

1.4  一键操作模式：触屏及旋钮

1.5  标准配置网络接口，可连接中央站

1.6  具有5种以上预配置科室情景模式，支持用户自定义配置和存储，支持U盘导入导出配置

1.7  可扩展模块插槽，监测参数模块可直接插入，支持热插拔操作

1.8  屏幕显示波形通道数12导，数字区4

1.9 中文化操作界面，可自定义设置参数波形及数字位置，窗口大小自动调节

1.10 具有大字体界面和标准波形界面两种主界面显示方式：

1.10.1大字体界面显示：可根据临床需求选择4个或6个参数分别在四个/六个区域显示，每个区域均包含大字体数据、实时波形（无波形参数除外）和报警界限等信息，便于医护远距离观察

1.10.2 两种主界面可通过一级菜单快捷键快速实现一键切换

1.10.3 两种主界面均支持设置菜单一触弹出，快速完成参数或界面设置

1.11 具有教学演示模式

1.12 具有OxyCRG新生儿氧心呼吸图界面，快速反映新生儿生命体征变化

1.13 具有高清分屏显示功能

▲1.14 具有≥160小时趋势及图表回顾

1.15 具有≥70小时全息回顾功能

▲1.16 具有屏幕快照功能，支持手动创建或报警自动触发，可存储≥200幅快照

1.17 报警功能：

1.17.1 四级文字和三级声、光报警递进式报警系统，多种报警界限设置

1.17.2 具有报警自动触发记录打印功能

1.17.3 具有报警突破功能，开启后即使在声音报警暂停时也可令致命性心律失常报警突破限制及时报警，提升医疗安全和诊疗质量

1.18 标配电池槽，可配置内置式高性能锂电池，续航时间>4小时

▲1.19 可配置热敏记录仪，实现监护仪床旁打印

1.19.1 独立可插拔模块化设计，不占用插槽、即连即用

1.19.2 独特软提手设计，记录纸安装方向提示

1.19.3 自选三通道记录打印，水平分辨率最小24点/mm，垂直分辨率最小8点/mm

▲1.20 主机经过CNAS认证实验室≥75cm六面跌落测试。

2．监测功能

2.1基本参数：心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温

2.2所有参数可同时监测

2.4心电监测 ECG

2.4.1可选择3/5导联心电监测，支持级联导联监测

▲2.4.2同步多导联心律失常分析≥4通道

 2.4.3支持≥18种心律失常分析

▲2.4.4起搏器监测功能：单腔或双腔

2.4.5支持ST段分析及168小时趋势回顾

▲2.4.6 ST段测量和分析可用于成人、小儿及新生儿，提供产品注册证

2.4.7 测量ST段所需的ISO等电位点、J点及J后点均可调节

2.4.8 心率测量范围：≥20-300bpm

2.4.9 扫描速度：12.5或25或50 mm/s

2.5血氧饱和度监测 SPO2

2.5.1 采用红外光吸收技术，抗运动干扰、防低灌注。

2.5.2 测量和显示范围：≥1 ~ 100 %；精度：± 2 ~ 3 %。

2.5.3 脉率：≥30 ~ 250次/分；精度：± 2次/分。

2.5.4 支持PI灌注指数

▲2.5.5 传感器：软指套，可直接用消毒剂清洗、浸泡及消毒。

2.5.6测量响应时间可选，支持快速模式3s响应

2.6无创血压监测 NIBP

▲2.6.1 测量技术：采用双管路双脉冲步进式放气振荡法

2.6.2测量模式：手动、自动、序列测量模式、STAT

2.6.3 主界面同屏显示≥5条测量记录

2.7呼吸监测 RESP

2.7.1测量方法：胸阻抗法、CO2监测法或监测来源自动识别

▲2.7.2阻抗法监测导联：呼吸I、II、RL-LL导联识别，识别胸式呼吸和腹式呼吸

2.7.3测量范围: 成人/儿童 ≥4-120次/分，新生儿≥ 4-180次/分

2.7.4测量精度：±5 % or ±5 次/分（以较高者为准）

2.8体温监测 TEMP

2.8.1采用YSI温度测量技术

2.8.2 支持两道体温监测

2.8.3测量范围: ≥10℃-45℃

2.8.4测量精度: ±0.1℃ (无探头)

2.9旁流呼气末二氧化碳EtCO2

2.9.1采用红外线测量技术，即插即用模块，自动校准

▲2.9.2采用水气分离技术，隔离水蒸气、细菌和灰尘，测量精准，延长仪器使用寿命

2.9.3 预热时间：≤1min

3. 网络功能

3.1 支持HL7标准输出协议，可将数据传输到CIS、HIS等系统。

3.2 标配网口，支持与中央监护系统的数据传输

▲3.3 支持同网络内1023台设备隔床跨视，且支持远程报警自动查看（AVOA）

3.4 支持CARESCAPE Gateway等设备，将数据传输到第三方系统

▲4. 资质证书

4.1 具备MNPA、CE认证

4.2具备UL安全检测实验室产品认证
 第四包：全数字彩色超声诊断系统（便携式）
1、腹部、妇产科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑、术中及其它；

2、2019年后最新升级版本及最新机型，可满足将来临床应用扩展需求

三、主要技术规格及系统要求

1、主机系统性能

▲1.1、≥15英寸宽屏逐行扫描彩色液晶显示器；

1.2、操作面板：背光键盘，便于操作； 

1.3、主机重量≤5.5Kg； 

1.4、数字波束形成器；

1.5、数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥14 bit；

1.6、全数字化二维灰阶成像单元；

1.7、脉冲反相谐波成像技术；

1.8、空间复合成像技术；

1.9、全数字化彩色多普勒成像单元；

1.10、高清血流成像技术

1.11、能量多普勒模式； 

1.12、方向能量多普勒模式； 

1.13、全数字化频谱多普勒显示和分析单元；

1.14、M型成像单元；

1.15、定向声速匹配技术，可选择相应的速度条件；

1.16、斑点噪声抑制，≥13级可调；（提供最大级别证明图片）

1.17、线阵梯形成像；

1.18、二维独立偏转；

1.19、一键优化；

1.20、放大功能；

1.21、4B模式：四幅同屏显示功能；

1.22、支持自定义按键≥3个；

1.23、注释：快速注释、注释库注释、收到输入注释；注释的大小和位置，可视可调；

1.24、体位标记：丰富的体位图库,包含心脏、腹部、妇科、血管等；

1.25、穿刺 

1.25.1穿刺导向：探头可配穿刺导向装置 

1.25.2穿刺引导线任意角度可调 

1.25.3支持穿刺增强：穿刺增强线角度可调，增强角度≥50°（提供证明图片） 

2、探头规格

▲2.1、主机无台车情况下可扩展探头接口≥3个（无须外接电源驱动），全激活

2.2、预设检查模式：调节多种参数，针对不同的检查脏器，不同的医生的增加预设条件,获得最佳化图像，减少操作时间

2.3、宽频变频探头范围1.0-13.0MHz，可视可调；

2.3.1线阵探头：超声频率5-11MHz 

2.4、常规探头基波≥3种，谐波≥3种，彩色多普勒≥2种，PW≥2种 

3、二维灰阶参数

3.1、最高扫描线密度≥512超声线；

3.2、二维增益，可视可调；

▲3.3、最大显示深度≥40cm（提供证明图片）；

3.4、动态范围≥200dB，可视可调

3.5、具有物理实体滑动TGC方便操作，分段调节≥8段

3.6、具备LGC≥4段

3.7、伪彩≥10种

4、彩色多普勒参数

4.1、多普勒增益，连续可调；

4.2、彩色增强功能：彩色多普勒能量图及方向性能量图；

4.3、微细血流捕捉技术；

4.4、彩色优先技术（可是可调）

4.6、支持B/C 同宽。

5、频谱多普勒参数

5.1、方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）；

5.2、B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW；

5.3、显示控制：反转显示（左/右；上/下）；

5.4、PW实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数。

6、测量和分析

6.1、常规测量软件包：距离、面积、容积、角度、时间、斜率、心率、速度、流量、狭窄率、阻力指数；

6.2、专业心脏测量软件包 

6.2.1、二维、M型心功能测量分析 

6.2.2、Tei指数测量分析

6.3、血管测量与分析软件包，IMT内中膜测量；

6.4、产科、小器官、泌尿系、妇科、矫形外科测量和分析；

6.5、统测量与分析(肾脏、前列腺体积、残余尿量分析) 

6.6、测量游标初始状态、移动状态、测量结果可分别设置大小、颜色；（提供证明图片）

▲6.7 血流量分析测量：二维模式下血流量分析测量包，具备单平面和双平面血管直径和面积测量，以便提高血流量精准性；PW频谱取样分析后，即可得出血流量（提供二维模式下血流量测量分析证明图片）。

7、图像存储及报告系统

7.1、同屏一体化智能剪切板；

7.2、超声图像静态、动态存储；

▲7.3、保存的病例图像信息可上传到云端共享并生成二维码，医生均可通过扫描二维码查看图像并进行分享（提供证明图片）；

7.4、图像存储格式包含bmp、avi、dcm；

7.5、系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息；

7.6、无线投屏技术，将机器图像直接实时投身到电视等大屏幕，进行会诊或即时教学。

8、系统通用技术规格及外部接口

8.1、≥256G固态硬盘；

8.2、USB移动存储设备，USB接口≥3个；

▲8.3、内置锂电池可独立供电，电池容量≥10000mAh；

8.4、DICOM3.0接口、HDMI等接口（非外接）；

8.5、可支持外接鼠标及键盘；

第五包：床旁监护仪
1
主机显示器一体化设计。

2
采用无风扇、无硬盘设计。

3
采用医用专业显示器≥8.4’’ 彩色 SVGA TFT显示器, 分辨率≥800*600,支持触屏操作。

4
支持屏幕≥4通道波形显示。

5
三色报警显示灯独立于显示屏幕之外，适合于远距离观察。

6
具备网络接口。

7
具备内置锂电池，工作时间>≥3小时。

8
用户界面可支持自定义屏幕显示方式≧ 20种，波形和数值的大小、位置任意调节。

9
▲具备波形冻结功能，支持分别冻结单个波形或全部波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警。

10
▲标配12导联心电监护功能

11
▲支持通过5电极/6电极/10电极测量同步12导心电功能

12
诊断级心电监护带宽 0.05-150Hz

13
具备≧10种心律失常分析，含房颤分析。

14
支持12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新。

15
▲12导联ST数值可以环形图形式标记各导连ST段数值，同时可以实时更新，并可显示ST段变化趋势

16
ST段变化趋势图支持以不同颜色指示ST值变化

17
基于V2、V5 和 aVF 的绝对值的总和以数值显示ST段变化情况，提早预见心脏侧壁ST段变化情况；

18
▲实时自动进行QT及QTc分析，并可显示ΔQTc数值，并以箭头形式提示QT变化趋势

19
呼吸采用阻抗法测量，支持以箭头形式提示呼吸变化趋势

20
无创血压采用双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法。

21
支持自动/手动/序列/快速测量模式。

22
脉搏血氧饱和度采用专利测量技术。

23
标配具有智能报警延迟功能，可减少一次性报警

24
可选配Masimo血氧检测功能

25
支持选配实现无创、连续、实时的SPHB、SPOC、SPMET、SPCO、PVI监测功能

26
配备指套式传感器

27
灌注指数显示，指示外周小动脉充盈状态。

28
可储存≥48小时趋势，并可以表格和图形形式进行回顾。

29
▲整机通过跌落测试实验，及7M3级别环境测试

30
▲可用柱状图显示当前值与目标值的偏移程度

31
可用箭头方式显示监测参数变化趋势，方便进行前瞻性风险评估

所有▲均需提供说明书或官方技术支持资料
第六包：心电图机
1
工作条件

1.1
100-240伏，50-60Hz，最大功率65瓦，交直流两用，输入电流最大1.2A

1.2
工作温度摄氏10-40摄氏度;存储温度摄氏-20-50摄氏度

1.3
工作湿度:10-90%,储存湿度10-90%

1.4
工作最高海拔4272米，597hPA, 存储最高海拔高度4550米（15000英尺），572hPA

2
 技术规格

2.1
心电图采集

2.1.1
1-2-3步操作采集心电图，灯亮起指导医生操作

2.1.2
中文操作按钮

2.1.3
获取实时12导联心电图/任意1-12导联节律报告，12导联自动分析

2.1.4
心电图信号质量指示器提供即时的信号质量反馈，指示松动的或是故障的电极。

▲2.1.5
绿黄橙红4种颜色编码的心电图波形显示在主屏幕上，检查信号质量。

2.1.6
采样率  每个电极/导联每秒采集≥8000个样本

2.1.7
采用一体化的导联线设计

2.1.8
自动频率响应 0.05-150Hz,0.15-150Hz,0.5-150Hz,0.05-100Hz,0.15-100Hz,0.5-100Hz,0.05-40Hz,0.15-40Hz,0.5-40Hz

2.1.9
节律频率响应   0.05-40Hz,0.15-40Hz,0.05-100Hz,0.15-100Hz,0.05-150Hz,0.15-150Hz

2.1.10
滤波   交流电噪音（50赫兹）/肌电和基线漂移滤波/伪差/高通和低通滤波

2.1.11
≥65键，标准数字键盘，支持特殊字符，键盘保护膜

2.1.12
定标灵敏度：1mV, 误差范围 +/-5%

2.1.13
抗极化电压     加+/-300mV直流极化电压， 灵敏度变化范围+/-5%  

2.1.14
除颤保护 符合 IEC60601-1 he IEC60601-2-25 安全要求及AAMI EC11: 1991安全要求

2.1.15
道间干扰＜0.5mm  标准增益(10mm/mV)  

2.2
显示及打印

2.2.1
≥6.5寸彩色触摸屏，固定不可移动

2.2.2
屏幕显示内容包括时间、报告格式、工作状态、患者信息、信号质量、网络信号、电池电量及某个电极脱落等参数

▲2.2.3
报告格式   3x4 (1R, 3R) ；3x4, 1R 8ST；3x4, 1R 10ST；6x2；全景12 (Cabrera格式)；12x1（标准和Cabrera格式）

2.2.4
打印报告前可以进行屏幕预览

2.2.5
节律报告 1-12个导联任选

2.2.6
高分辨率、数字阵列打印机，使用热敏打印纸 

2.2.7
屏幕帮助功能

2.2.8
打印纸    A4折叠纸

2.3
电池

2.3.1
SMBus 兼容电池   1块电池 容量 完成至少 30份 ECGs 采集或 30 分钟持续节律，4-5小时以上待机，4小时充满95%的电量

2.3.2
电压 11.1 VDC （额定值）， 7100 mAH （1个电池）

2.3.3
电流 每个电池最大 6.0 A （连续）

2.3.4
电源 每个电池最大 54 W （连续）

2.3.5
状态显示 全满电量 (mAHR)剩余电量 (%)温度（摄氏度）放电电流 (mA)充电电流 (mA)低电量声光报警

2.3.6
只可选择一块电池

2.4
心电图解释功能

2.4.1
DXL12导联算法

▲2.4.2
STEMI 诊断辅助工具： STEMI-CA  提示心肌梗死相关冠状动脉

▲2.4.3
STEMI 诊断辅助工具：关键事件 提示四类需要紧急处理的心脏病事件

▲2.4.4
性别特异性分析，根据AHA指南将女性V2,V3导联的ST 段抬高标准降低为0.15mv

▲2.4.5
儿科特异性分析，儿科的准则采用12个明显年龄组，确保年龄相关的解释标准可以应用于分析采集的波形。自动诊断算法覆盖刚出生的婴儿，并针对新生儿以三天为一组进行特异性分析

▲2.4.6
起搏器自动分析，及增强的起搏器检测，4种可调节的起搏检测选项，可以在起搏器程控时同步采集心电图

▲2.4.7
直观图形化显示心脏水平面和额面 ST段变化

2.4.8
≥19种导联错接检测

2.5
存储

2.5.1
心电图可存储为1.03、1.04、1.04.01 和 1.04.02 版本的 XML 文件格式，PDF和XML SVG格式

2.5.2
机器内可存储≥200份10秒钟500Hz全部12导联的心电信息

2.5.3
机器内可存储≥200个待处理的预约

2.5.4
可选配优盘，支持多厂家的优盘，扩展存储

2.6
重量及尺寸

2.6.1
8.5公斤包含所有附件（1块电池、200页心电图记录纸、全部导联线、交流电线）

2.6.2
包装好的心电图机（包括所有附件）的最大运输重量为 17.1 kg

2.6.3
尺寸≥310 mm 宽 x 405 mm 深 x 205 mm 高（12.20 英寸宽 x 15.94 英寸深 x 8.07 英寸高）
第七包：除颤起搏监护仪
1工作环境：

1.1.1 工作和存储最高海拔高度≥15000英尺（4500米）

1.2 工作温度0到45℃，存储温度-20到70℃

1.3 环境湿度：15%到95%

1.4 EMC：符合 EN 60601-1-2:2007/YY0505-2012 标准

1.5安全性：符合 EN 60601-2-4:2011/GB9706.8-2009、EN 60601-1/A1:2013/GB9706.1-2007 标准。

2
性能要求：

2.1 低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。

▲2.1.1 除颤能量：除颤能量的最高能量≤200J

体外除颤：1-10J、15J、20J、30J、50J、70J、100J、120J、150J、170J、200J

自动除颤（AED）：成人模式下固定能量的选择≤160J，每次可连续发出 2 个、3 个或 4 个除颤脉冲

▲2.1.2 充电时间：每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J. 手动除颤能量最小是1J

2.1.3 发放能量：通过多功能除颤电极片或者除颤电极板

2.1.4 病人阻抗范围：

    最小：15 欧姆（内除颤），25 欧姆（外除颤）
    最大：250
欧姆 实际的功能范围可能会超出以上数值。
2.1.5 自动放电：定义在未发出电击的情况下已充好电的设备会保持充电状态时间可设置 30s，60s，90s

2.1.6  AED 模式：除颤提示的特异性和敏感性符合AAMI DF-39 指南和AHA 建议

2.2 显示屏≥7英寸高分辨率彩色显示屏。

2.2.1 尺寸：7 英寸对角线

2.2.2 类型：彩色TFT LCD

2.2.3 分辨率：800×480 像素（VGA）,  每种颜色有32个亮度级别.

2.2.4 波形显示时间：6.5 秒±10%

▲2.3  AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式

▲2.4 成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。

2.5 可配备胸内除颤电极板

▲2.6 除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。

2.7 标配手动除颤、AED和同步电复律功能

▲2.8 具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒

2.9 主机≥3道波形显示

2.10 标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护

2.11
 心电性能：

2.11.1 扫描速度：20mm/s

2.11.2 共模抑制能力：105 dB  适用于导联心电图，96 dB
适用于电极片心电图

2.11.3 频率响应：交流线路滤波:60Hz 或 50Hz.供显示的心电图：0.15 - 40 Hz ，0.05 -40 Hz，2.0-20Hz

.供打印的心电图：0.05 -150 Hz（诊断用），0.15 -40 Hz （ST 监护），0.05 -40 HZ（监护），2-20Hz（EMS）

2.12 心率监护：

2.12.1 心率显示范围和精度：从 16到300 bpm  （成人病人类别）或从16到350（婴儿/儿童），精度为 ±10%
或 ±5 bpm （以较大者为准）。

2.12.2 可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。

2.13
 具备事件标记功能

2.14 具备生命体征趋势回顾功能

2.15 具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位

3
体外起搏

3.1  波形：单相截顶幂指数波

3.2  电流脉冲：果脉冲宽度设为 20 ms （增量为 5 mA ），则为 10 mA 至 200 mA ；精度为 ±10%  或 ±5 mA （以较大者为准）。如果设为 40 ms ，最大起搏电流为 140 mA

3.3  脉冲宽度：20 或 40 ms ，精度为 ±10%

3.4  起搏速率：30bpm-180bpm

3.5  模式：按需模式或固定模式

3.6  不应期：340 ms （30 到 80 ppm ）；240 ms （90 到 180 ppm ），精度为 ±10%

4
电池

4.1
电池上具备电量容量状态指示灯

4.2
设备所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时，保证病人转运途中全程持续供电

4.3 可重复充电锂电池，≥100 次最高能量充电/电击

4.4  提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电

4.5
电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100%

5  安全性：

▲5.1主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。

5.2在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。

5.3每小时定期自检内容包括：检测电池、内部电源和内存等

#5.4每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功能、心电图、和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。

5.5每周定期自检内容必需包括：执行以上所述的“每日自检”，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路。

5.6主机实现打印最近≥1次每小时自检，最近≥5次每日自检，最近≥50次每周自检的报告结果。

▲5.7主机具备自检待机状态灯指示功能，使仪器健康状态一目了然。

6
数据存储:

6.1 内部事件总结可在每份事件总结中存储≥ 8 小时的2 条持续 ECG波形，

1 个Pleth波、1个二氧化碳描记图波、研究波（仅限AED模式）事件和趋势数据。

6.2 最多可存储≥50个时长约30分钟的事件概要

6.3 存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息

7 打印机：

7.1≥50mm热阵列打印机

7.2连续ECG条图：实时或延迟10秒打印主要ECG 导联，附带事件注释和测量结果

7.3自动打印：记录仪可配置为自动打印标记的事件、充电、电击和报警

7.4报告：事件总结、生命体征趋势、操作检验、配置、状态记录和设备信息

7.5走纸速度25mm/秒

7.6纸张尺寸：≥50mm × 20m

8其它要求：

8.1 整机重量≤6.5KG（包括主机、电极板和电池）

▲8.2 防水/防固体渗入等级≥IP54
第八包：无线掌上超声
1. 成像模式：B模式、BM模式、Color模式、PDI模式和PW模式

2. ▲连接方式：WiFi,支持5G传输，802.11n/2.4G/5G,150Mbps

3. 扫描方式：电子线阵

4. 探头规格：阵元：128阵元

探头频率/深度：线阵模式：7.5/10MHz，20/40/60/100mm

通道数：64

4.
 黑白增益：30-105dB  

5.
 彩超增益：0-100 

6.
 PRF：1.25K-4K

7.
 具备空间复合成像   

8.
 图像优化: 0-4级，具备降噪去斑处理

9.
 动态范围：40-110

10.
谐波成像：ON/OFF，具备谐波成像功能

11.
焦点位置：0-3

12.
穿刺功能：平面内/平面外穿刺引导线，可手动自动测量血管血流速，针尖实时显影

13.
8TGC，一键复位功能

14.
病例保存、报告打印功能

15.
支持视频存储，图片实时保存,任意放大

16.
▲图像翻转：上下左右翻转，支持双屏显示

17.
帧频：18-24f/s

18.
▲软件登陆加密，可提供患者数据安全保护

19.
▲回放：100/200/500/1000帧，可手动/自动回放

20.
内置丰富测量包：长度、面积、角度、轨迹、周长、距离、心率、速度、S/D等。

21.
界面注释：中文、英文、德语、俄语、西班牙、意大利、葡萄牙语等

22.
▲机身配置三个激活按钮，便于单手实时调节扫描深度，B模式增益

23.
软件系统：支持安卓、苹果、Windows三种系统

24.
会诊功能：通过手机、平板、笔记本电脑实现互联网远程会诊，支持现场多部手机/平板/笔记本电脑同屏显示进行会诊

25.
▲内置锂电池：支持有线/无线充电

26.
待机时长≥12h，工作时长≥3h，电池寿命≥5年
第九包：经颅多普勒血流分析仪（双通道）
临床功能：支持颅内外血管常规检测、栓子监测及长程监护等功能

1、主要技术规格及系统参数

1.1、频谱分辨率：128点、256点、512点、1024点；

1.2、取样容积：1-20 mm连续可调；

1.3、探测深度范围:最小工作距离≤15mm，最大工作距离≥140mm；

▲1.4、增益范围：1～60dB可调；

1.5、动态范围:1-40 dB；

1.6、功率范围:0-100 %,在保持高灵敏度和高穿透力的基础上，功率范围在0-182mw之间；

1.7、多普勒角度补偿功能；

2 、软件功能

2.1 、检查参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、a、DFI（脑死亡指数）、SBI（频宽指数）、STI（狭窄指数）、HITS（短暂高强度信号）、TI（热指数）、lindegaard（血管痉挛指数）；

▲2.2同时工作通道数：2个；

▲2.3常规检测模式下， 单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时多深度间隔可设置（如有必要：须附国家食药监部门认可机构的检测证明）；

2.4、多深度动态M波功能:可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示；

2.5、双线M波功能：双通双深模式下，M波上可显示双深度界面频谱取样线，可联动调节，也可单独调节；

2.6、异常血流提醒功能；

▲2.7、具备辅助规范化检测动脉功能，图像化显示至少41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度、血管阻力、血流方向、谱图实例等）；（需提供彩页或软件截图）

▲2.8、具备辅助诊断模式、图像化，文字化实时提供诊断建议，并辅助引导进一步血管检查路径，辅助诊断建议需符合《经颅多普勒超声操作标准》及《中国脑血管超声临床应用指南》；（需提供彩页或软件截图）

▲2.9、具备侧支循环辅助引导模式，实时辅助引导的侧支循环通路18条以上，图像化、文字化引导流程、路径，提高评估效率及准确性；（需提供彩页或软件截图）；

2.10、深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制，快速获得理想频谱。

2.11、微栓子监测：

（1）栓子/伪迹自动识别、栓子自动统计；

（2）具备栓子图、声谱图、统计直方图等；

（3）可缩放/测量纺锤波，可手动添加栓子事件；

（4）TCD报告能够显示栓子图、声谱图、直方图；

2.12、长程监护：

（1）全程多参数进行趋势监护；

（2）多测量方式；

（3）可进行事件持续时间描记；

（4）趋势线快速拖拽、缩放（时间缩放、幅度缩放）；

2.13、参数自动报警功能：可设定预警的阈值，术中避免高灌注、低灌注的发生。

2.14、支持自定义检测血管参数，自定义检测流程；

▲2.15、配备无线遥控器：可远距离无线操控，同时遥控器具有自定义按键功能；

2.16、离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告；

2.17、报告单功能：多种模板选择、模板自定义、报告单另存为图片/PDF文件、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出、快速出报告单（从检查页面直接出报告单）、从病案界面直接出报告单.

2.18、数据管理：数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等；

2.19、参数双向自动计算，并支持手动测量保存数据；

3、探头配置

3.1、探头要求：PW 2M探头1个，CW 4M探头1个，监护探头PW 2M探头2个

3.2、监护头架；

3.3、探头保护功能：探头自动休眠功能，延长探头使用寿命；
第十包：掌上超声

1.系统硬件通道数：≥ 32通道；

2.系统开机时间：≤30秒；

3.全触控屏操作，独立显示器：手机，平板，电脑等智能终端；

▲4.内置WiFi功能, 实现图像与数据无线传输（同时支持USB传输）；

5.体积小、重量轻，携带方便，整机重量≤250g；

6.主机内含操作按键，快速实现冻结/解冻、图像模式切换、参数调节等；

7.支持图像模式：B、2B、M、C、P、PW；

▲8.组织特征成像：常规、肌肉、脂肪、液性；

9.声功率可调，实时显示MI/TI(TIB，TIS)；

▲10.兼容各种操作系统：Android(安卓)、Windows(微软)、IOS(苹果)；

11.具有中、英、德、西班牙、法、意大利、俄、阿拉伯等语言操作界面；

▲12.探头可更换：一台主机支持更换探头种类≥4种；

13.探头具有热拔插更换功能:在开机状态下,冻结后直接更换探头，并快速自动识别相应探头，进入相应检查类型；

14.支持检查类型：腹部、肾脏、妇科、产科、颈动脉、血管等；

▲15.主机内置锂电池组，连续工作时间≥6小时；

16.穿刺引导线数量：≥2条；

17.WiFi传输距离≥6m；

18.配置探头：浅表探头1个   频率：6-11MHZ  

             腹部凸阵1个   频率：2-5MHZ    

图像技术参数

1.B型成像

1)
B型局部放大倍数：≥10；

2)
扫描范围可调：支持扩展成像；

3)
变频：支持基波三变频，支持谐波三变频；

4)
动态范围：30dB-120dB可调；

5)
TGC：≥8段；

6)
显示深度范围：≥30cm；

7)
图像效果：≥18种；

8)
具有水平翻转、垂直翻转；

2. M型成像

1)
M扫描速度可调：1-3档；

2)
M增益调节范围：0-100；

3. C型成像 

1)
标尺范围：5.0-39.5cm/s；

2)
壁滤波范围：0-7；

3)
图谱种类：≥6种；

4)
取样框大小、位置、偏转可调；

4. D型成像

1)
脉冲多普勒频谱 (PW)；

2)
标尺范围：5-100cm/s；

3)
取样门大小：0.5-20mm；

4)
PW速度：1-3；

5)
自动计算和自动计算参数可调。

图像优化功能

1)
空间复合成像

2)
帧相关范围：0-7可调；

3)
图像增强范围：0-4可调；

4)
余辉范围；0-4可调。

图像测量

1)
B型测量：距离、面积、周长、角度、体积、描迹等

2)
M型测量：距离、心率、时间等

3)
C型测量：距离、面积、周长、角度等

4)
D型测量：距离、心率、时间、速度等。

图文存储

1)
静态图像存储及回放≥800幅图像，支持格式：JPG、PNG；

2)
动态电影图像存储及回放≥10秒，支持格式：AVI、MP4；

3)
支持移动外设存储设备。

体标、箭头

1)
支持体标≥128种；

2)
支持箭头≥10，支持360°任意角度旋转；

DICOM图像传输

支持DICOM国际标准的影像数据，具有存储、打印、工作列表等功能。
PAGE  
15

