
北京大学人民医院设备招标

招标文件
采购人：北京大学人民医院

2023年5月

招标文件目录

3第一部分
招标邀请


5第二部分
投标人须知表


12第三部分
合同格式


16第四部分
附件--投标文件格式


29第五部分   技术需求




第1部分 招标邀请

日期：2023年5月24日
北京大学人民医院（以下简称“采购人”）就利用其财政性资金，对“北京大学人民医院设备”所需下列货物进行院内招标。现邀请合格投标人参加该项目的投标。

1. 采购项目情况和内容：

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	分品目预算金额（人民币万元）
	备注

	1
	1-1
	手术器械包
	2
	套
	是
	16.32
	

	2
	2-1
	移动护理推车
	2
	台
	是
	8
	

	3
	3-1
	恒压排烟气腹机
	1
	台
	是
	20
	

	4
	4-1
	生物电反馈刺激仪
	1
	台
	是
	36
	

	5
	5-1
	肛肠压力监测仪
	1
	台
	是
	27
	

	6
	6-1
	麻醉一体电脑
	7
	台
	是
	12.25
	

	7
	7-1
	无影灯
	2
	台
	是
	34
	

	8
	8-1
	冷藏柜
	3
	台
	是
	6.6
	

	8
	8-2
	温控探头
	3
	套
	是
	1.5
	

	9
	9-1
	自动组织脱水机
	1
	台
	是
	35
	

	10
	10-1
	膜式液基细胞薄层制片机
	1
	台
	是
	48
	

	11
	11-1
	普通病床
	30
	套
	是
	10.5
	

	备注：本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业


注：1）本次采购，投标人必须以包为单位进行投标响应，评审和合同授予也以包为单位。

2. 投标人资格条件：

（1） 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

（2） 若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

（3） 投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

（4） 投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

（5） 投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

（6） 法律、法规规定的其他条件。

（7） 投标人必须提供已有同类产品的用户名单。

3. 递交投标文件时间和地点：2023年6月1日8：30（北京时间），中仪大厦7024A，逾期送达或未密封的投标文件恕不接受。

4. 开标会议时间及地点：开标会议时间：2023年6月1日9：00分整（北京时间）开始，中仪大厦7024A。
5. 采购人信息：

（1） 名称：北京大学人民医院
（2） 地址：北京市西城区西直门南大街11号

（6） 联系方式：谢晓添010-88324616
6. 采购人的技术需求：详见第五部分技术需求。

第2部分 投标人须知表

	序号
	条款
	内  容

	1. 
	项目概况
	1）项目名称：北京大学人民医院设备

2）财政性资金，且资金已落实

3）采购内容：详见本招标文件第五部分

4）采购人：北京大学人民医院

5）本次采购，投标人须以本招标文件第五部分所列服务要求全部内容为基础进行响应，投标、评审和合同授予也以此为单位

	2. 
	对投标人的资格要求
	合格投标人的资格要求（不符合下述合格投标人资格要求的投标，将视为无效投标被拒绝）：

（1）  在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。 

（2）  若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。
（3）  投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。
（4）  投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明并生成报告。
（5）  投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。
（6）  法律、法规规定的其他条件。
注：上述投标人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评审时不予认可。

	3. 
	合格的货物及其有关服务
	1）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“不接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。

2）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。

	4. 
	
	3)本次招标的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照招标文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。

	5. 
	投标费用
	无论开标会议的过程和结果如何，投标人自行承担所有与参加开标会议有关活动的全部费用。

	6. 
	投标文件语言
	中文（有关产品型号、专用名词等可除外）

	7. 
	投标文件计量单位
	除本招标文件第五部分中有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。

	8. 
	投标货币
	人民币

	9. 
	投标报价范围及说明
	投标报价范围及说明：

（1）货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费；

（2）安装、调试、验收费用；

（3）培训费；

（4）维修服务和技术支持费；

（5）第五章“技术需求”规定的其它费用

	10. 
	投标文件有效期
	投标文件递交截止期后90日内有效

	11. 
	投标文件的组成
	投标人应按本招标文件第四部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本招标文件第五部分要求的文件和资料也须一并提供。投标人还可根据自己的理解，提供其他必要的投标文件。

	12. 
	投标文件封面要求
	列明项目名称、投标人名称

	13. 
	投标文件份数要求
	1）纸质文件份数：正本1份，副本（正本复印件）4份。投标文件电子版：1份（PDF格式）
2）投标文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章并签名）、投标公司信用查询报告（开标日期前3天内查询），投标产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章。
注.投标人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即投标人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订投标文件。每包投标文件正、副本必须分开装订成册。

	14. 
	投标文件装订和密封要求
	投标文件须胶装并密封提交。

	15. 
	投标文件递交时间
	2023年6月1日8：30分整（北京时间）

	16. 
	投标文件递交地点
	中仪大厦7024A。每家投标人只能派1名（法定代表人或授权代表）递交投标文件。

	17. 
	开标会议时间
	2023年6月1日9：00分整（北京时间）

	18. 
	院内专家组成及职责
	采购人根据采购内容特点，组建院内专家，院内专家所有成员集中评审，推荐中标候选人。

	19. 
	评标程序和内容
	1) 采购人在本招标文件规定的时间和地点收取投标人的投标文件。并由院内专家开启投标文件，进行初步审查工作（包括资格性和符合性检查）。

2) 初步审查是从投标文件的有效性、完整性、对本招标文件的响应程度来进行评审。院内专家可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3) 院内专家将针对投标文件中的报价、技术响应、服务方案等进行综合评审。

4) 实质上响应的投标人应该是其响应文件满足招标文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本招标文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本招标文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的投标人的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果投标文件出现属下列情况之一的，院内专家有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.投标超过分品目预算金额或最高限价的；

c.不符合本招标文件中规定的投标人资格要求的；

d.未按招本招标文件规定要求密封、签字和盖章的；

e.不符合招标文件规定的★项要求的；
f.提交了转包或分包要求的;

g.不符合法律、法规和本招标文件中规定的其他实质性要求的。

	20. 
	评审货币
	评审货币为人民币

	21. 
	招标评审办法
	经招标确定资格性审查、符合性审查通过的投标人后，由院内专家采用综合评分法对投标人的投标文件进行综合评分，具体评分办法详见附表评审标准。院内专家将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。

	22. 
	确定中标候选人
	采购人根据院内专家的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的投标人为中标候选人。

	23. 
	签订合同
	1）接到成交通知3天内，中标人应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

2）本招标文件、投标文件及评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。

	24. 
	分包和转包
	成交投标人不得将该项目分包或转包给其他任何单位，若出现此行为，采购人有权无条件解除合同。

	25. 
	院内评审终止，重新开展采购活动说明
	出现下列情形之一的，采购人终止招标采购活动，发布项目终止公告并将说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。

	26. 
	付款条件和方式
	详见第三部分合同格式


附表 评审标准

1. 院内专家将按照本招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值,即为每个投标人的最终得分。评委评分保留整数，评审最终得分保留2位小数。

2. 本项目评审采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为中标候选人的评审方法。

3. 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定中标候选人，得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由院内专家现场采取随机抽取方式确定。

4. 政府采购促进中小企业发展扶持政策：

促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。投标人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

5. 评分因素和评分标准

	内容
	分值
	评分因素分项
	评分标准

	价格部分
	30
	评标价格
	评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100
备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价

	商务部分
	9
	履约能力评分（8分）
	根据投标产品近三年（2019年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的北京三甲医院销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。

注：1.投标人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。

2.投标产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。

	
	
	政府采购节约能源、环境保护评分（1分）
	政府采购的强制采购产品除外：

（1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

	技术部分
	40
	对招标文件技术规格要求的响应程度（40分）
	投标文件技术规格响应全部满足招标文件技术要求的为40分，其中有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；有1项其他条款不满足的，扣2分，最低得分0分。

注：最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。

	售后服务部分
	21
	根据供货响应时间进行评价（8分）
	根据招标要求和技术响应情况，对投标人的供货响应时间满足采购需求（合同签订后X个工作日内）的得5分，每缩短1天增加1分，最高分为8分。
注：投标人须提供《交货承诺书》，未提供《交货承诺书》或交货期不满足采购需求的本项评审得0分。

	
	
	质量保证期（8分）
	质量保证期满足招标文件要求的得5分，每增加12个月加2分，最高得8分。
注：不满足招标文件要求的质量保证期（保修期）的报价此项评审为0分。

	
	
	售后服务方案和培训（5分）
	根据招标文件要求和技术响应情况，对投标人提供的售后服务方案进行评价，其中：
（1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足招标文件要求的，得3分；

（2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足招标文件要求的，得2分；

（3）未提供售后服务方案或完全不能满足招标文件要求的，得1分。

	
	
	
	根据招标文件要求和技术响应情况，投标人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。


第3部分 合同格式

北京大学人民医院医疗设备采购合同
合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院
签约时间：                                 乙方：                   
第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)
	产品名称
	规格型号
	生产国
	生产厂商
	投标人
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	成交总价（大写）：人民币 
	总计（小写）： 

	设备配置清单：请见附页（共 1 页）。

	使用科室：
	备注：合同价格为含税价格


第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。
第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修   年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。
第四条: 交货地点：北京大学人民医院。  
第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。 
第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。
第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。
第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。  
第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后
A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          √C.付全款                               
第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。
第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。
第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。
第十三条:                      甲    方                             乙    方
	单位名称（章）
	北京大学人民医院
	

	单位地址
	北京市西城区西直门南大街11号
	

	法定代表人签字
	
	

	或委托代理人签字
	
	

	邮政编码
	100044
	

	电话 
	(010) 88326666
	

	传真
	(010) 68318386
	

	开户银行
	
	

	账号
	
	


附页：配置单
项目廉政责任书
项目名称：                          
项目地址：北京大学人民医院       
甲    方：北京大学人民医院          
乙    方：                          
　第一条　甲乙双方的责任
(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。
(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。
(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：
(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。
第四条　违约责任
(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。
甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）
　　　 　　　                           
法定代表人(或授权代表签字)： 　　       法定代表人(或授权代表签字)：
地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：
电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：
年　　月　　日                           年　 　月　 　日
第4部分 附件—投标文件格式

格式1． 报价函

致：北京大学人民医院
根据贵方为    （项目名称）  的招标文件，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表投标人    （投标人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

1、 商务文件部分

（1）投标函   表1
（2）开标一览表   表2

（3）分项报价表     表3
（4）法定代表人授权书   表4
（5）商务条款响应及偏离表   表5
（6）投标人资格证明文件   表6
（7）投标产品近三年（2019年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表   表7
（8）制造商授权书       表8

2、技术文件部分

（1）技术需求响应及偏离表   表9
（2）投标人根据服务需求要求，提供其他必要的投标文件（投标人视需要自行编写或提供，包括但不限于第五部分服务需求要求的相关服务方案，以及投标人认为其他必要的内容等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1． 投标人递交了投标文件，即意味着接受招标文件的规定和相应安排。

2． 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3． 投标人已详细审查招标文件的全部文件，包括第  （补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4． 本投标有效期为自报价截止日起90个日历日。

5． 我方承诺，我方不是采购人的附属机构。

6． 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

	   地址：
	

	电话：
	

	传真：
	

	电子邮件：
	

	法定代表人或授权代表签字：
	

	法定代表人或授权代表姓名、职务：
	

	投标人名称：
	

	公      章：
	


格式2.开标一览表

                            项目名称：__________________ 
	包号
	包名称
	总价
	开标声明

	
	
	小写金额：                  

大写金额：                
	


                                价格单位：人民币元

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
注：1、开标声明是指针对开标一览表需声明的内容。不得在此填写与投标开标一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。
格式3. 分项报价表（格式）
                          包号：                                                品目号：                                  货物名称：                                  
                                                           价格单位：人民币元
	序号
	名称
	型号（规格）
	制造商及原产地
	品牌
	单价
	数量
	总价

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、验收
	
	
	
	
	
	

	5
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	

	采购项目（内容）到货期
	

	采购项目（内容）保修期
	


投标人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：                                              
注：1、投标人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。投标人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）
2、如投标要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如投标产品属于医疗设备，所报投标产品制造商名称、产品型号（规格）需与投标文件提供的投标产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、投标人必须在本表后附所投设备的配置清单。
格式4 法定代表人授权书
本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。


本授权书于              年       月       日签字盖章后生效， 特此声明。

法定代表人签字：                                 
被授权人签字：                                   

被授权人工作单位和职务：                        
投标人名称（加盖公章）：                          
地址：                                           

注：需附法人及投标授权人身份证正反面。

格式5．商务条款响应及偏离表

 包号：                                 项目名称：            

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务/合同条款
	投标文件的商务/合同条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 本表应包括合同条款的偏离说明。

2. 投标人对招标文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对招标文件无商务偏离，请在“招标文件的响应”栏只填写“对招标文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的响应可被拒绝。

投标人名称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：                    

日期：              

格式6．投标人资格证明文件

	6.1在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。


	6.2若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。


	6.3  投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。


	6.4投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询报告证明（开标前三天内）。


	6.5投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。


	6.6法律、法规规定的其他条件。


	6.7投标人必须提供已有同类产品的用户名单。


格式7投标产品近三年（2020年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表  （格式）
包    号：__________        

品目号：                                   货物名称：          

	序号
	订货时间
	型号（规格）
	数量（套）
	合同签订时间
	采购单位
	联系人及电话
	履约情况

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 投标人应按照招标文件第二部分投标人须知附件评标办法和评审标准中的要求提供业绩证明材料。 

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
格式8

本次招标的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照招标文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。
包号：             品目号：                货物名称：          

制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书（格式）

致：(采购人) 

我们（制造商或境内总代理商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、区域代理），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、区域代理地址） 。兹指派按（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (投标人地址) 的（投标人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方招标邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、区域代理），我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商（区域代理），随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理、区域代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。
    我方于      年     月     日签署本文件，（投标人名称） 于       年     月     日接受此件，以此为证。

投标人名称：                                    制造商（境内总代理商、区域代理）名称：       

（单位公章）：                                  （单位公章）：
签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：               
法定代表人或授权代表签字：                     签字人签字：                  
二、技术文件部分
格式9.技术需求响应及偏离表（格式）

包    号：__________                              

货物名称：          

	招标文件条目号
	招标文件采购需求的内容与数值
	投标人的技术响应内容与数值
	技术响应偏差说明
	技术支持资料（或证明材料）说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、 投标人应对招标文件第五部分技术需求的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印招标的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

2、 投标人应按照谈招标文件第五部分技术需求中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。
投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
 10. 招标文件第五章“技术需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

10.1投标产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

北京大学人民医院：

我单位参与            项目，第   包投标的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                
	10.2 招标文件第五章技术需求规定的投标产品技术支持资料（或证明材料）


	10.3售后服务方案


	10.4 其他技术证明文件或说明（如果有）


第五部分 技术需求

一、采购项目需实现的功能或者目标：
（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京大学人民医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购项目的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购项目的数量

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位

	1
	1-1
	手术器械包
	2
	套

	2
	2-1
	移动护理推车
	2
	台

	3
	3-1
	恒压排烟气腹机
	1
	台

	4
	4-1
	生物电反馈刺激仪
	1
	台

	5
	5-1
	肛肠压力监测仪
	1
	台

	6
	6-1
	麻醉一体电脑
	7
	台

	7
	7-1
	无影灯
	2
	台

	8
	8-1
	冷藏柜
	3
	台

	8
	8-2
	温控探头
	3
	套

	9
	9-1
	自动组织脱水机
	1
	台

	10
	10-1
	膜式液基细胞薄层制片机
	1
	台

	11
	11-1
	普通病床
	30
	套


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 采购项目交付的时间：合同签订后30个日历日内（含安装调试）。
2. 采购项目交付的地点：北京大学人民医院指定地点。
四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购项目需满足的服务标准、效率要求

1. 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2. 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
3. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4. 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5. 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
6. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
（二）采购项目需满足的服务期限要求

1.质量保证期及服务要求：自安装调试验收合格之日起不少于3年。
五、采购项目验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2. 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4.投标人应配合采购人验收部门完成相应计量检测工作。

六、采购项目其他技术、服务等要求

1. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，院内专家可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的投标风险，由投标人承担。

2. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
3. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4. 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第一包：手术器械包
一、▲器械配置要求：手柄钳芯两拆，可对接其他品牌手术器械。共46把。

1.
▲穿刺器，Trocar 直径＞12 mm长度105mm
 （可提供多种型号，包含十字帽型，磁片型，带保护型）

2.
▲穿刺器，Trocar 直径＞5 mm长度105mm
（可提供多种型号，包含十字帽型，磁片型，带保护型）

3.
分离钳，分离钳 ≥90º圆弧直径10 mm长度≥330mm


4.
分离钳，直角分离钳 ≥90º直径10 mm长度≥330mm


5.
腹腔剪，双动弯剪刀直径5 mm长度≥330mm


6.
抓钳，粗齿无损伤抓钳直径5 mm长度≥330mm


7.
肠钳，肠抓钳（中空）直径5 mm长度≥330mm



8.
▲电凝(切) 器件，双极电凝钳（分离型） 直径5 mm长度≥330mm


9.
钛夹钳，单动钛夹钳（大、中、小）直径10 mm长度≥330mm


10.
钛夹钳，单动钛夹钳（大、中、小）直径5 mm长度≥330mm


11.
施夹钳，施夹钳（大号）直径10 mm长度≥330mm


12.
施夹钳，施夹钳（中号）直径10 mm长度≥330mm


13.
▲施夹钳，施夹钳（小号）直径5 mm长度≥330mm
（可提供直型、45度弯型）

14.
持针钳，弯头 钛合金A型持针钳 直径5 mm长度≥330mm


15.
持针钳，弯头 钛合金枪式持针钳 直径5 mm长度≥330mm


16.
冲洗器，推动式冲洗器直径10 mm长度≥330mm



17.
扇形钳，直径10mm长度350mm
（可提供三叶、五叶）

二、器械要求

1. 手术器械的外表面应平整光滑、剪刀刀杆应平直，无毛刺和锋棱、无肉眼就能识别的孔隙、裂缝、沟槽和烧结物。

2．表面粗糙度Ra值：穿刺针头和穿刺套管≤0.40μm、钳头和钳杆≤0.80μm、其余部位≤1.60μm。

3. 各连接部位应牢固可靠，焊缝应平整光滑，不得有虚焊、脱焊和堆焊现象。

4. 手术器械的耐腐蚀性能应达到YY/T0149-2006中5.4b级的规定。

5. 钳类开闭应灵活，不应有咬口、卡滞现象，刀头在360°内转向自如。

6. 采用不锈钢材质，医用金属材料标准号为C（YY/T0294.1-2005）和M（YY/T0294.1-2005）。
第二包：移动护理推车
1、脚轮
双面超静音医用4英寸脚轮，四轮八面着地更平稳，二前轮刹车，表面材质采用高级静音橡胶材质。车轮采用一体组装方式，确保车轮使用过程中不会出现断裂等情况；

2、车体底座
底座宽度轮心距≥395毫米, 底座前后长度轮心距≥475毫米, ABS一体开模压铸成形；

3、车体用材
车身主体结构应为由高等级医疗专用塑料和镀锌钢及高强度铝材组和而成。车身表面树脂件应具备抑菌功能，以符合医用环境清洁要求，工作台面与腕托上采用抗菌涂层；

4、工作台
工作台面长度大于50X50CM，便于医护人员实际操作；

5、支架
LCD承重2-8千克，尺寸≥24寸，可单独升降13CM，旋转90°

▲6、升降系统
整体升降60CM高度，包括显示器单独升降13CM,符合人体工程学

▲7、键盘
具备单独的键盘托，鼠标托和手托腕，采用塑胶材料，保证长时间使用舒适，可以连续无阻碍倾斜；倾斜角度最大12度，向外伸展最大200毫米，便于观看，使用。

▲8、抽屉
两层独立的抽屉，可独立拆卸分层，所有材质采用ABS塑胶

9、显示器支架
显示器转角与升降
台面上万向支臂可进行：倾斜35°°旋转90°，单独升降13CM；

10、电脑  为了满足不同医疗环境对电脑的不同使用要求，车体应能安装非自身品牌的多种品牌电脑。

▲11、尺寸
21.5英寸的一体机电脑，最佳分辨率1920*1080，高度防菌无风扇设计，抗菌外壳，静音设计

12、CPU
Intel Core i5第十一代CPU及以上 

13、内存
16GB DDR4

14、硬盘
256G固态硬盘

15、网卡
以太网 10/100/1000 MB BASE；无线Wi-Fi 802.11ac 2.4/5G双频段 蓝牙4.0

▲16、I/O接口
USB口≥6，其中包含4×3.0，2×2.0，COM×4，HDMI out×2，耳机插孔≥1，，RG45网口≥1，电源输入≥1个；

17、操作系统
支持Win10

▲18、内置电池
电脑内置三块锂电池23000毫安以上。每块可独立热插拔，独立显示电源余量显示。可连续工作12个小时以上；

19、温度
0°-零下40°可正常工作；

20、电量显示
电脑可显示电池剩余百分比余量，并带有电池耗尽报警，可单独观看单颗电池容量；

21、安规认证
工厂具有ISO9001质量体系认证

22、安规认证
电脑必须单独通过CCC认证，确保非组装机和山寨机；

23、安规认证
原料抗菌检验报告

24、安规认证
医规EN55011

25、安规认证
IEC61000

26、安规认证
IEC60601-1-2、EN60601-1-2

27、安规认证
电池需通过UL认证，确保电池安全应用
第三包：恒压排烟气腹机
1、设备用途：用于在腹腔内窥镜手术中气腹建立和维持，建立视野和操作空间

安装环境：在有二氧化碳气体供应的手术室内

2、USB供应及软件升级：1个，具有软件版本升级端口，主机背板提供USB插口，可用于系统性能升级

3、触摸屏设计：具备液晶显示屏，可精确地从数字上观察到预设的和实际的流量及压力，采用多页、中文操作页面，可预设数值，操作简单便捷。采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息，屏幕尺寸≥7英寸

4、气体供应：气瓶和墙式

5、供应模式：高压模式和低压模式

6、充气方式：具有气腹针和手术两种充气方式

▲7、流速范围：5/15/30L/min

▲8、充气压力限制：5mmHg-20mmHg

9、调节精度：1mmHg

10、显示精度：气压显示准确性±2mmHg

11、安全机制：完善的安全保护功能，包括配置有自动排烟系统，污染警告，故障报警

12、安全控制技术：具有精细压力控制气腹机技术，防止充气过程腹压压力过高，电子操作用于控制充气且预防过度充气

13、气体供气压力不足声视警报：CO2气体压力不足触发声音以及控制面板提示警报

14、腹部过压声视警报/压力安全阈值提醒：达到上限值时触发声音以及控制面板提示警报，气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高

15、安全回流：电子控制释放，在腹内压力超过设定值时气体回流到气腹机。

16、安全警示：具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败情况下，既有声音提醒，亦有文字提示；具有声光报警

17、安全设计：多路安全保障系统设计，保障使用安全，实时压力监控，微处理器控制压力和气流，多压力传感器

18、流量/压力显示：实时连续压力监测，可实时补气，持续排烟，动态显示和实时显示

19、普通模式：设定流量与压力，建立普通模式，单通道充气

20、循环模式：三档流速选择，可自行编程设定流量和压力，主机自带循环过滤功能，无需外接附属设备及时清除腹腔烟雾,全密闭循环瞬时排烟，不排入手术室，最大排烟流量≥10L/min；

21耗气指示器：0至999升（±20%）

▲22、多层过滤的过滤效率：对0.01um粒径的颗粒物平均过滤效率达99.98%
第四包：生物电反馈刺激仪
（一） 硬件主处理机器部分

1.
通道数3个，（1个反馈通道；1个反馈/刺激通道；1个压力通道）

2.
反馈/刺激通道灵敏度调节范围：0ｕV～600ｕV

3.
反馈/刺激通道通频带范围：120HZ-450HZ。

4.
刺激脉宽：200US～500US,连续可调。

5.
压力通道灵敏度调节范围：0cmH2O ～600cmH2O 

6.
刺激频率：5Hz ～100Hz，在常规允许范围内可上调至200Hz，刺激波形可调

7.
电流范围： 0～70MA，可以实时调节。

8.
阴道电极，直肠电极，符合人体工程学。

9.
阴道和直肠压力传感器，可以套上避孕套，防止交叉感染。

10.
贴片电极，接触面积大，（儿童套装；常规套装）。

11.
刺激转换线；反馈外接线

12.
可以外接尿流率检测系统，具备所有ICS规范的标准化尿流率检测参数

（二）软件系统

1.
基于WINDOWS XP 上的软件系统，真正的中文软件操作评估分析系统。

2.
通过肌电和压力描记系统全面评估盆底肌肉功能状况及其趋势状况，实时评估盆底肌肉的基线值，持续收缩值，快速收缩值，反射值，腹部阈值，最大值、最小值、平均值、标准差等参数，同时可以分析患者每个片段数据。

3.
预设了多种治疗方案，同时也可以根据患者病症自定义治疗程序。

4.
具有多种刺激模式，包括：患者被动接受刺激模式及患者盆底肌收缩后启动刺激模式。刺激波形，刺激频率，可自定义参数。

5.
具有电极自动检测系统提示功能，诊断电极连接是否正常。

6.
具有压力检测分析及治疗系统功能。

7.
小儿动画训练系统，包括：森林动画；海洋动画；天空动画。同时背景图案及内容可以实时调节移动速度。

8.
具有启动提示按纽，治疗系统启动、暂停、停止，可以相互切换。

9.
每个患者的阶段数据可以每次自动存储，并提供最大值、最小值、平均值、标准差等参数。

10.
每个通道曲线显示的颜色，宽度以及曲线显示方式都可以调节。

11.
每个通道曲线上升和下降的同时，具有可以自定义的卡通动画图提示。

12.
可以自定义背景音乐，同时肌肉在收缩和放松时具有不同的声音提示。

13.
肌电通道和压力通道可以实时快速标定。

14.
患者资料可以在任何PC上分析及学术交流。

15.
生物刺激反馈中文软件系统，集成了盆底调查问卷并可以打印。

16.
可以打印患者图形与参数相匹配的中文报告，包括：阶段报告；平均值报告；刺激波形报告，对比报告。

17.
具有远程服务系统，完成生物反馈系统操作，技术指导，维修服务。

18.
治疗的模式：


肌电生物反馈训练

压力生物反馈训练

电刺激，包括：患者被动接受刺激模式及患者盆底肌收缩后启动刺激模式。

生物反馈与电刺激
（三）工作站

高品质最新型计算机控制系统，高速硬盘500G，2G内存，10M/100M自适应网络接口，19寸高分辨率彩色液晶显示器，全防水，防尘人体工学键盘，3D鼠标， USB接 口，提供大容量病人资料高速存储刻录系统 。
第五包：肛肠压力监测仪
1．肛肠动力主机：

独立式可自由移动台车，模块化数字主机及数字接口，可和任意计算机进行数字连接  
2．压力换能器

2.1  专用灌注式压力传感器，使用寿命长，不易堵塞

2.2  灵敏度： 25μV/mmHg（5V电源）

2.3  定标压力15kpa

3．测压通道数： 8 
4．水灌注装置系统   
4.1 灌注压力范围： 4—10psi，可设置   
4.2 灌注泵加压自动恒压控制，数字显示，另配表头指示

4.3 配灌注压力表头，灌注压力数字、表头双显示，有过压保护功能

4.4  高强度2.0L聚碳酸酯灌注专用型储水罐，密封性好 4.5 泄漏检测

5．
附属配件

5.1 水灌注式测压导管（9腔），有成人型和儿童专用型二种规格 

5.2  采用柱状囊球，有成人型和儿童专用型二种规格

5.3  牵引仪由软件控制回位、牵拉，高低可调节，有二端限位保护（自动停止）功能

5.4一体式多联分液板

5.5 测压专用连接延长管

6．肛肠测压软件包（可免费升级）   
6.1 建立在Windows软件环境，大视野宽屏高清软件界面  
6.2 多项参数自定义，个性化操作、自动导航指示

6.3 独特的软件通道零点定位功能和参数自校准功能，各通道可单独或同时进行

6.4 测压过程中有操作向导提示

6.5 实时压力数值和导管深度显示，二种压力单位（mmHg/kPa）可切换

6.6 全自动分析压力事件图标，专家自动诊断模式，根据分析数据，给出诊断意见

6.7 患者信息数据库式管理，压力数据自动存储，多方位检索，可全部或单个导入、导出

6.8  ARM报告（包含文字和波形，自定义报告格式）一页式打印，可给出Word文档格

6.9 全面肛肠动力检测项目：


直肠静息压力

肛管静息压力

肛门最大收缩压、最大收缩时间

肛管、直肠排便压

直肠肛门反射(RAIR) 


肛管功能长度

直肠感觉阈值

直肠蠕动波

肛管蠕动波
6.10 支持自定义测压项目（如咳嗽反射等）
第六包：麻醉一体电脑
尺寸
▲21.5英寸的一体机电脑，最佳分辨率1920*1080。高度防菌无风扇设计，静音设计；

CPU
▲Intel Core i5-8代处理器

内存
8GB DDR3

硬盘
256G固态硬盘

网卡
以太网 10/100/1000 MB BASE 802.11ac 2.4/5G双频段 蓝牙4.0

I/O接口
▲USB口X6，4个3.0，2个2.0。COM口≥3个，HDMI口2个，音频1个，RG45网口1个，电源输入1个，4个自定义键，所有接口须为原装接口，不可转换；

操作系统
支持Win10，win7；

选配电池
可选配电池座充和备用电池，在工作站没电情况下可不关机直接更换电池，使工作站无需回去充电；

电源
输入 100-240VAC  输出 19V DC。6.31A

温度
0°-40°可正常工作；

电量显示
电脑可显示电池剩余百分比余量，并带有电池耗尽报警，可单独观看单颗电池容量；

安规认证
工厂具有ISO9001-2008质量体系认证

安规认证
▲通过医规CAN/CSA-C22.2，原料抗菌检验报告

安规认证
电池通过UL认证，确保电池在医院使用安全无隐患；

安规认证
电脑单独通过CCC,ROHS环保认证

安规认证
IEC61000-4-2

防干扰认证
EN55011电池磁场干扰认证
第七包：无影灯
一、设备/服务描述：手术照明

二、基本组成/数量：手术灯/数量x套

三、技术需求：

1.LED手术无影灯，流线型灯盘设计，灯盘侧面配备把手；

▲2.消毒手柄可适应各种消毒方法，高温灭菌不变形；手柄偏置式设计不占用中间位置；

▲3.多功能消毒手柄上可旋转部位≥2个，一个可调整光斑大小，另一个可调整聚焦深度（提供图片说明）；

4.亮度160,000Lux；

5.医生头部温升≤0.5℃；

6.色彩还原指数Ra≥95；

7.亮度调节范围≥5档；

▲8.光斑最小尺寸≤17cm，最大尺寸≥30cm，可通过手柄快速调节光斑尺寸，无需操作面板即可完成调节，且光斑具备任意尺寸连续可调功能，非阶梯式档位调节光斑（提供图片与原理说明）；

9.色温在4500K；

10.LED使用寿命≥60000小时；

11.灯头直径≤58cm，灯盘设计需有效降低风阻，湍流度≤25%（提供证明文件）；

▲12.单灯头有≥35个LED模组；

13.灯头总功率≤40W；

▲14.配置无影灯操控面板，控制面板在弓形臂的中间连接处，非灯头集成；

▲15.灯头小关节旋转角度≥420度。
第八包：冷藏柜、温控探头
 8-1冷藏柜

1.
样式：立式，双玻璃门。

2.
有效容积：≥1010L。

3.
外部宽度（mm）：≤900。

4.
箱内温度波动范围：≤±3℃。

5.
箱内顶部LED照明系统。

6.
▲标配搁架：≥10个，带标签卡。

7.
配置高效冷凝器，翅片式蒸发器，内置吸风风扇，制冷迅速。

8.
具备自然化霜功能。

9.
▲门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式。

10.
门体带锁设计。

11.
▲冷凝水汇集后由蒸发管自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

12.
▲内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定。

13.
▲温度传感器置于箱内模拟液中，真实反映物品实际存储温度。

14.
数码管温度显示，显示精度0.1℃，调节精度0.1℃

15.
▲USB数据导出接口，最多导出12个月，数据PDF格式。

16.
▲标配485接口、远程报警接口。

17.
具有高温、低温、高环温、传感器故障、开门、断电、电池电量低、显示板通信故障、记录仪通讯故障等多种报警功能。

18.
报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁。

19.
箱体标配1个测试孔。

20.
门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

 8-2温控探头
1.
▲模块自带液晶屏显示当前相关读数、电池电量和信号强度等

2.
▲自带内存：最多可记录3000个点，可定时或手动同步至软件，避免通信繁忙或断电时数据丢失

3.
每个监控模块最多可与3台转发器串联连接，延伸传输距离最多可达400米

4.
尺寸：≤133 x 65 x 34 mm；

5.
监控范围：-40°C~+80°C；

6.
监控精度：±0.19℃

7.
电源：无需外接电源，自带锂电池，寿命1年以上
第九包：自动组织脱水机
1、用户交互：全中文彩色液晶触摸显示屏≥12寸，观察角度三挡可调，多角度显示更方便；主界面以动画方式显示脱水程序，清晰显示所有的步骤详情和进度。

2、操作台面：操作台面采用大理石，表面光滑，方便日常清洁；

3、组织缸容量：≥300个组织包埋盒。

4、组织样本蓝：必须为方形不锈钢，至少具有2种不同规格大小可选，从而方便放置于不同大小的包埋机中；

▲5、组织缸开关盖方式：采用电子锁自动进行锁紧和打开，具有双重触发装置，确保缸盖锁紧的安全和可靠性；不能采用手动滑动或旋转式机械锁。

▲6、组织缸盖：缸盖可加热，室温至70°C可调，具有铁氟龙镀层，防止液体在缸盖内壁上发生冷凝，减少试剂的交叉污染，耐腐蚀，清洁方便。

▲7、液位监测：组织缸内至少具有3个超声波液位传感器，检测液位精准可靠；可在一篮和两篮液位之间进行切换，匹配不同的试剂量，便于减少试剂用量；不能采用光学液位传感器； 

▲8、石蜡缸：石蜡缸≥4个，必须采用便于清洁拆卸的抽屉式结构，全部石蜡缸并排位于组织处理缸的正下方，便于石蜡的彻底排放；其中3个反应石蜡缸≥4.2L，1个备用蜡缸≥5.6L。

9、试剂瓶：所有试剂瓶必须采用抽插式设计，方便操作人员自由抽出和推入，进行清洁试剂瓶内沉淀杂质；试剂瓶数量≥13只，采用透明仓门可见全部试剂瓶；其中脱水用试剂瓶10只、清洗瓶3只，冷凝瓶1只；试剂瓶最大容量≥5L。

10、试剂瓶检测：具有位置探测和蓝光照射功能，可实时监控试剂瓶是否插入到位，保证脱水程序能正常运行；同时，试剂瓶身具有3个液位刻度标识，在背景蓝光透射下，方便液位观察。

11、温度设置：石蜡温度范围为50℃至65°C可调，试剂温度范围为室温至65℃可调，控温精度±1°C。

12、脱水程序：用户可编辑脱水程序，可存储脱水程序数量≥100个，每个程序最多有 13 个步骤。

▲13、清洗程序：≥3 种清洗程序，且清洗完必须具备自动进行烘干功能，确保组织缸清洁更彻底；

14、灯光提示：正面中央有灯光提示功能，绿色表示设备处于正常运行，黄色表示设备处于自检状态，红色表示设备处于预警状态，直观了解机器运行状态。

15、搅拌功能：具有常压、加压、真空、加压和真空交替等四种辅助脱水功能，同时具有搅拌功能，可自行设置搅拌的时间间隔和是否开启搅拌功能。

▲16、流体控制系统：应用陶瓷材料制作多向旋转阀，使用陶瓷旋转阀可以减少粘连组织掉落的脂肪或石蜡杂质，极大的减少管道或阀孔堵塞的风险。（提供旋转阀材质证明文件）

▲17、远程监控：具有远程报警、监控功能，可通过网页、微信小程序、APP三种方式进行监控，实时了解设备运行状态，并以短信、邮件、微信等3种以上方式推送报警信息和维修指引。（提供微信小程序监控软件运行界面截图）

18、试剂质控功能：可以对包埋盒数量、试剂使用次数、使用天数等设置阈值，多维度监测试剂状态，提示更换试剂。

19、试剂自动轮换功能：每次更换石蜡或同一种试剂后，系统将以正确的顺序 (根据清洁度由低至高排列)自动使用试剂，无需手动轮换试剂瓶位置。

20、试剂自动补液功能：石蜡或脱水试剂不足时，可以进行自动补液，保障本次脱水程序的顺利完成。

21、断电记忆保护功能：断电时可自动记忆当前运行步骤，在电源恢复后，系统自动运行剩余步骤时间，保证样本安全。

▲22、程序自检功能：程序运行前自检，自动检查设备主要功能部件参数，并以弹窗形式提示自检详情和进度，自检通过后，自动运行所选脱水程序。（提供自检弹窗界面图片）

▲23、部件监控功能：持续监控设备功能和性能运行参数，实时了解关键部件的的寿命期以及使用频次等信息，提前预知和预警，提升设备稳定性。
第十包：膜式液基细胞薄层制片机
1.
仪器获得CFDA、FDA和CE认证。

2.
▲有开机自检程序，可实时显示制片进度、设置各项使用参数。

3.
液晶触摸屏，可选择标本类型、查看操作状态、记录使用历史、查看错误报告等。

4.
保证标本细胞均匀、薄层、背景清晰，避免出现细胞立体性堆积、细胞变形等，导致阅片时因镜下焦距不一或细胞结构失真而引起的误判或视觉疲劳。

5.
每批可批量处理至少20份标本。

6.
▲支持急诊模式，可随时暂停当前批次以运行急诊标本。

7.
制片时无需转移标本。

8.
每份标本使用独立的过滤膜、玻片、没有共用的器材，标本之间没有交叉污染。

9.
玻片上采集的细胞数量＞5000个。

10.
可彻底均匀化标本并分散粘液，又可保持成团宫颈细胞不被打散。

11.
完成制片后自动将玻片放入固定池中的染色架内，使用后的过滤器放至废物箱中。

12.
▲设备有自动监管程序，能够识别保存液瓶条形码与玻片标签是否匹配以确保正确对应。

13.
▲支持同一标本制出多张玻片的功能，最多可重复制备10张玻片。

14.
自带UPS电源，保障设备稳定运行。

15.
具有病例管理软件系统，可配合医院进行病案管理和病例分析，也可为每例病人打印图文报告。

16.
软件可与医院实验室LIS系统兼容，实现双向自动数据传输。
第十一包：普通病床
1.
床体尺寸≥2180MM×980MM

2.
背部折起角度：0-75°±5°

3.
腿部折起角度：0-45°±5°

4.
功能：背部升降、腿部升降、小腿补偿体位功能（七档棘状轮调节，提供实物照片）。

5.
▲护栏：采用全覆式铝合金护栏，立柱采用6根不锈钢圆管制作，上下关节为钢制关节，带有防夹手提示。（铝合金和不锈钢提供带有CMA和CNAS标志检测报告予以证明）

6.
床头尾：床头床尾板由不锈钢管、ABS注塑材料和复合板构成，尾板外侧有亚克力透明病人信息卡插槽。床头、床尾板采用立柱式挂钩床头板，可做心肺复苏板使用，床四角安装有软性防撞角,防撞角上设有防撞轮。

7.
▲床面板：采用钢制板面，板面厚度≥1.2mm（提供板面喷涂抗菌检测报告）。

8.
▲操作模式：摇把为纯正ABS工程塑料注塑成型，内置钢芯，采用隐藏式设计，可折叠。（ABS提供带有CMA和CNAS标志检测报告予以证明），丝杠采用45#钢双丝挤压成型，摇动灵活，无噪音。并具有ABS防尘罩（提供丝杆运转≥10万次第三方检测报告，丝杠具有双向防滑第三方检测报告）。

9.
采用φ125MM品牌脚轮，独立刹车结构（脚轮提供SGS和谱尼检测报告予以证明） 

10.
翻转餐桌：床尾配有ABS翻板式餐桌,ABS材料整体注塑成型；餐桌支架使用优质冷轧型材制作，气弹簧辅助升降，带阻尼。

11.
标配；不锈钢材质可升缩输液杆（提供输液杆单个挂钩承重≥2kg第三方检测报告）

PAGE  
9

