
北京大学人民医院设备招标

招标文件
采购人：北京大学人民医院

2023年8月

招标文件目录

3第一部分
招标邀请


5第二部分
投标人须知表


12第三部分
合同格式


16第四部分
附件--投标文件格式


29第五部分   技术需求




第1部分 招标邀请

日期：2023年8月2日
北京大学人民医院（以下简称“采购人”）就利用其财政性资金，对“北京大学人民医院设备”所需下列货物进行院内招标。现邀请合格投标人参加该项目的投标。

1. 采购项目情况和内容：

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	分品目预算金额（人民币万元）
	备注

	1
	1-1
	能量代谢车
	1
	台
	是
	48
	

	2
	2-1
	人体成分分析仪
	1
	台
	是
	33
	

	3
	3-1
	皮肤镜图像处理工作站
	1
	套
	是
	33.9
	

	4
	4-1
	新生儿经皮二氧化碳分压监测仪
	1
	台
	是
	35
	

	5
	5-1
	超声骨密度测定仪
	1
	台
	是
	30
	

	6
	6-1
	心电图机
	6
	台
	是
	22.8
	

	6
	6-2
	除颤仪
	1
	台
	是
	5
	

	7
	7-1
	输尿管镜（普通）
	1
	台
	是
	10
	

	7
	7-2
	输尿管镜(细支)
	1
	套
	是
	10
	

	8
	8-1
	微量泵
	11
	台
	是
	9.9
	

	8
	8-2
	输液泵
	23
	台
	是
	13.8
	

	9
	9-1
	遥测盒子
	8
	台
	是
	16
	

	9
	9-2
	监护仪
	4
	台
	是
	10.8
	

	备注：本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业


注：1）本次采购，投标人必须以包为单位进行投标响应，评审和合同授予也以包为单位。

2. 投标人资格条件：

（1） 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

（2） 若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

（3） 投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

（4） 投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

（5） 投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

（6） 法律、法规规定的其他条件。

（7） 投标人必须提供已有同类产品的用户名单。

3. 递交投标文件时间和地点：2023年8月10日8：30（北京时间），中仪大厦10层十五会议室，逾期送达或未密封的投标文件恕不接受。

4. 开标会议时间及地点：开标会议时间：2023年8月10日9：00分整（北京时间）开始，中仪大厦10层十五会议室。
5. 采购人信息：

（1） 名称：北京大学人民医院
（2） 地址：北京市西城区西直门南大街11号

（6） 联系方式：谢晓添010-88324616
6. 采购人的技术需求：详见第五部分技术需求。

第2部分 投标人须知表

	序号
	条款
	内  容

	1. 
	项目概况
	1）项目名称：北京大学人民医院设备

2）财政性资金，且资金已落实

3）采购内容：详见本招标文件第五部分

4）采购人：北京大学人民医院

5）本次采购，投标人须以本招标文件第五部分所列服务要求全部内容为基础进行响应，投标、评审和合同授予也以此为单位

	2. 
	对投标人的资格要求
	合格投标人的资格要求（不符合下述合格投标人资格要求的投标，将视为无效投标被拒绝）：

（1）  在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。 

（2）  若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。
（3）  投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。
（4）  投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明并生成报告。
（5）  投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。
（6）  法律、法规规定的其他条件。
注：上述投标人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评审时不予认可。

	3. 
	合格的货物及其有关服务
	1）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“不接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。

2）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。

	4. 
	
	3)本次招标的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照招标文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。

	5. 
	投标费用
	无论开标会议的过程和结果如何，投标人自行承担所有与参加开标会议有关活动的全部费用。

	6. 
	投标文件语言
	中文（有关产品型号、专用名词等可除外）

	7. 
	投标文件计量单位
	除本招标文件第五部分中有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。

	8. 
	投标货币
	人民币

	9. 
	投标报价范围及说明
	投标报价范围及说明：

（1）货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费；

（2）安装、调试、验收费用；

（3）培训费；

（4）维修服务和技术支持费；

（5）第五章“技术需求”规定的其它费用

	10. 
	投标文件有效期
	投标文件递交截止期后90日内有效

	11. 
	投标文件的组成
	投标人应按本招标文件第四部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本招标文件第五部分要求的文件和资料也须一并提供。投标人还可根据自己的理解，提供其他必要的投标文件。

	12. 
	投标文件封面要求
	列明项目名称、投标人名称

	13. 
	投标文件份数要求
	1）纸质文件份数：正本1份，副本（正本复印件）4份。投标文件电子版：1份（PDF格式）
2）投标文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章并签名）、投标公司信用查询报告（开标日期前3天内查询），投标产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章。
注.投标人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即投标人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订投标文件。每包投标文件正、副本必须分开装订成册。

	14. 
	投标文件装订和密封要求
	投标文件须胶装并密封提交。

	15. 
	投标文件递交时间
	2023年8月10日8：30分整（北京时间）

	16. 
	投标文件递交地点
	中仪大厦10层十五会议室。每家投标人只能派1名（法定代表人或授权代表）递交投标文件。

	17. 
	开标会议时间
	2023年8月10日9：00分整（北京时间）

	18. 
	院内专家组成及职责
	采购人根据采购内容特点，组建院内专家，院内专家所有成员集中评审，推荐中标候选人。

	19. 
	评标程序和内容
	1) 采购人在本招标文件规定的时间和地点收取投标人的投标文件。并由院内专家开启投标文件，进行初步审查工作（包括资格性和符合性检查）。

2) 初步审查是从投标文件的有效性、完整性、对本招标文件的响应程度来进行评审。院内专家可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3) 院内专家将针对投标文件中的报价、技术响应、服务方案等进行综合评审。

4) 实质上响应的投标人应该是其响应文件满足招标文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本招标文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本招标文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的投标人的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果投标文件出现属下列情况之一的，院内专家有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.投标超过分品目预算金额或最高限价的；

c.不符合本招标文件中规定的投标人资格要求的；

d.未按招本招标文件规定要求密封、签字和盖章的；

e.不符合招标文件规定的★项要求的；
f.提交了转包或分包要求的;

g.不符合法律、法规和本招标文件中规定的其他实质性要求的。


	20. 
	评审货币
	评审货币为人民币

	21. 
	招标评审办法
	经招标确定资格性审查、符合性审查通过的投标人后，由院内专家采用综合评分法对投标人的投标文件进行综合评分，具体评分办法详见附表评审标准。院内专家将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。

	22. 
	确定中标候选人
	采购人根据院内专家的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的投标人为中标候选人。

	23. 
	签订合同
	1）接到成交通知3天内，中标人应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

2）本招标文件、投标文件及评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。

	24. 
	分包和转包
	成交投标人不得将该项目分包或转包给其他任何单位，若出现此行为，采购人有权无条件解除合同。

	25. 
	院内评审终止，重新开展采购活动说明
	出现下列情形之一的，采购人终止招标采购活动，发布项目终止公告并将说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。

	26. 
	付款条件和方式
	详见第三部分合同格式


附表 评审标准

1. 院内专家将按照本招标文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值,即为每个投标人的最终得分。评委评分保留整数，评审最终得分保留2位小数。

2. 本项目评审采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为中标候选人的评审方法。

3. 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定中标候选人，得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由院内专家现场采取随机抽取方式确定。

4. 政府采购促进中小企业发展扶持政策：

促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。投标人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

5. 评分因素和评分标准

	内容
	分值
	评分因素分项
	评分标准

	价格部分
	30
	评标价格
	评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100
备注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价

	商务部分
	9
	履约能力评分（8分）
	根据投标产品近三年（2019年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的北京三甲医院销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。

注：1.投标人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。

2.投标产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。

	
	
	政府采购节约能源、环境保护评分（1分）
	政府采购的强制采购产品除外：

（1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

	技术部分
	40
	对招标文件技术规格要求的响应程度（40分）
	投标文件技术规格响应全部满足招标文件技术要求的为40分，其中有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；有1项其他条款不满足的，扣2分，最低得分0分。

注：最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。

	售后服务部分
	21
	根据供货响应时间进行评价（8分）
	根据招标要求和技术响应情况，对投标人的供货响应时间满足采购需求（合同签订后X个工作日内）的得5分，每缩短1天增加1分，最高分为8分。
注：投标人须提供《交货承诺书》，未提供《交货承诺书》或交货期不满足采购需求的本项评审得0分。

	
	
	质量保证期（8分）
	质量保证期满足招标文件要求的得5分，每增加12个月加2分，最高得8分。
注：不满足招标文件要求的质量保证期（保修期）的报价此项评审为0分。

	
	
	售后服务方案和培训（5分）
	根据招标文件要求和技术响应情况，对投标人提供的售后服务方案进行评价，其中：
（1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足招标文件要求的，得3分；

（2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足招标文件要求的，得2分；

（3）未提供售后服务方案或完全不能满足招标文件要求的，得1分。

	
	
	
	根据招标文件要求和技术响应情况，投标人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。


第3部分 合同格式

北京大学人民医院医疗设备采购合同
合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院
签约时间：                                 乙方：                   
第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)
	产品名称
	规格型号
	生产国
	生产厂商
	投标人
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	成交总价（大写）：人民币 
	总计（小写）： 

	设备配置清单：请见附页（共 1 页）。

	使用科室：
	备注：合同价格为含税价格


第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。
第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修   年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。
第四条: 交货地点：北京大学人民医院。  
第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。 
第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。
第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。
第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。  
第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后
A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          √C.付全款                               
第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。
第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。
第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。
第十三条:                      甲    方                             乙    方
	单位名称（章）
	北京大学人民医院
	

	单位地址
	北京市西城区西直门南大街11号
	

	法定代表人签字
	
	

	或委托代理人签字
	
	

	邮政编码
	100044
	

	电话 
	(010) 88326666
	

	传真
	(010) 68318386
	

	开户银行
	
	

	账号
	
	


附页：配置单
项目廉政责任书
项目名称：                          
项目地址：北京大学人民医院       
甲    方：北京大学人民医院          
乙    方：                          
　第一条　甲乙双方的责任
(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。
(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。
(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：
(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。
第四条　违约责任
(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。
甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）
　　　 　　　                           
法定代表人(或授权代表签字)： 　　       法定代表人(或授权代表签字)：
地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：
电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：
年　　月　　日                           年　 　月　 　日
第4部分 附件—投标文件格式

格式1． 报价函

致：北京大学人民医院
根据贵方为    （项目名称）  的招标文件，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表投标人    （投标人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

1、 商务文件部分

（1）投标函   表1
（2）开标一览表   表2

（3）分项报价表     表3
（4）法定代表人授权书   表4
（5）商务条款响应及偏离表   表5
（6）投标人资格证明文件   表6
（7）投标产品近三年（2019年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表   表7
（8）制造商授权书       表8

2、技术文件部分

（1）技术需求响应及偏离表   表9
（2）投标人根据服务需求要求，提供其他必要的投标文件（投标人视需要自行编写或提供，包括但不限于第五部分服务需求要求的相关服务方案，以及投标人认为其他必要的内容等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1． 投标人递交了投标文件，即意味着接受招标文件的规定和相应安排。

2． 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3． 投标人已详细审查招标文件的全部文件，包括第  （补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4． 本投标有效期为自报价截止日起90个日历日。

5． 我方承诺，我方不是采购人的附属机构。

6． 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

	   地址：
	

	电话：
	

	传真：
	

	电子邮件：
	

	法定代表人或授权代表签字：
	

	法定代表人或授权代表姓名、职务：
	

	投标人名称：
	

	公      章：
	


格式2.开标一览表

                            项目名称：__________________ 
	包号
	包名称
	总价
	开标声明

	
	
	小写金额：                  

大写金额：                
	


                                价格单位：人民币元

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
注：1、开标声明是指针对开标一览表需声明的内容。不得在此填写与投标开标一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。
格式3. 分项报价表（格式）
                          包号：                                                品目号：                                  货物名称：                                  
                                                           价格单位：人民币元
	序号
	名称
	型号（规格）
	制造商及原产地
	品牌
	单价
	数量
	总价

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、验收
	
	
	
	
	
	

	5
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	

	采购项目（内容）到货期
	

	采购项目（内容）保修期
	


投标人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：                                              
注：1、投标人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。投标人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）
2、如投标要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如投标产品属于医疗设备，所报投标产品制造商名称、产品型号（规格）需与投标文件提供的投标产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、投标人必须在本表后附所投设备的配置清单。
格式4 法定代表人授权书
本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。


本授权书于              年       月       日签字盖章后生效， 特此声明。

法定代表人签字：                                 
被授权人签字：                                   

被授权人工作单位和职务：                        
投标人名称（加盖公章）：                          
地址：                                           

注：需附法人及投标授权人身份证正反面。

格式5．商务条款响应及偏离表

 包号：                                 项目名称：            

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务/合同条款
	投标文件的商务/合同条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 本表应包括合同条款的偏离说明。

2. 投标人对招标文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对招标文件无商务偏离，请在“招标文件的响应”栏只填写“对招标文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的响应可被拒绝。

投标人名称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：                    

日期：              

格式6．投标人资格证明文件

	6.1在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。


	6.2若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。


	6.3  投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。


	6.4投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询报告证明（开标前三天内）。


	6.5投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。


	6.6法律、法规规定的其他条件。


	6.7投标人必须提供已有同类产品的用户名单。


格式7投标产品近三年（2020年1月至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表  （格式）
包    号：__________        

品目号：                                   货物名称：          

	序号
	订货时间
	型号（规格）
	数量（套）
	合同签订时间
	采购单位
	联系人及电话
	履约情况

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 投标人应按照招标文件第二部分投标人须知附件评标办法和评审标准中的要求提供业绩证明材料。 

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
格式8

本次招标的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照招标文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考招标文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。
包号：             品目号：                货物名称：          

制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书（格式）

致：(采购人) 

我们（制造商或境内总代理商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、区域代理），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、区域代理地址） 。兹指派按（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (投标人地址) 的（投标人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方招标邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、区域代理），我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商（区域代理），随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理、区域代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。
    我方于      年     月     日签署本文件，（投标人名称） 于       年     月     日接受此件，以此为证。

投标人名称：                                    制造商（境内总代理商、区域代理）名称：       

（单位公章）：                                  （单位公章）：
签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：               
法定代表人或授权代表签字：                     签字人签字：                  
二、技术文件部分
格式9.技术需求响应及偏离表（格式）

包    号：__________                              

货物名称：          

	招标文件条目号
	招标文件采购需求的内容与数值
	投标人的技术响应内容与数值
	技术响应偏差说明
	技术支持资料（或证明材料）说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、 投标人应对招标文件第五部分技术需求的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印招标的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

2、 投标人应按照谈招标文件第五部分技术需求中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。
投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
 10. 招标文件第五章“技术需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

10.1投标产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

北京大学人民医院：

我单位参与            项目，第   包投标的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                
	10.2 招标文件第五章技术需求规定的投标产品技术支持资料（或证明材料）


	10.3售后服务方案


	10.4 其他技术证明文件或说明（如果有）


第五部分 技术需求

一、采购项目需实现的功能或者目标：
（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京大学人民医院配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购项目的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购项目的数量

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位

	1
	1-1
	能量代谢车
	1
	台

	2
	2-1
	人体成分分析仪
	1
	台

	3
	3-1
	皮肤镜图像处理工作站
	1
	套

	4
	4-1
	新生儿经皮二氧化碳分压监测仪
	1
	台

	5
	5-1
	超声骨密度测定仪
	1
	台

	6
	6-1
	心电图机
	6
	台

	6
	6-2
	除颤仪
	1
	台

	7
	7-1
	输尿管镜（普通）
	1
	台

	7
	7-2
	输尿管镜(细支)
	1
	套

	8
	8-1
	微量泵
	11
	台

	8
	8-2
	输液泵
	23
	台

	9
	9-1
	遥测盒子
	8
	台

	9
	9-2
	监护仪
	4
	台


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 采购项目交付的时间：合同签订后30个日历日内（含安装调试）。
2. 采购项目交付的地点：北京大学人民医院指定地点。
四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购项目需满足的服务标准、效率要求

1. 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2. 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
3. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4. 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5. 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
6. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
（二）采购项目需满足的服务期限要求

1.质量保证期及服务要求：自安装调试验收合格之日起不少于3年。
五、采购项目验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2. 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4.投标人应配合采购人验收部门完成相应计量检测工作。

六、采购项目其他技术、服务等要求

1. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，院内专家可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的投标风险，由投标人承担。

2. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
3. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4. 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第一包：能量代谢车
（一）、硬件要求：

1.1   ▲流量表:   数字涡轮流量传感器 - 可永久使用,并非消耗材料

1.1.1  分辨力:     ≥4ml

1.1.2  流速范围：  0-16L/S

1.1.3  精确度:     ≥±3%

1.1.4  阻力:       在流速为3L/S时, ≤ 0.7cmH20 s/L

1.2   ▲氧传感器:
  顺磁 – 永久使用，非电化学

1.2.1  范围:
      0 – 100% O2

1.2.2   精确度:     ≥±0.03%

1.3   ▲二氧化碳传感器: 红外数字式， 永久使用

1.3.1  范围:

 0-10%

1.3.2  精确度:    ≥±0.03%

1.4   计算机系统:  品牌笔记本电脑、 ≥8G内存、≥512G硬盘、 ≥14英寸LCD、彩色喷墨打印机、活动工作台车。

1.5   环境传感器:
温度范围:  0-50ºC

1.6   气压范围:  
400-800 mmHg

1.7   湿度范围:  
0-100%

1.8  ▲配有3升校正筒进行质量控制

2、软件功能

2.1   受检者数据管理

2.2    以图表方式重现数据

2.3    用户可设置自己的工作界面（选择显示参数，图形还有图标）

2.4    测试期间实时数据显示

2.5    完整的病人档案，诊断数据库和自定义报告

2.6    可以在测试期间选择任何时间间隔计算REE

2.7    可以编辑/输入预计值计算公式

3、 技术参数

3.1  使用专用面罩测试静态代谢基础值：RMR

3.2  ▲配备独立操作专用营养代谢半身头罩测试，静态代谢基础值：RMR

3.3  实时监测：Vo2, VCO2

3.4  营养代谢：

REE,RQ,VO2,VCO2,VE,Rf,FeO2,FeCO2,FiO2,PetO2,PetCO2,FAT%,CHO%,PRO%,FAT,CHO,PRO,EEkc,EEm,EEkg,EEh
第二包：人体成分分析仪 
1.工作条件

1.1工作环境温度：≥10℃，≤40℃；

1.2工作环境湿度：≥30%，≤75%；

1.3电源：≥220V，≥50Hz。

2. 产品资质

▲2.1 产品需获得CFDA、FDA、CE、ISO13485等资格认证

3．技术要求

3.1 设备便于安装，重量不大于40kg。

3.2 测试时间：每个受试者测试时间少于1分钟。

3.3 测量方法：直接节段多频率生物电阻抗分析方法

3.4 计算方法：据实测量，内部不设定经验值估算，不提供估算结果

3.5 电极：采用4极8点接触电极

▲3.6 阻抗测量范围：10Ω-1000Ω

3.7 阻抗测量允差范围: 四肢±1%，躯干±3%以内（需提供检验报告）

▲3.8测试数据范围：体重范围  ≥10kg ，≤270kg；

3.9年龄范围： ≥3岁，≤99岁；

3.10 身高范围：≥95 cm，≤220cm；

3.11标准范围定制功能：可以根据需要自行设定体脂百分比、腰臀比和BMI等的正常范围

3.12阻抗频率及项目：电阻抗(Z) 通过包含1kHz、50kHz和250kHz在内的至少6种不同频率，分别在左右上下肢及躯干共5个节段部分进行电阻抗测量；电抗（Xc）通过包含5kHz, 50kHz, 250kHz 在内的至少3种不同频率分别在5个节段进行测量

3.13 历史记录对比：可在报告纸中体现，对比同一测试者多次测量的历史记录

3.14 操作平台：具有数字显示屏，测试时可进行触屏操作，也可同时进行电脑端操作

#3.15可输出报告纸类型：体成分报告、儿童生长曲线报告、体水分报告

3.16 故障排除和仪器自检：每次开机时，机器进行自检和自动校准；测试中如出现问题自动提示，并显示故障排除帮助。

3.17管理权限控制：可通过设置管理员密码，防止误操作改动设置

3.18 屏幕可显示QR二维码，和微信小程序进行对接。

3.19显示屏：≥10英寸彩色液晶屏，触摸屏，语音提示测试功能，保护性：使用密码功能

4． 报告纸输出结果：

4.1 包含身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、BMI,体脂百分比

▲4.2 身体均衡分析: 躯干及四肢的肌肉分析,(需根据标准体重/根据当前体重比率)

4.3肥胖分析：BMI,体脂百分比（全身，节段），腰臀比，内脏脂肪面积（需有图解）

▲4.4高级营养参数：身体细胞量，相位角，节段相位角，SMI骨骼肌指数

4．5细胞外水分比率分析,  评分,体型, 体重控制, 身体均衡评估, 节段脂肪分析, 节段水分分析，节段细胞内水分分析，节段细胞外水分分析，研究项目(基础代谢率、腰臀比、内脏脂肪等级、肥胖度、骨矿物质含量、上臂围度、上臂肌肉围度,去脂体重指数、脂肪量指数), 结果解析二维码, 电抗, 阻抗；节段围度分析。
第三包：皮肤镜图像处理工作站
1
软件模块
软件具有检查管理模块、查询列表模块，报告编辑模块，图像采集模块，打印模块，系统管理模块，科室管理模块，图像处理等模块。

2
拍摄图像
实时拍摄皮肤表面、皮肤毛发、毛囊、斑秃、甲癣、性病病灶部位，拍摄白癜风、脱色性痣、白色糠疹、结节性硬化、白癜风的色素减退斑；

3
图像分析法
图像分析：包含皮肤图像的ABCD分析法、7点检测表评分法、三点检测表法、Menzies评分法、二步法等分析方法，实现皮肤疾病半定量诊断分析；红黄绿提示，色素痣的分析。

4
支持专业形态测量工具
支持专业形态测量工具：提供专业图像分析模块，提供点、线、面积和角度测量四大类；提供多种的测量参数，如面积、周长、长轴、短轴、形态因子、异型指数、圆形度、平均灰度、平均光密度、积分光密度、绝对光密度、光密方差度、核浆比等；提供适用于多种组织的面积比、数目比等比值的计算分析；支持定标标尺；

5
3D图像显示
支持3D图像显示，支持3D旋转不同角度展示。支持切换实体视图和线宽视图，具有证明资料。

6
图像叠加对比
支持图像叠加对比，支持透明度调节，叠加图像可层级交换。

7
电子病历功能
支持word和表格、图片等格式电子病历导出；

8
既往诊断对比
支持既往诊断内容、皮肤镜图像比对功能；

9
回收站功能
支持回收站功能，支持恢复误删除病例；

10
皮肤病标准图谱
内置皮肤病标准图谱，超过300个种病种,包含大体图像、皮肤镜图像以及部分显微镜图像，病理图片，伍德WOOD图片，VISIA图片，皮肤超声图片。以上支持自定义图谱内容。支持通过病种、临床表现检索图谱，根据临床表现检索图谱时，能自动识别接近的病种供选择；

11
毛发分析模块
a)支持多种倍率标定，视野面积根据倍率自动计算；

b)支持手工测量直径，也支持自动识别毛发直径，支持每根测量数据自动编号和显示，自动计算平均直径，自动分类；

c)支持粗发、中发、细发、毳毛标记以及比例统计；

d)支持多边形、圆形、矩形等面积计算；

e)支持单根毛发毛囊、2根毛发毛囊、3根及以上毛发毛囊数量计数以及比例计算；

f)支持毛发密度计算；

g)支持多个部位多组图像分组分析统计;

h)支持常见毛发检查描述模板。

12
毛发采集精准定位功能
a）支持按照前额、枕部、颞部三个部位拍摄对应的大体成像；

b）支持根据对应部位采集微观图片；

c）支持通过简单的标记记录微观图像在宏观图像中的具体位置；

d）支持统一位置的宏观、微观图像在不同时期的检查图像比较分析；

e）支持采集自动归类宏观、微观图像，根据对应的宏观标记自动归类微观图像。

13
斑秃分析法
支持“3-A系统-弥漫性非瘢痕性秃发”、“3-A系统-局限性非瘢痕性秃发”、“3-A系统-瘢痕性秃发”、 “VSCAPSI头皮银屑病严重指数”分析法。

14
皮肤镜大体景深拍摄系统
a）支持大体成像采集自动大体成像区归类；

b）支持根据宏观图像标记自动对应采集微观图片；

c）支持直贯查看微观图像在宏观图像中的具体位置；

d）支持同一位置的宏观、微观图像在不同时期的检查图像比较；

e）支持采集自动归类宏观、微观图像，根据对应的宏观标记自动归类微观图像。

15
编辑系统参数
系统具备编辑参数功能，新建字典和报告、编辑字典和报告、删除字典和报告、调整字典和报告功能等；

16
报告模板
强大的报告单设计与打印模板，大体描述模板；镜下图片+文字描述常规模板；数字+表格模板；色斑量化数值表格模板、3D图像分析模板；毛发精准分析表格模板；毛发表格包含单位面积（根）、细发比例、中间发比例、粗发比例、毛干平均直径、褐色毛周改变单位比列、单根毛发比列、2根毛发单位比列、3根毛发单位比列、黄点征平均数量/FOV、新生毛发平均数量/FOV、其他异常（黑点征、断发、纤维性白点灯）、前额区域、枕部区域、颥部。

硬件要求：

17
打印机
节能彩色打印机；

18
电脑主机  
节能液晶显示器；

19
非接触型大体景深拍摄


a)
可拍摄管腔皮损，大景深设计，一次拍摄清晰，提供“景深”的检验报告；

b)
光学变焦镜头，≥2000万像素；

c)
支持在室内光线、高亮等多种环境下使用；

d)
支持变倍、调焦、灯光开关、灯光亮度调节等面板按键操作；

e)
大体拍摄的最大光照，可在高达9KLux高亮环境下清晰拍摄,具备检测报告；

f)
提供脚踏采集支持，方便在使用过程中保存图片到软件系统中。

20
大体成像装置
光源光斑直径≥20cm;  自动聚焦；具有灯光增强和减弱功效；提供国家检验报告。

21
手持偏振光景深皮损摄像
a)
微观偏振光皮损摄像系统，≥500万像素；

b)
帧速：最大30fps，放大倍率：20≤倍数≤220倍；

c)
支持倍率同步实时显示，支持动态标尺实时显示，偏振度0-90度可任意调节选择，切换倍率无需更换镜头；

d)
单手操作，偏振光和普通光自由切换，多种镜头不同焦距可选；

e)
具备“景深”拍摄功能，平面和立体均可以直接观察，具备检测报告；

f)
具备浸润法、偏振法、自然光；

22
受照面辐射度
偏振镜：Ee≤100mW/c㎡;   UV镜Ee≤100mW/c㎡；大体成像装置Ee≤100mW/c㎡；电子伍德镜Ee≤100mW/c㎡。受照面辐射度，需提供检验报告。

23
波长范围值
420nm≤大体波长波长范围≤700nm；420nm≤偏振光波长nm700nm；并需提供检验报告。

24
医用台车
移动升降台车

25
脚踏开关
医用脚踏开关启动力：10N≤启动力≤50N

26
读卡器
二代身份证阅读器，可以通过身份证直接录入姓名、性别、年龄、住址、身份证号等信息，减少操作医生工作量。
第四包：新生儿经皮二氧化碳分压监测仪
一．功能要求：

    1、全自动开启监测功能：仅连接电极即可自动开始监测

    2、采用彩色触摸屏

    3、具有自动定标功能，定标间隔时间可自定义

    4、具有同屏显示实时数字、动态曲线及变化趋势功能

    5、内置多种显示方式，包括数字模式，表格模式，趋势模式

    6、具有智能温控功能：根据需要自定义温度及加热时间，安全计时自动停止加热

    7、特殊事件标记功能：可自定义特殊事件，并作标记，准确捕捉刺激下的反应

    ▲8、血气检测对比记录功能：可将同时间抽取的血气检测值录入，并同屏对比显示

    9、具有电池下监测功能：主机内置电池即可独立支持操作，可用于患儿转运

    10、具有数据存储能力：监测单元或主机本身具备数据存储能力

    11、主机具备USB和RS-232接口

   ▲12、具备直接打印功能：无需导出数据或连接电脑即可直接连接打印机印监测结果，可连接彩色喷墨打印机和激光单色打印机

    13、仅连接一根电极即可同时监测经皮氧分压和二氧化碳分压

    14、系统为全中文界面，并可切换其他语言

    ▲15、具有监测报警功能。

    16、无创监测，减少患者痛苦。

二. 技术要求：

    1、工作原理：电极法

    2、监测参数：经皮氧分压（tcpO2）、经皮二氧化碳分压（tcpCO2）

    3、范围：tcpO2:0-800mmHg（0.0-99.9Kpa）

             tcpCO2:0-200mmHg（0.0-26.6Kpa）
三. 配置要求

    1、 主机、电极模块、电源、电池和相关耗材一套

    2、 定标气瓶内置

    3、 彩色触摸屏幕

    4、 配置内置可充电后备电池

   ▲ 5、耗材三证齐全，不超注册范围使用

第五包：超声骨密度测定仪
1
设备用途说明：诊断骨质疏松症，评估骨量状况。

2
测量方式：全干式超声波透射法，双向超声波传导与接收

3
▲测量部位：跟骨，检测准确性和重复性好，尤其便于婴幼儿的快速检测。

4
▲测量人群：0-100岁都能检测，其中包括0-96个月的儿童月龄测量模式。（须提供2-3个月婴儿测量报告一份，测量报告上需显示“按月”或“月龄”检测模式）

5
超声探头直径：≤20mm。

6
▲移动式硬质探头耐磨损，探头可自动贴近脚跟，内外无水囊、油囊等任何液体软囊，非手持式探头，保证无须测量中更换探头。

7
▲探头中心频率范围：≤0.5MHz，保证探头的稳定性。

8
▲内置环境温度补偿和跟骨温度补偿双系统，无需预热加温。

9
▲当温度补偿系统开启时，跟骨温度在10℃～20℃范围时，温度补偿功能自动启动，显示屏提示温度低， 并在打印报告中可显示跟骨实时温度值。（骨密度报告可以显示环境温度和脚跟温度两项）

10
内置热敏打印机，可单机打印热敏报告，方便外出使用。

11
▲内置蓝牙模块和液晶操作屏，可以通过平板无线传输数据，方便外出检测，随访。

12
▲质量控制：内置自动电子质控数字化系统及方案，开机自动自检，并能定标、校正，并自动记录调整结果，无需质控骨膜进行检测。

13
5级智能化可调节式脚台，避免脚大小对测量带来的影响。

14
具有数据统计功能和操控测量功能，且内置中国人使用的标准数据库，可形成EXCEL格式资料数据库。

15
▲参数要求：至少包括SOS、T值、Z值、%YAM值、%AGE值。其中SOS值有效范围：1350-1700 m/s

16
▲测量时间： ≤10秒
第六包：心电图机、除颤仪
6-1心电图机
1
工作条件

1.1
100-240伏，50-60Hz，最大功率65瓦，交直流两用，输入电流最大1.2A

1.2
工作温度摄氏10-40摄氏度;存储温度摄氏-20-50摄氏度

1.3
工作湿度:10-90%,储存湿度10-90%

1.4
工作最高海拔及存储最高海拔高度4572米（15000英尺），572百帕

2
 技术规格

2.1
心电图采集

2.1.1
1-2-3步操作采集心电图

2.1.2
中文操作按钮

2.1.4
获取实时12导联心电图/任意1-12导联节律报告

2.1.5
心电图信号质量指示器提供即时的信号质量反馈，指示松动的或是故障的电极。

2.1.6
采样率  每个电极/导联每秒采集8000个样本

▲2.1.7
具有微处理器控制的高分辨率模块，在模块上进行数/模转化，12-bit 模/数转换提供 5μV分辨率。

2.1.8
自动频率响应 0.05-150Hz,0.15-150Hz,0.5-150Hz,0.05-100Hz,0.15-100Hz,0.5-100Hz,0.05-40Hz,0.15-40Hz,0.5-40Hz

2.1.9
节律频率响应   0.05-40Hz,0.15-40Hz,0.05-100Hz,0.15-100Hz,0.05-150Hz,0.15-150Hz

2.1.10
滤波   交流电噪音/基线漂移/伪差/高通和低通频率

▲2.1.11
65键，标准数字键盘，支持特殊字符，键盘保护膜

2.2
显示及打印

2.2.1
6.5寸彩色触摸屏

2.2.2
显示内容包括时间、报告格式、工作状态、患者信息、信号质量、网络信号、电池电量及某个电极脱落等参数

▲2.2.2
报告格式   3x4 (1R, 3R) ；3x4, 1R 8ST；3x4, 1R 10ST；6x2；全景12 (Cabrera格式)；12x1（标准和Cabrera格式）

2.2.5
节律报告 1-12个导联任选

2.2.6
高分辨率、数字阵列打印机，使用热敏打印纸

2.2.7
打印纸    A4折叠纸

2.3
电池

2.3.1
SMBus 兼容电池   1块电池 容量 完成至少 30份 ECGs 采集或 30 分钟持续节律，4-5小时以上待机，4小时充满95%的电量

2.3.2
电压 11.1 VDC （额定值）， 7100 mAH （每个电池）

2.3.3
电流 每个电池最大 6.0 A （连续）

2.3.4
电源 每个电池最大 54 W （连续）

2.3.5
状态显示 全满电量 (mAHR)剩余电量 (%)温度（摄氏度）放电电流 (mA)充电电流 (mA)低电量声光报警

2.4
存储

▲2.4.1
心电图可存储为1.03、1.04、1.04.01 和 1.04.02 版本的 XML 文件格式，PDF和XML SVG格式

2.4.2
机器内可存储200份以上10秒钟500Hz全部12导联的心电信息

2.4.3
心电图机中最多可以存储 200 个待处理预约

2.4.4
可选配优盘，支持多厂家的优盘，扩展存储

2.5
心电图解释功能

▲2.5.1
DXL12导联算法

▲2.5.2
STEMI 诊断辅助工具：ST Maps STEMI-CA 关键值

▲2.5.3
儿科、女性特异性分析

▲2.5.4
起搏器自动分析
6-2除颤仪

1工作环境：

1.1.1 工作和存储最高海拔高度≥15000英尺（4500米）

1.2 工作温度0到45℃，存储温度-20到70℃

1.3 环境湿度：15%到95%

1.4 EMC：符合 EN 60601-1-2:2007/YY0505-2012 标准

1.5安全性：符合 EN 60601-2-4:2011/GB9706.8-2009、EN 60601-1/A1:2013/GB9706.1-2007 标准。

2
性能要求：

▲2.1 低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。

▲2.1.1 除颤能量：除颤能量的最高能量≤200J

体外除颤：1-10J、15J、20J、30J、50J、70J、100J、120J、150J、170J、200J

自动除颤（AED）：成人模式下固定能量的选择≤160J，每次可连续发出 2 个、3 个或 4 个除颤脉冲

▲2.1.2 充电时间：每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J. 手动除颤能量最小是1J

2.1.3 发放能量：通过多功能除颤电极片或者除颤电极板

2.1.4 病人阻抗范围：

    最小：15 欧姆（内除颤），25 欧姆（外除颤）
    最大：250
欧姆 实际的功能范围可能会超出以上数值。
2.1.5 自动放电：定义在未发出电击的情况下已充好电的设备会保持充电状态时间可设置 30s，60s，90s

2.1.6  AED 模式：除颤提示的特异性和敏感性符合AAMI DF-39 指南和AHA 建议

▲2.2 显示屏≥7英寸高分辨率彩色显示屏。

2.2.1 尺寸：7 英寸对角线

2.2.2 类型：彩色TFT LCD

2.2.3 分辨率：≥800×480 像素（VGA）,  每种颜色有32个亮度级别.

2.2.4 波形显示时间：6.5 秒±10%

▲2.3  AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式

2.4 成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触指示灯。

2.5 可配备胸内除颤电极板

2.6 除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。

2.7 标配手动除颤、AED和同步电复律功能

2.8 具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒

2.9 主机≥3道波形显示

2.10 标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护

2.11
 心电性能：

2.11.1 扫描速度：20mm/s

2.11.2 共模抑制能力：105 dB  适用于导联心电图，96 dB
适用于电极片心电图

2.11.3 频率响应：交流线路滤波:60Hz 或 50Hz.供显示的心电图：0.15 - 40 Hz ，0.05 -40 Hz，2.0-20Hz

.供打印的心电图：0.05 -150 Hz（诊断用），0.15 -40 Hz （ST 监护），0.05 -40 HZ（监护），2-20Hz（EMS）

2.12 心率监护：

2.12.1 心率显示范围和精度：从 16到300 bpm  （成人病人类别）或从16到350（婴儿/儿童），精度为 ±10%
或 ±5 bpm （以较大者为准）。

2.12.2 可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。

2.13
 具备事件标记功能

2.14 具备生命体征趋势回顾功能

2.15 具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位

2.16 无创血压测量功能：

2.16.1 测压范围：收缩压：30-255mmHg（成人）、30-135mmHg（婴儿/儿童） 舒张压：10-220mmHg（成人）、10-110mmHg（婴儿/儿童）

2.16.2 精度：±3mmHg

2.16.3 脉率范围：30 至 300 bpm

2.17 血氧饱和度测量功能：

*2.17.1 配备具有良好的抗运动和弱灌注能力进口血氧饱和度测量技术

2.17.1 显示范围：0-100%

2.17.2  SpO2 更新周期：一般是 1 到 2 s ；最长 ≤ 30 s

2.17.3 报警设置范围：低限：50%-99%（成人和婴儿/儿童） 高限：51%-100%（成人和婴儿/儿童）

2.17.4 分辨率：1%

2.17.5 报警延时：10 秒

3
电池

3.1
电池上具备电量容量状态指示灯

3.2
设备所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时，保证病人转运途中全程持续供电

3.3 可重复充电锂电池，≥100 次最高能量充电/电击

3.4  提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电

3.5
电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100%

4  安全性：

4.1主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。

4.2在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。

4.3每小时定期自检内容包括：检测电池、内部电源和内存等

#4.4每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功能、心电图、和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。

4.5每周定期自检内容必需包括：执行以上所述的“每日自检”，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路。

4.6主机实现打印最近≥1次每小时自检，最近≥5次每日自检，最近≥50次每周自检的报告结果。

4.7主机具备自检待机状态灯指示功能，使仪器健康状态一目了然。

5
数据存储:

▲5.1 内部事件总结可在每份事件总结中存储≥ 8 小时的2 条持续 ECG波形，

1 个Pleth波、1个二氧化碳描记图波、研究波（仅限AED模式）事件和趋势数据。

5.2 最多可存储≥50个时长约30分钟的事件概要

5.3 存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息

第七包：输尿管镜（普通）、输尿管镜(细支)
产品适用范围：本品插入尿道，通过膀胱进入输尿管，用于输尿管或肾盂内疾病的观察和诊断

7-1主要技术参数：8-9.8Fr

1.
视场角：≥90°

2.
视向角：≥12°

3.
插入部最大宽度：8/9.8Fr

4.
最小器械通道：≥5Fr

5.
有效工作长度：≥430mm

6.
设计光学工作距d0：大于等于10mm

7.
分辨率：≥3  lp/mm

8.
最大成像清晰范围：≥70mm

9.
最小成像清晰范围：≤1mm

10.
光能传递效率-有效光度率：≤2000cd/m2•lm

11.
可高温高压灭菌

7-2主要技术参数：6-7.5Fr

1.
视场角：≥90°

2.
视向角：≥5°

3.
插入部最大宽度：6-7.5Fr

4.
最小器械通道：≥4Fr

5.
有效工作长度：≥430mm

6.
设计光学工作距d0：大于等于10mm

7.
分辨率：≥3  lp/mm

8.
最大成像清晰范围：≥70mm

9.
最小成像清晰范围：≤1mm

10.
光能传递效率-有效光度率：≤2000cd/m2•lm

11.
可高温高压灭菌
第八包：微量泵、输液泵
8-1
1. 注射泵需通过NMPA三类注册证

2. ▲注射精度≤±1.8%

3. 速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h

4. 预置输液总量范围：0.01-9999.99ml

5. 快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

6. 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

7. 支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

8. ▲注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作

9. 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称

10.8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能

11.▲可选TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型

12.可选PCA模式，PCA模式支持病人自控镇痛

13.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，支持上下左右滑动操作

14.全中文软件操作界面

15.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

16.支持药物库，可储存5000种药物信息

17. ▲支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

18.报警时可通过示意图片直观提示报警信息

19.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

20. ▲压力报警阈值至少15档可调

21. 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

22. 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

23. ▲信息储存：可存储≥3500条的历史记录

24. 电池工作时间≥5小时@5ml/h

25. 防异物及进液等级IP33

26. 整机重量不超过1.7kg

27. ▲满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明。

8-2
1、▲支持输血功能，并提供证明文件

2、输液精度≤±5%

3、速率范围：0.1-1500ml/h, 最小步进0.1ml/h

4、预置输液总量范围：0.1-9999ml

5、▲快进流速范围：0.1-1500ml/h，具有自动和手动快进可选；

6、KVO：0.1-5ml/h

7、▲可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

8、▲无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称

9、支持ml/h和滴/min两种流速单位

10、屏幕不小于3英寸，同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息；

11、全中文软件操作界面

12、锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

13、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

14、▲分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息；

15、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

16、压力报警阈值可调，最低150mmHg

17、具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小20μL的单个气泡报警

18、信息储存：可存储至少1000条的历史记录

19、电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h

20、接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能

21、▲防异物及进液等级IP34

22、可升级无线模块，实现无线联网监测；

23、泵片用防水膜保护，防止药液进入机器内部，便于清洁和消毒。

24、整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带

25、满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供第三方证明。

第九包：遥测盒子、监护仪
9-1


1、国家III类医疗设备，通过FDA和CE认证

2、遥测系统有遥测发射盒，遥测信号接收箱，天线阵和中心监护系统及相关配附件，通过无线传输技术和网络技术进行连接，实现对于多个流动病人的集中监护。

3、支持同时监护16个遥测监护病人

4、遥测盒防水级别IPX3或更高

5、遥测盒支持2节AA碱性电池供电，最长可工作96小时

6、遥测盒重量小于140克

7、无线遥测工作频段：189～196MHZ，420～470MHZ


8、采用GFSK窄带传输技术
一、监测参数


1、系统提供3导和5导心电监测，提供导联类型自动识别功能

2、提供监护，手术和ST模式三种滤波模式

3、心率测量范围：成人/小儿 15~300bpm


4、▲心电波形增益档位分为×0.125, ×0.25, ×0.5, ×1, ×2, ×4


5、心电波形扫描速度支持12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s


6、▲系统支持不少于20种心律失常分析功能，对病人过去24小时心律失常事件进行统计并输出报告

7、系统支持ST分析功能

8、▲提供ST实时片段和参考片段对比显示及记录功能，支持临床中病人心肌缺血病症的诊断

9、支持病人血氧饱和度监测功能

10、支持病人脉率监测功能
二、系统功能


1、系统提供护士呼叫和事件标记功能

2、遥测发射盒具有智能休眠功能，节约电池耗电

3、▲单屏可同时显示16 床监护信息，双屏可同时显示32床监护信息

4、支持单床重点观察，查看病人的参数，波形和报警全部实时信息

5、支持每个在线监护病人最近240小时的趋势数据存储，回顾，记录和打印

6、▲病人趋势数据支持趋势图和趋势表回顾，提供趋势组和用户自定义趋势组来满足不同临床病人趋势数据回顾的需求

7、支持每个在线监护病人最近≥720条事件数据存储，回顾，记录和打印

8、▲支持每个在线监护病人最近240 小时的ST 片段数据存储，回顾，记录和打印

9、支持每个在线监护病人最近240 小时的波形数据存储，回顾，记录和打印

10、▲病人波形数据支持常规波形和压缩波形回顾，提供高压缩比的显示窗口，屏幕支持高达320分钟单波形的查看

11、病人心电波形的回顾中发生的心律失常事件波形片段以不同颜色进行标示，警示病人心电的异常信息

12、▲病人心电波形支持卡规测量，支持对于病人PR，QRS，RR，QT和QTC值进行测量，并支持报告打印

13、▲支持心律失常事件统计功能，支持对于统计结果输出打印报告

14、▲提供病人报告定时打印功能，支持护理团队交接班时病人报告的自动打印，提供科室的工作效率

15、提供药物剂量计算、滴定表计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算和肾功能计算功能

16、支持系统操作日志和报警日志的记录及日志导出功能，支持发生临床事件或者系统异常时对于事件的跟踪

17、须与医院内中央监护系统联网配套使用。
9-2
1：整机要求：

1.1、通过国家III类注册认证，一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

1.2、配置提手,方便移动。 

▲1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。

1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.5、显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供彩页证明材料。

1.6、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

▲1.7、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 。

1.8、监护仪设计使用年限≥8年。

1.9、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。

1.10、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

1.11、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

1.12、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

▲2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供彩页证明材料。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

▲2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能。

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

3：系统功能：

▲3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.6、≥1000组NIBP测量结果。

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

▲3.12、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.13、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.14、支持升级MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）和NEWS2（英国早期预警评分2）的动态评分。

▲3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.16、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

3.17、支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

3.18、支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。
PAGE  
47

