北京大学人民医院设备采购

采购文件

采购人：北京大学人民医院

2025年9月

采购文件目录

第一部分	采购邀请	3

第二部分	投标人须知表	5

第三部分	合同格式	12

第四部分	附件--投标文件格式	16

第五部分   技术需求	29

# 采购邀请

日期：2025年09月19日

北京大学人民医院（以下简称“采购人”）就利用其财政性资金，对“北京大学人民医院设备”所需下列货物进行院内采购。现邀请合格投标人参加该项目的采购。

- 采购项目情况和内容：

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 | 分品目预算金额（人民币万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 全波长分光光度计 | 1 | 台 | 是 | 5 |  |
| 2 | 2-1 | 全自动核酸提取纯化仪器 | 2 | 台 | 是 | 10 |  |
| 3 | 3-1 | 生物显微镜 | 1 | 台 | 是 | 10 |  |
| 4 | 4-1 | 婴儿辐射保暖台 | 1 | 台 | 是 | 15 |  |
| 5 | 5-1 | 新生儿黄疸治疗床 | 5 | 台 | 是 | 11 |  |
| 6 | 6-1 | 肝脏弹性检测仪 | 1 | 台 | 是 | 49 |  |
| 7 | 7-1 | 腹腔镜器械包 | 1 | 套 | 是 | 15 |  |
| 8 | 8-1 | 双水平气道正压呼吸机（容量保证） | 2 | 台 | 是 | 6 |  |
| 9 | 9-1 | 血管内成像设备 | 1 | 套 | 是 | 49 |  |
| 10 | 10-1 | 动态血压监测仪 | 10 | 台 | 是 | 35 |  |
| 备注：本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）本次采购，响应人必须以包为单位进行投标响应，评审和合同授予也以包为单位。

- 响应人资格条件：

    - 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

    - 若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

    - 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

    - 响应人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

    - 响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

    - 法律、法规规定的其他条件。

    - 响应人必须提供已有同类产品的用户名单。

- 递交响应文件时间地点：2025年9月25日8:30（北京时间），中仪大厦10层1009会议室，递交文件截止时间：2025年9月25日 9:00（北京时间）。逾期送达或未密封的响应文件恕不接受。

- 采购人信息：

- 名称：北京大学人民医院

- 地址：北京市西城区西直门南大街11号

- 联系方式：谢老师010-88324616 邮箱：xiexiaopapa@163.com

- 采购人的技术需求：详见第五部分技术需求。

- 凡对本次采购提出询问及质疑，请与谢老师联系。

- 对院内采购文件的质疑

供应商如认为采购文件存在不合理条款、歧视性条款的，供应商可向采购人就院内采购文件在自公告挂网之日起3个工作日内（以收到材料日期为准）以书面形式一次性向采购人提出质疑。供应商的质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。

- 对中标结果的质疑

参与供应商对评审结果有异议的，应当在评审结果公告期限届满之日起7个工作日内（以收到材料日期为准）一次性依法向采购人提出书面质疑和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。

# 响应人须知表

| 序号 | 条款 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目概况 | 1）项目名称：北京大学人民医院设备 2）财政性资金，且资金已落实 3）采购内容：详见本采购文件第五部分 4）采购人：北京大学人民医院 5）本次采购，响应人须以本采购文件第五部分所列服务要求全部内容为基础进行响应，响应、评审和合同授予也以此为单位 |
|  | 对响应人的资格要求 | 合格响应人的资格要求（不符合下述合格响应人资格要求的文件，将视为无效响应被拒绝）： （1） 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。 （2） 若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。 （3） 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。 （4） 响应人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明并生成报告。 （5） 响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。 （6） 法律、法规规定的其他条件。 注：上述响应人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评审时不予认可。 |
|  | 合格的货物及其有关服务 | 1）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“不接受进口产品”的响应货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。 2）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“接受进口产品”的响应货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。 |
|  |  | 3)本次采购的货物，如响应货物非响应人所有或制造，响应时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的响应品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可响应人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。 |
|  | 响应费用 | 无论评审会议的过程和结果如何，响应人自行承担所有与参加评审会议有关活动的全部费用。 |
|  | 响应文件语言 | 中文（有关产品型号、专用名词等可除外） |
|  | 响应文件计量单位 | 除本采购文件第五部分中有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。 |
|  | 响应货币 | 人民币 |
|  | 响应报价范围及说明 | 响应报价范围及说明： （1）货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费； （2）安装、调试、验收费用； （3）培训费； （4）维修服务和技术支持费； （5）第五章“技术需求”规定的其它费用 |
|  | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止期后90日内有效 |
|  | 响应文件的组成 | 响应人应按本采购文件第四部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本采购文件第五部分要求的文件和资料也须一并提供。响应人还可根据自己的理解，提供其他必要的响应文件。 |
|  | 响应文件封面要求 | 列明项目名称、响应人名称 |
|  | 响应文件份数要求 | 1）纸质文件份数：①正本1份；②副本（正本复印件）2份；③响应文件电子版：1份（PDF格式）（电子版需单独封装） 2）响应文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、响应单位法定代表人授权书（需附法人及响应授权人身份证正反面加盖公章并签名）、响应公司信用查询报告（开标日期前3个工作日内查询），响应产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章。 注. 响应人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即响应人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订响应文件。每包响应文件正、副本必须分开装订成册。 |
|  | 响应文件装订和密封要求 | 响应文件须胶装并密封提交。 |
|  | 响应文件递交时间 | 2025年9月25日8：30分整-9：00分整（北京时间） |
|  | 响应文件递交地点 | 中仪大厦10层1009会议室。每家响应人只能派1名（法定代表人或授权代表）递交响应文件。 |
|  | 院内专家组成及职责 | 采购人根据采购内容特点，组建院内专家，院内专家所有成员集中评审，推荐评审候选人。 |
|  | 评审程序和内容 | - 采购人在本采购文件规定的时间和地点收取响应人的投标文件。并由院内专家开启文件，进行初步审查工作（包括资格性和符合性检查）。 - 初步审查是从响应文件的有效性、完整性、对本采购文件的响应程度来进行评审。院内专家可以要求响应人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。响应人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。 - 院内专家将针对响应文件中的报价、技术响应、服务方案等进行综合评审。 - 实质上响应的响应人应该是其响应文件满足采购文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本采购文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本采购文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的响应人的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果响应文件出现属下列情况之一的，院内专家有权拒绝其报价： a.逾期送达的； b.响应超过分品目预算金额或最高限价的； c.不符合本采购文件中规定的响应人资格要求的； d.未按招本采购文件规定要求密封、签字和盖章的； e.不符合采购文件规定的★项要求的； f.提交了转包或分包要求的; g.不符合法律、法规和本采购文件中规定的其他实质性要求的。 |
|  | 评审货币 | 评审货币为人民币 |
|  | 采购评审办法 | 经确定资格性审查、符合性审查通过的响应人后，由院内专家采用综合评分法对响应人的响应文件进行综合评分，具体评分办法详见附表评审标准。院内专家将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名评审候选人。 |
|  | 确定评审候选人 | 采购人根据院内专家的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的响应人为评审候选人。 |
|  | 签订合同 | 1）接到成交通知30天内，评审候选人应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。 2）本采购文件、响应文件及评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。 |
|  | 分包和转包 | 成交响应人不得将该项目分包或转包给其他任何单位，若出现此行为，采购人有权无条件解除合同。 |
|  | 院内评审终止，重新开展采购活动说明 | 出现下列情形之一的，采购人终止采购活动，发布项目终止公告并将说明原因，重新开展采购活动： 1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的； 2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3）在采购过程中符合要求的响应人或者报价未超过采购预算的响应人不足3家的。 |
|  | 付款条件和方式 | 详见第三部分合同格式 |

附表 评审标准

- 院内专家将按照本采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值,即为每个投标人的最终得分。评委评分保留整数，评审最终得分保留2位小数。

- 本项目评审采用综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为评审候选人的评审方法。

- 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为排名第一的评审候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定评审候选人，得分且响应报价相同且技术指标得分也相同的，由院内专家现场采取随机抽取方式确定。

- 政府采购促进中小企业发展扶持政策：

促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。响应人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

- 评分因素和评分标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30 | 评审价格 | 评审价格分数=（评审基准价/响应报价）×价格权重（30%）×100 备注：实质性响应采购文件要求且价格最低的响应报价为评标基准价 |
| 商务部分 | 9 | 履约能力评分（8分） | 根据响应产品近三年（2022年1月至本采购活动公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的北京三甲医院销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。 注：响应人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 |
|  |  | 政府采购节约能源、环境保护评分（1分） | 政府采购的强制采购产品除外： （1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且响应人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分； （2）响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且响应人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分； |
| 技术部分 | 40 | 对采购文件技术规格要求的响应程度（40分） | 响应文件技术规格响应全部满足采购文件技术要求的为40分，其中有1项条款不满足的，扣2分；有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；最低得分0分。 注：最低得分为0分时将按照无效响应处理，予以拒绝。 |
| 售后服务部分 | 21 | 根据供货响应时间进行评价（8分） | 根据采购要求和技术响应情况，对响应人的供货响应时间满足采购需求（合同签订后X个日历日内）的得5分，每缩短5个日历日增加1分，最高分为8分。 注：响应人须提供《交货承诺书》，未提供《交货承诺书》或交货期不满足采购需求的本项评审得0分。 |
|  |  | 质量保证期（8分） | 质量保证期满足采购文件要求的得5分，每增加12个月加2分，最高得8分。 注：不满足采购文件要求的质量保证期（保修期）的报价此项评审为0分。 |
|  |  | 售后服务方案和培训（5分） | 根据采购文件要求和技术响应情况，对响应人提供的售后服务方案进行评价，其中： （1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足采购文件要求的，得3分； （2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足采购文件要求的，得2分； （3）未提供售后服务方案或完全不能满足采购文件要求的，得1分。 |
|  |  |  | 根据采购文件要求和技术响应情况，响应人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。 |

# 合同格式

北京大学人民医院医疗设备采购合同

合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院

签约时间：                                 乙方：

第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)

| 产品名称 | 规格型号 | 生产国 | 生产厂商 | 投标人 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交总价（大写）：人民币 |  |  |  |  | 总计（小写）： |  |  |
| 设备配置清单：请见附页（共 1 页）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用科室： |  |  | 备注：合同价格为含税价格 |  |  |  |  |

第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。

第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修   年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。

第四条: 交货地点：北京大学人民医院。

第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。

第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。

第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。

第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。

第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后

A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          C.付全款

第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。

第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。

第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。

第十三条:                      甲    方                             乙    方

| 单位名称（章） | 北京大学人民医院 |  |
| --- | --- | --- |
| 单位地址 | 北京市西城区西直门南大街11号 |  |
| 法定代表人签字 |  |  |
| 或委托代理人签字 |  |  |
| 邮政编码 | 100044 |  |
| 电话 | (010) 88326666 |  |
| 传真 | (010) 68318386 |  |
| 开户银行 |  |  |
| 账号 |  |  |

附页：配置单

项目廉政责任书

项目名称：

项目地址：北京大学人民医院

甲    方：北京大学人民医院

乙    方：

第一条　甲乙双方的责任

(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。

(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：

(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。

第四条　违约责任

(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。

甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）

法定代表人(或授权代表签字)： 　　       法定代表人(或授权代表签字)：

地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：

电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：

年　　月　　日                           年　 　月　 　日

# 附件—投标文件格式

格式1． 报价函

致：北京大学人民医院

根据贵方为    （项目名称）  的采购文件，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表响应人    （响应人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

- 商务文件部分

（1）投标函   表1

（2）评审一览表   表2

（3）分项报价表     表3

（3）中小企业声明函     表4

（5）法定代表人授权书   表5

（6）商务条款响应及偏离表   表6

（7）响应人资格证明文件   表7

（8）响应产品近三年（2022年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表   表8

（9）制造商授权书       表9

2、技术文件部分

（1）技术需求响应及偏离表   表10

（2）响应人根据服务需求要求，提供其他必要的响应文件（响应人视需要自行编写或提供，包括但不限于第五部分服务需求要求的相关服务方案，以及响应人认为其他必要的内容等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 响应人递交了投标文件，即意味着接受采购文件的规定和相应安排。

- 响应人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

- 响应人已详细审查采购文件的全部文件，包括第  （补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本响应有效期为自报价截止日起90个日历日。

- 我方承诺，我方不是采购人的附属机构。

- 与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

| 地址： |  |
| --- | --- |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 电子邮件： |  |
| 法定代表人或授权代表签字： |  |
| 法定代表人或授权代表姓名、职务： |  |
| 响应人名称： |  |
| 公 章： |  |

格式2.评审一览表

项目名称：__________________

| 包号 | 包名称 | 总价 | 评审声明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写金额： 大写金额： |  |

价格单位：人民币元

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

注：1、评审声明是指针对评审一览表需声明的内容。不得在此填写与响应评审一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。

格式3. 分项报价表（格式）

包号：                                    货物名称：

价格单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号（规格） | 制造商及原产地 | 品牌 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、验收 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目（内容）到货期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目（内容）保修期 |  |  |  |  |  |  |  |

响应人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：

注：1、响应人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。响应人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）

2、如响应要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如响应产品属于医疗设备，所报响应产品制造商名称、产品型号（规格）需与响应文件提供的响应产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、响应人必须在本表后附所投设备的配置清单。

格式4 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称（加盖单位公章）：

日 期：    年  月  日

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 响应人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3. 响应人为联合体或者向小微企业意向分包方式的，需提供相应的联合体协议书、分包意向协议书。

4.  响应人如不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定中的中小微企业划分的可在本页直接声明（本项目不适用）。

格式5 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于            年       月       日签字盖章后生效。

授权期限为：             年       月       日至             年       月       日 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人工作单位和职务：

响应人名称（加盖单位公章）：

地址：

注：需附法人及被授权人身份证正反面。

格式6．商务条款响应及偏离表

包号：                                 项目名称：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务/合同条款 | 响应文件的商务/合同条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 本表应包括合同条款的偏离说明。

2. 响应人对采购文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对采购文件无商务偏离，请在“采购文件的响应”栏只填写“对采购文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的响应可被拒绝。

响应人名称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：

格式7．响应人资格证明文件

7.1在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

7.2若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所响应产品的合法授权。

7.3 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

7.4响应人在参加本项采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询报告证明（开标前三个工作日内）。

7.5响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

7.6法律、法规规定的其他条件。

7.7响应人必须提供已有同类产品的用户名单。

格式8响应产品近三年（2022年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表  （格式）

包    号：__________                         货物名称：

| 序号 | 订货时间 | 型号（规格） | 数量（套） | 合同签订时间 | 采购单位 | 联系人及电话 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 响应人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 响应人应按照采购文件第二部分响应人须知附件评标办法和评审标准中的要求提供业绩证明材料。

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

格式9

本次采购的货物，如响应货物非响应人所有或制造，响应时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的响应品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可响应人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。

包号：             品目号：                货物名称：

制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书（格式参考可自拟）

致：(采购人)

我们（制造商或境内总代理商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、区域代理），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、区域代理地址） 。兹指派按（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (响应人地址) 的（响应人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方采购邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、区域代理），我方保证以响应合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（响应人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（响应人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商（区域代理），随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理、区域代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。

我方于      年     月     日签署本文件，（响应人名称） 于       年     月     日接受此件，以此为证。

响应人名称：                                    制造商（境内总代理商、区域代理）名称：

（单位公章）：                                  （单位公章）：

签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：

法定代表人或授权代表签字：                      签字人签字：

二、技术文件部分

格式10.技术需求响应及偏离表（格式）

包    号：__________

货物名称：

| 采购文件条目号 | 采购文件采购需求的内容与数值 | 响应人的技术响应内容与数值 | 技术响应偏差说明 | 技术支持资料（或证明材料）说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

  - 响应人应对采购文件第五部分技术需求第七项的内容给予逐条响应，以响应产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印采购的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

  - 响应人应按照采购文件第五部分技术需求第七项中要求提供响应产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处响应文件页码或位置等必要说明。

3、	禁止在该项中填写其他需求项，违者后果自负。

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

11. 采购文件第五章“技术需求”规定的响应人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

11.1响应产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

北京大学人民医院：

我单位参与            项目，第   包响应的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

11.2 采购文件第五章技术需求规定的响应产品技术支持资料（或证明材料）

11.3售后服务方案

11.4 其他技术证明文件或说明（如果有）

# 第五部分 技术需求

一、采购项目需实现的功能或者目标：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是为北京大学人民医院配置基本设备，响应人应根据采购文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来响应。响应人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，响应人应出具采购文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。响应人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 响应产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，响应人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2. 响应产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，响应人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3. 响应产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供响应人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。响应产品属于压力容器的，响应人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供响应产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4. 响应产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对响应产品或其制造商有强制性规定或要求的，响应产品或其制造商必须符合相应规定或要求，响应人须提供相关证明文件的复印件。

5．响应产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购项目的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购项目的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 全波长分光光度计 | 1 | 台 |
| 2 | 2-1 | 全自动核酸提取纯化仪器 | 2 | 台 |
| 3 | 3-1 | 生物显微镜 | 1 | 台 |
| 4 | 4-1 | 婴儿辐射保暖台 | 1 | 台 |
| 5 | 5-1 | 新生儿黄疸治疗床 | 5 | 台 |
| 6 | 6-1 | 肝脏弹性检测仪 | 1 | 台 |
| 7 | 7-1 | 腹腔镜器械包 | 1 | 套 |
| 8 | 8-1 | 双水平气道正压呼吸机（容量保证） | 2 | 台 |
| 9 | 9-1 | 血管内成像设备 | 1 | 台 |
| 10 | 10-1 | 动态血压监测仪 | 10 | 台 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目交付的时间：合同签订后30个日历日内（含安装调试）。

- 采购项目交付的地点：北京大学人民医院指定地点。

四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购项目需满足的服务标准、效率要求

- 响应人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。响应人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。响应时须提供有关其响应产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明响应人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有响应产品及配件，并含第三方产品，同时响应人应定期对所有响应产品提供维护保养服务。

- 响应人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在响应内。如果采购人确认响应人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，响应人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 响应人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。响应人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入响应。响应人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 响应人应负责响应货物质量保证期内的免费维修和配件供应，响应人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 响应人应保证在质量保证期内提供响应货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，响应人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，响应人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购项目需满足的服务期限要求

1.质量保证期及服务要求：自安装调试验收合格之日起不少于3年。

五、采购项目验收标准

1. 响应人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。响应人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、采购文件和响应文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 响应人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4. 响应人应配合采购人验收部门完成相应计量检测工作。

六、采购项目其他技术、服务等要求

- 响应人需要提供响应产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖响应人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如响应人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，响应人须在投标文件中按照采购文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于响应人提供的响应文件技术应答未按本条款要求提供响应产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的响应产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖响应人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，院内专家可不予承认，并可认为该技术应答不符合采购文件要求。由此产生的响应风险，由响应人承担。

- 响应人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），响应人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。响应人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。响应人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第一包：全波长分光光度计

- ▲波长范围：185-910 nm

- 检测单元：2048像素线性CCD阵列光谱仪

- 波长准确性：±1 nm

- 光谱分辨率：≤1.8（FWHM at Hg 253.7nm）

- 吸光度精确性：0.002Abs（1mm光程），或1%CV，取较大值

- 吸光率准确性：±3%（at 0.64A at 350nm）

- 吸光度范围：0-550Abs（等效10mm光程）

- 基线校准：340nm可选或关闭

- 光源：氙气闪光灯

基座

- 上样量：0.5-2 µl

- ▲光程长度：0.03/0.05/0.1/0.2/1.0 mm之间自动切换

- ▲基座检测范围：2-27500 ng/µl dsDNA；0.6mg/ml-820ml/ml BSA；0.03ml/ml-400mg/ml IgG

- 检测时间：≤5秒

- ▲自动检测：加上样品后，放下检测臂即可自动测量

- ▲显示屏：≥7英寸，1280×800像素彩色显示屏，电容触摸屏，支持手势操作

- 操作系统：Android

- 内部存储空间：≥8GB

- 数据接口：USB、WiFi

第二包：全自动核酸提取纯化仪器

设备用途：磁珠法，支持核酸、蛋白等的提取及纯化

- 样品通量：1-32

- 处理体积：10-1000 uL

- ▲耗材检测：支持耗材放置自动检测报警

- ▲磁珠回收率：≥99%

- 搅拌混合：慢、中、快1-6档可编程

- 加热：裂解与洗脱加热(室温至+125℃)

- 试剂种类：开放式平台，适用与各种磁珠法提取试剂

- 操作界面：≥8寸彩色电容触控屏，人性化界面(可选英文),不需外接计算机

- ▲扩展接口：≥4个标准USB,以太网口，支持鼠标、键盘、条码扫描枪(一维、二维)

- ▲杀菌消毒：紫外灯消毒，风扇排气(可选HEPA),可编程

- ▲备用电源：内置备用电池，即使停电也能继续完成提取流程

- 内部程序：可自由编辑和储存，可储存数量不限(数百万个)

- 程序管理：可并行编程，新建、编辑、删除、导入、导出等功能

- 运行噪音值：≤51dBA(典型值)

第三包：生物显微镜

用途：可作切片的明场、偏光观察，用于研究工作。

- 研究级生物显微镜，可作明场观察，偏光观察和拍照等功能。

- ▲光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

- 调焦系统：载物台垂直运动方向距离不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位1微米。

- 观察镜筒：超宽视野三目观察筒，倾角为30°。

- 照明装置：内置透射光柯勒照明器，具有光强预设按钮、第二代光强管理按钮，高亮度LED(强度大于12V100W卤素灯)，可选配加装色温调整滤光片，带有光闸。

- 物镜：万能平场半复消色差物镜；

4X（N.A. 0.10，W.D. 18.5）、10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6）、

20X（N.A. 0.40，W.D. 1.2）、40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6）、

100X（N.A. 1.25，W.D.0.13）。

- 载物台：右手油式载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

- ▲超宽视野镜筒，配置超宽视野10X目镜，带屈光度校准，视场数26。

- ▲物镜转换器，编码型六孔位物镜转盘，带偏光插槽。

- 聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A.0.9-0.16。

- 最大像素：2000万像素，分辨率5480 × 3648。

- 芯片类型：采用光收集效率更高的CMOS芯片。

- 芯片大小：进口高灵敏度芯片，1英寸。

- 预览帧速：30fps@5440 x 3648pixels。

- 图像采集和分析软件。

- 需要和医院连接lis和his系统,提供SDK二次开发接口

第四包：婴儿辐射保暖台

- 石英材质加热管，高精度双热敏电阻肤温传感器。

- 温度控制模式：预热模式、手控模式、肤温模式。

- 具有肤温控制功能，肤温控制范围32.0℃—37.0℃，37.1℃—38℃（跨越模式）。

- 肤温模式下温度显示范围：5℃—65℃。

- 皮肤温度传感器测得的温度与控制温度之差：≤0.5℃。

- 床面温度均匀性：≤2℃。

- ≥10.4英寸TFT彩色液晶触摸屏，≥1024*768高分辨率大字符，屏幕亮度自动可调，并可设置夜间模式，减少光亮刺激对新生儿的影响。

- 辐射箱可水平360°旋转，5档调节，便于临床X光拍摄，保证持续不间断的加热。

- 床体高度电动升降调节，满足不同身高医护人员的操作。

- 婴儿床挡板可向下翻转或拆卸，释压防水床垫，采用TPU材质，柔软透气。

- 双燕尾槽立柱设计，便于安装更多临床治疗设备。

- 可折叠托盘，方便收起，无需拆卸。

- 具备照明灯，亮度无级可调。

- 外挂式检查治疗灯，光照角度可360°调节，满足手术照明需要。

- 床体倾斜角度可电动调节，具备电动摇床角度屏幕调节功能。

- 电动摇床最大倾斜角度：≥13°，婴儿床倾斜角度显示精度：≤±1°。

- APGAR评分计时功能，APGAR评分：运行到50秒～1分钟、4分50秒～5分钟、9分50秒～10分钟时发出声光提示。

- RS-232接口，支持数据传输。

- 具有数据储存功能。

- 具备挥手止闹，非接触式的报警静音功能。

- 具备婴儿电子秤称重功能，体重测量范围：200g—8000g，测量精度：±10g（重量

1000克及以上）、±1%（重量1000g 以下）。

- 配备黄疸治疗装置，床面上有效表面内的总辐照度不低于1.3mW/cm2，床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值不低于 1.0mW/cm2，有效使用寿命50000小时。

- 配备T型复苏装置：提供受控、稳定的吸气峰压（PIP）和呼气末正压（PEEP）。

- 配备空氧混合装置：氧浓度设置范围：21%~100%；精度：≤±3%O2（V/V）。

- 配备负压吸引装置：负压调节阀设置范围：0~18.67±1.33kPa（0~140±10mmHg）；负压响应时间：当输入气源压力为500kPa 时，10 秒内负压至少应达到17.34kPa（130mmHg）。

- 配备脉搏血氧监测装置：可提供血流灌注指数（PI）、血氧饱和度（SPO2）、脉率（PR）监测。

- 具备环境温湿度监测功能。

- 报警功能：断电报警，设置报警，检查报警，传感器报警，超温报警，偏差报警，系统错误报警，血氧报警，脉搏上限报警，脉搏下限报警，SpO2上限报警，SpO2下限报警，系统提示报警，单气源故障报警。

第五包：新生儿黄疸治疗床

- 蓝光波长: 400nm～550nm

- 蓝光辐照强度: ≥1800μW/cm2 （平均在照明焦距中心5厘米距离、区域 38×20cm）

- 胆红素总辐照度均匀性：≥0.4

- 有效表面上的红外线辐射: ≤10mW/cm2(760nm＜λ≤1400nm)

- 有效表面上的紫外线辐射: ≤1.0×10-5mW/cm2 (180nm＜λ≤400nm)

- 噪音：≤45dB

- 光源为LED，寿命为50000小时以上

- 软硅胶材质，可做蓝光毯使用，可弯曲使用

- 配备有一个软硅胶支座和两根支条

- 体积小，重量轻，辐照效率高。

- 采用LED灯带，寿命长、温升低；不用耗材。

- 可与国内外各种婴儿培养箱配套使用。

第六包：肝脏弹性检测仪

- 产品需具备国家三类医疗器械注册

- 显示屏：≥12英寸，彩色 LCD 触摸屏

- 接口： RJ45、USB × 2、探头接口 × 2、兼容DICOM端口

主机：

- CPU：≥ 1.5GHz 4 核，RAM ≥ 4GB

- 存储容量：≥128GB

- 电池待机时间：不少于2小时

- 工作原理：

利用振动控制的瞬时弹性成像技术来评估肝脏的硬度

利用受控衰减参数来评估肝组织的脂肪变数值

辅助定位模式：

- 时间位移（TM）模式，显示二维灰阶图像

- A模式

- 测量数值显示：患者信息、硬度值中位数、脂肪变值、单次测量硬度值、有效测量次数、无效测量次数、IQR

- ▲肝脏硬度量程：最大测量值≤76Kpa

- ▲肝脏硬度量程：最小测量值≥1.5Kpa

- ▲脂肪变值量程：最小测量值≥100dB/m

- ▲脂肪变值量程：最大测量值≤400dB/m

- 连续脂肪变功能，连续采集10次有效脂肪变测量，降低变异性，以获得更稳定可靠的结果

- 可同时连接探头数量:≥2

- 工作状态指示 :探头具有LED工作状态指示灯，显示探头工作状态。

- 自动检测皮肤表面到肝脏包膜的距离，自动提示适用探头，无需输入患者身高，体重即可获得检测结果。

- 智能深度：探头自动根据患者皮下脂肪厚度，自动调节测量深度

- 智能肝脏定位：具有肝脏智能辅助定位指示灯，绿色表示最佳位置，黑色则不是，辅助肝脏定位

- 智能压力控制：实时监测探头承受压力范围，并具有压力过大或者过小自动停止检测功能，减少人为误差。

剪切波探头:

- ▲探头超声传感器频率:≥3.5MHz，非宽频或调频

- 超声换能器: 实时监测  超声换能器实时发射、接收超声波

- 取样体积：≥3cm³

- 换能器直径:≤ 10mm

- 剪切波频率：恒定50 Hz

- 剪切波振幅  ≥2mm

- 超声波有效跟踪深度:≥70㎜

- 剪切波探头测量深度：≥60mm(皮下)

- 剪切波探头激发方式：手控开关激发（开关按钮在探头上）

- 具备检测条件编辑功能：可实现多种检测条件编辑功能

- 软件功能：中文操作界面。支持多种数据输出格式：EXL, PDF，可修改报告模版。

- 具备独立报告工作站，可编辑检测报告模板、对接信息系统、患者预约及数据管理功能。

第七包：腹腔镜器械包

可转弯施夹器

- 施夹器夹持性能：φ5.5mm外径的钳子夹持力不小于20N。钳头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。施夹器硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级

- 规格有Ф5.5工作长度330mm，可夹持绿色结扎夹，适合各种部位各种患者腔镜手术

- 可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要

- 头部多种弯曲角度，可以保证良好的手术视野以及不同角度走向的血管

- 改良钳头，夹子固定更牢靠，术中不易掉夹

可转弯施夹器

- 施夹器夹持性能：φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。施夹器硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级

- 规格有Ф10，工作长度330mm，可夹持紫色结扎夹，适合各种部位各种患者腔镜手术

- 可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要

- 头部多种弯曲角度，可以保证良好的手术视野以及不同角度走向的血管

- 改良钳头，夹子固定更牢靠，术中不易掉夹

可转弯施夹器

- 施夹器夹持性能：φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。施夹器硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级

- 规格有Ф10，工作长度330mm，可夹持金色结扎夹，适合各种部位各种患者腔镜手术

- 可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要

- 头部多种弯曲角度，可以保证良好的手术视野以及不同角度走向的血管

- 改良钳头，夹子固定更牢靠，术中不易掉夹

可转弯吸引器

- 吸引器采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。吸引器内芯通常，无堵塞现象。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。

- 吸引管可配Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-450

- 推杆式吸引器按阀体大小可分大号、中号和小号推杆式吸引器，阀体设有复位机构，使用中阀体卡滞时用力按压阀门盖“咔”一声即复位

- 弹簧式吸引器密封良好，可方便实现点吸引枪式吸引器外形符合人体工程学，握感好

可转弯分离钳

- 分离钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。

- 规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-450

- 钳头根据弯曲形状分直分离钳、弯分离钳和直角分离钳。弯分离钳有多种弯曲角度，头部有钝头和精细头，直角分离钳直角弯有多种长度可选，可做各种粗细和角度的血管以及组织的分离

可转弯无创抓钳

- 抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头部采用YY/T0294.1-2016中05Cr17Ni4CuNb号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm器械的耐腐蚀性能符合 YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。

规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-500

第八包：双水平气道正压呼吸机（容量保证）

- 适用范围：为年龄超过7岁，体重超过18kg的阻塞性睡眠呼吸暂停和呼吸功能不全的患者提供无创通气支持

- ▲治疗模式：包含CPAP、S、S/T、T、PC、AVAPS-AE

- 压力设置：IPAP：4-30 cmH2O、EPAP：4-25 cmH2O、CPAP：4-20 cmH2O

- 压力支持：4-25 cmH2O

- 后备呼吸频率：0-30 次/分

- 吸气时间：Ti：0.5-3.0 sec

- ▲通气触发功能：Digital Auto-Trak 可自动触发/切换，跟踪呼吸节律，同步呼吸

- 气道管理功能：开启AAM自动气道管理功能、关闭功能

- ▲AutoEPAP设置：EPAP min：4 - EPAP max cmH2O，EPAP max：EPAP min-IPAP cmH2O

- 目标潮气量功能：开启、关闭、或手动调节（4-30次）AVAPS目标潮气量保障功能

- 目标潮气量设置：200-1500ml

- AVAPS 中压力支持范围：PS min：0-(IPAP-EPAP max),  PS max：PS min-(IPAP-EPAP min)

- AVAPS 中吸气压范围：IPAP min：6-30 cmH2O，IPAP min：6-30 cmH2O

- ▲自动气道管理功能：能够在所有双水平模式下打开，自动监测患者上气道阻力，并自动调节维持气道通畅所需EPAP。

- 可监测参数：漏气量：0-180 LPM、潮气量：0-2000 ml、呼吸频率：0-60 BPM、分钟通气量：0-99 LPM、压力：4-30 cm H2O

- 压力上升时间：1-6 档位可调 (100-600 ms)

- 延迟升压时间：5-45 minutes

- 舒适功能：B-Flex功能，1-3档位可调

- 压力释放功能：Flex	0-3 (只在S模式可用)

- 湿化器：一体可拆卸湿化器、其具备干盒子防倒灌设计，也可接市售标准分体湿化器。

- 湿化模式：具备固定调节、自适应调节和加热管路三种加温湿化模式

- 管路配置：15mm原装加温管路、15mm通用标准管路、22mm通用标准管路

- 管路类型锁定：关闭、患者自己选择

- 面罩配置：可设置面罩类型，以确保面罩死腔及相关阻力的确认

- 面罩类型锁定：关闭、患者自己选择

- 数据管理：SD卡，远程数据管理

- 远程管理：机器内置有WIFI和蓝牙模块，可实时上传患者的使用数据，医师可在PC端监控患者数据。患者可利用app程序，随时查看自己的使用情况，可对漏气、治疗时间、治疗指数等进行自我管控，提高治疗的依从性。

- ▲数据传输功能：采用WiFi，同时内置蓝牙传输功能

- 过滤功能：双层（精细与普通）过滤，普通过滤率： 对于 7-10 微米尺寸，效率为 88%；超精细过滤率：对于 0.5-0.7 微米尺寸，效率为 95%

- 报警设置：分钟通气量过低、潮气量过低、呼吸暂停、管道脱落、呼吸机工作异常、请检查过滤器、压力过低、压力过高、低电压、马达转速过低。

- 操作界面：LCD，旋转导航轮

- 操作界面：全中文彩色、也可调节为英文、法文和德文

- 自动开关机：具备

- 面罩检测：自动识别

- 海拔调节：可自动补偿，最高至2286m

第九包：血管内成像设备

设备用于在医疗机构中需要进行冠状动脉介入治疗患者的冠状动脉成像，可实现血管内超声成像（IVUS）成像、光学相干断层成像(OCT)成像、IVUS-OCT同步融合成像；

- ▲成像导管适用的冠脉血管直径范围是2.0mm-4.0mm；

- ▲与该血管内成像设备配合使用的可选成像导管有三种，且导管外径≤1mm，导管具备快速交换接口；

智能测量

- 同时具备自动和手动测量管腔病变部位的面积、直径、狭窄程度的功能；

- 可进行360度旋转的双长轴影像，血管三维重建体渲染和3D飞行导航功能，3D管腔模式下可实现管腔、管壁之间的一键切换；

- 支架贴壁不良阈值设定：支架小梁贴壁不良和良好会有不同颜色显示；

- 支架膨胀系数阈值可自定义，当实测值与所设阈值对比时，支架膨胀数据自动计算，并且膨胀良好和膨胀不良会以不同颜色显示；

- 能自动探测整个回拉图像的EEL；

- 具备自动测量每帧图像的斑块负荷；

成像参数

- 超声工作频率≥35MHz；IVUS成像半径≥6.0mm；

- IVUS轴向分辨力≤110μm，侧向分辨力≤220μm；

- 光学成像分辨力，轴向分辨力≤30μm；侧向分辨力≤30μm；

- 光源扫频速率是100kHz±5%；OCT光学成像半径≥5㎜；

- 扫描激光源中心波长:1310nm±20nm；输出功率：5mW-20mW；

- 指示光波长：650nm±25nm；指示光输出功率：＜0.3mW；

- 一次性血管内成像导管有效长度是1380㎜±30㎜；

- ▲最大单次回撤长度：≥150mm；

- ▲回撤方式：手动、自动，单次最快回撤速度：≥40mm/s；

- ▲最快成像帧速率：≥200帧/秒；

图像获取及处理

- 捕获图像至少包括两种方式：截图和“捕获单帧图像”；

- 具备图像文件的输入、输出和管理功能，应能够用L-mode模式显示图像、回放控制、校准调整、书签控制、导出记录、捕获图像、记录图像、图像放大；

- 可DICOM 3.0标准存储影像。存储方式：光盘、USB或移动硬盘。导出方式：支持TIFF格式、JPEG格式、DICOM格式、AVI格式、RAW格式导出数据，交互方式灵活；

- 数据可以合并数据库归档，可导出生数据、标准图像和视频格式，可以使用图像工作站对生数据进行操作，或使用PC软件读取标准格式；

- 中英文操作界面，可实现一键切换，无需重启设备；

硬件

- CPU八核；硬盘≥1T；主机运行内存≥32G；

- 两台医学影像专用彩色液晶平板显视器≥21英寸，分辨率≥1920*1080。

其他附加功能

- 具备OCT检测设备与IVUS诊断设备的融合，可实现在同一主机上既可选择单模式OCT成像、单模式IVUS成像，也可选择双模融合成像；

- 一体式工作站配置，同一主机通过一根导管一次回拉可以获取OCT和IVUS同时同位的管腔诊断信息，同一主机的同一屏幕呈现同一组织部位的OCT和IVUS横截面图像；

- 可通过OCT图像进行管腔相关测量和斑块性质评估，IVUS图像精准识别EEL测量斑块负荷，并能观测到脂质斑块后的深层病变信息，一次性全面获取管腔信息；

第十包：动态血压监测仪

- 测量方式：震荡示波法测量。

- ▲显示方式：2.4英寸彩色液晶屏幕显示，支持显示收缩压、舒张压、心率和时间。

- ▲测量精确度：≤±2mmHg，需提供相关认证材料或检验报告。

- 测量模式：具备独立的成人模式、舒适模式和儿童模式。

- 自动补测：测量血压失败后，可以自动补测。

- ▲记录时间：最长可以连续监测记录7天时间。

- 为了患者测量安全考虑，当记录仪不正常充气或充气压力超过限值时，监护仪会启动安全锁自动停止测量。

- 支持多种血压袖带可供选择，适用于儿童、成人及肥胖人群。

- 储存：储存数据≥300个测量结果。

- 独立打印功能：记录仪无需连接电脑就可以直接连接打印机进行打印动态血压报告，便于医生出诊使用。

- ▲独立初始化功能：记录仪具有独立初始化功能，无需借助电脑进行初始化。

- ▲患者活动记录图：记录仪具有内置活动传感器，有效记录患者的活动数据，显示患者的移动和某项活动的波动，并在打印报告中生成患者活动图。

- 软件功能：支持下载审阅、编辑患者信息以及导入/导出数据功能，提供昼夜节律分析、晨峰指数（MSI）、动脉硬化指数分析（AASI）等监测指数。

- 额外配置4副儿童血压袖带和2副成人血压袖带。