北京大学人民医院设备采购

采购文件

采购人：北京大学人民医院

2025年9月

采购文件目录

第一部分	采购邀请	3

第二部分	投标人须知表	5

第三部分	合同格式	12

第四部分	附件--投标文件格式	16

第五部分   技术需求	29

# 采购邀请

日期：2025年09月22日

北京大学人民医院（以下简称“采购人”）就利用其财政性资金，对“北京大学人民医院设备”所需下列货物进行院内采购。现邀请合格投标人参加该项目的采购。

- 采购项目情况和内容：

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 | 分品目预算金额（人民币万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 细胞计数仪 | 1 | 台 | 是 | 17 |  |
| 2 | 2-1 | 血液成分分离机 | 1 | 台 | 是 | 48 |  |
| 3 | 3-1 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 1 | 台 | 是 | 33 |  |
| 4 | 4-1 | 全自动免疫组化独立温控单独滴染染色机 | 1 | 台 | 是 | 15 |  |
| 5 | 5-1 | 免疫组化染色机 | 2 | 台 | 是 | 36 |  |
| 6 | 6-1 | 全自动免疫组化机 | 2 | 台 | 是 | 30 |  |
| 7 | 7-1 | 电动骨动力系统（大骨钻） | 8 | 套 | 是 | 28 |  |
| 7 | 7-2 | 电动骨动力系统（小骨钻） | 2 | 套 | 是 | 7 |  |
| 8 | 8-1 | LED光谱治疗仪 | 2 | 台 | 是 | 18 |  |
| 9 | 9-1 | 转运床 | 4 | 张 | 是 | 11.6 |  |
| 10 | 10-1 | 眼科手术床 | 1 | 台 | 是 | 30 |  |
| 备注：本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）本次采购，响应人必须以包为单位进行投标响应，评审和合同授予也以包为单位。

- 响应人资格条件：

    - 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

    - 若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

    - 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

    - 响应人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

    - 响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

    - 法律、法规规定的其他条件。

    - 响应人必须提供已有同类产品的用户名单。

- 递交响应文件时间地点：2025年9月26日8:30（北京时间），中仪大厦10层1011会议室，递交文件截止时间：2025年9月26日 9:00（北京时间）。逾期送达或未密封的响应文件恕不接受。

- 采购人信息：

- 名称：北京大学人民医院

- 地址：北京市西城区西直门南大街11号

- 联系方式：谢老师010-88324616 邮箱：xiexiaopapa@163.com

- 采购人的技术需求：详见第五部分技术需求。

- 凡对本次采购提出询问及质疑，请与谢老师联系。

- 对院内采购文件的质疑

供应商如认为采购文件存在不合理条款、歧视性条款的，供应商可向采购人就院内采购文件在自公告挂网之日起3个工作日内（以收到材料日期为准）以书面形式一次性向采购人提出质疑。供应商的质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。

- 对中标结果的质疑

参与供应商对评审结果有异议的，应当在评审结果公告期限届满之日起7个工作日内（以收到材料日期为准）一次性依法向采购人提出书面质疑和必要的证明材料，质疑函的提出须采用政府采购供应商质疑函范本格式。

# 响应人须知表

| 序号 | 条款 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目概况 | 1）项目名称：北京大学人民医院设备 2）财政性资金，且资金已落实 3）采购内容：详见本采购文件第五部分 4）采购人：北京大学人民医院 5）本次采购，响应人须以本采购文件第五部分所列服务要求全部内容为基础进行响应，响应、评审和合同授予也以此为单位 |
|  | 对响应人的资格要求 | 合格响应人的资格要求（不符合下述合格响应人资格要求的文件，将视为无效响应被拒绝）： （1） 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。 （2） 若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。 （3） 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。 （4） 响应人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明并生成报告。 （5） 响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。 （6） 法律、法规规定的其他条件。 注：上述响应人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评审时不予认可。 |
|  | 合格的货物及其有关服务 | 1）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“不接受进口产品”的响应货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。 2）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“接受进口产品”的响应货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。 |
|  |  | 3)本次采购的货物，如响应货物非响应人所有或制造，响应时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的响应品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可响应人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。 |
|  | 响应费用 | 无论评审会议的过程和结果如何，响应人自行承担所有与参加评审会议有关活动的全部费用。 |
|  | 响应文件语言 | 中文（有关产品型号、专用名词等可除外） |
|  | 响应文件计量单位 | 除本采购文件第五部分中有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。 |
|  | 响应货币 | 人民币 |
|  | 响应报价范围及说明 | 响应报价范围及说明： （1）货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费； （2）安装、调试、验收费用； （3）培训费； （4）维修服务和技术支持费； （5）第五章“技术需求”规定的其它费用 |
|  | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止期后90日内有效 |
|  | 响应文件的组成 | 响应人应按本采购文件第四部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本采购文件第五部分要求的文件和资料也须一并提供。响应人还可根据自己的理解，提供其他必要的响应文件。 |
|  | 响应文件封面要求 | 列明项目名称、响应人名称 |
|  | 响应文件份数要求 | 1）纸质文件份数：①正本1份；②副本（正本复印件）2份；③响应文件电子版：1份（PDF格式）（电子版需单独封装） 2）响应文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、响应单位法定代表人授权书（需附法人及响应授权人身份证正反面加盖公章并签名）、响应公司信用查询报告（开标日期前3个工作日内查询），响应产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章。 注. 响应人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即响应人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订响应文件。每包响应文件正、副本必须分开装订成册。 |
|  | 响应文件装订和密封要求 | 响应文件须胶装并密封提交。 |
|  | 响应文件递交时间 | 2025年9月26日8：30分整-9：00分整（北京时间） |
|  | 响应文件递交地点 | 中仪大厦10层1011会议室。每家响应人只能派1名（法定代表人或授权代表）递交响应文件。 |
|  | 院内专家组成及职责 | 采购人根据采购内容特点，组建院内专家，院内专家所有成员集中评审，推荐评审候选人。 |
|  | 评审程序和内容 | - 采购人在本采购文件规定的时间和地点收取响应人的投标文件。并由院内专家开启文件，进行初步审查工作（包括资格性和符合性检查）。 - 初步审查是从响应文件的有效性、完整性、对本采购文件的响应程度来进行评审。院内专家可以要求响应人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。响应人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。 - 院内专家将针对响应文件中的报价、技术响应、服务方案等进行综合评审。 - 实质上响应的响应人应该是其响应文件满足采购文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本采购文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本采购文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的响应人的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果响应文件出现属下列情况之一的，院内专家有权拒绝其报价： a.逾期送达的； b.响应超过分品目预算金额或最高限价的； c.不符合本采购文件中规定的响应人资格要求的； d.未按招本采购文件规定要求密封、签字和盖章的； e.不符合采购文件规定的★项要求的； f.提交了转包或分包要求的; g.不符合法律、法规和本采购文件中规定的其他实质性要求的。 |
|  | 评审货币 | 评审货币为人民币 |
|  | 采购评审办法 | 经确定资格性审查、符合性审查通过的响应人后，由院内专家采用综合评分法对响应人的响应文件进行综合评分，具体评分办法详见附表评审标准。院内专家将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名评审候选人。 |
|  | 确定评审候选人 | 采购人根据院内专家的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的响应人为评审候选人。 |
|  | 签订合同 | 1）接到成交通知30天内，评审候选人应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。 2）本采购文件、响应文件及评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。 |
|  | 分包和转包 | 成交响应人不得将该项目分包或转包给其他任何单位，若出现此行为，采购人有权无条件解除合同。 |
|  | 院内评审终止，重新开展采购活动说明 | 出现下列情形之一的，采购人终止采购活动，发布项目终止公告并将说明原因，重新开展采购活动： 1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的； 2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3）在采购过程中符合要求的响应人或者报价未超过采购预算的响应人不足3家的。 |
|  | 付款条件和方式 | 详见第三部分合同格式 |

附表 评审标准

- 院内专家将按照本采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值,即为每个投标人的最终得分。评委评分保留整数，评审最终得分保留2位小数。

- 本项目评审采用综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为评审候选人的评审方法。

- 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为排名第一的评审候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定评审候选人，得分且响应报价相同且技术指标得分也相同的，由院内专家现场采取随机抽取方式确定。

- 政府采购促进中小企业发展扶持政策：

促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。响应人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

- 评分因素和评分标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30 | 评审价格 | 评审价格分数=（评审基准价/响应报价）×价格权重（30%）×100 备注：实质性响应采购文件要求且价格最低的响应报价为评标基准价 |
| 商务部分 | 9 | 履约能力评分（8分） | 根据响应产品近三年（2022年1月至本采购活动公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的北京三甲医院销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。 注：响应人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 |
|  |  | 政府采购节约能源、环境保护评分（1分） | 政府采购的强制采购产品除外： （1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且响应人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分； （2）响应产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且响应人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分； |
| 技术部分 | 40 | 对采购文件技术规格要求的响应程度（40分） | 响应文件技术规格响应全部满足采购文件技术要求的为40分，其中有1项条款不满足的，扣2分；有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；最低得分0分。 注：最低得分为0分时将按照无效响应处理，予以拒绝。 |
| 售后服务部分 | 21 | 根据供货响应时间进行评价（8分） | 根据采购要求和技术响应情况，对响应人的供货响应时间满足采购需求（合同签订后X个日历日内）的得5分，每缩短5个日历日增加1分，最高分为8分。 注：响应人须提供《交货承诺书》，未提供《交货承诺书》或交货期不满足采购需求的本项评审得0分。 |
|  |  | 质量保证期（8分） | 质量保证期满足采购文件要求的得5分，每增加12个月加2分，最高得8分。 注：不满足采购文件要求的质量保证期（保修期）的报价此项评审为0分。 |
|  |  | 售后服务方案和培训（5分） | 根据采购文件要求和技术响应情况，对响应人提供的售后服务方案进行评价，其中： （1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足采购文件要求的，得3分； （2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足采购文件要求的，得2分； （3）未提供售后服务方案或完全不能满足采购文件要求的，得1分。 |
|  |  |  | 根据采购文件要求和技术响应情况，响应人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。 |

# 合同格式

北京大学人民医院医疗设备采购合同

合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院

签约时间：                                 乙方：

第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)

| 产品名称 | 规格型号 | 生产国 | 生产厂商 | 投标人 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交总价（大写）：人民币 |  |  |  |  | 总计（小写）： |  |  |
| 设备配置清单：请见附页（共 1 页）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用科室： |  |  | 备注：合同价格为含税价格 |  |  |  |  |

第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。

第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修   年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。

第四条: 交货地点：北京大学人民医院。

第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。

第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。

第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。

第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。

第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后

A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          C.付全款

第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。

第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。

第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。

第十三条:                      甲    方                             乙    方

| 单位名称（章） | 北京大学人民医院 |  |
| --- | --- | --- |
| 单位地址 | 北京市西城区西直门南大街11号 |  |
| 法定代表人签字 |  |  |
| 或委托代理人签字 |  |  |
| 邮政编码 | 100044 |  |
| 电话 | (010) 88326666 |  |
| 传真 | (010) 68318386 |  |
| 开户银行 |  |  |
| 账号 |  |  |

附页：配置单

项目廉政责任书

项目名称：

项目地址：北京大学人民医院

甲    方：北京大学人民医院

乙    方：

第一条　甲乙双方的责任

(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。

(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：

(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。

第四条　违约责任

(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。

甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）

法定代表人(或授权代表签字)： 　　       法定代表人(或授权代表签字)：

地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：

电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：

年　　月　　日                           年　 　月　 　日

# 附件—投标文件格式

格式1． 报价函

致：北京大学人民医院

根据贵方为    （项目名称）  的采购文件，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表响应人    （响应人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

- 商务文件部分

（1）投标函   表1

（2）评审一览表   表2

（3）分项报价表     表3

（3）中小企业声明函     表4

（5）法定代表人授权书   表5

（6）商务条款响应及偏离表   表6

（7）响应人资格证明文件   表7

（8）响应产品近三年（2022年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表   表8

（9）制造商授权书       表9

2、技术文件部分

（1）技术需求响应及偏离表   表10

（2）响应人根据服务需求要求，提供其他必要的响应文件（响应人视需要自行编写或提供，包括但不限于第五部分服务需求要求的相关服务方案，以及响应人认为其他必要的内容等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 响应人递交了投标文件，即意味着接受采购文件的规定和相应安排。

- 响应人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

- 响应人已详细审查采购文件的全部文件，包括第  （补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本响应有效期为自报价截止日起90个日历日。

- 我方承诺，我方不是采购人的附属机构。

- 与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

| 地址： |  |
| --- | --- |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 电子邮件： |  |
| 法定代表人或授权代表签字： |  |
| 法定代表人或授权代表姓名、职务： |  |
| 响应人名称： |  |
| 公 章： |  |

格式2.评审一览表

项目名称：__________________

| 包号 | 包名称 | 总价 | 评审声明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写金额： 大写金额： |  |

价格单位：人民币元

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

注：1、评审声明是指针对评审一览表需声明的内容。不得在此填写与响应评审一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。

格式3. 分项报价表（格式）

包号：                                    货物名称：

价格单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号（规格） | 制造商及原产地 | 品牌 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、验收 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目（内容）到货期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目（内容）保修期 |  |  |  |  |  |  |  |

响应人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：

注：1、响应人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。响应人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）

2、如响应要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如响应产品属于医疗设备，所报响应产品制造商名称、产品型号（规格）需与响应文件提供的响应产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、响应人必须在本表后附所投设备的配置清单。

格式4 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称（加盖单位公章）：

日 期：    年  月  日

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 响应人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3. 响应人为联合体或者向小微企业意向分包方式的，需提供相应的联合体协议书、分包意向协议书。

4.  响应人如不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定中的中小微企业划分的可在本页直接声明（本项目不适用）。

格式5 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于            年       月       日签字盖章后生效。

授权期限为：             年       月       日至             年       月       日 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人工作单位和职务：

响应人名称（加盖单位公章）：

地址：

注：需附法人及被授权人身份证正反面。

格式6．商务条款响应及偏离表

包号：                                 项目名称：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务/合同条款 | 响应文件的商务/合同条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 本表应包括合同条款的偏离说明。

2. 响应人对采购文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对采购文件无商务偏离，请在“采购文件的响应”栏只填写“对采购文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的响应可被拒绝。

响应人名称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：

日期：

格式7．响应人资格证明文件

7.1在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

7.2若响应人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所响应产品的合法授权。

7.3 响应人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

7.4响应人在参加本项采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询报告证明（开标前三个工作日内）。

7.5响应人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

7.6法律、法规规定的其他条件。

7.7响应人必须提供已有同类产品的用户名单。

格式8响应产品近三年（2022年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表  （格式）

包    号：__________                         货物名称：

| 序号 | 订货时间 | 型号（规格） | 数量（套） | 合同签订时间 | 采购单位 | 联系人及电话 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 响应人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 响应人应按照采购文件第二部分响应人须知附件评标办法和评审标准中的要求提供业绩证明材料。

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

格式9

本次采购的货物，如响应货物非响应人所有或制造，响应时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的响应品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可响应人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。

包号：             品目号：                货物名称：

制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书（格式参考可自拟）

致：(采购人)

我们（制造商或境内总代理商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、区域代理），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、区域代理地址） 。兹指派按（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (响应人地址) 的（响应人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方采购邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、区域代理），我方保证以响应合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（响应人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（响应人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商（区域代理），随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理、区域代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。

我方于      年     月     日签署本文件，（响应人名称） 于       年     月     日接受此件，以此为证。

响应人名称：                                    制造商（境内总代理商、区域代理）名称：

（单位公章）：                                  （单位公章）：

签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：

法定代表人或授权代表签字：                      签字人签字：

二、技术文件部分

格式10.技术需求响应及偏离表（格式）

包    号：__________

货物名称：

| 采购文件条目号 | 采购文件采购需求的内容与数值 | 响应人的技术响应内容与数值 | 技术响应偏差说明 | 技术支持资料（或证明材料）说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

  - 响应人应对采购文件第五部分技术需求第七项的内容给予逐条响应，以响应产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印采购的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

  - 响应人应按照采购文件第五部分技术需求第七项中要求提供响应产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处响应文件页码或位置等必要说明。

3、	禁止在该项中填写其他需求项，违者后果自负。

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

11. 采购文件第五章“技术需求”规定的响应人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

11.1响应产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

北京大学人民医院：

我单位参与            项目，第   包响应的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

11.2 采购文件第五章技术需求规定的响应产品技术支持资料（或证明材料）

11.3售后服务方案

11.4 其他技术证明文件或说明（如果有）

# 第五部分 技术需求

一、采购项目需实现的功能或者目标：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是为北京大学人民医院配置基本设备，响应人应根据采购文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来响应。响应人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，响应人应出具采购文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。响应人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 响应产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，响应人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2. 响应产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，响应人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3. 响应产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供响应人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。响应产品属于压力容器的，响应人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供响应产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

★4. 响应产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对响应产品或其制造商有强制性规定或要求的，响应产品或其制造商必须符合相应规定或要求，响应人须提供相关证明文件的复印件。

5．响应产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购项目的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购项目的数量

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 细胞计数仪 | 1 | 台 |
| 2 | 2-1 | 血液成分分离机 | 1 | 台 |
| 3 | 3-1 | 实时荧光定量PCR分析仪 | 1 | 台 |
| 4 | 4-1 | 全自动免疫组化独立温控单独滴染染色机 | 1 | 台 |
| 5 | 5-1 | 免疫组化染色机 | 2 | 台 |
| 6 | 6-1 | 全自动免疫组化机 | 2 | 台 |
| 7 | 7-1 | 电动骨动力系统（大骨钻） | 8 | 套 |
| 7 | 7-2 | 电动骨动力系统（小骨钻） | 2 | 套 |
| 8 | 8-1 | LED光谱治疗仪 | 2 | 台 |
| 9 | 9-1 | 转运床 | 4 | 张 |
| 10 | 10-1 | 眼科手术床 | 1 | 台 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目交付的时间：合同签订后30个日历日内（含安装调试）。

- 采购项目交付的地点：北京大学人民医院指定地点。

四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购项目需满足的服务标准、效率要求

- 响应人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。响应人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。响应时须提供有关其响应产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明响应人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有响应产品及配件，并含第三方产品，同时响应人应定期对所有响应产品提供维护保养服务。

- 响应人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在响应内。如果采购人确认响应人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，响应人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 响应人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。响应人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入响应。响应人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 响应人应负责响应货物质量保证期内的免费维修和配件供应，响应人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 响应人应保证在质量保证期内提供响应货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，响应人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，响应人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购项目需满足的服务期限要求

1.质量保证期及服务要求：自安装调试验收合格之日起不少于3年。

五、采购项目验收标准

1. 响应人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。响应人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、采购文件和响应文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 响应人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4. 响应人应配合采购人验收部门完成相应计量检测工作。

六、采购项目其他技术、服务等要求

- 响应人需要提供响应产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖响应人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如响应人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，响应人须在投标文件中按照采购文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于响应人提供的响应文件技术应答未按本条款要求提供响应产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的响应产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖响应人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，院内专家可不予承认，并可认为该技术应答不符合采购文件要求。由此产生的响应风险，由响应人承担。

- 响应人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），响应人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。响应人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。响应人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第一包：细胞计数仪

- 载物台：软件操控载物台自动取样，精确移动控制。

- 物镜：≥5倍

- 光源：采用长寿命高亮度LED冷光源，寿命≥3万小时。

- 液晶显示屏，支持多点触控，无需外接电脑操作。

- ▲激发光配置：激发光480nm、525nm；检测器滤光片：535nm、600LP。

- ▲相机：采用CCD成像，像素≥100万。

- 对焦方法：定焦技术，不需要手动调焦，避免了人为误差。

- 细胞直径：3-60μm

- 细胞浓度：1×104-3×107个/mL

- 上样体积：≥20μL。

- 检测耗时：成像、计数和活力分析时间≤50秒。

- 检测通量：单次≥5个样品。

- 用户管理权限：多级用户权限管理和电子签名，支持满足FDA 21 CFR Part 11。

- 可提供校准颗粒及IQ/OQ/PQ验证服务。

- 图像采集：点击拍摄图像，完成采集和存储功能；图像可进行多通道叠加，图像可调节亮度。

- ▲仪器可搭配FCS Express软件进行类流式分析。

- 数据存储功能：内存≥500G，数据可通过局域网端口传输到中央服务器存储。

- 细胞图像存储功能；存储的细胞图像随时调出进行再次分析功能。

- 计算器功能：无需手工计算，软件轻松直接计算出达到目的浓度稀释原液所需的体积或到目的接种细胞数所需原液体积。

- 预设多种实验类型：台盼蓝计数，AO/PI计数，细胞周期，细胞凋亡，细胞转染等。

- 获取的数据图像：支持Excel，PDF，JPG，和FCS格式输出。

- ▲荧光通道拓展：主机后期可根据用户需求增加荧光通道以及实验应用。

第二包：血液成分分离机

- 工作方式：单针，双针全血连续流动式分离模式

- 终产品在离心机外收集，终产品体积可调

- ▲离心机转数：≤2200rpm，转数误差：≤±1%

- 全血流速范围：10-120ml/min

- 体外循环量：≤180ml，具有体外循环量自动监测功能

- 具有独立抗凝剂泵，抗凝剂可自动控制，抗凝剂全血比例调节范围1:6-1:25

- ▲具有CCD相机和红外探测器，能有效预防细胞污染

- 全中文及英文双操作界面，每步操作过程都有对应的帮助信息

- 液晶显示屏，全自动人机对话操作模式，动态显示实时分离数据与帮助提示信息

- 软件模式：程序操作及设备硬件诊断检测自动化

- ▲具备血小板/血浆采集功能，血小板封闭式管路采集有效保存≥5天。

- 具备多种外周血干细胞采集模式，单核细胞采集效率≥90%

- ▲干细胞采集程序时，具备CD34+ 细胞产量自动预测功能

- 治疗性血浆置换，自动计算去除血浆量及置换量，血浆置换效率：≥80%

- 治疗性红细胞去除与置换,自动计算去除或置换的红细胞量,可设定去除后的目标红细胞积压

- 治疗性去除白细胞/血小板可设定去除的容量与细胞数

- ▲具备血浆吸附治疗程序，具备吸附治疗耗材注册证，配合免疫吸附柱，可作免疫吸附治疗；可作低密度脂蛋白吸附分离去除

- 具备以上所有治疗程序耗材的注册证

- 监测及报警：具备压力、空气、抗凝剂、漏血、温度、抗凝剂滴速等监测及报警

- ▲自动保持静脉通路开放（KVO）功能：具备报警或故障时自动保持供者/患者静脉通路开放，防止回血形成血栓而阻塞穿刺针头

- 主机内置不间断电源/电池供电系统，以备在紧急情况下可继续运行≥10分钟，能将体外循环的血液回输进供者/患者体内

- ▲具备离心室温度及血浆管路溶血监测器

- 具备记忆功能，断电等原因中断操作，恢复供电后保留原先参数并继续运行

- 手持便携式热合，无需外接电源

- 锂离子聚合电池，主机带电池重量≤1.5kg

- 封口完成后有指示灯提示，具有低电压报警功能，渗漏报警功能

第三包：实时荧光定量PCR分析仪

- 样本容量: 0.2ml 单管、8 联排试管、 96×0.2ml（半裙边、无裙边）

- 样本通量：≥96

- 反应体系：5-100μL；

- ▲样品仓：全自动探出式样品仓设计，操作便捷；

- 控温范围：4～105℃(最小设置刻度：0.1℃)，具有低温保存功能；

- 最大升降温速率：≥6.5℃/s ；

- 模块平均升温速率＞4.5℃/s，需提供省级单位检测报告；

- 温度精确度：≤±0.1℃，温度均匀性：≤±0.1℃ ；

- ▲精确温控模块：6个独立的精确温控区域，从而在温度梯度设置时确保每个独立的温控区域可设置不同且具体的温度值，而非模拟梯度温度；

- 热盖技术：温度范围30℃～110℃，内置式高密封性热盖，可自动调节，实现试管压力恒定，自动升降，有效防止试剂蒸发，适配多种类型试管；

- 检测器：采用新一代高灵敏度 CMOS，顶部成像技术，检测快速，单个通道检测仅需1s；

- ▲检测通道：≥6个

- 部分荧光染料： F1:FAM，SYBR Green I，LC Green；F2:VIC，HEX，TET，JOE ，CY3，TAMARA，NED；F3:ROX，TEXAS-RED；F4: CY5 ；F5: CY5.5 ；F6:可定制；

- 分辨率：在单重反应中可区分低至 1.5 倍的拷贝数差异；

- ▲数据采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差；

- 光纤传导设计：采用高端光纤的集束传导设计，提升荧光信号强度，减少光传导损失，消除边缘光程差，无需校准；

- 激发和检测通道采用独立的滤光轮，无需拓展通道即可应对二次激发检测试验，如双杂交探针的应用；

- 软件功能：绝对定量自动分析，相对定量，SNP 分析，溶解曲线（可连续扫描、检测时间短）、基因分型；

- ▲溶解曲线分辨率：＜0.04℃/s，需提供实际软件截图证明。

- 熔解曲线数据采集频率：每摄氏度采集不小于16个数据。

- 操作界面：内置≥10英寸彩色触控屏电脑，国际化标准的全新 UI 设计，全新人性化的运行界面，可以单机操作，也可以外接电脑控制操作。

- ▲APP 功能：适配手机/平板电脑 APP，实现用户远程操作和实时监控；

- 信号接口：USB 接口、蓝牙接口、网络接口；

- 安全保护与报警：热盖温度超温保护与报警，开关电源超温保护；

第四包：全自动免疫组化独立温控单独滴染染色机

- 用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测

- ▲在同一台仪器上全自动完成烤片、脱腊、前处理、免疫组化染色、银染原位杂交及原位杂交

- ▲单一切片样本随时加载或取出，试剂随时添加

- ▲可根据免疫组化检测ALK、PD-L1等指标结果指导临床靶向药物用药

- 所有使用试剂必须符合国家相关规定，有注册证

- 玻片处理能力：不少于30张玻片/循环

- 免疫组织化学检测提供原厂试剂

- ▲仪器上配有触摸屏，可以直接通过触摸屏进行仪器的操作

- 每一片玻片有独立加热板加热，具备从室温到100 ℃的加热功能

- 配备全自动液路准确提供实验所需液体，脱腊试剂中不含二甲苯

- ▲配备空气涡流混合器，能在整张玻片上使试剂均匀覆盖并充分混合试剂

- ▲试验过程中每张玻片上覆盖液盖膜，保证样本完整及试剂不蒸发

- 具备条码扫描系统，全自动识别样本及试剂

- 模块化结构，具备可升级功能，一台电脑可以连接多台仪器

- ▲可自动处理废液中的DAB

- 详细记录和追踪染色信息

- 可远程查看、管理、完成和打印系统数据

- ▲具有质控管理功能

- 可以与LIS系统相连，实现数据的传输

第五包：免疫组化染色机

- 烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直到复染所有步骤全自动处理，无需人工干预；

- ▲可实现全自动FISH染色，烤片、脱蜡、预处理、酶消化、添加FISH探针、变性/杂交、杂交后洗涤所有步骤全自动处理，无需人工干预；原厂可提高具备NMPA备案凭证/注册证的探针；

- 烤片温度及时间可自由设置，烤片时间可满足从2分钟到至少2小时的要求；

- 适用于石蜡组织、冰冻组织、穿刺样本及细胞等样本检测；

- ▲同一平台实现以下多功能染色：单张切片免疫组化，单张切片双/三标记免疫组化，单张切片免疫组化与原位杂交同时标记，显色原位杂交，原位杂交双染，荧光原位杂交染色；

- ▲配备≤3个独立的玻片架，每个玻片架可上载10张载玻片。

- 三个独立的玻片架，可以连续上载玻片，无需等待整批玻片完成，并可以同时运行三种不同的染色类型，增加实验室效率和灵活性；

- 抗原修复方式为原位热修复，修复温度范围为室温到100度；每个玻片可设置不同的抗原修复条件，包括温度、时间、修复液种类（酸修复、碱修复、酶修复、不修复）；

- 玻片容量≤30张玻片。

- 机载小容量试剂瓶数量≤36个；

- 可即时添加辅助试剂和一抗，二抗；

- 所有缓冲液及废液试剂容量都从外部可见，可仪器监测试剂，也可人工可视化管理；

- 试剂加样量：100微升和150微升任意选择。

- 具备试剂液面监测系统，运行前和运行中追踪并监控试剂使用情况，避免试剂漏加；

- ▲试剂滴加方式：侧面滴加，减少对组织切片的伤害，保护组织不脱片、不干片，保证试剂均匀覆盖组织切片，减少对玻片的要求，适用不同实验室来源的样本和穿刺组织等小样本；

- 30张切片免疫组化从烤片到复染的全流程染色时间≤3小时；

- 标签打印及识别系统：含红外线和摄像头的OCR识别系统；可打印并识别条形码标签、二维码和文字标签；可通过LIS编辑打印标签；

- ▲可以链接LIS系统，并可与科室玻片打号机兼容，无需额外粘贴纸质标签，减少科室额外粘贴标签的工作量。

- 废液收集：真空负压抽吸，专门管道收集，减少试剂对机器的腐蚀；分开收集有害废液和无害废液；

- 模块组合：同一厂家不同型号的免疫组化和原位杂交染色仪器可以兼容在一台电脑操作；

- 中文操作系统，简单易懂，人性化设计；可实时查看试剂和切片运行状态；

- ▲显色原位杂交与免疫组化能使用同一个二抗和显色试剂盒同时染色，方便管理，节约成本；

- ▲厂家可以提供机载即用型荧光素标记的EBER检测探针实现EBER检测；

- 厂家可提供机载即用型DAB和快红二抗检测系统，以及机载即用型并行双染二抗检测系统；

- 免疫组化双染可实现两个抗体前后反应的顺次双染和两个抗体同时反应的并行双染两种方式；

- 可提供同品牌机载即插即用型一抗和探针，符合科室质控管理需求，提高检测效率。

- ▲厂家可以提供机载即用型荧光素标记的KAPPA、LAMBDA检测探针，实现KAPPA、LAMBDA原位杂交检测；

- 可实现全流程荧光原位杂交的自动化检测，并可选配同品牌荧光原位杂交信号计数软件

第六包：全自动免疫组化机

- 全自动完成免疫组化染色步骤，玻片上机后中途无需人为干预，实验结束后直接封片即可诊断，保证实验结果的稳定性。

- 可实现全流程荧光原位杂交的自动化检测，并可选配同品牌荧光原位杂交信号计数软件

- 石蜡切片、冰冻切片、穿刺样本切片及细胞涂片等样本均可以上机检测；

- ▲设备支持：单张切片免疫组化，单张切片双/三标记免疫组化，单张切片免疫组化与原位杂交同时标记，显色原位杂交，原位杂交双染，荧光原位杂交染色；

- ▲配备≤3个独立的玻片架，每个玻片架可上载≥10张载玻片。

- 3个玻片架可分别独立运行，整批玻片完成后无需等待即可进行再次上机实验，并可以同时运行三种不同的染色类型，增加实验室效率和灵活性；

- 仪器一次上载玻片容量≤30张玻片。

- 同时上载小容量试剂瓶数量≤36个；

- 可即时添加辅助试剂和一抗，二抗；

- 所有缓冲液及废液试剂容量都从外部可见，可仪器监测试剂，也可人工可视化管理；

- 试剂加样量≥150微升。

- 具备试剂液面监测系统，运行前和运行中追踪并监控试剂使用情况，避免试剂漏加；

- ▲仪器上可以进行原位杂交实验（FISH），从烤片、脱蜡、预处理、酶消化、添加FISH探针、变性/杂交、杂交后洗涤所有步骤全自动处理，无需人工干预；原厂可提高具备NMPA备案凭证/注册证的探针；

- ▲侧面滴加试剂，试剂滴加力度较小，最大程度减少对组织切片的伤害，保护组织切片，适用不同实验室来源的样本和穿刺组织等小样本；

- ≤30张切片免疫组化从烤片到复染的全流程染色时间≤3小时；

- 标签打印及识别系统：含红外线和摄像头的OCR识别系统；可打印并识别条形码标签、二维码和文字标签；可通过LIS编辑打印标签；

- ▲链接LIS系统以后，与科室玻片打号机兼容，不需要额外粘贴纸质标签，减少科室额外粘贴标签的工作量。

- 有害废液和无害废液分开收集，真空负压抽吸，专门管道收集，减少试剂对机器的腐蚀；

- 设备需要具备中文操作系统，可实时查看试剂和切片运行状态；

- ▲显色原位杂交与免疫组化能使用同一个二抗和显色试剂盒同时染色，方便管理，节约成本；

- ▲厂家可以提供机载即用型荧光素标记的EBER检测探针实现EBER检测；

- 厂家可提供机载即用型DAB和快红二抗检测系统，以及机载即用型并行双染二抗检测系统；

- 免疫组化双染可实现两个抗体前后反应的顺次双染和两个抗体同时反应的并行双染两种方式；

- 可提供同品牌机载即插即用型一抗和探针，符合科室质控管理需求，提高检测效率。

- ▲厂家可以提供机载即用型荧光素标记的KAPPA、LAMBDA检测探针，实现KAPPA、LAMBDA原位杂交检测

第七包：电动骨动力系统

7-1 电动骨动力系统（大骨钻） 8套

- 可整机高温高压消毒，耐≥155℃高温；

- 采用进口电机；

- 采用无极调速控制，正反转开关控制转向；

- 转速≥900转／分；

- 扭矩≥5牛顿•米；

- 功率≥110W；

- 急停时间≤0.1s；

- 钻夹头夹持口径0.1-8.0mm；

- 径向跳动≤0.1mm；

- 使用免消毒电池，充电时间≤2小时左右；

- 电池电压14.4伏，电池容量≥1800mAh；

- 充电器：输入电压交流110-220V，50/60Hz；

- 要求铝合金外壳，使用起来更轻便。

- 噪声≤40dB；

- 温升≤25℃；

7-2 电动骨动力系统（小骨钻） 2套

- 可整机高温高压消毒，耐≥135℃高温；

- 采用进口电机；

- 转速≥600转／分；

- 扭矩1N.m；

- 整机重量≤0.8Kg；

- 使用免消毒电池；

- 电池电压≥7.2伏；

- 要求铝合金外壳，使用起来更轻便。

- 噪声≤75dB；

- 温升≤25℃；

第八包：LED光谱治疗仪

- 额定功率：≤180VA

- ▲有效辐照面积：≥250cm2

- ▲输出波长范围：红光 633nm±10nm；蓝光417nm±10nm；

- ▲有效红光辐照度：红光100mW/cm2±20%；蓝光120mW/cm2±20%；

- 定时功能：设备具有定时器，定时误差不大于设定值的±2%； 设备具有手动停止辐射输出的功能

- ▲光源：采用高纯度大功率集成芯片式固态冷光源，强度更大，光源强度可调，满足不同临床需求

- 能量调节：10级能量可调

- 自动切换功能：红光源照射后自动启动蓝光照射的切换

- 定位装置：具有定位指示杆，确保有效的照射距离，操作方便、安全可靠

- 悬臂：采用多维度阻尼轴设计，自由伸缩悬，方便操作，最大程度满足临床各种治疗环境

- 治疗头：采用旋转式设计，照射角度360度任意可调，操作简便灵活。

- 显示屏：采用≥8”触摸屏设计，操作简单。

- 治疗方案：可存储≥ 4 种常用的治疗方案，免去反复设置的麻烦。

- 开关保护：具备钥匙开关和开机密码双重开关保护，无需担心被人误用。

- 出光口采用光学聚焦式设计，强度集中稳定。

- 光源形状：采用聚光式，并配有聚光罩。

- 语音提示：软件具备温馨的语音提醒，为患者带来轻松舒适的治疗体验

第九包：转运床

- 液压控制系统，采用液压升降杆,双侧液压脚踏操作系统，无泄漏；

- 病床功能：整体升降、头低足高位、头高足低位、背部升降；

- 具备脚部即时抬高功能：脚部床面可瞬间抬高，保持倾斜度。用于转运时遇上下坡保持病人平躺姿态及抢救过程中保持病人所需反德氏体位。

- ▲全床床板为非金属材质，可透X光，床板后需有放置X光片盒的限位挡板。（提供产品实物照片以佐证）；

- 床体及立柱采用全优质钢材，可确保长期的质量；

- ▲床头两侧包含滚珠式床头及整床角度指示器，有0°，45°，90°重点标识。角度指示器非黏贴式，需与床架固定。需提供指示器与连接部分整体样品；

- 优质防静电聚酯脚轮，推过路面不会留下胎痕，脚轮直径≥200mm，大小符国标；双重锁定、四轮制动。全封闭设计，防尘或头发丝；

- ▲配有中心刹车转向系统（第五轮）；中心刹车转向系统控制器与刹车系统控制器为一体设计。（需提供转向系统及控制系统实物照片以佐证）

- ▲液压柱与床架连接部分为可滑动式设计，具备冲撞缓冲功能。（提供产品实物照片以佐证）

- 床垫：防压疮床垫，配有射线可完全穿透的床垫罩；床垫厚度≥80mm。

- 四角防撞轮、双侧需有全程式防撞条：便于转弯、保护床体免受伤害；

- ▲护栏：采用可延展的高强度安全折叠双护栏，主体采用钢制材料，可耐受意外撞击（护拦垂直承受力≥82Kg；水平承受力≥36Kg）；双侧护栏包含延展结构，收起时可完全收纳至床底下侧，且护栏放下时有不夹手设计，易清洁无死角。（提供产品实物照片以佐证）

- ▲整床承重≥317Kg，适合各种体质患者；需提供产品备案申请资料复印件以佐证。

- 最大背板角度≥90°；

- ▲床垫：具有阻燃套的≥8CM高密度泡沫垫，面罩接缝处采用高频热压技术并且是无缝焊接处理，无缝隙，防渗漏，便于清洁，降低污染；提供床垫阻燃性检测报告。

- 床规格：床面总长度≥2100mm，床面总宽度≥760mm，最低为高度≥565mm，最高位高度≥885mm，护栏长度≥1225mm；

- ▲具备压力补偿系统，当床体负载不均时，压力补偿系统可使转运床平稳升高和降低。（提供产品说明书为佐证材料）

- 制造商需通过ISO9001体系认证

第十包：眼科手术床

- 基本组成	手术台由主机、头枕、背板、臀板、腿板、扶手、脚踏控制器等组成

- ▲驱动方式	低压电动油压技术，优点：使用寿命长，运行平稳，噪音极小。独特电磁阀技术，优点：消除设备停止或启动瞬间的震动对患者造成不适。

- 最大承载重量	不低于250公斤

- 头枕：长度调节范围：0 ～155mm；高度调节范围：35mm、70mm两档；；角度调节范围：35° ～ 72°

- ▲新型凝胶材质头枕可自动进行适应性调节，一键水平位。可进行电动微调。满足驼背患者在手术体位要求。

- 背板  背板下方留有足够腿部放置空间与操作空间。高度调节范围：0 ～115mm；角度调节范围：0°～80°

- 腿板   可伸缩腿板，可调角度13°～90°

- ▲台面高度   台面最低高度：465mm；台面调节范围：465～730mm

- 床垫	手术床垫采用记忆海绵软垫，无缝，防静电，耐磨，可拆卸，方便清洗

- 底座及脚轮	圆形底盘设计，四轮万向轮，可实现静止、万向模式移动。

- 制动方式	一键升起底座露出脚轮，可移动；一键降落底座，隐藏脚轮，实现制动，稳固手术床。

- 扶手	两侧扶手可旋转180°收纳，手术床侧可对接转运车及轮椅。

- ▲控制器	有线脚踏控制器，无需上手，可实现：头枕伸缩、头枕角度调节；主体升降、臀板升降、腿板升降、背板倾斜；一键手术位和座椅位转换；5分钟无操作，脚踏控制器自动断电。

- 一键手术位、座椅位自动恢复	具备

- 紧急制动	手术床运行过程中，踩任意键紧急停止。