绝缘检测仪招标技术参数

设备名称： 绝缘检测仪

数量： 1台

单位： 套

- 配置清单：

- 主机：用于产品工作及连接产品附件

- 电源适配器：用于电池充电，220V

- 接地线夹：用于连接回路端

- .探测手柄：线路输出端

- 探测刷：用于检测所有的绝缘层

- 探测环：用于腔镜类的绝缘层检测

- 充电夹：用于电池充电

- 电池：用于供电

二、技术指标及功能要求

*1.原产地：美国原装进口

2.功能：能够对带电源手术器械进行绝缘检测

3.尺寸重量：260mm x 160mm x 70mm   2.2kg

*4.电压调节：无档式电压调节，调节范围：0-8kV

*5.检测方式：手持手柄式检测，检测不同器械只需更换不同探测器

6.LCD屏幕：LCD显示屏显示机器工作状态及电池电量

7.报警方式：声、光两种报警方式

*8.电池：便携、可拆卸式充电镍氢电池

*9.输出电压：DC 12V

*10.充电时间：时间4小时，过充保护

11.续航时间：正常工作时间 ＞48小时

12.灵敏度调节：可控制报警声音

*13.输出电流：＜0．1mA（探测器末端）

14.测试电流：测试最大 0.1mA，保障操作者的安全

15.工作模式：恒定电流，高阻抗，形成导通回路

16.认证：具有CE认证等有效性检测报告

*17.售后服务承诺：主机保修期三年，维护保养每年一次，终身维修服务；

- 保修期内因质量问题造成设备不能使用的无条件更换新品；

- 接到用户报修电话后12小时内立即响应（节假日照常服务）开始处理故障；

- 现场安装和操作培训

18.到货期限：10天