手术灯技术参数

- LED双头灯

  - 光学系统：采用LED冷光技术。

  - #圆型灯头造型，具有良好的层流穿透效果，符合现代层流手术室感控要求，提供层流指数符合证明文件。

  - 灯盘及把手一体成型，操作方便，不允许拼接式把手，影响清洁和操作。

  - 中置手柄可耐受134℃高温高压消毒。

  - 采用双头灯结构，最大光照强度≥160,000LUX。

  - *灯泡数量：母灯≥32个、子灯≥24个。

  - *聚焦光柱≥120CM。

  - #深腔照明率：≥100%。

  - 医生头部温升≤1℃，术野温升≤1℃。

  - 色温：4350K。

  - 色彩还原指数（ra）≥95。

  - *灯泡寿命≥60000小时,单个更换。

  - 关节臂控制面板，具备亮度提示和调节功能。

  - #配备光斑调节功能，可调范围为：195～300mm，照度不随光斑大小改变而变化，保证术野获得稳定的照明。

  - #无影灯平衡臂为德国原装ONDAL弹簧臂，关节灵活度大，灯臂关节数≥6个，稳定性好，定位准确。

配置单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双灯悬吊系统 | 1 |
| 2 | 灯头带C臂组件 | 2 |
| 3 | LED消毒手柄组件 | 2 |
| 4 | 天花吊顶装饰组件 | 1 |

1、提供4个消毒手柄组件。

2、到货期3天

预算:200000.00元人民币