技术规格要求

（*号参数必须满足，不满足扣分）

一、采购货物名称及数量

硬组织切片机系统  1套

二、设备功能用途：

*1、该设备系统适用于不脱钙骨科软硬组织联合切片，能够切割鲜活组织和硬组织（股骨、髋关节、椎体），带植入物（金属、陶瓷、塑料等）的骨组织学样本等。保持软硬组织、组织与植入物之间原有的组织结构形态。

2、可以进行鲜活组织取材，包埋好的样本分切，薄切片切割。还可进行湿切和干切。该切片系统在切割软组织如肌肉或骨髓，硬材料如钛合金和易碎材料如牙科瓷和含钙骨时，不损坏这些材料，最重要的是不破坏不同物质之间的界面。

3、带水冷却双循环装置，带防喷溅防护。带有可以连接不同形状样本块专用夹具的通用接口。

*4、该设备系统能够进行包埋样本块与上下载玻片的固定和平行粘接。具有自动粘合载玻片的功能。

*5、该设备系统能够进行薄切片的磨片和抛光。。

6、该设备系统需带水冷却装置和安全急停保护设置。

三、技术参数及要求

1、切割方式：带式切割或圆盘锯式切割

2、切割带速度：10-560m/min

3、最大横切面：100×80mm

*4、切片厚度：≤100цm/

5、切削力：0.5-1.0N

*6、切割刀具：金刚石锯

*7、上下载玻片粘接平行度：±3цm

8、样本尺寸：75×25mm、100×50mm

9、磨片机变速电机：600W

10、磨抛台直径：250mm

11、磨抛台转速：100-500rpm

*12、磁性磨抛盘粒径：30-76um

13、冷却系统：水循环冷却

14、胶粘磨抛布粒径：16-46um

15、噪音：≤38Db

四、商务

1、交货期 ： 合同签订后30天。      2、质保期 ：3年

预算：500000.00元人民币