无线监控系统  数量：一套

系统技术指标：

- *无线监控系统，可监控库区温湿度、氧气浓度、设备运行温度、CO2浓度、洁净间压力等参数，发生异常情况可及时通过电话、短信、邮件、传真发出报警信号，保障库区样本和人员安全。

- 工作环境：0-50℃，0-90% RH

- *采用中国科学/医疗设备专用频段434MHz进行无线信号传输，监控模块到信号接收器传输距离室内最大400米，室外开阔地最大700米

- *合规能力：FDA 21 CFR Part 11，ISO 17025，cGxP等，并可进行IQ/OQ认证服务

- 由接收器、监控模块、转发器、软件、报警五部分组成

接收器技术指标：

- *USB、RS232和TCP/IP三种接口供选择，TCP/IP需提供静态IP地址，尤其适合于监控室对设备进行远程监控

- 一个系统最多支持200个接收器，每个接收器最多支持200个监控模块

- 大小：190 x 52 x 30 mm，电源： 100 - 240 V AC 50/60 Hz

监控模块技术指标：

- *模块自带液晶屏显示当前相关读数、电池电量和信号强度等

- *自带内存：最多可记录3000个点(points)，可定时或手动同步至软件，避免通信繁忙或断电时数据丢失

- 每个监控模块最多可与3台转发器串联连接，延伸传输距离最多可达400米

- *液氮储存设备-温度监控模块：

大小：132.74 x 64.15 x 34 mm；

监控范围：-200°C~+50°C；

监控精度：±0.7°C(-196°C);±0.1°C(0°C)

预校正点：-196°C、-80°C、0°C

电源：无需外接电源，自带锂电池，寿命1年以上

- *超低温冰箱-温度监控模块：

大小：132.74 x 64.15 x 34 mm；

监控范围：-100°C~+150°C；

监控精度：±0.4℃ (-80℃ ); ±0.1℃ (0℃ )

预校正点：-80°C、-40°C、0°C

电源：无需外接电源，自带锂电池，寿命1年以上

- *培养箱及环境-温湿度监控模块

大小：132.74 x 64.15 x 34 mm；

监控范围：温度-40°C~+100°C；相对湿度：0-100%RH

监控精度：±0.15°C(23°C)；±2.0%(10%~90%RH)

预校正点： 23°C、50%RH

电源：无需外接电源，自带锂电池，寿命1年以上

- *4-20mA信号监控模块：

可自动采集所有具有4-20mA信号输出的仪器的运行数据

电源：无需外接电源，自带锂电池，寿命1年以上

- Xgard Bright氧浓度监控：

监控范围0-25%，精度：2%FSD

具有声光报警接口，4-20mA数据输出接口，可接声光报警器

转发器技术指标：

- 大小：190 x 52 x 30 mm

设置条件：监控模块到接收器信号不足时进行信号放大传递

电源： 100 - 240 V AC 50/60 Hz

软件技术指标：

- *一台电脑安装Smart-Vue Server软件，多台联网电脑均可通过Smart-Vue Client软件远程监控

- *MySQL专业数据库及分析系统，功能包括监控信息收集，调整报警上下限，延时报警，设置权限，查看数据图表，编辑备注，调整用户权限等。监测数据可输出为Word，Excel或PDF格式

- 具有云端监控功能，安装APP之后，可通过智能终端实时查看各监控模块温度曲线、报警信息等数据。

- 新的监控模块加入时，启动SDP系统，可帮助原系统自动识别新加入硬件，轻松添加

- 符合21CFR Part11标准

报警系统技术指标：

- 本地无线声光报警模块：

大小：60 - 100 dBA, 可调节

电源： 100 - 240 V AC 50/60 Hz

- 电话报警模块

大小：98.6 x 38.1 x 22.4mm

电源：USB直接连接电脑，带RJ11接头的电话线

整机三年质保.

低温冰箱  数量：1台

招标参数：

- 内部容积：不小于490L，2英寸冻存盒容量不少于 400 个

- *压缩机:2台1.25HP国际知名品牌工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃

- 工作温度:-50℃∽-86℃

- 工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器

- *Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行

- *标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能

- *箱体结构：重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁，可选配不锈钢内壁，便于清洗耐腐蚀；3块可调节高度的不锈钢搁板；

- *工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性，

- *标配四扇内门，减少冷气丢失

- *具有良好的保温性能，断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于 254 分钟

- *压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 31 分钟

- 外部尺寸(mm)：197.9 H ×103.6 W ×98.9 D cm

- 127mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层，门厚114mm，减少热量传递，防止冷凝物形成

- *一级和二级压缩机智能启停，每运行30分钟，停止24分钟，安静节能

- *三点四层式门密封条，提供极佳的保温性能

- 控制面板高度齐眼线，所有信息一目了然

- *符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性

- *标配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器

- *标配4-20mA, RS-485 以及 dry contacts数据输出端口

- *超大冷凝器，面积为305X457mm， 确保最佳降温效果

- *标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能

- *外门配有专利的带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启.

- *全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示:过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏

- 重型脚轮，方便移动和固定冰箱

- 冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行安静

- 后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时

- 可以选配液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温

- 可选配6英寸(15.2cm)图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求

- *整机三年质保

- *符合CE 认证

- 报警器能够链接电脑，可以链接200个以上的终端，并有电话、短信、声光等近远程报警。

低温离心机 数量：2台

技术参数：

- 最高转速：15,200转/分

- 转速设定精度：1转/分

- 最大离心力：25,830×g

- 最大离心容量：4x400ml

- 驱动系统：无碳刷电机直接驱动

- 控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态

- 运行时间控制：0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式；可选择启动计时或定速计时模式

- 温度控制范围：从-10 到+40度

- 加/减速选择：9加速/10减速

- 程序：5个快捷程序可一键调用，最多可保存99个程序

- 11.1、安全性能：具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换；

11.2、转头自动识别

11.3、电子式不平衡监测

11.4、状态自诊断

11.5、自动锁盖及内锁装置

11.6、水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手。

11.7、离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启

12、噪音：≤ 55 dB

13、外形尺寸（H´W´D）：360×623×605cm

14、整机三年质保

二氧化碳培养箱  数量：1台

技术参数：

1．品名、数量及用途

1.1品名：二氧化碳培养箱

1.2数量：1台

1.3用途：用于细胞培养

- 工作条件

2.1工作环境温度： 18-34℃；

2.2电源: 1/N/PE AC; 220V ，50 Hz/60Hz。

2.3 功率：0.56 kw

3．技术要求

3.1箱体：

3.1.1工作体积：165升

*3.1.2可选配电抛光不锈钢或100%纯铜内胆，100%纯铜支架及100%纯铜隔板

3.1.3标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/10块，隔板带孔可调节高度

3.1.4 单隔板承重10kg，总承重30kg

3.2温度控制

3.2.1温度控制范围：高于室温3℃～55℃

3.2.2温度控制精度（时间）：±0.1℃

3.2.3温度均一性:< ±0.3℃，空间温度测试点

3.2.4温度跟踪报警：有, ±1℃

3.2.5温度显示：触摸屏

3.2.6 保温方式：直热式

*3.2.7 双温度探头，PID控制，保证温度不会过冲

*3.2.8 开门后30s，温度恢复至37度时间小于5分钟

3.3气体控制

3.3.1二氧化碳控制范围：1～20%

3.3.2二氧化碳控制精度：±0.1%

3.3.3二氧化碳跟踪报警：有, ±1%，系统带一键自动校准功能

*3.3.4二氧化碳浓度控制：最新红外探头IR180Si，采用硅基MEMS发射器替代传统白炽灯光源，在开门30s后，恢复设置值时间小于5分钟，寿命比普通红外传感器长50%以上

3.3.5  用户编程上下限可跟踪报警

3.3.6  开门30s后，二氧化碳浓度恢复时间小于6分钟

3.3.7 可选配氧化锆低氧探头，氧浓度控制范围：1～21%

3.3.8 可选配氧化锆高氧探头，氧浓度控制范围：5～90%

3.4  无水盘设计，内置3L下沉式水库，自带液位探头，可持续监控水位，并在控制面板显示

*3.5 湿度恢复速度小于10分钟（开门30s后）

*3.6 180度干热灭菌程序，可保证全部配件在位灭菌，灭菌测试点35个包括玻璃内门都能达到180摄氏度，灭菌同时包括TC180探头，氧气监控探头，灭菌时间≤12小时。

3.7 180度干热灭菌效果：6-log降

3.8 标配HEPA过滤器，开门30s后关闭，仅5分钟能够使培养箱体内环境达到ISO-5，HEPA去除颗粒物效果：4-log （5分钟内）

3.9 标配左开门，可选配右开门

4.1 控制面板：

*4.11配置iCAN触摸屏，中文菜单，具有程序自检功能和自动校正功能

4.12 显示控制：触摸屏显示温度和二氧化碳浓度

*4.13 在3分钟记录一次的条件下，可自动记录15天全部运行数据，并可通过仪器自带USB端口下载历史数据

4.14 整机三年质保

二氧化碳培养箱   数量：1台

技术参数：

1．品名、数量及用途

1.1品名：二氧化碳培养箱

1.2数量：1台

1.3用途：用于细胞培养

- 工作条件

2.1工作环境温度： 18-34℃；

2.2电源: 1/N/PE AC; 220V ，50 Hz/60Hz。

2.3 功率：0.56 kw

3．技术要求

3.1箱体：

3.1.1工作体积：165升

*3.1.2可选配电抛光不锈钢或100%纯铜内胆，100%纯铜支架及100%纯铜隔板

3.1.3标配搁板数目/最多可选装搁板数：3块/10块，隔板带孔可调节高度

3.1.4 单隔板承重10kg，总承重30kg

3.2温度控制

3.2.1温度控制范围：高于室温3℃～55℃

3.2.2温度控制精度（时间）：±0.1℃

3.2.3温度均一性:< ±0.3℃，空间温度测试点

3.2.4温度跟踪报警：有, ±1℃

3.2.5温度显示：触摸屏

3.2.6 保温方式：直热式

*3.2.7 双温度探头，PID控制，保证温度不会过冲

*3.2.8 开门后30s，温度恢复至37度时间小于5分钟

3.3气体控制

3.3.1二氧化碳控制范围：1～20%

3.3.2二氧化碳控制精度：±0.1%

3.3.3二氧化碳跟踪报警：有, ±1%，系统带一键自动校准功能

*3.3.4二氧化碳浓度控制：最新红外探头IR180Si，采用硅基MEMS发射器替代传统白炽灯光源，在开门30s后，恢复设置值时间小于5分钟，寿命比普通红外传感器长50%以上

3.3.5  用户编程上下限可跟踪报警

3.3.6  开门30s后，二氧化碳浓度恢复时间小于6分钟

3.3.7 可选配氧化锆低氧探头，氧浓度控制范围：1～21%

3.3.8 可选配氧化锆高氧探头，氧浓度控制范围：5～90%

3.4  无水盘设计，内置3L下沉式水库，自带液位探头，可持续监控水位，并在控制面板显示

*3.5 湿度恢复速度小于10分钟（开门30s后）

*3.6 180度干热灭菌程序，可保证全部配件在位灭菌，灭菌测试点35个包括玻璃内门都能达到180摄氏度，灭菌同时包括TC180探头，氧气监控探头，灭菌时间≤12小时。

3.7 180度干热灭菌效果：6-log降

3.8 标配HEPA过滤器，开门30s后关闭，仅5分钟能够使培养箱体内环境达到ISO-5，HEPA去除颗粒物效果：4-log （5分钟内）

3.9 标配左开门，可选配右开门

4.1 控制面板：

*4.11配置iCAN触摸屏，中文菜单，具有程序自检功能和自动校正功能

4.12 显示控制：触摸屏显示温度和二氧化碳浓度

*4.13 在3分钟记录一次的条件下，可自动记录15天全部运行数据，并可通过仪器自带USB端口下载历史数据

4.14 整机三年质保

低温冰箱    数量：1台

招标参数：

- 内部容积：不小于490L，2英寸冻存盒容量不少于 400 个

- *压缩机:2台1.25HP国际知名品牌工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃

- 工作温度:-50℃∽-86℃

- 工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器

- *Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行

- *标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能

- *箱体结构：重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁，可选配不锈钢内壁，便于清洗耐腐蚀；3块可调节高度的不锈钢搁板；

- *工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性，

- *标配四扇内门，减少冷气丢失

- *具有良好的保温性能，断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于 254 分钟

- *压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 31 分钟

- 外部尺寸(mm)：197.9 H ×103.6 W ×98.9 D cm

- 127mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层，门厚114mm，减少热量传递，防止冷凝物形成

- *一级和二级压缩机智能启停，每运行30分钟，停止24分钟，安静节能

- *三点四层式门密封条，提供极佳的保温性能

- 控制面板高度齐眼线，所有信息一目了然

- *符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性

- *标配1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器

- *标配4-20mA, RS-485 以及 dry contacts数据输出端口

- *超大冷凝器，面积为305X457mm， 确保最佳降温效果

- *标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能

- *外门配有专利的带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启.

- *全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示:过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏

- 重型脚轮，方便移动和固定冰箱

- 冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行安静

- 后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时

- 可以选配液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温

- 可选配6英寸(15.2cm)图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求

- *整机三年质保

- *符合CE 认证

- 报警器能够链接电脑，可以链接200个以上的终端，并有电话、短信、声光等近远程报警。

预算：500000.00元人民币