病人监护仪技术参数

1 设备用途

适用于成人、新生儿、小儿

2产品设计

模块化、插件式监护仪

主机、插件槽、显示屏一体化

★主机插件槽数5个，并可外接8个槽位的辅助插件箱，方便升级

3屏幕显示

★彩色TFT显示屏幕，屏幕大小于12.1英寸

高分辨率，为800×600

波形显示通道数8道，波形颜色与位置可调

可外接显示器进行分屏显示，分屏显示2个

具备呼吸氧合度、趋势共存、大字体、它床观察等多种显示界面

4监测功能

★标配心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏、双通道体温、双有创压（IBP）

可选配麻醉气体（AG）、呼气末二氧化碳（ETco2）、呼吸力学监测（RM）、麻醉深度监测（BIS4）、无创连续心排（ICG）、微创连续血液动力学监测（Picco2）、心排量监测（CO）

5心电

三/五导联，可选配升级至十二导联

具有半屏7导联显示

具有监护、诊断、手术模式，可抗肌电、除颤等干扰

具有心电级联功能

波形增益：支持×0.125、×0.25、×0.5、×1、×2、×4及自动增益

波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选

心率测量范围 ：成人         15～300 bpm

新生儿/小儿  15～350 bpm

分辨率：1 bpm

精度：  1 bpm

23种心率失常分析

具有起搏分析功能

具有ST段分析功能，≥3通道

6呼吸

监测方法：胸阻抗法

呼吸监测范围：0～140 bpm

呼吸增益：自动

7血氧饱和度

血氧饱和度范围：0～100

分辨率：1%

抗运动、抗弱灌注能力强

8无创血压

测量技术：震荡法

测量范围： 成人   10～260 mmHg

小儿   10～200 mmHg

新生儿 10～130 mmHg

具有成人、小儿、新生儿分段过压保护功能

测量模式：可选手动/自动/连续

单位：mmHg、KPa可选

9脉搏

脉率范围：20～250 bpm

分辨率：1 bpm

10体温

双通道体温监测，具有温差显示

测量范围：0～50 ℃

精度：0.1 ℃

11有创压

标配双通道有创压监测，可升级进行包括颅内压在内的多部位有创压监测

具有数值及波形显示

切换方式：自动

分辨率：1mmHg

精度：±2%或1mmHg取大者

有创血压可监测的项目：动脉压（Art）、中心静脉压（CVP）、肺动脉压（PA）、股动脉压（FAP）、左心房压（LAP）、右心房压（RAP）支持颅内压（ICP）、脑灌注压（CPP）、肺动脉楔压（PAWP）支持脉搏压力变化（PPV）

12麻醉气体

可升级麻醉气体

监测方法：红外吸收法

监测方式：旁流式

监测参数：包括氟烷、安氟醚、异氟醚、七氟醚、地氟醚在内的五种麻醉药物浓度，笑气、二氧化碳浓度，气道呼吸率

★13无创连续心排量

测量方法：胸阻抗血流图法

监测参数：包括心输出量（C.O.）、心脏指数（C.I.）、胸液体容积（TFC）、加速指数（ACI）、速度指数（VI）、预射血间期（PEP）、左心室射血时间（LVET）、外周血管阻力（SVR）等在内的22项血流动力学参数

14操作方式

旋转鼠标操作

可外接鼠标、键盘进行操作

配触摸屏操作

中/英文操作界面，支持中文文字输入

15报警

声光双重三级报警

报警上下限可调

具有护士呼叫功能、脉搏调制音功能

16数据存储

具备120小时趋势图表存储与回顾功能

具备100个报警事件存储与回顾功能

具备100个心律失常存储与回顾功能

具备1000组无创血压测量的存储与回顾功能

可选配CF卡升级存储功能

17联网功能

可通过有线、无线、混联方式联入中央站

18电池

配锂电池，供电时间5小时

19其它功能

具有药物浓度、血流动力学、氧合、通气、肾功能5种计算功能

配套现有中央站

数量：四台

预算：240000.00元人民币